## Blad1
Programma van Eisen 1- en 2- kamer PM's en CRT-P (voor alle umc's gelijk)
Inschrijver dient onderstaande vragen onvoorwaardelijk met "Ja" te beantwoorden in kolom D indien inschrijver aan betreffende eis kan voldoen. Of "Nee" in te vullen indien Inschrijver niet aan betreffende eis kan voldoen. Indien "Nee" wordt ingevuld, of "Ja maar" wordt Inschrijver uitgesloten van verdere deelname. Dit document dient geheel ingevuld en rechtsgeldig ondertekend toegevoegd te worden aan uw inschrijving. Let op dit formulier is voor alle percelen van toepassing maar dient slechts eenmaal geüpload te worden in TenderNed.
Code | nr. | Wet- en regelgeving (gelijk voor ICD's en PM's) | Voldoet aan Eis
Eis: ICD/PM | 1 | Alle aangeboden producten voldoen aan alle van toepassing zijnde Nederlandse- en EU wet- en regelgeving, waaronder de Wet op Medische hulpmiddelen en Europese richtlijnen. | Ja/Nee
Eis: ICD/PM | 2 | Alle aangeboden producten voldoen aan van toepassing zijnde ISO-EN-NEN normen, of een vergelijkbare -binnen Europa breed geaccepteerde- normering met het zelfde doel. | Ja/Nee
Eis: ICD/PM | 3 | Alle aangeboden implantaten hebben een CE-markering. Inschrijver uploadt de certificaten betreffende het kwaliteitssysteem – MDR 2017/745 klasse IIb of III ondertekend door een Notified Body. (Bewijs dat implantaat onder MDD-verlenging valt mag ook). | Ja/Nee
Eis: ICD/PM | 4 | Het Medisch Hulpmiddel is per stuk en steriel verpakt. De uitgifte verpakking bevat minimaal de volgende informatie: Omschrijving artikel, lotnummer, Artikelcode leverancier, CE+notified body, latexvrij, - Steriel en pyrogeenvrij, Expiratiedatum, Afmetingen/ maatvoering (indien van toepassing), Barcode. | Ja/Nee
Eis: ICD/PM | 5 | De risico classificatie (in het geval van een medisch hulpmiddel) op basis van de actuele RIVM indeling staat vermeld in de productinformatie en in prijsbijlagen. | Ja/Nee
Eis: ICD/PM | 6 | Het verpakkingsmateriaal ten behoeve van steriele medische hulpmiddelen voldoet aan de NEN EN ISO 11607 1:2020/A11:2022 of een vergelijkbare –binnen Europa breed geaccepteerde normering- met hetzelfde doel. | Ja/Nee
Code | nr. | Programeer toestellen (gelijk voor ICD's en PM's)
Eis: ICD/PM | 7 | De uitleesgegevens van de programmeertoestellen kunnen ook digitaal worden opgeslagen in een pacemaker/ICD-database. | Ja/Nee
Eis: ICD/PM | 8 | De Programmers die bij implantaties worden gebruikt zijn voorzien zijn van een pacing system analyzer. | Ja/Nee
Eis: ICD/PM | 9 | De uitleesgegevens van de programmeertoestellen kunnen digitaal worden opgeslagen in een open standaard databestand in een bestandsformaat dat direct in te lezen is in het Elektronisch patiëntendossier (EPD) door umc én waarbij de data bewerkbaar is voor umc. Deze data moet direct en zonder tussenkomst van een online/cloudoplossing te transporteren zijn vanaf de programmer. Deze discrete data bevat ten minste drempelwaarden, sensingwaarden, impedanties, brady-tellers, tachytellers en parameters. Het beschikbaar stellen van alleen een PDF is onvoldoende. | Ja/Nee
Code | nr. | Remote Patiënt Management systeem (gelijk voor ICD's en PM's)
Eis: ICD/PM | 10 | De aangeboden 1- en 2- kamer PM's en de CRT-P beschikken over wireless telemetrie, inclusief de mogelijkheid voor remote monitoring. | Ja/Nee
Eis: ICD/PM | 11 | Indien aangeboden 1- en 2- kamer PM's en de CRT-P gekoppeld zijn aan uw Remote Patiënt Management systeem, moet binnen 24 uur het disfunctioneren van het betreffende device gesignaleerd kunnen worden (tenminste lead impedantie en batterij RRT). | Ja/Nee
Eis: ICD/PM | 12 | De datatransmissie van het aangeboden Remote Patiënt Management systeem vindt plaats via een GSM-netwerk. | Ja/Nee
Eis: ICD/PM | 13 | Ongeacht welk datatransmissie systeem er wordt gekozen zorgt Inschrijver voor een volledig functionerend Remote Patiënt Management systeem voor de individuele patiënt zonder inspanningsverplichting vanuit umc. Waar nodig regelt de Inschrijver een kosteloze switch naar het GSM-netwerk. | Ja/Nee
(Uitvoerings-) Eis: ICD/PM | 14 | Inschrijver beschikt over een kosteloze telefonische Nederlands sprekende helpdesk 24/7 voor technische problemen met het aangeboden Remote Patiënt Management systeem (in- en outbound) middels direct contact met patiënt. Indien de hardware thuis bij de patiënt niet naar behoren functioneert regelt Inschrijver in direct contact met de patiënt het herstel van de connectie (buiten het UMC om). Toelichting op de vraag: De gegevens van onze patiënten zijn al bij u bekend als betreffende patiënt een remote managementsysteem van u heeft. Privacy wordt dan ook afgedekt binnen de verwerkersovereenkomst. Dus bij het oplossen van technische problemen met het aangeboden Remote Patiënt Management systeem (in- en outbound), waarbij u direct contact heeft met de patiënt, dient u de eisen genoemd in de verwerkersovereenkomst, waaronder doelbinding en beveiliging, strikt op te volgen. | Ja/Nee
Eis: ICD/PM | 15 | Het aangeboden Remote Patiënt Management systeem en bijbehorende opslagsystemen moeten beide de mogelijkheid hebben om gegevens te verwijderen (inclusief de back-ups), zonder dat de meta data wegvalt. Definitie Metadata: De informatie die gebruikt wordt om de context en de structuur van data en informatieprocessen te beschrijven (bijvoorbeeld de systeemdata, referentie tabellen, stamgegevens van de applicatie e.d.). De eis heeft betrekking op de mogelijkheid om gericht gegevens te kunnen verwijderen (zoals bijvoorbeeld de gegevens van 1 patiënt) zonder dat de werking van het systeem als geheel daardoor beïnvloed wordt. | Ja/Nee
Eis: ICD/PM | 16 | De aangeboden 1- en 2- kamer PM's en de CRT-P beschikken over de mogelijkheid een door de patiënt of door het umc getriggerde acute inzending via het remonte monitoring systeem te doen. | Ja/Nee
Eis: ICD/PM | 17 | De AI-, machine learning- en/of deep learning-algoritmen die door de inschrijver worden aangeboden en die getraind zijn op patiëntendata afkomstig van UMC-patiënten, dienen kosteloos beschikbaar te worden gesteld aan het UMC. Deze algoritmen blijven zonder meerkosten toegankelijk voor UMC, zowel gedurende de contractduur als daarna. | Ja/Nee
Eis: ICD/PM | 18 | Inschrijver verleent aan, door het UMC gecontracteerde, 3e partijen zonder meerkosten toegang tot de remote care data. | Ja/Nee
1- en 2-kamer Pacemakers (PM) en CRT-P
Code | nr. | Eisen Leads incl. Conduction System Pacing (CSP) Lead en guide catheter
Eis: PM | 1 | Van alle aangeboden atriale en rechter ventrikel leads (pacemaker) is een versie met actieve fixatie beschikbaar. | Ja/Nee
Eis: PM | 2 | Alle aangeboden leads dienen geschikt te zijn voor de internationaal geaccepteerde koppelingen IS-1 of IS4 en LV Leads dienen in beide uitvoeringen beschikbaar te zijn voor het umc. | Ja/Nee
Eis: PM | 3 | Alle aangeboden leads dienen in verschillende lengte maten beschikbaar te zijn voor umc. | Ja/Nee
Eis: PM | 4 | Alle aangeboden leads zijn 'MRI-conditional’, full body, voor minimaal 3 Tesla MRI scanners, zodat de patiënt -in combinatie met de Pacemaker van dezelfde leverancier (welke ook MRI-conditional is)- veilig een MRI-scan kan ondergaan (bewijs, CE-markering uploaden). | Ja/Nee
Eis: PM | 5 | De standaard aangeboden LV-leads zijn quadripolair (IS4). Inschrijver heeft voor voorkomende gevallen echter ook IS-1 LV leads beschikbaar. | Ja/Nee
Eis: PM | 6 | Inschrijver biedt geen leads aan wanneer uit meerdere publicaties, grootschalig registry onderzoek, of op basis van een uitspraak van de device-commissie van de NHRA blijkt dat een aangeboden lead meer complicaties of een slechtere performance levert dan de benchmark. | Ja/Nee
Eis: PM | 7 | Inschrijver biedt een lead en alle bijpassende guiding catheters aan t.b.v. Conduction System Pacing. | Ja/Nee
Code | nr. | Koppelingen
Eis: PM | 8 | De aangeboden 1- en 2- kamer PM's en de CRT-P zijn voorzien van de internationaal geaccepteerde koppelingen IS-1 en IS4. | Ja/Nee
Eis: PM | 9 | Indien het CRT-P model waarmee de Inschrijver heeft ingeschreven niet beschikt over de benodigde LV-poort koppeling IS-1, levert de Inschrijver (tegen hetzelfde bedrag waarmee is ingeschreven) een model dat wel over deze koppeling beschikt, met 3x IS-1 koppelingen (Novo/Wissel). | Ja/Nee
Code | nr. | Diagnostische functionaliteiten
Eis: PM | 10 | De aangeboden 1- en 2- kamer PM's en de CRT-P beschikken over diagnostiek betreffende percentages gestimuleerde atriale (2-kamer PM en CRT-P) en ventriculaire complexen. | Ja/Nee
Eis: PM | 11 | De aangeboden 1- en 2- kamer PM's beschikken over opslag van het intracardiale EGM van ten minste het aantal leads dat er op aan kan worden gesloten ten behoeve van de beoordeling van atriale en ventriculaire ritmestoornissen. | Ja/Nee
Eis: PM | 12 | De aangeboden 1- en 2- kamer PM's en de CRT-P beschikken over een mogelijkheid om automatisch lead impedantie te meten. | Ja/Nee
Eis: PM | 13 | De aangeboden 1- en 2- kamer PM's en de CRT-P moeten automatisch R- (en P-) golf amplitudes meten. | Ja/Nee
Eis: PM | 14 | De aangeboden 1- en 2- kamer PM's en de CRT-P moeten tijdens in-office interrogatie continue A- (2-kamer pacemaker en CRT-P), RV- en LV- (CRT-P) intracardiale electrogrammen kunnen weergeven. | Ja/Nee
Code | nr. | AF
Eis: PM | 15 | De aangeboden2- kamer PM's en de CRT-P beschikken over relevantie diagnostiek betreffende atriale ritmestoornissen (bestaande uit tenminste AF/AT burden en ventriculaire frequentie tijdens AF/AT, en weergave van een jaarhistogram van AF/AT burden en incidentie). | Ja/Nee
Code | nr. | Pacing
Eis: PM | 16 | De aangeboden 1- en 2- kamer PM's en de CRT-P beschikken over een rate respons functie. | Ja/Nee
Eis: PM | 17 | De aangeboden 2-kamer PM en de CRT-P beschikken over een automatische mode switch functie met rate adaptive pacing (VVIR of VDIR of DDIR). | Ja/Nee
| 18 | De aangeboden 1- en 2- kamer PM's en de CRT-P beschikken over een automatische aanpassing van zowel V- als A- sensing (indien van toepassing). | Ja/Nee
Eis: PM | 19 | De aangeboden 1- en 2- kamer PM's en de CRT-P beschikken over een automatische ventriculaire drempelmeting met een automatische aanpassing van de pacing output. | Ja/Nee
Eis: PM | 20 | De aangeboden 2-kamer PM en de CRT-P beschikken over een automatische atriale drempelmeting met een automatische aanpassing van de pacing output. | Ja/Nee
Eis: PM | 21 | De aangeboden CRT-P beschikt over een automatische LV drempelmeting met een automatische aanpassing van de pacing output. | Ja/Nee
Eis: PM | 22 | De aangeboden 2-kamer PM beschikt over een functie om intrinsieke geleiding op te sporen en te bevoorrechten. | Ja/Nee
Eis: PM | 23 | De aangeboden CRT-P beschikt over de mogelijkheid tot elektronisch her programmeren van pacing vectoren die nervus phrenicus prikkeling behandelen / voorkomen. In de aangeboden CRT-P kunnen de pacing vectoren zo her-geprogrammeerd worden opdat nervus phrenicus prikkeling voorkomen wordt. | Ja/Nee
Eis: PM | 24 | De aangeboden CRT-P beschikt over een getriggerde bi-ventriculaire modus op AV voorgeleide complexen of PVC's. | Ja/Nee
Eis: PM | 25 | De aangeboden 1- en 2- kamer PM's en de CRT-P schakelen automatisch pacing polariteit om (bipolair naar unipolair) als impedantie buiten grenswaardes komt. | Ja/Nee
Eis: PM | 26 | De aangeboden 2- kamer PM en CRT-P beschikken over manuele atriale overpacing met een minumumfrequentie van 300bpm. | Ja/Nee
Code | nr. | Batterij
Eis: PM | 27 | De aangeboden 1- en 2- kamer PM's en de CRT-P moeten automatisch actuele batterij spanning of batterij impedantie of Coulomb capaciteit meten of de nog resterende (berekende) batterijlevensduur aangeven. | Ja/Nee
Code | nr. | MRI Conditional
Eis: PM | 28 | De aangeboden 1- en 2- kamer PM's systemen en de CRT-P systemen (pulsgenerator inclusief leads) zijn ‘MRI-conditional’, full body, voor minimaal 3 Tesla MRI scanners. Inschrijver dient een CE-markering te kunnen overleggen voor een volledig “MRI-conditional’ systeem, volgens voorgaande eisen (bewijs uploaden). | Ja/Nee
Code | nr. | Volume device
Eis: PM | 29 | Het volume van de puls generator van de aangeboden 1-kamer PM is maximaal 15 cc. (incl. Connector head). | Ja/Nee
Eis: PM | 30 | Het volume van de puls generator van de aangeboden 2-kamer PM is maximaal 15 cc. (incl. Connector head). | Ja/Nee
Eis: PM | 31 | Het volume van de puls generator van de aangeboden CRT-P is maximaal 20 cc. (incl. Connector head). | Ja/Nee
Code | nr. | Levensduur/Garantie
Eis: PM | 32 | Levensduur in jaren van de aangeboden 1-kamer pacemaker is minimaal 9 jaar: 100% pacing, modus AAI of VVI, 60 BPM/min; pacing output 2.5V@0.4ms; pacing impedantie 500 Ω. Berekening batterijlevensduur bij de opgegeven parameters invullen bij de wens van het Programma van Wensen (PvW nr. 25) van de door u geoffreerde 1-kamer PM. | Ja/Nee
Eis: PM | 33 | Levensduur in jaren van de aangeboden 2-kamer pacemaker is minimaal 9 jaar: 100% Atriale pacing en 100% Ventriculaire pacing; modus DDD 60 BPM/min; pacing output RA en RV 2.5V@0.4ms; pacing impedanties 500 Ω. Berekening batterijlevensduur bij de opgegeven parameters invullen bij de wens van het Programma van Wensen (PvW nr. 26) van de door u geoffreerde 2-kamer PM. | Ja/Nee
Eis: PM | 34 | Levensduur in jaren van de aangeboden CRT-P is minimaal 9 jaar: 100% biventriculaire pacing, 15% atriale pacing, modus DDD-BIV 60 BPM/min, pacing output RA, RV en LV 2.5V@0.4ms, pacing impedantie 500 Ω. Alle diagnostiek/EGM opslag aan en dagelijks thuismonitoring aan. Berekening batterijlevensduur bij de opgegeven parameters invullen bij de wens van het Programma van Wensen (PvW nr. 27) van de door u geoffreerde CRT-P. | Ja/Nee