## Blad1
Programma van Wensen 1- en 2-kamer ICD's en CRT-D, perceel: |  |  | 1 | Amsterdam UMC
Wens |  | Onderwerp | Punten verdeling (totaal 500) | Toekenning punten Het maximaal haalbaar aantal punten wordt vermenigvuldigd met het onder genoemde percentage en automatisch afgerond op een cijfer met max. 1 cijfers achter de komma in de laatste kolom. | Toelichting Inschrijver Vul hier Ja of Nee in als antwoord op de vraag. Geef in kolom G, H, I, J welk percentage hierbij hoort. In de kolom toelichting vermeldt u op welke blz. van de productspecificaties -die u per device dient te uploaden- wij het bewijs kunnen teruglezen. Geef alleen als er om gevraagd wordt een aanvullende toelichting. | 1-K | 2-K | CRT-D | Percentage | % x max. score = Punten
Code | nr. | Programeer toestellen en Remote Patiënt Management systeem | 50 | [6 empty] | 50
W: ICD | 1 | Remote monitoring van de aangeboden 1- en 2- kamer ICD's en de CRT-D is mogelijk via een app op de telefoon van de patiënt. De app moet werken voor Android of iOS. | 30 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Leg uit hoe de app werkt en hoe u de veiligheid garandeert van zowel de persoonsgegevens als de technische data. | √ | √ | √ | 100% | 30
W: ICD | 2 | De patiënt heeft de mogelijkheid om op eigen initiatief een thuiscontrole geforceerd uit te voeren (patiënt initiated interrogation) met het aangeboden Remote Patiënt Management systeem. | 20 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  |  |  | 100% | 20
Code | nr. | Detectie en alarm | 130 | Toekenning punten | Toelichting Inschrijver | % | % | % | % | 130
W: ICD | 3 | De aangeboden 1- en 2- kamer ICD's en de CRT-D hebben een akoestische- of mechanische alarm functie, zodat de patiënt door dit signaal gewaarschuwd wordt en- onafhankelijk van waar die zich op dat moment bevindt- zelf actie kan ondernemen in geval van disfunctioneren van de ICD of lead. | 20 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee | √ | √ | √ | 100% | 20
W: ICD | 4 | Alle pulsgeneratoren van de aangeboden 1- en 2- kamer ICD's en de CRT-D beschikken over een akoestisch of mechanisch patiënten alert bij dreigende batterij depletie. | 20 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee | √ | √ | √ | 100% | 20
W: ICD | 5 | Alle pulsgeneratoren van de aangeboden 1- en 2- kamer ICD's en de CRT-D beschikken over specifieke algoritmen (niet beperkt tot veranderingen in lead impedantie) om lead failure te detecteren en therapie te inhiberen. Detectie door dit algoritme dient ook te kunnen leiden tot een remote care of patient alert. | 40 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee | √ | √ | √ | 100% | 40
W: ICD | 6 | Ten behoeve van adequate diagnostiek en beoordeling van ritmestoornis-episodes, worden bij 2 kamer ICD's en CRT-D's, naast het RV nearfield elektrogram ook het atriale elektrogram én het farfield elektrogram getoond in de opgeslagen episoden. | 30 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  | √ | √ | 100% | 30
W: ICD | 7 | Het aangeboden 1-kamer ICD-systeem (device + lead) heeft een functionaliteit om atrium fibrilleren te detecteren middels een gevalideerde methode, onafhankelijk van tachycardie discriminatie in een tachycardie-zone. | 10 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee | 100% |  |  |  | 10
W: ICD | 8 | In de aangeboden 2- kamer ICD en de CRT-D kan de PMT-interventiefrequentie los van het upper rate limit (URL) worden geprogrammeerd om ook PMT’s die langzamer dan het URL te detecteren en te beëindigen. Daarnaast kunnen de aangeboden 2- kamer ICD en de CRT-D PMT’s registreren en opslaan (incl. intracardiale electrogrammen).Toelichting bij het eerste punt: Het gaat hierbij om het zelf kunnen programmeren van de grens waarbij de behandelaar niet afhankelijk willen zijn van een door de leverancier opgelegde vaste grens. | 10 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  | √ | √ | 100% | 10
Code | nr. | Pacing en Therapie | 130 | Toekenning punten | Toelichting Inschrijver | % | % | % | % | 130
W: ICD | 9 | De aangeboden 1- en 2- kamer ICD's en de CRT-D hebben een naast de accelerometer een tweede fysiologische sensor voor rate adaptive pacing. | 30 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee | √ | √ | √ | 100% | 30
W: ICD | 10 | In de aangeboden 1- en 2- kamer ICD's en de CRT-D kunnen de shockfases geconfigureerd worden (fixed pulse width vs. fixed tilt). | 20 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee | √ | √ | √ | 100% | 20
W: ICD | 11 | In de aangeboden 1- en 2- kamer ICD's en de CRT-D kan de shockpolariteit (B>AX/AX>B, initial/reversed, normal/reversed, RV polarity:Anode/Cathode) naar keuze geprogrammeerd worden zonder risico op dysfunctie van ICD of lagere shockafgifte. | 10 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee | √ | √ | √ | 100% | 10
W: ICD | 12 | De aangeboden 1- en 2- kamer ICD's en de CRT-D kan een shock geven met ≥40J 'delivered' tijdens de shock of ≥47J 'stored' in de condensator. | 10 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee | √ | √ | √ | 100% | 10
W: ICD | 13 | Onafhankelijk van het (VT/SVT) discriminatie algoritme moet de VT-therapie zone bij de aangeboden 1- en 2- kamer ICD's en de CRT-D tot 250/min. te programmeren zijn. | 20 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee | √ | √ | √ | 100% | 20
W: ICD | 14 | In de aangeboden CRT-D moet bij gebruik van de tweede sensor (uniek of als blend met de accelerometer) het VV delay te programmeren zijn. | 30 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  |  | 100% |  | 30
W: ICD | 15 | De aangeboden 2-kamer ICD en de aangeboden CRT-D hebben de functionaliteit om automatisch atriale ATP af te geven. | 10 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  | √ | √ | 100% | 10
Code | nr. | Conduction System Pacing (CSP); Lead en guide catheter | 20 | Toekenning punten | Toelichting Inschrijver | % | % | % | % | 20
W: ICD | 16 | De lead body diameter van de aangeboden CSP lead is kleiner dan 4.5Fr. | 5 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  |  |  | 100% | 5
W: ICD | 17 | De lead fracture rate van de aangeboden CSP lead ligt beneden 0,2%/jaar, zoals blijkt uit lead performance studies bij patienten met een CSP systeem. | 5 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  |  |  | 100% | 5
W: ICD | 18 | Inschrijver biedt een CE approved lead en bijpassende guidings aan t.b.v. Bachmann bundel pacing. | 5 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  |  |  | 100% | 5
W: ICD | 19 | Het is mogelijk in de aangeboden 2-kamer ICD's en CRT-D om geen ventriculaire safety pacing / ventriculaire safety standby / safety window actief te hebben. | 5 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  | √ | √ | 100% | 5
Code | nr. | CRT-D specifiek | 70 | Toekenning punten | Toelichting Inschrijver | % | % | % | % | 70
W: ICD | 20 | De aangeboden CRT-D beschikt over automatisch adaptieve synchrone CRT pacing met als doel dat een patiënt onafhankelijk van de geprogrammeerde instellingen automatische ventriculaire synchrone pacing krijgt als de situatie (inspanning en/of eigen rechterbundel geleiding) van patiënt verandert. | 10 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  |  | 100% |  | 10
W: ICD | 21 | De aangeboden CRT-D kan op geleide van de voortgeleidingsfrequentie tijdens atriumfibrilleren de lowerrate tijdelijk verhogen om zo biventriculaire pacing te garanderen. | 20 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  |  | 100% |  | 20
W: ICD | 22 | Naast een LV-lead met standaard intraveneuze fixatie kunt u een intraveneuze fixatie lead aanbieden (met actieve weefselfixatie) tegen dezelfde prijs als de gewone LV-lead. | 20 | Een schroef levert 100% van de punten. Een wokkel levert geen punten op. | Ja / Nee |  |  | 100% |  | 20
W: ICD | 23 | De LV-lead die u aanbiedt moet intern te irrigeren zijn met heparine (de klinische standaard ter preventie van interne bloedstolselvorming) en heeft geen afsluitend klepje aan de tip, wat dit onmogelijk maakt. | 20 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  |  | 100% |  | 20
Code | nr. | Levensduur/Garantie | 100 | Berekening: (aantal maanden inschrijver / 36 maanden) * punten = score. | Toelichting Inschrijver (Berekening in maanden. U mag de uitslag van uw berekening niet naar boven afronden) | Aantal maanden invullen |  |  |  | 100
W: ICD | 24 | De Levensduur in jaren van de aangeboden 1-kamer ICD is minimaal 11,5 jaar bij: 15% pacing, mode VVI, 60 BPM per minuut; pacing output 2.5 Volt@0.4ms; lead impedantie 500 Ω; bij maximaal 3 energy charges of shocks/jaar. Alle diagnostiek/EGM opslag aan en dagelijks thuismonitoring aan. Berekening batterijlevensduur bij de opgegeven parameters invullen van de door u geoffreerde 1-kamer ICD. | 30 | 48 maanden of meer = 100% van de punten alles daar onder per maand -2,08% Berekening: (aantal maanden boven minimum inschrijver / 48 maanden) * punten = score. | Berekening Eis uit PvE van dit perceel en Wens uit het PvW van dit perceel met betrekking tot de levensduur van het Device hier invullen. | 48 |  |  |  | 30
W: ICD | 25 | De Levensduur in jaren van de aangeboden 2-kamer ICD is minimaal 10,5 jaar bij: 15% twee kamer pacing, mode DDD, 60BPM per minuut, op de rechter boezem en rechter kamer; pacing output 2.5Volt@0.4ms, lead impedanties 500 Ω; bij max 3 energy charges of shocks/jaar. Alle diagnostiek/EGM opslag aan en dagelijks thuismonitoring aan. Berekening batterijlevensduur bij de opgegeven parameters invullen van de door u geoffreerde 2-kamer ICD. | 35 | 48 maanden of meer = 100% van de punten alles daar onder per maand -2,08% Berekening: (aantal maanden boven minimum inschrijver /48 maanden) * punten = score. | Berekening Eis uit PvE van dit perceel en Wens uit het PvW van dit perceel met betrekking tot de levensduur van het Device hier invullen. |  | 48 |  |  | 35
W: ICD | 26 | De Levensduur in jaren van de aangeboden CRT-D is minimaal 8,5 jaar bij: 100% biventriculaire pacing en15% atriale pacing, mode DDD-BIV, 60 BPM per minuut, op de rechter boezem en rechter kamer en linker kamer; pacing output 2.5Volt@0.4ms, lead impedanties 500 Ω; bij max 3 energy charges of shocks/jaar. Alle diagnostiek/EGM opslag aan en dagelijks thuismonitoring aan. Berekening batterijlevensduur bij de opgegeven parameters invullen van de door u geoffreerde CRT-D. | 35 | 36 maanden of meer = 100% van de punten alles daar onder per maand -2,78% Berekening: (aantal maanden inschrijver / 36 maanden) * punten = score. | Berekening Eis uit PvE van dit perceel en Wens uit het PvW van dit perceel met betrekking tot de levensduur van het Device hier invullen. |  |  | 36 |  | 35
|  | Totaal score op wensen 1- 2- kamer ICD's en CRT-D (afgerond op helen volgens wiskundige basis) | 500 | [6 empty] | 500