## Blad1
Programma van Wensen 1- en 2- kamer PM's en CRT-P |  |  | 7 | UMCU
Wens |  | Onderwerp | Punten verdeling (500 totaal) | Toekenning punten Het maximaal haalbaar aantal punten wordt vermenigvuldigd met het onder genoemde percentage en automatisch afgerond op een cijfer met max. 1 cijfers achter de komma in de laatste kolom. | Toelichting Inschrijver Vul hier Ja of Nee in als antwoord op de vraag. Geef in kolom G, H, I, J welk percentage hierbij hoort. In de kolom toelichting vermeldt u op welke blz. van de productspecificaties -die u per device dient te uploaden- wij het bewijs kunnen teruglezen. Geef alleen als er om gevraagd wordt een aanvullende toelichting. | 1-K | 2-K | CRT-P | Percentage | % x max. score = Punten
Code | nr. | Programeer toestellen en Remote Patiënt Management systeem | 70 | [6 empty] | 70
W: PM | 1 | Remote monitoring van de aangeboden 1- en 2- kamer PM's en de CRT-P is mogelijk via een app op de telefoon van de patiënt. De app moet werken voor Android of iOS. | 60 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee | √ | √ | √ | 100% | 60
W: PM | 2 | De patiënt heeft de mogelijkheid om op eigen initiatief een thuiscontrole geforceerd uit te voeren (patiënt initiated interrogation) met het aangeboden Remote Patiënt Management systeem. | 10 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  |  |  | 100% | 10
Code | nr. | Diagnostiek | 60 | [6 empty] | 60
W: PM | 3 | De aangeboden 1- en 2- kamer PM's en de CRT-P beschikken over diagnostiek betreffende het gedrag van de rate respons(sensor) modus. | 20 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee | √ | √ | √ | 100% | 20
W: PM | 4 | De aangeboden 1 en 2 kamer PM's beschikken over hartfalen diagnostiek welke een beeld geeft over de hartfalen status van de patient. | 0 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee | √ | √ |  | 100% | 0
W: PM | 5 | In de aangeboden CRT-P moet bij gebruik van de tweede sensor (uniek of als blend met de accelerometer) het VV delay te programmeren zijn. | 40 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  |  | 100% |  | 40
W: PM | 6 | In de aangeboden 2- kamer pacemaker en de CRT-P kan de PMT-interventiefrequentie los van het upper rate limit (URL) worden geprogrammeerd om ook PMT’s die langzamer dan het URL te detecteren en te beëindigen. Daarnaast kunnen de aangeboden 2- kamer pacemaker en de CRT-P PMT’s registreren en opslaan (incl. intracardiale electrogrammen).Toelichting bij het eerste punt: Het gaat hierbij om het zelf kunnen programmeren van de grens waarbij de behandelaar niet afhankelijk willen zijn van een door de leverancier opgelegde vaste grens. | 0 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  | √ | √ | 100% | 0
Code | nr. | Pacing | 110 | [6 empty] | 110
W: PM | 7 | De aangeboden 1- en 2- kamer PM's en CRT-P beschikken naast de accelerometer over een tweede fysiologische sensor voor rate adaptive pacing. | 80 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee | √ | √ | √ | 100% | 80
W: PM | 8 | De aangeboden 2- kamer PM's en CRT-P kan de Post Ventriculaire Atriale Refractaire Periode (PVARP) kan zo geprogrammeerd worden dat deze tijdens inspanning korter is dan in rust, en direct na de inspanning weer verlengt | 0 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  | √ | √ | 100% | 0
W: PM | 9 | Bij de aangeboden 1- en 2- kamer PM's en CRT-P kan handmatige de “night rate” geprogrammeerd worden. | 0 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee | √ | √ | √ | 100% | 0
W: PM | 10 | De aangeboden 2-kamer PM en de aangeboden CRT-P hebben de functionaliteit om automatisch atriale ATP af te geven. | 0 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  | √ | √ | 100% | 0
W: PM | 11 | De aangeboden 2- kamer PM beschikt over een functionaliteit die onnodige ventricular stimulatie minimaliseert middels een pacing modus waarin de pacemaker tijdelijk en situationeel in een AAI of ADI modus functioneert. | 10 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  | 100% |  |  | 10
W: PM | 12 | De aangeboden 2- kamer PM en CRT-P beschikken over een upper tracking rate van 200 bpm. | 20 | 100% van de punten bij 200 bpm of meer 50% bij 190 bpm of meer (0% bij alles onder de 190) | Ja / Nee |  | √ | √ | 100% | 20
Code | nr. | Conduction System Pacing (CSP); Lead en guide catheter | 40 | [6 empty] | 40
W: PM | 13 | De lead body diameter van de aangeboden CSP lead is kleiner dan 4.5Fr. | 40 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  |  |  | 100% | 40
W: PM | 14 | De lead fracture rate van de aangeboden CSP lead ligt beneden 0,2%/jaar, zoals blijkt uit lead performance studies bij patienten met een CSP systeem. | 0 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  |  |  | 100% | 0
W: PM | 15 | Inschrijver biedt een CE approved lead en bijpassende guidings aan t.b.v. Bachmann bundel pacing. | 0 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  |  |  | 100% | 0
W: PM | 16 | Het is mogelijk in de aangeboden 2-kamer pacemakers en CRT-P om geen ventriculaire safety pacing / ventriculaire safety standby / safety window actief te hebben | 0 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  | √ | √ | 100% | 0
Code | nr. | CRT-P specifiek | 220 | [6 empty] | 220
W: PM | 17 | De pulsgenerator van de aangeboden CRT-P beschikt over een algoritme dat de thoraximpedantie kan meten, kan documenteren en kan rapporteren aan de behandelaar in UMC. | 0 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  |  | 100% |  | 0
W: PM | 18 | De aangeboden CRT-P beschikt over automatisch adaptieve synchrone CRT pacing. | 100 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  |  | 100% |  | 100
W: PM | 19 | De aangeboden CRT-P kan op meerdere elektroden configuraties op de LV-leads gelijktijdig stimuleren. | 0 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  |  | 100% |  | 0
W: PM | 20 | Naast een LV-lead met standaard intraveneuze fixatie kunt u een intraveneuze fixatie lead aanbieden (met actieve weefselfixatie) tegen dezelfde prijs als de gewone LV-lead. | 100 | Een schroef levert 100% van de punten. Een wokkel levert geen punten op. | Ja / Nee |  |  | 100% |  | 100
W: PM | 21 | De LV-lead die u aanbiedt moet intern te irrigeren zijn met heparine (de klinische standaard ter preventie van interne bloedstolselvorming) en heeft geen afsluitend klepje aan de tip. | 20 | Dit is een Ja/nee antwoord. Ja = 100% Nee is 0% | Ja / Nee |  |  | 100% |  | 20
Code | nr. | Volume | 0 | Toekenning punten | Toelichting Inschrijver | % | % | % |  | 0
W: PM | 22 | Het volume van de puls generator van de aangeboden 1-kamer PM is maximaal 15 cc. (incl. Connector head). | 0 | Bij ≤ 13,0 cc = 50% van de punten Bij ≤ 11,0 cc = 100% van de punten | Volume opgeven in hele cc. | 100% |  |  |  | 0
W: PM | 23 | Het volume van de puls generator van de aangeboden 2-kamer PM is maximaal 15 cc. (incl. Connector head). | 0 | Bij ≤ 13,0 cc = 50% van de punten Bij ≤ 11,0 cc = 100% van de punten | Volume opgeven in hele cc. |  | 100% |  |  | 0
W: PM | 24 | Het volume van de puls generator van de aangeboden CRT-P is maximaal 20 cc. (incl. Connector head). | 0 | Bij ≤ 17,0 cc = 50% van de punten Bij ≤ 15,0 cc = 100% van de punten | Volume opgeven in hele cc. |  |  | 100% |  | 0
Code | nr. | Levensduur/Garantie | 0 | Berekening: | Toelichting Inschrijver (Berekening in maanden. U mag de uitslag van uw berekening niet naar boven afronden) | Aantal maanden invullen |  |  |  | 0
W: PM | 25 | Levensduur in jaren van de aangeboden 1-kamer PM is minimaal 9 jaar: 100% pacing, modus AAI of VVI, 60 BPM/min; pacing output 2.5V@0.4ms; pacing impedantie 500 Ω. Berekening batterijlevensduur bij de opgegeven parameters invullen van de door u geoffreerde 1-kamer PM. | 0 | 48 maanden of meer = 100% van de punten alles daar onder per maand -2,08% Berekening: (aantal maanden boven minimum inschrijver / 48 maanden) * punten = score. | Berekening Eis uit PvE van dit perceel en Wens uit het PvW van dit perceel met betrekking tot de levensduur van het Device hier invullen. | 48 |  |  |  | 0
W: PM | 26 | Levensduur in jaren van de aangeboden 2-kamer PM is minimaal 9 jaar: 100% Atriale pacing en 100% Ventriculaire pacing; modus DDD 60 BPM/min; pacing output RA en RV 2.5V@0.4ms; pacing impedanties 500 Ω. Berekening batterijlevensduur bij de opgegeven parameters invullen van de door u geoffreerde 2-kamer PM. | 0 | 48 maanden of meer = 100% van de punten alles daar onder per maand -2,08% Berekening: (aantal maanden boven minimum inschrijver / 48 maanden) * punten = score. | Berekening Eis uit PvE van dit perceel en Wens uit het PvW van dit perceel met betrekking tot de levensduur van het Device hier invullen. |  | 48 |  |  | 0
W: PM | 27 | Levensduur in jaren van de aangeboden CRT-P is minimaal 9 jaar: 100% biventriculaire pacing, 15% atriale pacing, modus DDD-BIV 60 BPM/min, pacing output RA, RV en LV 2.5V@0.4ms, pacing impedantie 500 Ω. Alle diagnostiek/EGM opslag aan en dagelijks thuismonitoring aan. Berekening batterijlevensduur bij de opgegeven parameters invullen van de door u geoffreerde CRT-P. | 0 | 36 maanden of meer = 100% van de punten alles daar onder per maand -2,78% Berekening: (aantal maanden boven minimum inschrijver / 36 maanden) * punten = score. | Berekening Eis uit PvE van dit perceel en Wens uit het PvW van dit perceel met betrekking tot de levensduur van het Device hier invullen. |  |  | 36 |  | 0
|  | Totaal score op wensen 1- 2- kamer PM's en CRT-P (afgerond op helen volgens wiskundige basis) | 500 | [6 empty] | 500