## Perceel 2 3D PvE
BIJLAGE 1 - PROGRAMMA VAN EISEN EA 536390 ¦ Perceel 2 "3D mobiele C-bogen"
Uitleg: |  | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter: "kan de Inschrijver voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan 1 (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid.
Onderdeel | Ref nr | Omschrijving | KO | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan! | Eventuele onderbouwing | Eventuele onderbouwing
Wet- en Regelgeving en Normen
Wet- en Regelgeving | 1.1 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren voldoet aan alle Nederlandse en Europese vigerende wet- en regelgeving. Indien gevraagd kunt u hiervan de validatierapporten ter onderbouwing overleggen. Voorgaande geldt gedurende de contractperiode en dus ook bij wijzigingen in wet- en regelgeving. | KO
Wet- en Regelgeving | 1.2 | Apparaat dient voorzien te zijn van de relevante CE-markering. | KO
Wet- en Regelgeving | 1.3 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren voldoet aan IEC 60601 en alle relevante subclausules | KO
Normen | 1.4 | De apparatuur kan in een medische ruimte met elektrische veiligheidsklasse K3/groep 2 gebruikt worden | KO
Normen | 1.5 | Het aangeboden systeem voldoet aan de Infectiepreventierechtlijn van het Erasmus MC en is zonder beperkingen bestand tegen de in het Erasmus MC toegepaste desinfectantia: Alcohol 70% v/v met 10% Isopropylalcohol v/v of Chloor 1000 ppm en alcohol 70% Geldig voor materialen welke (in-)direct met patiënt of patiëntmateriaal in aanraking komen ofwel: aanraakbare delen. | KO
Normen | 1.6 | Schoonmaakinstructies voor systeem worden aangeleverd | KO
Algemene Eisen
Algemeen | 2.1 | Inschrijver gaat akkoord met de (concept)voorwaarden zoals gesteld in de concept koopovereenkomst in bijlage 3. | KO
Algemeen | 2.2 | Inschrijver gaat akkoord met de Algemene Inkoopvoorwaarden NFU, d.d. januari 2024 in bijlage 4. | KO
Algemeen | 2.3 | Inschrijver gaat akkoord met de Aansluitvoorwaarden Erasmus MC netwerk versie 10.4 in bijlage 6. | KO
Algemeen | 2.4 | Inschrijver levert de (product en technische) specificaties aan bij inschrijving voor het aangeboden röntgensysteem en toebehoren; dit ter informatie voor de gebruiker en validatie. Bij inschrijving dient u in ieder geval aan te leveren (digitaal en ofwel Engels - of Nederlandstalig): gebruikershandleiding, servicehandleiding, technische specificaties. Deze dienen te allen tijde beschikbaar te zijn zonder restricties. | KO
Algemeen | 2.5 | Inschrijver garandeert dat het röntgensysteem en toebehoren minimaal tien jaar functioneert op basis van de functionele en technische specificaties uiteengezet in deze aanbesteding en de uiteindelijke aanbieding. Dit onder voorbehoud van onderhoud zoals opgenomen in de WIBAZ standaard service overeenkomst in bijlage 5 en de voor service opgestelde eisen 5A. | KO
Algemeen | 2.6 | De garantieperiode is ten minste twaalf maanden en begint na klinische inbedrijfsname van het product (na afronding acceptatieprocedure). | KO
Algemeen | 2.7 | De opgegeven prijs voor zowel systeem als service in bijlage 2 is gebaseerd op Total Cost of Ownership (TCO) en omvat (minimaal) alle punten in het PvE en PvW waarop "ja" is geantwoord alsmede alle bepalingen opgenomen in de overige documenten die integraal onderdeel uitmaken van de concept overeenkomst. Na inschrijving kan hiervan niet meer worden afgeweken. Bij het niet volledig of niet correct invullen van bijlage 2, wordt de inschrijving ongeldig verklaard en volgt uitsluiting van verdere deelname | KO
Algemeen | 2.8 | De apparatuur heeft een zodanige “state of the art" dat binnen twee jaar na gunning van onderhavige aanbesteding, van de zijde van de fabricant/leverancier: - geen nieuwe versie van het aangeboden model op de markt zal verschijnen met - naar de inzichten van het ErasmusMC - betere functionaliteit/specificaties. Indien dit door onvoorziene omstandigheden toch het geval blijkt, kan het ErasmusMC zonder bijbetaling het staande/aangekochte model inruilen; - in het ErasmusMC en ook elders, geen upgrade c.q. gemodificeerde versies aangeboden zullen worden, resp. upgrades/modificaties nodig zijn. Indien door onvoorziene omstandigheden dit toch het geval is, zullen deze upgrades/modificaties alsnog kosteloos door de leverancier in het ErasmusMC apparaat aangebracht worden. De leverancier van deze apparatuur is dan aansprakelijk voor de kosten, ongeacht of hij die kosten wel/niet kan doorberekenen aan de fabrikant. - Dit geldt eveneens indien functionaliteit die als optie tegen een meerprijs is aangeboden binnen twee jaar na ingebruikname standaard onderdeel uitmaakt van de configuratie; | KO
Functionele Systeemeisen
Functioneel | 3.1 | Het systeem is voorzien van een flatpanel detector van minimaal 30 cm * 30 cm | KO
Functioneel | 3.2 | Er moet voldoende vermogenscapaciteit van de röntgenbuis en generator zijn om bij doorlichting en opname van adipeuze patiënten, in alle projecties (ook laterale / oblique), goed beoordeelbare beelden te hebben. Vermogen dient minimaal 10 kW te zijn. | KO
Functioneel | 3.3 | Systeem beschikt over een monitorwagen met twee monitoren, of over één monitor met een split scherm zodat er twee verschillende beelden naast elkaar weergegeven kunnen worden. | KO
Functioneel | 3.4 | Bedieningspaneel aanwezig op C-arm. | KO
Functioneel | 3.5 | kV en mA zijn handmatig in te stellen. | KO
Functioneel | 3.6 | Doorlichting, het systeem dient te zijn voorzien van Last image Hold. | KO
Functioneel | 3.7 | Systeem beschikt over diafragmering / shuttering op basis van Last image Hold. | KO
Functioneel | 3.8 | Diafragmering / shuttering dient met één druk op de knop te kunnen worden verwijderd. | KO
Functioneel | 3.9 | Laserkruizen aan buis- en detectorzijde t.b.v. positionering dienen aanwezig te zijn. | KO
Functioneel | 3.10 | C-arm dient minimaal 30 graden voorover kantelbaar te zijn. | KO
Functioneel | 3.11 | Aanwezigheid van optisch signaal bij doorlichting. | KO
Functioneel | 3.12 | Aanwezigheid van handschakelaar. | KO
Functioneel | 3.13 | Aanwezigheid van een voetschakelaar. | KO
Functioneel | 3.14 | Systeem dient te beschikken over video-uitgang voor aansluiting op externe monitoren / beeldroutering. | KO
Functioneel | 3.15 | Het toedienen van straling moet uitsluitend mogelijk zijn middels een sleutel en/of code. Alle overige functionaliteiten zijn operationeel zonder sleutel. | KO
Functioneel | 3.16 | Het systeem maakt gebruik van gepulseerd doorlichten, waarbij het aantal pulsen per seconde ingesteld kan worden door de gebruiker. | KO
Systeem | 3.17 | Systeem is standaard uitgerust met een wifi-verbinding die geschikt is voor een DHCP draadloos netwerk | KO
Systeem | 3.18 | Video output: Twee DVI-uitgangen. | KO
Doorlichting, Beeldvorming, en Dosis
Systeem | 4.1 | Dosis van het onderzoek wordt geregistreerd | KO
Systeem | 4.2 | Het toestel geeft de gecumuleerde tijd van doorlichting op de acquisitie monitor(en) weer | KO
Systeem | 4.3 | Het toestel geeft een waarschuwing na het verstrijken van een doorlichtingstijd van 5 minuten. Handmatig resetten van deze waarschuwing is noodzakelijk. | KO
Systeem | 4.4 | Het systeem beschikt over de mogelijkheid om doorlichtbeelden en opnamen op te slaan. | KO
Systeem | 4.5 | Een strooistralingsdiagram ten behoeve van afschermingsberekeningen dient door de leverancier bij de aanbestedingsstukken meegeleverd te worden. Bijvoorbeeld in de vorm van een tabel (afstand, hoogte, dosis) of in de vorm van diagrammen (scatter maps). | KO
Systeem | 4.6 | Het systeem beschikt over een automatische dosisregeling. | KO
DICOM
Systeem | 5.1 | DICOM Store | KO
Systeem | 5.2 | DICOM worklist | KO
Systeem | 5.3 | DICOM Query Retrieve | KO
Systeem | 5.4 | DICOM Storage commitment | KO
Systeem | 5.5 | DICOM radiation dose structured report | KO
Systeem | 5.6 | DICOM conformance statement dient bij de inschrijving te worden meegestuurd | KO
ADDITIONELE FUNCTIONELE EISEN 3D C-BOOG MET NAVIGATIE
3D specifiek | 6.1 | Het systeem dient te beschikken over 3D-functionaliteit, (cone beam CT functionaliteit) | KO
3D specifiek | 6.2 | Het 3D systeem is voorzien van een flatpanel detector van minimaal 30 cm | KO
3D specifiek | 6.3 | Het field-of-view van de 3D functionaliteit is minimaal 16*16*16 cm. | KO
3D specifiek | 6.4 | Het is mogelijk om het systeem te koppelen met navigatiesystemen Indien uw antwoord 'ja' is, geef aan vanaf welke software versie de navigatie ondersteund wordt: | KO
3D specifiek | 6.5 | Het is mogelijk om in drie vlakken (axiaal, coronaal, sagitaal) door de beelden te scrollen, MPR postprocessing. | KO
TECHNISCHE EISEN EN AFTER SALES
Systeem | 7.1 | "Worklist" moet draadloos toe te passen zijn. De modaliteit moet, buiten met netwerkkabel UTP, ook via een draadloze netwerkverbinding de "Worklist" op te kunnen vragen. | KO
Systeem | 7.2 | Het systeem moet de mogelijkheid bezitten om gegevens en images draadloos te verzenden. De modaliteit dient via een draadloze netwerkverbinding DICOM beelden en aanverwante DICOM gegevens te kunnen versturen. | KO
Systeem | 7.3 | Garantieperiode is ten minste twaalf maanden en gaat in na klinische ingebruikname van het systeem | KO
Systeem | 7.4 | Tijdens garantieperiode is service kosteloos op basis van hoogste service niveau incl levering/transport van onderdelen. | KO
Systeem | 7.5 | Na update/upgrade van het systeem is de connectivity en interoperabillity met andere apparatuur c.q. gewaarborgd door de inschrijver. (controle hiervan is een gezamelijke actie als onderdeel van de acceptatie. Dit zal tevens na iedere update/upgrade dienen te gebeuren.) | KO
Service, Onderhoud, en Scholing
Service en onderhoud | 9.1 | Het service en onderhoud voldoet minimaal aan de voorwaarden gesteld in de WIBAZ standaard service overeenkomst in bijlage 5 en 5A | KO
Service en onderhoud | 9.2 | Eventuele upgrades en updates die de bestaande functionaliteit verbeteren, dienen direct nadat deze beschikbaar zijn, bekend gemaakt te worden aan het Erasmus MC | KO
Service en onderhoud | 9.3 | Leverancier stelt systeemsoftware beschikbaar voor (her-)installatie door ziekenhuis technici | KO
Service en onderhoud | 9.5 | Tot installatie en acceptatie van het systeem, is de leverancier verplicht de nieuwste updates en upgrades (conform WIBAZ) aan het systeem kosteloos door te voeren aan het te leveren systeem | KO
Scholing | 9.6 | Training voor technici is inbegrepen in de aangeboden prijs in bijlage 2 (prijzenblad). Na de training, verkrijgen technici van het Erasmus MC dezelfde rechten als de service monteurs van de fabrikant en zijn zij in staat hetzelfde werk te verrichten. Eventueel benodigde software of hardware hiervoor, wordt na afronding van de scholing aangeleverd door fabrikant/leverancier. Dit gaat om minimaal twee technici. De certificeringsduur na de training dient minimaal vijf jaar te zijn. | KO
Scholing | 9.7 | Scholing van gebruikers, gedurende de gehele gebruiksduur van het apparaat, naar behoefte van het Erasmus MC is inbegrepen in de aanbieding. De scholing van gebruikers wordt verzorgd door deskundig Nederlandstalig personeel van de Inschrijver. | KO
Facturering
Facturering | 11.1 | Facturen dienen voorzien te zijn van maximaal één ordernummer, daarnaast dient leverancier op de factuur kostenplaats, intern contactpersoon, of andere relevante informatie te vermelden | KO
Facturering | 11.2 | Facturen dienen per mail vestuurd te worden in PDF format. Richten aan: facturen@erasmusmc.nl | KO
Logistiek
Logistiek | 12.1 | Levering van systemen, toebehoren, en onderdelen geschiedt alleen na ontvangst van een inkooporder vanuit het Erasmus MC | KO
Logistiek | 12.2 | Inschrijver gaat akkoord met het volgen van de door Erasmus MC voorgeschreven recall procedure zoals beschreven in de concept koopovereenkomst in bijlage 3. | KO
Logistiek | 12.3 | De inschrijver kan te allen tijde informatie aanleveren over (de status van) productklachten vanuit het Erasmus MC | KO
Logistiek | 12.4 | De inschrijver kan te allen tijde informatie aanleveren over (de status van) recalls vanuit het Erasmus MC | KO
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
Bedrijfsnaam:
Handtekening:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie:
Datum:

## Perceel 2 3D PvW
BIJLAGE 1 - Programma van Wensen EA 536390 ¦ Perceel 2 "3D mobiele C-bogen"
Uitleg: |  | De (vraag)stellingen in dit PvW hebben in essentie het karakter van: "wat is de toegevoegde waarde van de Inschrijver voor het Erasmus MC". Hiermee kan een inschrijver zich onderscheiden van andere. Voor elk criterium zal een score toegekend worden die de waarde van de inschrijver t.o.v. andere inschrijvers vertegenwoordigt. Voor iedere wens waaraan wordt voldaan krijgt de inschrijver 1 punt. Per kopje krijgt de inschijver bij het maximale aantal punten de score die in de kolom "maximaal te behalen aantal punten" vermeld staat. Bij een lager aantal punten per kopje geldt een lagere score naar rato. Voor het onderdeel "Innovatie en Samenwerking" geldt een andere scoringsmethodiek.Deze is aangegeven bij de vraagstelling voor dit onderdeel. Het PvW dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. Wanneer er verwezen wordt naar een invulbijlage, dient u in dat format de stukken aan te leveren.
Onderdeel | Wens | Omschrijving | Score | Maximaal te behalen aantal punten | Antwoord leverancier, toelichting bijvoegen indien nodig
|  | Functionele systeem wensen | Score
Systeem | 1.1 | Systeem beschikt over buiskoeling zodat frequente langdurige doorlichting gewaarborgd is, ook bij adipeuze patiënten. | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
Systeem | 1.2 | Systeem beschikt over een flexibele opstelling van de monitor, los van de monitorwagen, welke apart in alle richtingen bewogen kan worden wanneer de monitorwagen op de rem staat. Item wordt gescoord op basis van vergelijking tussen de inschrijvers. | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
Systeem | 1.3 | Wielen C-arm en monitorwagen kunnen in een alle richtingen manouvreren. | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
Systeem | 1.4 | Wielen C-arm en monitorwagen kunnen geblokkeerd worden om makkelijk in één richting te kunnen rijden. | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
Systeem | 1.5 | Kabelschuivers of kabelduwers zijn aanwezig (C-boog). | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
Systeem | 1.6 | Bedieningspaneel op monitorwagen is uitgevoerd met touch screen. | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
Systeem | 1.7 | Er is een gradenverdeling op de c-boog aanwezig | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
Systeem | 1.8 | Laser aanwezig voor positionering röntgen | niet aanwezig = 0 punten rode laser= 1 punt groene laser = 2 punten |  | toelichting indien aanwezig
Systeem | 1.9 | Shuttering kan asymmetrisch plaatsvinden. | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
Systeem | 1.10 | DSA functionaliteit dient minimaal 2 beelden per seconde zijn. (Deze wens is van toepassing voor de systemen die met DSA-optie zijn uitgerust) | 2 beelden /s = 1 punt > 3 beelden / s = 2 punten |  | toelichting indien aanwezig
Systeem | 1.11 | Het is mogelijk het doorlichtbeeld te vergroten in minimaal 2 stappen. | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
Systeem | 1.12 | Het is mogelijk om minimaal 3 voorgeprogrameerde protocollen in te stellen. | niet aanwezig = 0 punten 3 protocollen = 1 punt >5 protocllen = 2 punten |  | toelichting indien aanwezig
Systeem | 1.13 | Het is mogelijk om de hoeveelheid frames per seconde in te stellen van minstens 4p/s naar minstens 12,5 of 15 p/s. (fluoroscopie) | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
Systeem | 1.14 | Mogelijkheid tot terugzoeken van beelden vanaf het bedieningspaneel van de C-arm. | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
Systeem | 1.15 | Het systeem beschikt over een klikstand op 0 graden en op 90 graden in de orbitale beweging | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
Systeem | 1.16 | Een draadloze voetschakelaar wordt meegeleverd | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
Systeem | 1.17 | Ten minste 10.000 beelden kunnen op het systeem worden opgeslagen. | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
Service | 1.18 | Toegang tot service in het systeem wordt op de volgende manier bewerkstelligd: direct via de applicatiesoftware via een service wachtwoord, dus zonder externe PC. | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
|  | Navigatie | Score
Navigatie | 2.1 | Het is mogelijk het systeem te koppelen met een navigatiesysteem van Stryker. | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
Navigatie | 2.2 | Het is mogelijk het systeem te koppelen met een navigatiesysteem van Brainlab. | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
Navigatie | 2.3 | Het is mogelijk het systeem te koppelen met een navigatiesysteem van Medtronic. | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
Navigatie | 2.4 | Het is mogelijk het systeem te koppelen met een navigatiesysteem van Scopis | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
Navigatie | 2.5 | Het is mogelijk het systeem te koppelen met een navigatiesysteem van Mazor Robotics | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
Navigatie | 2.6 | Het is mogelijk het systeem te koppelen met een ander navigatiesysteem dan de hierboven genoemde (geef aan welk systeem) | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
|  | Dosismeting en stralingshygiëne | Score
Dosis | 3.1 | De dosismeter geeft weer: DOP en intreedosis. | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
Dosis | 3.2 | Het systeem beschikt over een automatische bewaking van de gecumuleerde patiënten dosis. Het systeem genereert een waarschuwing als een door de gebruiker in te stellen dosis wordt overschreden. | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | toelichting indien aanwezig
|  | Opleiding | Gem. score beoordelaars
Opleiding | 4.1 | Het is mogelijk om kosteloos via e-learning aanvullend getraind te worden, gedurende de gehele gebruikersduur van de c-boog. Geef aan hoe u dit realiseert. | niet aanwezig = 0 punten aanwezig = 1 punt |  | Graag aanleveren in aparte bijlage
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
Bedrijfsnaam:
Handtekening:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie:
Datum:

## Perceel 2 3D Informatieblad
BIJLAGE 1A -Informatieblad EA 536390 ¦ Perceel 2 "3D mobiele C-boog"
Uitleg: |  | De gestelde vragen hebben een informatief karakter en worden niet meegenomen in de beoordeling
ref.nr. | onderwerp | vraagstelling | antwoord leverancier, graag ook toelichten | Eventuele onderbouwing
1.1 | accessoires en opties | Beschrijf in een separaat document alle relevante (extra) opties voor het systeem die u niet opgenomen heeft in uw inschrijving (indien van toepassing ook de opties waarop u in het PvW, "nee" heeft geantwoord). Vermeld ook de prijzen van deze opties.
2.1 | service en garantie | Wat zijn de prijzen van de volgende onderdelen: buis, detector, monitor(en), rooster, ophanging detector, ophanging buis
2.2 | service en garantie | Wat zijn de levertijden van de belangrijkste vervangingsonderdelen (buis, detector, rooster, ophanging detector, ophanging buis)
2.3 | service en garantie | Wat is de geschatte levensduur van de belangrijkste vervangingsonderdelen (buis, detector, rooster, ophanging detector, ophanging buis)
3.1 | overig | Wat is de warmte-afgifte
3.3 | overig | Is er een IHE integration statement van toepassing op dit systeem? (zo ja, welke.)
3.4 | overig | Datasheet en brochure van het systeem bijvoegen.
3.5 | overig | Heeft u als leverancier concrete doelstelling(en) om het energieverbruik van de desbetreffende apparatuur te verminderen?
3.6 | overig | Dicom Conformance statement bijvoegen.
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
Bedrijfsnaam:
Handtekening:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie:
Datum: