## Programma van Eisen
PROGRAMMA VAN EISEN - PERCEEL 3: 1 Exoscoop t.b.v. Plastische heelkunde en Neurochirurgie
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Bij enkele blauw gearceerde eisen en/of wensen zijn de woorden '(zonder afnameverplichting)' geschreven. Het betreft hier eisen m.b.t. opties die mogelijk gedurende de levensduur van de apparatuur zullen worden afgenomen en aan de bestaande exoscoop worden toegevoegd maar waar op dit moment nog niet voldoende budget of noodzaak voor is. Het kan ook zo zijn dat de functionele uitwerking voor de eis verder besproken moet worden alvorens een besluit te nemen tot afname van de betreffende optie. Voor deze opties geldt dat het een eis is dat ze later kunnen worden afgenomen op de bestaande exoscoop, maar omdat ze niet direct bij de gunning worden afgenomen tellen deze niet mee in de TCO berekening. LET OP: Het invullen van een prijs voor deze geeiste aanvullende opties is verplicht om aan de eis te kunnen voldoen. U kunt dit invullen bij 'Sheet 2 Opties en Onderdelen van het Prijsstelling invulformulier' van het desbetreffende perceel. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. | Omschrijving | Eis | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (optioneel) | Verificatie: voldoet Ja/Nee? | Toelichting m.b.t. verificatie
Functionele eisen
1 | De exoscoop is geschikt voor neurochirurgische procedures aan zowel het hoofd als de rug | Eis
2 | De exoscoop is geschikt voor plastische chirurgie procedures | Eis
3 | De exoscoop bestaat uit een volledig geïntegreerd systeem van camerakop met bediening op de camerakop, arm, lichtbron en statief met bediening | Eis
4 | De exoscoop kan in een effectieve maximum vergroting tot tenminste ~16x voorzien. | Eis
5 | De zoomsnelheid van de exoscoop is instelbaar | Eis
6 | De exoscoop is uitgerust met een 4k 3D camera | Eis
7 | De exoscoop beschikt over autofocus functionaliteit | Eis
8 | De autofocus functionaliteit is uit te schakelen en/of selectief te gebruiken | Eis
9 | Het is mogelijk om zoom en focus met de hand te bedienen op de exoscoopkop en middels een draadloos voetpedaal | Eis
10 | Het is mogelijk om microverplaatsingen van de exoscoopkop aan te sturen met het draadloos voetpedaal | Eis
11 | Indien er een systeem is voor automatische lichtspot/lichtintensiteit begrenzing dan moet deze uit te schakelen of te negeren zijn | Eis
12 | Het systeem beschikt over een volwaardige tweede lichtbron | Eis
13 | Het systeem bevat twee 4k 3D beeldschermen waarvan één 50-55" en één kleiner (26-32") | Eis
14 | De beelschermen kunnen zowel 3D als 2D beelden tonen. | Eis
15 | Het is mogelijk om 2D beelden van externe bronnen, bijvoorbeeld navigatie, te tonen op de beeldschermen. | Eis
16 | Externe beelden kunnen zowel op het hele scherm als picture-in-picture getoond worden | Eis
17 | De beeldschermen worden geleverd op trolleys met de kleinst mogelijke voetafdruk passend bij de maat van het beeldscherm | Eis
18 | De exoscoop en beeldschermen zijn verrijdbaar met remmen op de transportwielen. | Eis
19 | Het is mogelijk om de exoscoop op een later moment met volledig geïntegreerde fluorescentiemodules (op zijn minst IR/ICG) uit te breiden | Eis
20 | De 3D brillen kunnnen op of over de reguliere bril van de drager gebruikt worden. | Eis
21 | De 3D brillen kunnen hergebruikt worden op OK | Eis
22 | De exoscoop beschikt over een Nederlands- of Engelstalige gebruikersinterface | Eis
Technische eisen
23 | Het systeem heeft een SDI of HDMI of DVI of Displayport videouitgang om beelden live te exporteren naar bijvoorbeeld een beeldrouteringssysteem | Eis
24 | De Exoscoop wordt geleverd met een voedingskabel van tenminste 4 meter | Eis
25 | De voedingskabel is verbonden met een even lange potentiaalvereffeningskabel | Eis
26 | Het is mogelijk om log-files van de exoscoop te exporteren t.b.v. storingsopvolging | Eis
27 | De exoscoop arm is door één persoon af te dekken met een steriele hoes | Eis
Hygiëne en desinfectie
28 | De apparatuur, inclusief demontabele delen, die op de OK verblijft (en niet gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd wordt door de CSA) kan gedurende de hele levensduur gereinigd en gedesinfecteerd worden conform de, door de Unit Infectiepreventie Erasmus MC, opgestelde Instructies: Zie bijlage 9 | Eis
Gebruiksinstructie en training
29 | Wijzigingen in functionaliteit of werking van de geoffreerde oplossing die na in gebruikname worden doorgevoerd, worden aangevuld in de Nederlands of Engels opgestelde gebruikershandleiding en binnen een week na publicatie doorgegeven aan het Erasmus MC. | Eis
30 | De gebruikershandleiding wordt in het Nederlandse of Engels digitaal beschikbaar gesteld. | Eis
31 | Er is een beknopte samenvattting van max 2 A-4 van de geoffreerde oplossing beschikbaar met daarop productspecifieke instructies en waarschuwingen | Eis
32 | Bij reusable medische hulpmiddelen wordt een up-to-date Nederlandstalige reinigingsinstructie verstrekt op taalniveau B1, bestemd voor het betreffende type van de geoffreerde oplossing. | Eis
33 | Een actueel Nederlands- of Engelstalige reinigings-, desinfectie- en sterilisatievoorschrift bestemd voor het betreffende type van de geoffreerde oplossing wordt verstrekt | Eis
34 | Voorafgaand aan de ingebruikname na gunning wordt (inbegrepen in de TCO) instructie gegeven over de geoffreerde apparatuur aan alle gebruikers (chirurgen, aiossen, OK-assistenten) op de afdelingen binnen het Erasmus MC waarna de gebruikers bevoegd zijn om de microscoop zelfstandig te bedienen. | Eis
35 | (Her)scholing voor 2-3 medisch technici voor eerstelijns technisch support wordt meegenomen gedurende de volledige levensduur van de geoffreerde apparatuur | Eis
36 | Scholing voor gebruikers en technici wordt in de Nederlandse of de Engelse taal aangeboden. | Eis
Gebruikerstest
37 | Ten behoeve van de testperiode wordt 1 apparaat van de geoffreerde oplossing kosteloos in bruikleen geleverd volgens de geoffreerde samenstelling, inclusief de bijbehorende disposables. | Eis
Technisch beheer & Rapportage
38 | Onderhoud, zowel correctief als preventief wordt uitgevoerd door de leverancier. De afdeling medische technologie van het Erasmus MC neemt als 1e actie bij storingen, en wordt hier indien nodig door de leverancier voor opgeleid. | Eis
39 | De leverancier biedt een serviceovereenkomst aan waarbij de kosten voor jaarlijks preventief onderhoud inclusief software-updates zijn opgenomen. Voor correctief onderhoud worden servicelevel afspraken gemaakt. | Eis
40 | Voorafgaand aan correctief onderhoud geeft de leverancier een opgave van de uit te voeren correctie en de te verwachte kosten | Eis
41 | De responsetijd voor telefonische ondersteuning is maximaal 4 uur. | Eis
42 | De responsetijd voor on-site ondersteuning is met prioriteit, gemiddeld binnen 3 werkdagen en maximaal binnen 5 werkdagen. | Eis
43 | De minimale garantietermijn van apparatuur is 1 jaar | Eis
44 | De servicetechnici en andere contactpersonen beheersen de Nederlandse en/of Engelse taal | Eis
45 | Alle wijzigingen en modificaties ten gevolge van veiligheidsproblemen worden kosteloos door leverancier verholpen | Eis
46 | De exoscoop (hardware, software en attributen) dient volledig te worden ondersteund gedurende de volledige levensduur van ten minste 10 jaar. | Eis
47 | Na afloop van het uitvoeren van correctief en preventief onderhoud bij terugleveren van de apparatuur wordt een servicerapport meegeleverd dat de uitgevoerde correctieve werkzaamheden, de resultaten van een functietest en de resultaten van een veiligheidsmeting bevat. | Eis
48 | Het servicerapport is in een digitale versie leverbaar | Eis
49 | Jaarlijks wordt een rapport aangeleverd met een overzicht van de uitgevoerde preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden en bijkomende kosten voor correctief onderhoud en onderdelen. | Eis
50 | Voor alle getrainde technici wordt een up-to-date onderhoudshandleiding voor het betreffende type, merk en soft/hardware versie van het gebruikte apparaat in Nederlands en Engels beschikbaar gesteld. | Eis
51 | Wijzigingen in onderhoud van de apparatuur, die na ingebruikname in het Erasmus MC worden doorgevoerd, worden na acceptatie van Erasmus MC aangevuld in de servicehandleiding en na publicatie doorgegeven aan het Erasmus MC | Eis
52 | Alle verstrekte documentatie voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving | Eis
53 | De Service Technici zijn aantoonbaar bevoegd en bekwaam | Eis
54 | Het onderhoud van apparatuur wordt op locatie van het Erasmus MC uitgevoerd | Eis
55 | Het Erasmus MC behoudt het recht om de serviceovereenkomst tussentijds uit te breiden | Eis
Communicatie
56 | Opdrachtnemer wijst een vast contactpersoon aan ten behoeve van de communicatie en het stellen van product inhoudelijke vragen indien nodig. | Eis
57 | De servicedesk van Opdrachtnemer is bereikbaar via telefoon en e-mail op werkdagen. Er dient ook een calamiteitennummer beschikbaar te worden gesteld. | Eis
58 | Storingen moeten telefonisch aangemeld kunnen worden zonder tussenkomst van het invullen van systemen die verplicht worden gesteld door de leverancier | Eis
59 | Medewerkers van de servicedesk en service technici van Opdrachtnemer beheersen de Nederlandse en/of Engelse taal. | Eis
60 | Bij veiligheidsproblemen die op het Erasmus MC van toepassing zijn, neemt Inschrijver per direct contact op via recall@erasmusmc.nl en levert daarbij alle gevraagde gegevens aan zoals opgesteld in de Algemene Inkoop Voorwaarden (bijlage 6) | Eis
61 | De inschrijver kan te allen tijden informatie aanleveren over (de status van) van gemelde recalls aan het Erasmus MC | Eis
62 | Inschrijver draagt zorg voor een snelle en correcte communicatie met betrekking tot klachten over onder andere kwaliteit en aflevering in samenwerking met de nader toe te wijzen contactpersoon van het Erasmus MC. | Eis
63 | Het Erasmus MC wordt ten minste twee jaar voor de out-of-service datum van de microscoop hierover geïnformeerd | Eis
Logistiek en facturatie
64 | De geleverde artikelen zijn aan de buitenzijde van de transportverpakking en in de omdoos voorzien van een pakbon in een doculop (doorzichtige envelop). Op de pakbon dient ten minste de volgende informatie vermeld te zijn: inkoopordernummer, omschrijving van artikel, artikelnummer, aantallen, verpakkingseenheid, colli en telefoonnummer voor het melden van manco’s. Indien van toepassing toevoegen van een lotnummer en THT. | Eis
65 | Pakbonnen zijn duidelijk leesbaar en interpreteerbaar. Het moet duidelijk zijn wat er in de bijbehorende doos zit en wat mogelijk nog nageleverd wordt. | Eis
66 | Artikelen die bij ontvangst in Erasmus MC geweigerd worden vanwege zichtbare schade aan de verpakking worden door Opdrachtnemer direct mee retour genomen. Opdrachtnemer biedt artikelen op zodanige wijze aan dat weigering van (een deel) van de levering mogelijk is. | Eis
67 | Opdrachtnemer draagt zorg voor een snelle en correcte communicatie met betrekking tot eventuele klachten over onder andere kwaliteit en/of aflevering. Deze klachten gaan in samenwerking met een nader te bepalen contactpersoon van het Erasmus MC. | Eis
68 | Leverancier neemt proactief contact op met orders@erasmusmc.nl over verwachte leveringstermijnen en eventuele leveringsproblemen. Leveringswijzigingen/problemen worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 48 uur na bekendheid gemeld. Leverancier draagt waar mogelijk een alternatief aan. | Eis
69 | Opdrachtnemer levert orders per inkooporder verpakt aan met de product etiketten naar buiten toe gericht op de pallet. | Eis
70 | Disposables worden onbeschadigd aangeleverd op onbeschadigde re-usable euro pallets (afm 80 x 120 cm). Pallets zijn niet hoger gestapeld dan 1,50 meter. De buitendozen zijn goed stapelbaar op een europallet en steken niet buiten de pallet. | Eis
71 | Bestellingen worden zo veel mogelijk als geheel uitgeleverd. Deelleveringen gaan altijd in overleg met Erasmus MC via orders@erasmusmc.nl | Eis
72 | Indien orders uit meerdere colli bestaan is dit aan de buitenzijde van de colli duidelijk herkenbaar en leesbaar. | Eis
73 | Iedere inkooporder wordt door de leverancier bevestigd aan orders@erasmusmc.nl | Eis
74 | De verpakking voor steriele medische hulpmiddelen dient te voldoen aan ISO 11607-1-2:2020 | Eis
75 | Het etiket op de Medische Hulpmiddelen voldoet aan de essentiële eisen van de MDR (EU) 2017/745. | Eis
76 | De steriele medische hulpmiddelen worden conform de NEN-norm R5401 in 3-lagen verpakt, vervoert en afgeleverd. | Eis
77 | Alle verpakkingen worden droog en onbeschadigd afgeleverd (VDSMH Veldnorm Goederenstroom & NEN-norm R5401) | Eis
78 | De verpakking heeft geen scherpe en / of uitstekende delen die verwondingen kunnen veroorzaken | Eis
79 | Opdrachtnemer vermeldt op elke factuur het inkoopordernummer van Erasmus MC. Facturen zonder vermelding van het inkoopordernummer worden niet in behandeling genomen. | Eis
Wetgeving, contract en algemene voorwaarden
80 | Inschrijver kan van de volgende (nog geldige, meest recente) certificaten aanleveren: - ISO 13485 Bij medische hulpmiddelen dient altijd een ISO 13485 certificaat meegeleverd te worden. De uitvoeringseis dient aangetoond te worden wanneer het Erasmus MC daar verzoek toe doet. Hier dient Inschrijver alleen met "Ja" te beantwoorden | Eis
81 | Medische hulpmiddelen voldoen aan de wetgeving MDR (EU) 2017/745 of de Medical Device Directive 93/42/EEG inclusief dispensatie voor aanvraag MDR certificaat. De leverancier toont bij de inschrijving aan dat zij voldoen aan de MDR, door middel van CE certificaten en conformiteitsverklaringen (de certificaten en conformiteitsverklaringen moeten op 1e verzoek van het Erasmus MC per direct beschikbaar worden gesteld). | Eis
82 | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en u ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat u nu een Inschrijving mag uitbrengen. | Eis
83 | Hierbij verklaart Opdrachtnemer borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Opdrachtnemer is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de Opdrachtnemer kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor Opdrachtgever. | Eis
84 | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en u ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat u nu een Inschrijving mag uitbrengen. | Eis
85 | Hierbij verklaart Opdrachtnemer borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Opdrachtnemer is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de Opdrachtnemer kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor Opdrachtgever. | Eis
Firmanaam:
Rechtsgeldige ondertekening:

## Programma van Wensen
PROGRAMMA VAN WENSEN - PERCEEL 3: 1 Exoscoop t.b.v. Plastische heelkunde en Neurochirurgie
Toelichting | Alle wensen zijn hieronder in het Programma van Wensen opgenomen. Voor de wensen wordt Inschrijver gevraagd aan te geven of er aan wordt voldaan op het moment van Inschrijven. Voor alle wensen waarbij u 'Ja' invult dient deze wens in de prijs van het TCO te worden opgenomen.
LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
Het subgunningcriterium "Programma van Wensen" levert maximaal 20 punten op.
nr. | Omschrijving | Maximaal te behalen punten (indien Ja) | Voldoet Ja/Nee? | Gerealiseerd aantal punten | Toelichting (optioneel) | Verificatie: voldoet Ja/Nee? | Toelichting m.b.t. verificatie
Functionele wensen
1 | Het kleine 3D beeldscherm kan geïntegreerd worden op de exoscoopstatief. | 10 |  | 0
2 | De exoscoop kan in een effectieve maximum vergroting van tenminste 20x voorzien. | 20 |  | 0
3 | Het is mogelijk om verschillende gebruikersprofielen in te stellen voor verschillende operateurs, specialismen en/of procedures | 20 |  | 0
4 | Het is mogelijk om 3D beelden uit te voeren naar een aanvullend beeldscherm of videomanagementsysteem op de OK | 10 |  | 0
5 | De scherptediepte is instelbaar zonder het systeem om te bouwen | 20 |  | 0
6 | Er kan met een werkafstand van meer dan 500mm worden gewerkt om de exoscoopkop uit de zichtlijnen naar het werkgebied te plaatsen | 20 |  | 0
7 | Tijdens transport van de exoscoop kunnen alle bewegende delen van de exoscoop(arm) worden 'gelocked' zodat deze niet ongewenst kunnen bewegen. | 10 |  | 0
Service wensen
8 | Er is op afroep, al dan niet tegen betaling van een huurbedrag, een vervangende exoscoop beschikbaar bij langdurige reparaties. | 10 |  | 0
9 | Ten behoeve van de gebruikers training wordt een e-learning module beschikbaar gesteld | 5 |  | 0
Logistiek
10 | De inschrijver levert de juiste informatie (Uniforme Dataset attributen) voor het starten van PMM dossiers aan via het Global Data Synchronisation Network (GDSN) van GS1. | 5 |  | 0
11 | Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid om een ASN te sturen met alle relevante orderinformatie | 5 |  | 0
12 | Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid om via EDI berichten te versturen met relevante zending informatie | 5 |  | 0
140
Firmanaam:
Rechtsgeldige ondertekening: