## PvE
Bijlage 1 - HERZIENE VERSIE NA NOTA VAN INLICHTINGEN - Pakket van Eisen (PvE) "Oplaadbare sacrale neuromodulatoren"
SPELREGELS
Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Door in te schrijven op deze aanbesteding verklaart u te voldoen aan alle gestelde eisen gedurende de looptijd van de overeenkomst die na gunning wordt gesloten. Rood gekleurde eisen betreffen nieuwe formuleringen n.a.v. de nieuwe bepalingen Nota van Inlichtingen 1 en 2.
PRODUCTSPECIFICATIES |  | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (Optioneel)
1 | De aangeboden neuromodulator dient geschikt te zijn voor toepassing bij patiënten met een overactieve of onderactieve blaas, waarbij het systeem de sacrale zenuwactiviteit moduleert om de blaasfunctie te normaliseren.
2 | Het neuromodulatiesysteem is MRI conditional
3 | Bij vervanging is een nieuwe neuromodulator aan te sluiten op reeds eerder geplaatste lead van dezelfde fabrikant.
4 | Patiënt is zelf in staat om vooraf ingestelde programma's + amplitude in te stellen.
5 | Alle neurostimulatoren moeten een mogelijkheid hebben om lead impedantie te meten.
6 | Alle neurostimulatoren moeten automatisch actuele batterij spanning of batterij impedantie meten.
7 | De controller van de neuromodulator is zowel door de arts als de patiënt instelbaar. Is dit niet het geval, dan dient de Inschrijver minimaal 4 programmeertoestellen voor artsen kosteloos te verstrekken gedurende de looptijd van de overeenkomst.
8 | Indien er voor de eerste fase (OK) testen andere patiënten en artsen controllers worden gebruikt dan bij permanente plaatsing, wordt het benodigde aantal 'test controllers' in bruikleen gegeven gedurende de looptijd van de overeenkomst.
9 | Taal patientcontroller is in ieder geval beschikbaar in het Nederlands en Engels
10 | Houdbaarheidsdatum is op het moment van levering (t.b.v. voorraad Erasmus MC) nog minimaal 12 maanden.
11 | Batterijstatus is voor de patiënt af te lezen en/of er wordt een waarschuwingssignaal afgegeven als de batterij bijna leeg is.
12 | De levensduur van de oplaadbare modulator is minimaal 15 jaar, volgens de opgegeven stimulusparameters uit bijlage 7.
ASSORTIMENT |  | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (Optioneel)
13 | Leverancier beschikt over een compleet aanbod van implantaten en leads waardoor voor iedere patiënt een passend pakket aangeboden kan worden.
14 | Het device en de lead dienen van hetzelfde merk te zijn en worden door dezelfde fabrikant geproduceerd.
UPDATES EN UPGRADES |  | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (Optioneel)
15 | Mocht leverancier gedurende contractperiode een vernieuwd assortiment willen aanbieden, dan dient het nieuwe product voor minimaal dezelfde kwaliteitseisen (comform dit PVE) en maximaal dezelfde prijs aangeboden te worden.
16 | Inschrijver verplicht Erasmus MC nimmer tot het invoeren van een nieuwere versie van een product tijdens de looptijd van de overeenkomst inclusief verlengingen. De aangeboden artikelen van de Inschrijving blijven gedurende de looptijd van de overeenkomst (incl. optionele verlengingen) beschikbaar, indien Erasmus MC een nieuwere versie niet accepteert.
17 | Opvolgers en voorgangers zijn binnen hun eigen categorie altijd compatibel met elkaar, zonder gebruik te hoeven maken van adapters o.i.d.
18 | Updates (software en hardware) van patiënt programmer worden kosteloos beschikbaar gesteld en door leverancier verzorgd.
TRAINING EN DEMONSTRATIE |  | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (Optioneel)
19 | Alle benodigde trainingen en ondersteuning, tijdens de looptijd van de overeenkomst, om te garanderen dat Erasmus MC-medewerkers, ten alle tijden, over voldoende kennis en kunde beschikken om materialen goed te gebruiken, worden kosteloos door Inschrijver verzorgd.
20 | Leverancier levert na gunning (zonder meerkosten t.o.v. het prijsstellingsformulier uit bijlage 6) 1 neuromodulator, 1 lead en een afstandsbediening als demonstratie-model ten behoeve van patiëntgesprekken.
LOGISTIEK EN FACTURATIE |  | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (Optioneel)
21 | De uitgifte verpakking bevat minimaal de volgende informatie: Omschrijving artikel, Lotnummer, Artikelcode leverancier, CE + notified body, Latexvrij (indien niet vermeld op de verpakking dient u een Latexvrij certificaat te overleggen ter verificatie), Steriel en pyrogeenvrij (indien niet vermeld op de verpakking dient u een pyrogeenvrij certificaat te overleggen ter verificatie), Expiratiedatum, Afmetingen/maatvoering (indien van toepassing), Barcode (GS1code of QR-code).
22 | De geleverde artikelen zijn aan de buitenzijde van de transportverpakking en in de omdoos voorzien van een pakbon in een doculop (doorzichtige envelop). Op de pakbon dient ten minste de volgende informatie vermeld te zijn: inkoopordernummer, omschrijving van artikel, artikelnummer, aantallen, verpakkingseenheid, colli en telefoonnummer voor het melden van manco’s. Indien van toepassing toevoegen van een lotnummer en THT.
23 | Pakbonnen zijn duidelijk leesbaar en interpreteerbaar. Het moet duidelijk zijn wat er in de bijbehorende doos zit en wat mogelijk nog nageleverd wordt.
24 | Opdrachtnemer levert orders per inkooporder verpakt aan met de product etiketten naar buiten toe gericht op de pallet.
25 | Indien orders uit meerdere colli bestaan is dit aan de buitenzijde van de colli duidelijk herkenbaar en leesbaar.
26 | De verpakking heeft geen scherpe en / of uitstekende delen die verwondingen kunnen veroorzaken
27 | Alle verpakkingen worden droog en onbeschadigd afgeleverd (VDSMH Veldnorm Goederenstroom & NEN-norm R5401)
28 | De verpakking voor steriele medische hulpmiddelen dient te voldoen aan ISO 11607
29 | Het etiket op de Medische Hulpmiddelen voldoet aan de essentiële eisen van de MDR (EU) 2017/745.
30 | De steriele medische hulpmiddelen worden conform de NEN-norm R5401 in 3-lagen verpakt, vervoert en afgeleverd.
31 | Het Device/de Lead is steriel per stuk verpakt.
32 | De gehanteerde symbolen op de verpakking van medische hulpmiddelen zijn conform de vigerende wet- en regelgeving (ISO - 15223)
33 | Disposables worden onbeschadigd aangeleverd op onbeschadigde re-usable euro pallets (afm 80 x 120 cm). Pallets zijn niet hoger gestapeld dan 1,50 meter. De buitendozen zijn goed stapelbaar op een europallet en steken niet buiten de pallet.
34 | Bij onjuiste of onvolledige barcodes heeft het Erasmus MC het recht om de goederen niet te accepteren en te retourneren aan de inschrijver.
35 | Het Erasmus MC voert een ontvangstcontrole bij binnenkomst uit op compleetheid van levering. Bij incompleetheid (meer of minder) wordt de Inschrijver direct op de hoogte gesteld en vindt financiële afhandeling plaats op basis van wat daadwerkelijk is ontvangen.
36 | Artikelen die bij ontvangst in Erasmus MC geweigerd worden vanwege zichtbare schade aan de verpakking worden door Opdrachtnemer direct mee retour genomen. Opdrachtnemer biedt artikelen op zodanige wijze aan dat weigering van (een deel) van de levering mogelijk is.
37 | Opdrachtnemer vermeldt op elke factuur het inkoopordernummer van Erasmus MC. Facturen zonder vermelding van het inkoopordernummer worden niet in behandeling genomen.
38 | Iedere inkooporder wordt door de leverancier bevestigd aan orders@erasmusmc.nl
39 | Leverancier neemt proactief contact op met orders@erasmusmc.nl over verwachte leveringstermijnen en eventuele leveringsproblemen. Leveringswijzigingen/problemen worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 48 uur na bekendheid gemeld. Leverancier draagt waar mogelijk een alternatief aan.
40 | Bestellingen worden zo veel mogelijk als geheel uitgeleverd. Deelleveringen gaan altijd in overleg met Erasmus MC via orders@erasmusmc.nl
41 | Implantaten kunnen op de OK worden gescand zodat deze gekoppeld kunnen worden aan het EPD systeem (HIX).
42 | Gecontracteerde artikelen en prijzen worden conform inschrijving aangeleverd in het catalogusformat van Erasmus MC, welke na gunning opvraagbaar is zodat deze in het bestelsysteem geupload kan worden.
43 | Alle leveranciers leveren de juiste informatie voor het starten van PMM dossiers bij voorkeur aan via GDSN, en anders via een uniforme dataset in Excel waarbij alle vakken zijn ingevuld.
44 | Opdrachtnemer maakt gebruik van XML facturen met formaat standaard UBL2.0/2.1 (PEPPOL= Europese standaard)
COMMUNICATIE |  | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (Optioneel)
45 | Bij veiligheidsproblemen die op het Erasmus MC van toepassing zijn, neemt Inschrijver per direct contact op via recall@erasmusmc.nl en levert daarbij alle gevraagde gegevens aan zoals opgesteld in de Algemene Inkoop Voorwaarden (bijlage 3).
46 | De inschrijver kan te allen tijden informatie aanleveren over (de status van) van gemelde recalls aan het Erasmus MC
47 | Inschrijver draagt zorg voor een snelle en correcte communicatie met betrekking tot klachten over onder andere kwaliteit en aflevering in samenwerking met de nader toe te wijzen contactpersoon van het Erasmus MC.
WETGEVING EN VOORWAARDEN |  | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (Optioneel)
48 | Inschrijver kan van de volgende (nog geldige, meest recente) certificaten aanleveren: - ISO 13485 Bij medische hulpmiddelen dient altijd een ISO 13485 certificaat meegeleverd te worden. De uitvoeringseis dient aangetoond te worden wanneer het Erasmus MC daar verzoek toe doet. Hier dient Inschrijver alleen met "Ja" te beantwoorden
49 | Medische hulpmiddelen voldoen aan de wetgeving MDR (EU) 2017/745 of de Medical Device Directive 93/42/EEG inclusief dispensatie voor aanvraag MDR certificaat. De leverancier toont bij de inschrijving aan dat zij voldoen aan de MDR, door middel van CE certificaten en conformiteitsverklaringen (de certificaten en conformiteitsverklaringen moeten op 1e verzoek van het Erasmus MC per direct beschikbaar worden gesteld).
50 | Alle aangeboden producten voldoen aan alle van toepassing zijnde vigerende Europeese Unie wet- en regelgeving, o.a. Wet op Medische hulpmiddelen en Europese richtlijnen en CE-markering.
51 | Inschrijver levert kosteloos een functionerend vergelijkbaar apparaat wanneer een onderdeel van het neuromodulatiesysteem binnen de minimaal gegarandeerde levensduur, gerekend vanaf implantatiedatum, niet volgens de beloofde kwaliteit van de Inschrijving functioneert.
52 | Inschrijver mag jaarlijks eenmalig de prijzen indexeren met het NZa prijsindexcijfer materiele kosten tot een max. percentage van 2%.
53 | U gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in deze Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen.
54 | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en u ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat u nu een Inschrijving mag uitbrengen.
55 | De uiteindelijke overeenkomst(en) resulterend uit deze Offerteleidraad zal het resultaat zijn van alle verstrekte informatie en documentatie. Inschrijver garandeert dat zijn organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan de inschrijving zoals gesteld in de Offerteleidraad.
Rechtsgeldige naam en handtekening Inschrijver voor akkoord :
Naam:
Handtekening: