## Input marktpartijen
Algemeen | Gestelde vragen vanuit Amsterdam UMC marktconsultatie aan leveranciers: | Opmerking / vraag | (re)actie A-UMC:
| • Kan uw organisatie op basis van deze geschiktheidseisen deelnemen aan de procedure? | Ja wij kunnen op basis hiervan deelnemen.
|  | NEE, 1.1a = €1.2M | Eis blijft behouden, eis is goed verzekerbaar en al toegepast in vele contracten en aanbestedingen uigevoerd door academischie ziekenhuizen aangesloten bij de NFU.
|  | 1.1e = geen noodnummer buiten kantooruren | Deel van eis vervalt; noodnummer buiten kantoortijden
| • Staan er eisen in het programma van eisen waar u niet aan kan voldoen of onduidelijk zijn? | zie andere opmerkingen onder 5.0
zie andere opmerkingen onder 5.0
| • Is de inhoud en omvang van de opdracht voldoende duidelijk? | Ja.
|  | NEE, meetopties per systeem per kamer zijn totaal niet duidelijk | Zie nieuwe lijst van benodigde apparatuur in paragraaf 1.6 van Leidraad en bijlage 4 prijsopgaveformulier
| • Heeft formulier Prijsopgave voldoende posten om de prijs te offreren voor deze opdracht of ontbreken er posten? | Op zich is dit duidelijk. Voor onderhoud zag ik niet direct terug welke formule jullie wensen (eigen beheer of een contract -preventief of preventief en correctief). Ik zie ook geen accessoires / verbruiksgoederen (maskers, adaptoren, permapures…) terug. Voorzien jullie deze zelf? | UMC heeft besloten het onderhoud buiten de scope van deze aanbesteding te laten. Na gunning wordt dit met de gegunde partij ingevuld en gecontracteerd. Dit is ook omschreven in hoofdstuk 1.5 van de leidraad.
|  | JA, echter worden er geen contracten met looptijdvan 10 jaren aangeboden. | Zie reactie regel 9
| • Is de prijsmethodiek in paragraaf 4.5 van de leidraad helder? | Ja deze is helder.
|  | JA, echter wordt puntenaftrek per 10K door ons gezien als zeer strikt gezien de grote van de tender en zouden wij dit liever zien op basis van procentuele verschillen per aanbieder. | Puntenaftrek per stap van vast bedrag van 10k t.o.v. laagste prijs of puntenftrek van percentage t.o.v. de laagste prijs is in feite hetzelfde. Maar in het geval van stappen 10k liggen de intervalstappen vastgekaderd. Bij gebruik % kunnen de interval stappen verschillen afhankelijk van de laagste inschrijfsom.
Document | Omschrijving | Opmerking / vraag | (re)actie A-UMC:
00. | Leidraad aanbesteding | Gaan jullie alle apparatuur omwisselen of behouden jullie een deel bestaande apparatuur. Op basis van de inschrijvingsleidraad en het prijzenblad lees ik dat jullie 8 toestel wensen te vervangen maar jullie hebben nu 17 toestellen (voorbeeld longfcuntie-analysator). Dat zou willen zeggen dat jullie 9 toestellen behouden. Indien jullie niet alles vervangen: staan jullie er voor open om multi-brand te werken? | Zie nieuwe lijst van benodigde apparatuur in paragraaf 1.6 van Leidraad en bijlage 4 prijsopgaveformulier
|  | Hoeveel tijd voorzien jullie voor de inschrijvers om het dossier op te leveren? | De planning is ten tijde van de consultatie nog in de maak, maar er wordt voldoende tijd gegeven voor het inlezen, vragen stellen, op stellen inschrijving en indienen inschrijivng. UMC hanteerd standaard langere termijnen dan wettelijk gesteld.
|  | Wensen julllie voor CPET de bestaande GE ECG systemen in het UMC te gebruiken of stellen we onze eigen ECG apparatuur voor? | Het gaat om nieuwe ECG apparatuur.
|  | Klopt het dat jullie onder longfunctie-analysator een analysator voor meting van DLCO (via CO/CH4) verstaan? | Zie nieuwe lijst van benodigde apparatuur in paragraaf 1.6 van Leidraad en bijlage 4 prijsopgaveformulier.
|  | Longfunctie-analysator; Is het bedoelding dat we dit toestel op een vast bureau installeren? | Dit moet op een trolley.
|  | Mobiele longfunctie-analysator; Onze apparatuur wordt standaard op mobiele trolleys geleverd. Volstaat het dat jullie deze op netstroom aansluiten op de kamer of wensen jullie een accu/ batterij zodat de opstelling standalone kan draaien? | Netstroom volstaat.
|  | Ik zie geen software/ meetopties in de tender (MIP/MEP, offline input…) welke opties zijn vereist? | Zie nieuwe lijst van benodigde apparatuur in paragraaf 1.6 van Leidraad en bijlage 4 prijsopgaveformulier.
|  | Leidraad 1.3 Er worden hier metingen/verrichtingen genoemd die niet in het PvE noch PvW naar voren komen (bijv.: FOT) – zijn die niet gewenst als uitbreidingen van de longfunctie analysatoren? Zijn er gewenste functionaliteiten die nog niet vermeld zijn? | Dit valt buiten de scope, apparatuur hebben we reeds.
3. | Geschiktheidseisen | Vraag c: milieumanagementsysteem: als distributeur hebben we te maken met beperkte afvalstromen. Het afval dat bij ons toepassing is: papier, karton, plastic, isomo. Wij hebben op kantoor 3 containers staan om deze stromen te scheiden. Deze containers worden wekelijks opgehaald door een erkende afvalverwerker. Volstaat dit voor jullie? Wij hebben namelijk geen gecertificeerd afval managementsysteem. | Volstaat.
|  | 1.1b Wordt hier wellicht ISO 9001 i.p.v. 90001 bedoeld? | 9001 is juist, aangepast in de stukken.
|  | 1.1b Klopt onze aanname dat een moeder-dochter-relatie in de zin van deze vraag niet als combinatie gezien wordt? | Klopt indien de moedermaatschappij een meerderheidsaandeel heeft in de dochteronderneming.
|  | 1.1c Hoe kan inschrijver zeker weten of zijn andere bewijzen als zijnde gelijkwaardige maatregelen beschouwd zullen worden? Kunt u voorbeelden noemen van wat als gelijkwaardig beschouwd kan worden? | Aanbestedende dienst is verplicht een gelijkwaardig keurmerk of een geschikt bewijsmiddel te aanvaard (denk hierbij aan een dossier dat bewijst dat inschrijver beleid heeft tav milieu en zich hier aan houdt)
4. | Prijsopgave | Wordt er bij onderhoud gevraagd naar jaarlijks, preventief onderhoud of naar zogeheten ‘all-in’, ofwel inclusief verlengde garantie? | UMC heeft besloten het onderhoud buiten de aanbesteding te laten. Na gunning wordt dit met de gegunde partij ingevuld en gecontracteerd. Dit is ook omschreven in hoofdstuk 1.5 van de leidraad.
5.0 | Programma van Eisen | 1.8 Wat wordt precies bedoeld met ‘vrije toegang tot data’? | Vrije toegang tot data = Amsterdam UMC wil de data die is opgenomen door de apparatuur en/of is vastgelegd in de database vrijelijk kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld door toepassing van dataselectie en export. Eis 1.8 is herschreven.
|  | 3.1 Kan inschrijver hieraan voldoen indien de apparatuur geleverd wordt met tijdschakelaars zodat alle apparatuur reeds is opgewarmd bij start van de werkdag in het lab? | Dat is akkoord.
|  | 4 Kunt u definiëren wat u verstaat onder ‘mobiel’? Bijvoorbeeld: apparatuur is gemakkelijk verrijdbaar en kan werken zonder permanente 230V-aansluiting? | Mobiel i de zin van dat het faciliteerd dat bij patient op afdeling meting kan worden gedaan. Aansluiten om tetstroom volstaat. Bij wederom online gaan moet data automatisch worden doorgezet.
|  | 4 Kunt u aangeven in welke setting(s) deze apparatuur gebruikt zal worden? Bijvoorbeeld om te kunnen meten bij patiënten op hun eigen verpleegafdeling? | De mobiele longfunctie analysator wordt gebruikt om op de verpleegafdeling van de patiënt metingen te verrichten.
|  | 4.1 Kunt u nader toelichten wat u bedoelt met ’heeft geen opstartfase bij start gebruik’? Kunt u dit eventueel kwantificeren in een maximale tijdsduur? | De aangeboden apparatuur heeft een maximale opwarmtijd van 15 minuten bij start gebruik.
|  | 5 Is er ook de wens om Diffusie testen te doen in de bodyplethysmografen? | Ja. De omschrijving diffusie is toegevoegd aan 5.
|  | 5 Is er de wens om de bodyplethysmografen in de toekomst uit te kunnen breiden met bijvoorbeeld Stikstof uitwas, Diffusie of andere metingen? Of is het nu al zeker dat die uitbreidingen niet gewenst zullen zijn? | Ja die wens is er wel maar maar valt buiten de scope van aanbesteding
|  | 6.1 Deze eis lijkt niet van toepassing op software, hoe moeten we deze interpreteren? | 6.1 is wel van toepassing op software. De software welke op de meetsystemen staat moet ook offline (zonder actieve netwerkaansluiting) kunnen functioneren.
|  | 7.7 Bedoelt u hiermee alleen dat het mogelijk moet zijn om continue in te lezen vanuit de transcutane meetapparatuur naar de Longfunctie software/apparatuur (en dat UMC al over deze apparatuur beschikt)? | Eis 7.7 vervalt.
|  | 7.11 Kunt u een voorbeeld geven van welke metingen precies geëxporteerd dienen te worden? Wij kennen de Sentec TCM apparatuur namelijk voornamelijk als monitoring apparatuur die eerder gegevens exporteert naar bijvoorbeeld onze apparatuur. Gebruikt UMC wellicht V-Stats of V-Carenet? | Een voorbeeld hiervan is de export vanuit Sentec. Dit is toegevoegd aan bijlage 14 en 15
Verzoek tot heroverwegen knock-out eisen
|  | 3.1 De aangeboden apparatuur heeft een maximale opwarmtijd van 15 minuten bij start gebruik. | Eis blijft behouden, voldoen door gebruik tijdschakelaar toegestaan
|  | 5.1 De aangeboden apparatuur heeft een maximale opwarmtijd van 15 minuten bij start gebruik. | Eis blijft behouden, voldoen door gebruik tijdschakelaar toegestaan
|  | 7.2 De aangeboden apparatuur koppelt met Matlab. | Het betreft hier inderdaad niet een koppeling tussen apparatuur en Matlab. Eigenlijk vragen we om het opleveren van een bestand met bepaalde opbouw en inhoud wat vervolgens wordt geïmporteerd in Matlab. Eis 7.2 is herschreven.
|  | 7.7 Het continu inlezen van transcutaan gemeten CO-2 spanning is mogelijk. | Eis 7.7 vervalt.
|  | 7.11 De metingen zijn ook beschikbaar om ‘real-time’ te worden geëxporteerd naar externe apparatuur. Een voorbeeld hiervan is Sentec. | Dit is nu eis 7.10 geworden. De tekst is aangepast en aangevuld met voorbeelden bestand in bijlage 14 en 15.
|  | 8.1 De bij gebruik van aangeboden longfunctie apparatuur benodigde gebruiksartikelen zijn universeel (merkonafhankelijk). Deze zullen separaat van de aanbesteding door UMC worden ingekocht. | Eis blijft behouden. UMC wil vendor-lock-in tav disposables voorkomen en ook in het kader van beschikbaarheid flexiliteit hebben
|  | 9.1 De aangeboden apparatuur is bestand tegen dagelijkse reiniging en desinfectie met de in het Amsterdam UMC toegestane desinfectantia en schoonmaakmiddelen: - Disposable microvezeldoek met water; - Incidin Oxy middelen: Oxy wipes Oxy Foam en Oxy Can (met een minimale contacttijd van 30 seconden); - Alcohol 70% (met minimale contacttijd van 1 minuut); - Chlooroplossing 1000ppm (met minimale contacttijd van 5 minuten). | Eis 9.1 is een standaard protocol vanuit Infectiepreventie en hiervan kan niet worden afgeweken.
5.1 | Programma van Eisen ICT | Mag er naar bijlages verwezen worden, ook als er niet om een uitgebreid antwoord is gevraagd? | Nee, dit is niet toegestaan. Daar waar niet een uitgebreid antwoord/toelichting gevraagd wordt, graag in korte relevante zinnen antwoorden.
|  | 6.002 Voorstel om deze tekst te wijzigen van ‘Inschrijver levert binnen 18 maanden na de release van een nieuwe versie van het OS of andere ICT componenten zoals virtualisatie, voor een compatibele client en server versie van de oplossing. De kosten hiervoor zijn opgenomen in de aanbieding.’ Naar: ‘Inschrijver zorgt binnen 18 maanden na de release van een nieuwe versie van het OS of andere ICT componenten zoals virtualisatie, voor een compatibele client en server versie van de oplossing. De kosten hiervoor zijn opgenomen in de aanbieding.’ | Akkoord. Aangepast in PvE ICT v0.9.
|  | 7.003 Is het een probleem dat een applicatieserver alleen via TCP/IP met de SQL DB server/cluster communiceert? | Akkoord. De door jullie genoemde communicatie valt niet onder de 'communicatie met overige systemen' die we bedoelen. Aangepast in PvE ICT v0.9.
|  | 8.009 Kunt u uitleggen waarvoor deze export precies bedoeld is? Bijv. voor een toekomstige overgang naar een andere leverancier of juist voor ‘dagelijks gebruik’? Of anders? | Het voorbeeld document ontbrak en is nu opgenomen in bijlage 5.4. Leveranciers moeten aangeven hoe data als tekstbestand uit de applicatie kan worden geëxporteerd. Data moet vrijelijk te gebruiken zijn voor research onderzoek en andere externe toepassingen. De tekst in 8.009 is aangepast in PvE ICT v9.0
|  | 11.007 Kunt u uitleggen of het volgende scenario volgens u onder off-site licentieverificatie valt? Tijdens installatie van onze services op een applicatie server wordt een e-lic verzoek bestand aangemaakt hetgeen naar ons hoofdkantoor gemaild moet worden om een definitieve e-Lic voor deze machine te verkrijgen. Na ontvangst en installatie van de definitieve e-Lic is er geen off-site contact meer nodig voor het laten functioneren van de oplossing. | Nee, dit scenario valt buiten de gestelde eis.
|  | 12.010 Wij doen hieromtrent een aanname die we graag bevestigd zouden willen zien: indien door (tijdelijk) wegvallen van de netwerk infrastructuur van UMC alle systemen offline doorwerken hebben ze geen koppeling met EPIC. Dit laatste doet ook geen afbreuk aan de (registratie van de) beschikbaarheid. | Dit is akkoord.
5.2 | Overzichtsplaat ICT |  | Geen opmerkingen ontvangen.
6. | Programma van Wensen | Wat de usercases betreft: ik denk dat dit een mooie manier is om te tonen wat er mogelijk is. Laten jullie toe een video van de metingen of procedures te maken met een voiceover? Als we alles moeten documenteren (screenhots maken etc…) gaat er heel veel tijd en energie gestoken worden in de layouting die misschien ten koste van de inhoud gaat. Anderzijds zullen jullie ook veel werk hebben om alle aangeleverde documenten te doorploegen. | Dit is toegestaan voor de gebruiker use case 1 tot en met 4. Video's zijn niet toegestaan voor de ICT use case 5 tot en met 7.
|  | K1 6MWT/ jullie vragen een bereik van 50m. Dit kan enkel gerealiseerd worden in een open ruimte. Kunnen jullie aangeven waar de longfunctie-analist zich zal positioneren? In het midden van dit traject? | Ja midden, 30 meter ipv 50 meter. De tekst in K1 is aangepast.
|  | Ziet u mogelijkheden om ons meer ruimte voor de use-cases te geven? Met name voor het implementatieplan. Wij hebben daar een helder beeld bij maar het zou zonde zijn als we dat omwille van de 4 A4’s te cryptisch zouden moeten maken. Een limiet van 8 A4’s zou wat ons betreft genoeg moeten zijn (voor implementatie, voor de overige lijkt ons 6 genoeg – iets meer ruimte voor afbeeldingen) | Het maximum aantal pagina's is aangepast naar 6 A4 en voor K4 Implementatieplan is 8 A4 toegestaan. Aanvullend hierop is omschreven dat een video ook is toegestaan.
|  | K6 en K7 Strijdt de hier gevraagde wens naar alternatieven niet met paragraaf 2.2 van de Inschrijvingsleidraad? | Het aspect van "mogelijke alternatieven" vervalt in de beoordeling. Ideen van inschrijver kunnen eventueel onder "Aanbevelingen" worden verwerkt.
| Opmerking vanuit projectgroep Amsterdam UMC: |  | K5, K6 en K7 -> Wat wordt er beoordeeld? 'Mogelijke alternatieven' als aspect verwijderd