## FormatNvI
Project: | EA Longfunctie apparatuur, Amsterdam UMC
Kenmerk: | 423403
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen
Betreffende: | Gunningsfase
Nr. | Document | Hfdst/ Postnr./ paragraaf | Blz. | Vraag betrokkenen | Vertrouwelijk (J/N) | Reactie Amsterdam UMC
1 |  |  |  | Opmerking UMC | N | Er is een nieuwe versie van bijlage Bijlage 5.7_Aansluitvoorwaarden apparatuur op de ICT infrastructuur toegevoegd aan de Dashboar -> Documenten -> Nota van Inlichtingen. Document heeft titel: Bijlage 5.7_Aansluitvoorwaarden apparatuur op de ICT infrastructuur_nieuwste versie
2 | 2 | Bijlage 2 UEA Document |  | Het document dat we vanuit TenderNed hebben kunnen downloaden is geen UEA document, het toont slechts een Acrobat Reader melding. Wilt u het gewenste format alsnog uploaden? | N | Bijlage 2_ UEA EA Longfunctie apparatuur is opnieuw aan de Dashboard -> Documenten -> Nota van Inlichtingen. Daarnaast zal het bestand via de TenderNed berichtenmodule direct naar alle geïnteresseerde marktpartijen worden toegestuurd.
3 | 0 | 00 Inschrijvingsleidraad A-UMC EA Longfunctie_v1.0 |  | In onderdeel 1.6 van de Inschrijvingsleidraad (v1.0) en in regel 2 van het Prijsopgaveformulier (v2.0) wordt gemeld dat de huidige Geratherm opstelling(en) behouden wordt. Toch wordt deze genoemd in zowel het Prijsopgave formulier als ook in het PvE (v6.0), vraag 7 als zijnde te vervangen. Deze ambiguïteit is voor ons niet te rijmen. Wenst AUMC van de inschrijvers nu wel of geen aanbieding voor het vervangen van deze twee Geratherm systemen? | N | De huidige Geratherm-opstellinghardeware is nog niet aan vervanging toe, functioneert en voldoet prima. Daarom is vervanging niet standaard opgenomen in de aanbesteding. Alleen kunnen wellicht niet alle marktpartijen de Geratherm-opstellinghardware volledig integreren in hun aangeboden apparatuur en software. Het is aan marktpartijen om hier een werkbare oplossing voor te creëren. Dit kan door het koppelen systemen of eventueel dus toch het vervangen van dit systeem om een werkbare eenheid te creëren.
4 | 4 | Bijlage 4_UMC EA Longfunctie apparatuur prijsopgaveformulier_v2.0 |  | In het prijsblad zijn geen posten voor onderhoud en installatie ICT inrichting opgenomen of mogen wij deze zelf toevoegen? | N | UMC heeft besloten het onderhoud buiten de aanbesteding te laten. Na gunning wordt dit met de gegunde partij ingevuld en gecontracteerd. Dit is ook omschreven in hoofdstuk 1.5 van de leidraad. Ten aanzien van de inhoud Bijlage 4 Prijsopgave formulier hebben we in de marktconsultatie geen input ontvangen over wijzingen en aanvullingen voor ontbrekende posten. Aanbestedende dienst staat daar wel open voor mits deze posten algemeen van aard en niet specifiek voor de eigen inschrijver. Graag verzoeken inbrengen in tweede nota. Zie ook vraag 20.
5 | 5 | Bijlage 5.0_Programma van eisen EA Longfunctie apparatuur_v6.0 |  | Is het mogelijk om een toelichting te geven op de een gestelde eisen? O.a. de eis 9.1 ; Het materiaal is niet bestand tegen de genoemde middelen, er zijn alternatieven die zijn opgenomen in onze H&I handleiding. Tot nu toe is het hygiënedossier van al onze klanten naar tevredenheid afgerond en wij denken graag mee. | N | Indien marktpartijen niet kunnen voldoen aan voorgeschreven eisen rond infectiepreventie dan verzoekt UMC marktpartijen hun alternatieve eigen voorschriften in te sturen tijdens de nota fase zodat onze deskundigen deze kunnen beoordelen. We verzoeken marktpartijen hun eventuele alternatieve eigen voorschriften specifiek, compact en goed vindbaar in te sturen. UMC is wel terughoudend deze toe te staan. In heel Amsterdam UMC zijn duizenden stuks inventaris apparatuur en het is onwerkbaar om voor alle apparatuur eigen voorschriften te hebben rond infectiepreventie. Zie ook vraag 20.
6 | 16 | Bijlage 16 |  | Mogen we ervan uitgaan dat de antwoorden die in het verslag van de Marktconsultatie zijn gegeven onderdeel van de aanbesteding zijn geworden en dus rechtsgeldigheid hebben? Met name ziet deze vraag op de beantwoording van geschiktheidseisen: 1.1 b, 1.1c, 3.1, 7.2, 7.003, 11.007, 12.010 en K6+K7. | N | Het verslag van de Marktconsultatie in bijlage 16 is onderdeel van de aanbesteding.
7 | 4 | Bijlage 4_UMC EA Longfunctie apparatuur prijsopgaveformulier_v2.0 |  | • In het Prijsopgaveformulier vinden we geen mogelijkheid om implementatie- noch projectmanagementkosten weer te geven. • Wilt u overwegen om deze items op te nemen? • Of heeft het uw voorkeur dat leveranciers deze onder andere onderdelen ‘wegschrijven’? | N | Zie antwoord vraag nr. 4.
8 | 16 | Bijlage 16 – marktconsultatie Vraag over 8.009 |  | De reactie van A-UMC verwijst naar bijlage 5.4. Die hebben wij tot op 16-01-24, 14:00u nog niet op TenderNed gevonden bij de Documenten Leidraad. Kunnen we dit document nog tegemoetzien? | N | De verwijzing naar bijlage 5.4 is onjuist. Dit moet bijlage 14 en 15 zijn.
9 | 10 | Bijlage 10. – koopovereenkomst Artikel 19.1 Aansprakelijkheid |  | Graag zouden wij de tekst van dit artikel aanpassen naar: 'Leverancier is aansprakelijk voor alle directe schade die door UMC of door derden wordt geleden als gevolg van een gebrek in zijn Prestatie en/of als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.' | N | Er is bewust niet gekozen voor een onderscheid tussen directe of indirecte schade, mede omdat we dat onderscheid in het Nederlands recht niet kennen en op grond van Nederlands recht alle schade die in redelijkheid kan worden toegerekend aan een aansprakelijke partij voor vergoeding in aanmerking komt (artikel 6:98 BW). Tekstvoorstel 19.1: 'Leverancier is aansprakelijk voor alle toerekenbare schade die door UMC of door derden wordt geleden als gevolg van een gebrek in zijn Prestatie en/of als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.'
10 | 10 | Bijlage 10.4 – koopovereenkomst Artikel 7.5 |  | • Graag zouden wij de tekst van dit artikel aanpassen naar: 'Slechts bij aan Leverancier toerekenbare overschrijding van de in artikel 7.1 genoemde leveringsdatum is Leverancier een direct opeisbare boete verschuldigd aan UMC ten bedrage van EUR [XX] en een bedrag van EUR [XX] per dag dat de overschrijding voortduurt. Met een maximum van EUR [XX] <OF> N.v.t' | N | Na definitieve gunning treden Partijen in overleg om een tot een uiterlijke leverdatum te komen. Deze datum wordt opgenomen in de overeenkomst en eventuele andere paragrafen worden door op aangepast en aangevuld. Het begrip Overmacht staat gedefinieerd in Bijlage 2 Begrippenlijst en de AIV. Een beroep doen op Overmacht is niet enkel gebonden aan een specifieke bepaling.
11 | 6 | Bijlage 6 PvW LF apparatuur v.4.0 Onderdeel K5 |  | • Klopt onze aanname dat voor de berekening van een uptime van minimaal 98% uitgegaan wordt van een 5x9 scenario en niet van 7x24? | N | Ja, die aanname klopt. Er kan worden uitgegaan van het scenario 9 uur per dag, 5 dagen per week.
12 | 5.2 | Bijlage 5.2 Overzichtsplaat v.0.9 |  | • Klopt onze aanname dat de Longfunctie acquisitieclients (2) en (4) door leverancier verstrekt kunnen worden, mits voldaan wordt aan de aansluitvoorwaarden van bijlage 5.7? • Zo ja, wordt Windows 11 reeds geaccepteerd? | N | Door leverancier geleverde werkplekken worden geaccepteerd mits wordt voldaan aan zowel bijlage 5.10 'Checklijst aansluiten leveranciers werkplek' als bijlage 5.7 'Aansluitvoorwaarden apparatuur op de ICT infrastructuur'. Windows 11 wordt momenteel (nog) niet geaccepteerd op leverancier geleverde werkplekken.
13 | 5.1 | Bijlage 5.1 PvE ICT v.9.0 Vraag 2.005 |  | • Krijgt leverancier tijdig inzage in de changeprocedure van het AUMC? | N | Akkoord, het Change Management - Procesbeschrijving document kan worden gedeeld.
14 | 5.1 | Bijlage 5.1 PvE ICT v.9.0 Vragen 1.006 + 1.013 + 1.014 |  | • Idem als bij 1.004: kunt u bevestigen dat wij om een afwijzend antwoord op deze vragen niet van deelneming uitgesloten zullen worden? | N | De gestelde ICT eisen 1.006 en 1.014 komen te vervallen. ICT eis 1.013 wordt aangepast, naar: "De leverancier beschikt over een privacybeleid of een privacyreglement dat niet ouder is dan drie jaar." U zult aan deze eis moeten voldoen.
15 | 5.1 | Bijlage 5.1 PvE ICT v.9.0 Vraag 1.004 |  | • Wij zijn geen verwerker van persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 8 AVG, noch een beheerder van persoonlijke gezondheidsinformatie zoals bedoeld in NEN 7510-1; • Indien gewenst kunnen wij dit standpunt toelichten; • Uiteraard gaan wij wel akkoord met de Privacy afspraken uit hoofde van bijlage 5.6 • Kunt u bevestigen dat wij om een afwijzend antwoord op deze vraag niet van deelneming uitgesloten zullen worden? | N | Eis 1.004 blijft gelden. Let op dat U als inschrijver niet gecertificeerd hoeft te zijn, U dient alleen te voldoen. Bij voorlopige gunning wordt dit getoetst aan de hand van het in te vullen self assessment document (ICT.2.2003).
16 | 5 | Bijlage 5.0 PvE LF Apparatuur v.6.0 vraag 7.10 |  | • Er wordt verwezen naar de export vanuit Sentec, bijlagen 14 en 15. Dit lijken echter eerder exports vanuit CPET apparatuur te zijn. • Klopt onze aanname dat hier gevraagd wordt naar real-time (tijdens een meting) export van ruwe meetgegevens? • Of eerder een export na afloop van een meting van alle parameters, ‘breath-by-breath’ (of volgens een gekozen methode van datamiddeling) in een standaard formaat, zoals bijvoorbeeld .xlsx? Dit in de stijl van bijlage 14? | N | Punt twee aaname klopt het betreft de import van gegevens van Sentec naar Apparatuur. Punt drie aanname klopt ook. Beide zijn dus nodig.
17 | 5 | Bijlage 5.0 PvE LF Apparatuur v.6.0 Vraag 7.2 |  | • Er wordt verwezen naar bijlage 5.4. Die hebben wij tot op 16-01-24, 14:00u nog niet op TenderNed gevonden bij de Documenten Leidraad. Kunnen we dit document nog tegemoetzien? | N | Zie antwoord vraag nr. 8.
18 | 0 | Inschrijvingsleidraad 1.6 |  | Module metacholine: • Metacholine/provocatietesten kunnen op diverse manieren worden uitgevoerd, bijv. d.m.v. (in de apparatuur) geïntegreerde dosimetrie, d.m.v. externe dosimetrie (bijv. Aeroeclipse) of d.m.v. externe 2 minuten verneveling. • Uit het PvE, noch het PvW kunnen wij opmaken welke methode de voorkeur van de afdeling heeft. • Graag horen we welke methode gewenst is. | N | Voor het opstellen van de offerte is externe dosimetrie voldoende. Echter moet de aangeboden apparatuur geschikt zijn voor beide methode provocatietesten dus ook de geïntegreerde dosimetrie.
19 | 0 | Inschrijvingsleidraad 1.6 |  | Wilt u ons mededelen wat de leeftijd van de betreffende apparatuur is? | N | UMC verzoekt marktpartij om in vraagstelling duidelijk aan te geven van welke apparatuur de informatie omtrent leeftijd gewenst is. Zie ook vraag 20.
20 |  |  |  | Opmerking UMC | N | UMC verzoekt marktpartijen waar mogelijk de vragen, verzoeken en tekstsuggesties zo concreet te formuleren. Zodat UMC daar kort op kan antwoorden of instemmen en er niet nog een vragenronde nodig is om tot de kern of reactie te komen.
21 | 6 | Bijlage 6_Programma van wensen EA Longfunctie apparatuur |  | Wij hebben een vraag betreffende de usercases- K2- beschrijving uitvoering CPET test. In de leidraad wordt aangegeven in punt 1.6 (omvang van de opdracht) dat de bestaande Geratherm fietsopstellingen behouden blijven. Aangezien Accuramed de apparatuur van Geratherm levert en aangezien deze wordt behouden, is het nodig dat wij K2 invullen? Wij veronderstellen dat de apparatuur alle gewenste functionaliteiten heeft en beantwoord aan alle eisen. Indien wij dit punt niet in moeten vullen: hoe zit het dan met de score? | N | UMC begrijpt vraag van vragensteller niet goed. Zie ook reactie op vraag 3 uit eerste nota. In K2 doet Inschrijver opgave van het hele CPET proces, van patiënt tot verslaglegging. Daarin is de Huidige Geratherm-hardware volledig integreren in de eigen aangeboden apparatuur en software een optie. - OF - Het toch vervangen van huidige Geratherm-hardware voor een opstelling met gelijke functionaliteit om een werkbare eenheid te creëren. In beide opties kan marktpartij in K2 CPET test opgave doen van het hele CPET proces, van patiënt tot verslaglegging en de gevraagde onderwerpen.
22 | 00 Inschrijvingsleidraad A-UMC EA Longfunctie_v1.0 | 1.6 |  | In onderdeel 1.6 van de Inschrijvingsleidraad (v1.0) en in regel 2 van het Prijsopgaveformulier (v2.0) wordt gemeld dat de huidige Geratherm opstelling(en) behouden wordt. Wilt u ons mededelen wat de leeftijd van de Geratherm (fiets)opstellingen is? | N | 2019
23 | Bijlage 4_UMC EA Longfunctie apparatuur prijsopgaveformulier_v2.0 |  |  | Wilt u a.u.b. de volgende twee (algemene) posten opnemen in het overzicht? - Implementatiekosten (eventueel gesplitst naar ICT en LF apparatuur) - projectmanagementkosten | N | Akkoord. Zie nieuwe versie Bijlage 4_UMC EA Longfunctie apparatuur prijsopgaveformulier_v3.0. Let op: deze versie gebruiken bij indienen inschrijving.
24 | Inschrijvingsleidraad 1.6 | 1.6 |  | Module metacholine: Klopt onze interpretatie van uw antwoord op vraag nr. 18 (NvI_1.1) dat onze apparatuur voldoet aan uw eisen indien: - Externe dosimeters gebruikt kunnen worden - Geïntegreerde dosimeters initieel niet meegeleverd worden (ook al hebben we deze optie nu al beschikbaar) - Maar dat deze op een later stadium (tegen meerkosten) op verzoek van UMC alsnog ingebouwd kunnen worden? | N | Ja klopt
25 | Inschrijvingsleidraad 1.6 | 1.6 |  | Module metacholine: Of wenst UMC dat de geïntegreerde dosimeters reeds nu al ingebouwd worden? | N | Nee
26 | Bijlage 5_PvE LF v.9.0 | Vraag 7.4 |  | Met excuses dat ons dit nu pas opvalt: SpO2 waarden moeten conform Overzichtsplaat 5.2 vanuit de transcutane bloedgasmeter naar de LF-CPET client toe geschreven worden. Wordt dit voor alle fietstesten gedaan of worden leveranciers geacht ook nog een separate Saturatiemeter aan te bieden voor fietstesten waarbij deze bloedgasmeter niet gebruikt wordt? | N | Beide dus ook Separate Saturatiemeter aanbieden.
27.1 | 5.2 | Bijlage 5.2_Overzichtsplaat EA Longfunctie onderzoek v0.9.docx | 1 | Graag aanleveren voorbeeld van CSV document (van Longfunctie applicatie server naar Matlab)? | N | Zie bijlage 14.
27.2 | 5.2 | Bijlage 5.2_Overzichtsplaat EA Longfunctie onderzoek v0.9.docx |  | Waar moeten wij bijlage 15 positioneren in de “Bijlage 5.2_Overzichtsplaat EA Longfunctie onderzoek v0.9.docx”? | N | Zie plaat onder 5. Inspanning + cardiac output tekst bestand CVS
27.3 | 5.2 | Bijlage 5.2_Overzichtsplaat EA Longfunctie onderzoek v0.9.docx |  | Waar moeten wij bijlage 14 positioneren in de “Bijlage 5.2_Overzichtsplaat EA Longfunctie onderzoek v0.9.docx”? | N | Zie plaat onder 5. Inspanning + cardiac output tekst bestand CVS
28 | 5.2 | Bijlage 5.2_Overzichtsplaat EA Longfunctie onderzoek v0.9.docx | 1 | In “Bijlage 5.2_Overzichtsplaat EA Longfunctie onderzoek v0.9.docx” wordt de Cardiac output monitor aangegeven. - Is dit een apart systeem? - Moet deze gekoppeld worden? - Zo ja, graag meer informatie. | N | Ja genaamd PhysioFlow. Ja moet gekoppeld worden. Nu gekoppeld middels USB verbinding. Zie bijlagen 17.1 -.2 -.3 en -.4 voor foto USB verbinding. Het is Inschrijver ook toegestaan een vergelijkbaar alternatief aan te bieden.
29 | 5.1 | Bijlage 5.1_Programma van Eisen EA Longfunctie apparatuur - Dienst ICT v9.0 ICT.2.006 | Tabblad Beleid | ICT.2.006: Tabblad Beleid De leverancier houdt zich aan het patchbeleid van Amsterdam UMC en heeft kennis genomen van ICT 'Kader Informatiebeveiliging - Patchbeleid - v1.0'. Hierbij geldt dat Amsterdam UMC de prioriteit bepaalt en security patches als Urgent worden beschouwd. | N | Geen vraag.
30 | 4 | Bijlage 4_UMC EA Longfunctie apparatuur prijsopgaveformulier_v2.0 | 1 | Er wordt verwezen naar " Bijlage 5.8 Kader Informatiebeveiliging - Patchbeleid Versie 1.0", alleen is Versie 1.1 bijgevoegd. Graag tekst aanpassen naar Versie 1.1. | N | Door vragensteller wordt verwezen naar bijlage 4 Prijsopgaveformulier. In dat document staan geen verwijzingen naar versies van bijlage 5.8. In het algemeen; daar waar in titel of document wordt verwezen naar Kader Informatiebeveiliging - Patchbeleid Versie 1.0. wordt bedoeld -> Bijlage 5.8 Kader Informatiebeveiliging - Patchbeleid Versie 1.1.
31 | 5.5 | Bijlage 5.5_Verwerkersovereenkomst Persoonsgegevens Amsterdam UMC - leverancier | 8 | Klopt het dat er tekstuele aanpassingen zijn gedaan aan de standaard BOZ versie 2022 ipv deze op te nemen in een bijlage 4? O.a. artikel 8. Aansprakelijkheid is toegevoegd. het is hierdoor niet duidelijk welke aanpassingen er gedaan zijn en kunnen dan ook niet akkoord gaan met dit document. Separaat aangeleverd onze standaard BOZ 2022 met bijlage 4, genaamt "DATE_PLACE CUSTOMER_DPA EN BoZ-model-2022_". | N (Alleen meegestuurde bijlage) | Zie reactie vraag 14 en 15. Gegunde partij wordt niet gezien als verwerker en daarmee is het afsluiten van een verwerkersovereenkomst niet (meer) aan de orde. Dat maakt ons inziens een review of controle van Bijlage 5.5_Verwerkersovereenkomst Persoonsgegevens Amsterdam UMC - leverancier overbodig.
32 | 5.0 | Bijlage 5.0_Programma van eisen EA Longfunctie apparatuur_v6.0 6. Bodyplethysmografie, 5.1: | 5 | De aangeboden apparatuur heeft een maximale opwarmtijd van 15 minuten bij start gebruik. Is het mogelijk om deze zin ook aan te passen naar; "De aangeboden apparatuur heeft een maximale opwarmtijd van 15 minuten bij start gebruik. Dit kan bv door gebruik van tijdschakelaar" ? Dit ivm het opwarmen van de analysers. | N | Tekstvoorstel akkoord.
33 | 5.0 | Bijlage 5.0_Programma van eisen EA Longfunctie apparatuur_v6.0 8. Eisen gebruiksartikelen | 5 | Verzoek deze eis te laten vervallen: 8.1 De bij gebruik van aangeboden longfunctie apparatuur benodigde gebruiksartikelen zijn universeel (merkonafhankelijk). Deze zullen separaat van de aanbesteding door UMC worden ingekocht. | N | Niet akkoord. UMC heeft deze eis heel specifiek opgesteld om een te sterke afhankelijkheid van leverancier te voorkomen. Denk aan situaties als prijsverhogingen, beschikbaarheid(sproblemen) en vaste (grote) besteleenheden. Navraag bij ziekenhuizen in Nederland is het gebruik van gebruiksartikelen van derde de praktijk.
34 | 5.0 | Bijlage 5.0_Programma van eisen EA Longfunctie apparatuur_v6.0 9,Eisen Infectiepreventie. 9.1 | 6 | Zoals in de vorige nota van inlichtingen aangegeven kunnen wij niet voldoen aan voorgeschreven eisen rond infectiepreventie. Specifiek eis "Alcohol 70% en Chlooroplossing 1000ppm." Op uw verzoek onze alternatieve eigen voorschriften in bijlage "V-781485_Hygiene instructie Vyntus BODY_APS_CPX_ONE_V08_NL (10)" | N (Alleen meegestuurde bijlage) | Als de opties alcohol 70% en chloor wegvallen, kunnen voor handmatige desinfectie Incidin oxywipes gebruikt worden of eventueel voor handmatige reiniging de microvezeldoek met water. Die werkwijze kunt u voorleggen aan uw Biomedical Technical Instructor. Bij inschrijving gaan we er vanuit dat deze alternatieve werkwijze akkoord is.
35 | 0 | 00 Inschrijvingsleidraad A-UMC EA Longfunctie_v1.0 1.6 Omvang van de opdracht | 11 | De complaince is niet opgenomen als een module terwijl deze wel als onderzoek in "Bijlage 13_Longfunctieonderzoek Amsterdam UMC.pdf" wordt benoemd. Moet deze optie meegenomen worden in de aanbieding? Zo ja, hoeveel? | N | Bijlage 13 is bedoeld om marktpartijen een algemeen beeld te geven van de huidige werkwijze van de afdeling Longfunctie. Het compliance onderzoek is een van de vele onderzoeken maar maakt geen deel uit van de opdracht in de aanbesteding.
36 | 0 | 00 Inschrijvingsleidraad A-UMC EA Longfunctie_v1.0 1.6 Omvang van de opdracht | 11 | Amsterdam UMC beschikt nu over een uitwerkstations/reportstations. Moeten deze opgenomen worden in de aanbieding? Zo ja, hoeveel? | N | De eis is dat de hiervoor benodigde software kan worden aangeboden op de standaard Amsterdam UMC werkplekken. Zie ook PvE ICT eis ICT.6.016. Er worden dus geen leveranciers geleverde werkplekken verwacht voor de verslaglegging Pc's. Zie verder ook eisen t.a.v. licenties in ICT 11.003.
37 |  |  |  | Opmerking UMC |  | UMC heeft een verduidelijking aangebracht bij reactie op vraag 3 uit de eerste nota om deze te laten aansluiten bij vraag 21 uit de tweede nota.