## NvI Cardio Interventie ronde 1
Ref. Nr. | Inschrijfronde | Vragenronde | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord MUMC+
1 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | Toelichting op vrageronde 1 en 2 in de planning | "Kunt u toelichten wat wordt bedoeld met 'vrageronde 1' en 'vrageronde 2' zoals vermeld in de planning op TenderNed? Ik zie dat deze rondes zijn opgenomen in de planning, maar in de aanbestedingsdocumentatie wordt niet specifiek aangegeven wat er per ronde wordt verwacht of vereist. Worden deze vragerondes formeel vastgelegd in de stukken, en zo ja, waar kunnen we deze informatie terugvinden?" | Dit staat uitgelegd in de aanbestedingsleidraad punt 1.2.4. Nota van Inlichtingen.
2 | 1 | 1 | Drug Eluting Ballonnen | 2.9 De DEB is op de katheter gemonteerd door middel van laser welding. | Onze vraag is wat u hiermee bedoelt? Een DEB/DCB ballon is een vast onderdeel aan de ballo, immers de ballon met daarop het werkzame medicijn is gehecht aan de schacht en is geen losse component. Wat is de reden van deze vraag? | Deze eis is overgenomen van perceel 1 en gaat dus ook over de ballon en niet over het medicament.
3 | 1 | 1 | Drug Eluting Ballonnen | Programma van wensen 2.5 en eisen E2.11 betreft DEB ballonnen | Programma van wensen W 2.5 De DEB heeft een Tip Profile < 0,45 mm(=0,017” inch) van het ballon systeem. Het gaat hier om de meest distale entry site van het gehele delivery systeem circa 1-2 mm vanaf de tip. Programma van eisen: E2.11De DEB heeft een laag crossing profile, de 3,0 maat kleiner of gelijk aan 0,031 inch(=0,78mm). Er lijkt een discrepantie te zijn met betrekking tot de hierboven genoemde wensen en eisen van de gevraagde profielen van de DEB ballon. Bovendien is ons inziens de vraag naar het profiel niet van belang voor een DEB ballon dit in tegenstelling tot een"normale" PTCA ballon. Het is immers altijd noodzakelijk om voor een goed resultaat met een DEB/DCB ballon te verkrijgen "vessel preperation" toe te passen. Na een goede "vessel preparation" zal een 1:1 DCB/DEB ballon(tov de laatste reguliere PTCA ballon) gebruikt worden die dan dus altijd zal passeren, hierdoor is het profiel van een DEB/DCB minder relevant. | Eis 2.11 wordt verwijderd
5 | 1 | 1 | Drug Eluting Ballonnen | 2.7 en 2.8 programma van eisen DEB | Punt 2.7 en 2.8 in het programma van eisen zijn onduidelijk en lijken in strijd met elkaar. Kunt u aangeven wat u bedoelt dat wil zeggen wat zijn uw eisen mbt diameters en lengte's van de aan te bieden DEB ballon. | Eis 2.7 wordt in twee gesplitst, namelijk de lengte en de diameter worden uit elkaar gehaald. De aanpassing is als volgt: Eis 2.7 wordt: - E2.7A: De DEB'S zijn standaard leverbaar in diameters vanaf 2,0 mm in diametermaten oplopend tot minstens 4.0 mm. - E2.7B : De DEB'S zijn standaard leverbaar in lengtes van 6/8 tot 30 mm. Omdat de eis van lengte van 40 mm naar 30 mm werd teruggebracht is er voor lengtes meer dan 30 mm een wens toegevoegd namelijk: W2.9: De aangeboden DEBS zijn verkrijgbaar in de maten >30 mm lengtes en aangeboden voor maximaal dezelfde prijs als de standaard leverbare DEBS. Eis 2.8 wordt omgezet naar Wens2.10 met 6 punten.
6 | 1 | 1 |  | 1.4.2.1 Liquiditeit | Indien wij geen van onderstaande documenten voor de Nederlandse divisie kunnen overleggen maar dit wel de kredietwaardigheid van de moederfirma kunnen aangeven, is dit dan voldoende voor u? Altares Dun & Bradstreet rating 1 (minimaal risico) of 2 (laag risico) of;  Graydon creditsafe internationale score A (very low risk) of B (low risk) of;  Een vergelijke (onafhankelijke) kredietbeoordelaar met een vergelijkbare risicoklasse indeling en dito beoordeling van Inschrijver | De kredietwaardigheid van de moederfirma volstaat
7 | 1 | 1 |  | o.24 spoedorders | Hoe hard is uw eis betreft spoed orders in het weekend, indien we enkel inschrijven op catheters en sheath introducers blijft deze eis dan ook van toepassing. | Eis 0.24 wordt verwijderd
8 | 1 | 1 |  | 0.62 retour garantie | Uw eis dat producten tot 6 maanden voor UBD retourneerbaar zijn, geldt dat voor alle producten in de tender of enkel alleen voor stents en of PCI ballonnen. Kan er een uitzondering gemaakt worden voor Sheath introducers en catheters omdat deze een lagere waarde vertegenwoordigen. | voor alle producten in de tender geldt dezelfde UBD-eis. Dit is onafhankelijk van de waarde.
9 | 1 | 1 |  | 0.15 trainingsprogramma | Wat bedoelt u in 0.15 met de eis een nationaal en/of internationaal geaccrediteerd training en educatie programma aan te kunnen bieden. Indien inschrijver een mogelijkheid heeft om healthcare professional te sturen naar nationale of internationale scholing/educatie bijeenkomst(al dan niet geaccrediteerd) is dit dan voldoende. Als voorbeeld een CHIP of DEB training in een buitenlands ziekenhuis, waarbij accreditatie niet altijd mogelijk is. Bovendien zullen we bij zowel nationale als internationale trainingen/educaties altijd de GMH regels toepassen. | De in het Programma van Eisen opgenomen eis betreft het beschikken over een nationaal en/of internationaal geaccrediteerd Training & Educatie programma voor zorgprofessionals belast met cardiale device therapie en diagnostiek. Met “geaccrediteerd” bedoelen wij dat het programma wordt erkend door een onafhankelijke nationale of internationale beroepsorganisatie of accreditatie-instantie die relevant is binnen het domein van cardiale device-zorg. Wij begrijpen dat bepaalde specialistische trainingen of bezoeken aan internationale centra (zoals CHIP- of DEB-trainingen) niet altijd binnen een formeel accreditatiekader vallen. Dergelijke scholingsactiviteiten kunnen in dat geval worden meegenomen, mits de inschrijver aantoont dat voor deze specifieke trainingen géén formeel accreditatiesysteem beschikbaar is en tegelijkertijd onderbouwt op welke wijze de kwaliteit, deskundigheid en onafhankelijkheid van deze scholing is geborgd. De oorspronkelijke eis wordt hiermee niet versoepeld: Indien er wél accreditatie beschikbaar is, dan dient de scholing geaccrediteerd te zijn. Indien er géén accreditatiesysteem bestaat, dan verwachten wij een duidelijke motivering en een aantoonbare kwaliteitsborging van de opleiding. Uiteraard dienen voor alle vormen van scholing de geldende GMH-regels volledig te worden nageleefd.
10 | 1 | 1 | Sheaths | 6.8 Radiopaque marker | Uw eis is dat de sheath introducer moet zijn voorzien van een radiopaque marker. Meestal hebben de huidige op de markt zijnde radialis sheath geen radiopaque tip marker. Kunt u deze eis aanpassen naar enkel femorale sheath introducers.? | Akkoord
11 | 1 | 1 | Sheaths | 6.15 Hydrofiele coating | in 6.15 vraagt geeft u als eis aan dat de sheath introducer voorzien moet zijn van een hydrofiele coating. Moet dit het geval zijn voor zowel de femorale als radiale sheath? Indien de femorale sheath geen hydrofiele coating heeft is dit dan een reden tot uitsluiting? | Wij nemen aan dat u eis 6.14 bedoelt? Eis 6.14 wordt aangepast naar: "Sheath is bij voorkeur voorzien van hydrofile coating" Door deze wijziging willen we wel een wens toevoegen W6.4 met 6 punten om toe te lichten welke coating er gebruikt wordt en welk voordeel dit met zich meebrengt
12 | 1 | 1 | Sheaths | 6.10 | U geeft in 6.10 als eis aan een aparte sheath te moeten offreren voor radiale benadering/toepassing. De prijsklasse van een radiale sheath is over het algemeen hoger dan die van femorale sheath introducer en vaak is dit ook een dunwandige sheath introdcuer(1 fr OD minder). Kan hiervoor prijs differentiatie plaatsvinden tov het genoemde prijsplafond. Indien dit mogelijk is hoe kunnen we dit in het prijsblad aangeven. | Wij gaan hiermee akkoord> Het prijzenblad wordt aangepast voor P6 Sheath met een onderverdeling voor Radiale - en femorale sheath met een plafondprijs van respectievelijk €13 en €8.
13 | 1 | 1 | Sheaths | 6.7 sheath is kink resistant | Een sheath is een holle buis, die per definitie zal kinken indien hij te ver gebogen zal worden, kunt u aangeven wat u bedoelt met kink resistant. Is deze vraag voor zowel femorale als radiale sheath introducers van toepassing? | Eis 6.7 wordt verwijderd
14 | 1 | 1 | Sheaths | 6.6 sheath introducers | Wat bedoelt u met de eis in 6.6:"guidewire compatibility voor 4Fr en 5 tm 11F". Kunt u specifieker zijn ? | Dat onze guidewires van 0,035inch compatible moeten zijn voor de aangeboden sheaths
15 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen | Perceel 1 punt 1.22 | PvE – Perceel 1 / punt 1.22 stelt dat de SC ballon een laag crossing profile in de maat 3,0 van < 0,031 inch dient te hebben. Kunt u toelichten waarom een crossing profile van < 0.031 inch noodzakelijk is voor deze opdracht? Naar ons inziens is hier namelijk geen directe klinische reden voor. Is er om deze reden ruimte om een functioneel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dat max. 10% van de vooropgestelde eis afwijkt? | Eis 1.22 wordt omgezet in een wens namelijk W1.26 met een aanpassing naar:"De ballon heeft een laag crossing profile, de 3,0 maat kleiner of gelijk aan 0,035 inch."
16 | 1 | 1 | Drug Eluting Ballonnen | Prijzenblad en Aanbestedingleidraad- plafondprijzen DES | Prijzenblad en Aanbestedingleidraad- plafondprijzen DES: Het MUMC hanteert een plafondbedrag van € 200 excl. btw per stuk voor de Drug-Eluting Stents (DES) en eist dat inschrijvers het meest recente product (topsegment) welke voldoet aan het programma van eisen aanbiedt. Wij merken op dat deze prijs bijzonder laag is in verhouding tot de gevraagde technische specificaties en kwaliteitseisen. Op basis van bovenstaande gegevens, hebben wij de volgende bedenkingen: 1) Kunt u toelichten op welke marktgegevens en kostprijsanalyses de plafondprijs is gebaseerd, gelet op de gevraagde technische prestaties van de DES? 2) Hoe wordt geborgd dat inschrijvingen binnen dit prijsinterval daadwerkelijk kunnen voldoen aan de geldende verplichtingen op het gebied van milieu-, sociaal en arbeidsrecht, zonder af te doen aan de kwaliteit van de gevraagde producten? 3) Acht u het proportioneel om een prijsplafond te hanteren dat mogelijk leidt tot uitsluiting van kwalitatieve en marktconforme inschrijvingen, en daarmee de mededinging beperkt? 4) Is er voorzien in een regeling indien blijkt dat de plafondprijs niet toereikend is door marktontwikkelingen of stijgende productiekosten? Op basis van bovenstaande bedenkingen, vragen wij of MUMC bereid is het plafondbedrag te herzien en aan te passen naar het plafondbedrag van de voorgaande aanbesteding, zijnde 250 euro. Op deze manier kunnen inschrijvers op een eerlijke en marktconforme wijze deelnemen, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en naleving van wettelijke verplichtingen? | De plafondbedragen zijn gebaseerd op de plafondbedragen uit recente vergelijkbare aanbestedingen van andere UMC's/ziekenhuizen in Nederland en kunnen derhalve als marktconform worden beschouwd. Er werd ook rekening gehouden met de inflatie en omvang van de opdracht. Daarmee blijft een plafondprijs van €200 gehandhaafd
17 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen | PvE Perceel 1 punt 1.35 | PvE – Perceel 1 / punt 1.35 stelt dat de NC ballon een goede compatibiliteit heeft met de coating van de in MUMC+ gebruikte wires - ook bij gebruik hoge drukken conform de voorgaande vraag (groter en gelijk aan 20 ATM en groter en gelijk aan 18 ATM afhankelijk van de maatvoering). Graag vernemen wij voor welke ballonmaten een rated burst pressure van ≥18 ATM en ≥20 ATM vereist is, en op basis van welke klinische of technische overwegingen deze drukwaarden zijn gekozen. Volgens onze inschatting is een druk van 18 ATM in de meeste gevallen ruim voldoende om een precieze en veilige dilatatie te realiseren, zonder risico op beschadiging van het vaatweefsel of interferentie met de wire-coating. Om deze reden vragen wij om de eis bij te stellen naar 18 ATM. | eis 1.35 wordt aangepast naar ≥18 ATM
18 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen | Percee1 punt 1.34 | PvE – Perceel 1 / punt 1.34 stelt dat de NC ballon een laag crossing profile in de maat 3,0 van < 0,034 inch dient te hebben. Kunt u toelichten waarom een crossing profile van < 0.034 inch noodzakelijk is voor deze opdracht? Naar ons inziens is hier namelijk geen directe klinische reden voor. Is er om deze reden ruimte om een functioneel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dat max. 10% van de vooropgestelde eis afwijkt? | Eis 1.34 zal worden omgezet naar een wens, namelijk W1.25. Daarbij komt er een aanpassing naar: "De ballon heeft een laag crossing profile, in de 3,0maat <0,035inch"
19 | 1 | 1 | Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter | Maten Guide extension | Willen jullie naast de 6F en 7F maten ook de 5.5F en 8F ontvangen, ondanks dat deze buiten de minimale of maximale Inner of Outer Lumen diameter vallen? | kan als extra aanbod aangeboden worden
20 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen | 1.6 Programma van Eisen-Perceel 1 Stents/PCI ballonnen | Kunt u bevestigen dat met de vermelde strutdikte van < 0,85 micron geldt voor stents met een diameter < 4,5 mm, en dat bij stents met een diameter ≥ 4,5 mm een strutdikte > 0,85 micron is toegestaan wordt bedoeld dat deze strutdikte exclusief de biodegradable coating geldt? Bij biodegradable stents wordt het polymeer immers uiteindelijk geabsorbeerd. | Dat klopt
21 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen | 1.21 Programma van Eisen- Perceel 1 Stents/PCI ballonnen | Kunt u bevestigen dat u akkoord bent met de volgende interpretatie van deze eis? Bij onze ballonnen is de tip en het ballonsegment uitsluitend voorzien van een hydrofiele coating bij kleine diameters (1.25–2.0 mm). Voor grotere diameters is bewust gekozen voor een hydrofobe coating, om het risico op ongewenste verschuiving van de ballon te minimaliseren. Het distale gedeelte van de shaft, proximaal aan het ballonsegment, is echter wél hydrofiel gecoat voor alle maten binnen ons assortiment. | Akkoord
22 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen | 1.33 Programma van Eisen-Perceel 1 Stents/ PCI ballonnen | In uw specificatie wordt vermeld: "Van tip tot exit poort voerdraad heeft de katheter een hydrofiele coating." Wij willen graag verifiëren of u akkoord kunt gaan met de volgende configuratie van onze non compliant ballonnen: • De tip en het ballonsegment zijn voorzien van een hydrofobe coating, bewust gekozen om ongewenste verschuiving tijdens plaatsing te voorkomen. • Het distale gedeelte van de shaft, gelegen proximaal aan het ballonsegment, is voorzien van een hydrofiele coating om een soepele geleiding te waarborgen. | akkoord
23 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen | 1.30 Programma van Eise- Perceel 1 Stents/ PCI ballonnen | In de specificatie wordt vermeld: "De non compliant ballonnen zijn leverbaar in de maten vanaf 2,0 à 6 diameter in 8 -15 mm lengte." Kunt u bevestigen of deze eis betekent dat alle diameters binnen het bereik van 2,0 mm tot en met 6,0 mm daadwerkelijk leverbaar moeten zijn? Indien een diameter van 6,0 mm niet beschikbaar is binnen ons assortiment, maar wel alle overige maten binnen het gespecificeerde bereik, voldoet onze aanbieding dan alsnog aan de gestelde eis? Wij vernemen graag uw toelichting zodat wij onze aanbieding correct kunnen afstemmen. | Eis 1.30 wordt in twee gesplitst, namelijk de lengte en de diameter worden uit elkaar gehaald. De aanpassing is als volgt: Eis 1.30 wordt: - E1.30A: De ballonen zijn leverbaar in de maten vanaf 2,0 tot 5 mm diameter. - E1.30B : De ballonen zijn leverbaar in de maten vanaf 8 tot minimaal 30 mm lengte. Er is voor diameter van meer dan 5mm een wens toegevoegd namelijk W1.27: "De aangeboden ballonnen zijn verkrijgbaar in de diameter maten > 5.0 mm en aangeboden voor maximaal dezelfde prijs als de standaard leverbare ballonnen" Ook voor lengtes meer dan 30 mm is er een wens toegevoegd namelijk: W1.28: "De aangeboden ballonnen zijn verkrijgbaar in de lengte maten >30 mm en aangeboden voor maximaal dezelfde prijs als de standaard leverbare ballonnen." Voor beide wensen zijn maximaal 6 punten te behalen
24 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen | 1.22 Programma van Eisen- Perceel 1 Stents/ PCI ballonnen | Vraag ter verduidelijking van specificatie crossing profile In de eis staat vermeld: "De semi compliant ballon heeft een laag crossing profile; de 3,0 mm maat is ≤ 0,031 inch." Wij willen graag verifiëren of een configuratie met een crossing profile van maximaal 0,034 inch voor de 3,0 mm ballonmaat ook als conform deze eis wordt beschouwd. Kunt u bevestigen of deze marge binnen de gestelde functionele vereisten valt? Wij zien uw toelichting graag tegemoet zodat wij onze aanbieding correct kunnen afstemmen. | Eis 1.22 wordt omgezet in een wens namelijk W1.26 met een aanpassing naar:"De ballon heeft een laag crossing profile, de 3,0 maat kleiner of gelijk aan 0,035 inch."
25 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen | 1.23 Programma van Eisen-Perceel 1 Stents PCI ballonnen | In de eis staat vermeld: "De kleinste diameter ballon (1,25 mm of kleiner) heeft een crossing profile < 0,028 inch." Wij willen graag verifiëren of u akkoord kunt gaan met een crossing profile van maximaal 0,029 inch (0,73 mm) voor onze kleinste ballonmaat. Kunt u bevestigen of deze configuratie binnen de gestelde functionele vereisten valt? Wij zien uw toelichting graag tegemoet zodat wij onze aanbieding correct kunnen afstemmen. | Eis 1.23 wordt omgezet in een wens namelijk W1.29 met een aanpassing naar:"De kleinste diameter ballon (1.25mm of minder) heeft een crossing profile van minder dan 0,030 inch."
26 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen | 1.34 Programma Van Eisen- Perceel 1 Stents/ PCI ballonnen | In de eis staat vermeld: "De non compliant ballon heeft een laag crossing profile; in de 3,0 mm maat < 0,034 inch." Wij willen graag verifiëren of u akkoord kunt gaan met een crossing profile van maximaal 0,035 inch voor de 3,0 mm ballonmaat. Kunt u bevestigen of deze waarde binnen de gestelde functionele vereisten valt? Wij zien uw toelichting graag tegemoet zodat wij onze aanbieding correct kunnen afstemmen. | Eis 1.34 zal worden omgezet naar een wens, namelijk W1.25. Daarbij komt er een aanpassing naar: "De ballon heeft een laag crossing profile, in de 3,0maat <0,035inch"
30 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter | 0.62 Programma van Eisen- Algemene Eisen | 0.62 Om verspilling en het onnodig weggooien van producten te voorkomen, verzoeken wij u vriendelijk deze retourtermijn te verlengen naar 8 maanden voor UBD. In de praktijk accepteren ziekenhuizen geen producten met een resterende houdbaarheid korter dan 6 maanden, waardoor een retourtermijn van slechts 6 maanden onvoldoende ruimte biedt voor logistieke verwerking. Een verlenging naar 8 maanden draagt bij aan duurzaamheid, kostenbeheersing en een betere aansluiting op de eisen vanuit de zorginstellingen. | De retourtermijn blijft gehandhaafd op 6 maanden in relatie tot het UBD
33 | 1 | 1 |  | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ - Art. 19 | Kunt u dit artikel in zijn geheel wijzigen als volgt?:Artikel 19 Beperking van Aansprakelijkheid19.1 De totale aansprakelijkheid van Leverancier onder een Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat gelijk is aan de vergoeding (exclusief omzetbelasting) die is bedongen voor de onder die Overeenkomst geleverde Prestatie. In geen geval bedraagt de totale vergoeding voor directe schade meer dan 1.000.000,-- EUR (zegge: één miljoen euro).19.2 Dit artikel is niet van toepassing.19.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.19.4 Leverancier vrijwaart Instelling voor aanspraken van derden (waaronder onderaannemers, de belastingdienst of instanties voor sociale zekerheid), onder welke naam ook ter zake geleden schade of achterstallige betalingen en/of kosten in verband met deze Overeenkomst op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als bedoelt in de vorige twee leden en zal op eerste verzoek van Instelling een schikking treffen met die derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met Instelling- een en ander ter beoordeling door Instelling- verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld.19.5 Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van Instelling als derden aangemerkt, waarbij geldt dat Leverancier in de verhouding tot Instelling niet gehouden is meer schade aan derden te vergoeden dan waartoe Leverancier volgens de Overeenkomst verplicht is.19.6 Leverancier zal er voor zorg dragen dat hij gedurende de looptijd van de Overeenkomst adequaat verzekerd is voor zijn aansprakelijkheid op grond van dit artikel. Op verzoek van Instelling zal de Leverancier de polis(sen) van zijn verzekering overleggen aan Instelling, alsmede bewijs van de betaling van de verschuldigde premies. | Wij gaan niet akkoord met de voorgestelde wijziging van artikel 19 inzake aansprakelijkheid. Artikel 7 van de raamovereenkomst + de Algemene Inkoopvoorwaarden van het Maastricht UMC+ hanteren een gedifferentieerde en proportionele aansprakelijkheidsregeling, waarbij de maximale aansprakelijkheid afhankelijk is van de contractwaarde en waarbij uitzonderingen gelden voor situaties zoals letselschade, schending van intellectuele eigendomsrechten en AVG-verplichtingen.
34 | 1 | 1 |  | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ - Art. 17.5 | Kunt u dit artikel als volgt aanpassen?: "de betreffende Prestatie terugnemen tegen terugbetaling van alle voor de Prestatie betaalde kosten, een en ander onverminderd de overige rechten van Instelling, waaronder het recht op ontbinding van de Overeenkomst en het recht op (vervangende en/of aanvullende) schadevergoeding." | Wij gaan niet akkoord met de voorgestelde wijziging van artikel 17.5. De huidige bepaling in de Algemene Inkoopvoorwaarden van het Maastricht UMC+ biedt UMC+ meerdere opties in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, waaronder: * het verkrijgen van een gebruiksrecht, * het aanpassen of vervangen van de Prestatie, * en het terugnemen van de Prestatie tegen terugbetaling van alle betaalde kosten. Door de voorgestelde wijziging zou het UMC+ slechts één remedie behouden, namelijk terugname en terugbetaling, terwijl de andere opties vervallen. Dit beperkt de flexibiliteit van UMC+ om in te spelen op de aard en ernst van de inbreuk en is daarom niet acceptabel. Artikel 17.5 blijft ongewijzigd van toepassing.
35 | 1 | 1 |  | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ - Art. 17.2 | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: Instelling niet bevoegd om de Prestatie door te verkopen. | Wij gaan voorwaardelijk akkoord met de toevoeging, onder de volgende formulering: “Instelling is niet bevoegd om de Prestatie door te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.” Deze toevoeging waarborgt enerzijds de belangen van de Leverancier ten aanzien van doorverkoop, en anderzijds de operationele flexibiliteit van UMC+ in situaties waarin doorverkoop noodzakelijk of wenselijk is, mits met redelijke instemming van de Leverancier. Artikel 17.2 zal in dat geval worden aangepast conform bovenstaande formulering.
36 | 1 | 1 |  | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ - Art. 16.3 | Kunt u dit artikel als volgt aanpassen?: "In geval van een toerekenbaar niet nakomen door een partij van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel, verbeurt de andere partij, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijke opeisbare niet voor verrekening vatbare boete van EUR 20.000,-- (zegge: twintigduizend euro) per gebeurtenis, welke boete de eventuele schadevergoedings-verplichting van de partij die toerekenbaar niet nakomt niet beïnvloedt." | Wij gaan niet akkoord met de voorgestelde wijziging. De huidige bepaling in artikel 16.3, met een boete van EUR 25.000 per gebeurtenis, blijft ongewijzigd van toepassing. Deze hoogte is bewust gekozen om de ernst van schendingen van geheimhoudings- en gegevensbeschermingsverplichtingen te onderstrepen, gezien de grote impact op patiëntveiligheid, privacy en reputatie.
37 | 1 | 1 |  | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ - Art. 16.1 | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: De geheimhoudingsverplichtingen zoals bedoeld in dit artikel 16.1 zijn (aanvullend) evenmin van toepassing op informatie die zelfstandig door partijen is ontwikkeld zonder dat daarbij gebruik is gemaakt van informatie van de andere partij. | Wij gaan akkoord met de voorgestelde toevoeging. Artikel 16.1 zal worden aangevuld met de volgende zin: “De geheimhoudingsverplichtingen zoals bedoeld in dit artikel 16.1 zijn (aanvullend) evenmin van toepassing op informatie die zelfstandig door partijen is ontwikkeld zonder dat daarbij gebruik is gemaakt van informatie van de andere partij.” Deze toevoeging verduidelijkt dat onafhankelijk ontwikkelde informatie niet onder de geheimhoudingsplicht valt, wat aansluit bij gangbare praktijk en proportionaliteit.
38 | 1 | 1 |  | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ - Art. 16 | Hierbij vragen wij u om wederkerigheid door te voeren met betrekking tot artikel 16. Kuntu dit svp bevestigen? | Wij gaan akkoord met de voorgestelde wijziging. Artikel 16 wordt wederkerig gemaakt, met uitzondering van benchmarkactiviteiten verricht vanuit NFU.
39 | 1 | 1 |  | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ - Art. 14.2 | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: Tussen het moment van ontvangst en de expiratiedatum moet een periode van minimaal vijf (5) maanden zitten. | De UBD is zes maanden vooraleer het mag teruggestuurd worden. De expiratiedatum bij levering wordt aangepast naar 12 maanden. Deze toevoeging is dus overbodig
40 | 1 | 1 |  | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ - Art. 13.6 | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: Het risico op de afgekeurde Prestatie gaat pas over op Leverancier na verloop van de termijn bedoeld in artikel 13.9, mits Leverancier heeft nagelaten om de Prestatie binnen die termijn terug te halen. | Wij gaan niet akkoord met de voorgestelde wijziging. Artikel 13.6 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt dat het risico van een afgekeurde Prestatie onmiddellijk overgaat op de Leverancier zodra de Prestatie is afgekeurd. Dit is noodzakelijk om te waarborgen dat het UMC+ geen risico draagt voor afgekeurde of niet-conforme prestaties, gezien de aard van onze zorgomgeving en de daaraan verbonden veiligheids- en kwaliteitsvereisten. Wij staan wel open voor nader overleg over een praktische regeling voor tijdelijke opslag van afgekeurde goederen, bijvoorbeeld voor een periode van maximaal drie (3) werkdagen, zonder dat hier kosten tegenover staan. Dit geeft de Leverancier de gelegenheid om het transport te regelen, zonder dat het UMC+ de goederen voor een onaanvaardbaar lange termijn onder zich moet houden. Artikel 13.6 blijft ongewijzigd van toepassing.
41 | 1 | 1 |  | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ - Art. 13.5 | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: Afkeuring is alleen mogelijk indien de Prestatie één of meerdere Gebreken vertoond. | Wij gaan niet akkoord met de voorgestelde toevoeging. Artikel 13.5 van de Algemene Inkoopvoorwaarden geeft de Instelling het recht om een Prestatie af te keuren indien deze niet voldoet aan de Overeenkomst, waaronder specificaties, kwaliteitseisen en toepasselijke wet- en regelgeving. Het beperken van dit recht tot uitsluitend gevallen waarin sprake is van “één of meerdere Gebreken” zou de beoordelingsvrijheid van de Instelling onnodig beperken en kan leiden tot interpretatieverschillen over wat als “Gebrek” kwalificeert. Wij achten de huidige formulering noodzakelijk om de kwaliteit en veiligheid van geleverde prestaties te waarborgen. Artikel 13.5 blijft daarom ongewijzigd van toepassing
42 | 1 | 1 |  | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ - Art. 13 | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: Dit artikel is van toepassing onder voorwaarde dat de personen die de keuring uitvoeren namens de Instelling zich onvoorwaardelijk houden aan de toegangs- en veiligheidsvoorschriften die voor de betreffende locatie van Leverancier van toepassing zijn. | Wij gaan akkoord met het opnemen van een bepaling die waarborgt dat medewerkers van de Instelling zich houden aan de geldende toegangs- en veiligheidsvoorschriften van de Leverancier, voor zover deze voorschriften: (i) redelijk en gebruikelijk zijn,(ii) tijdig en schriftelijk aan de Instelling zijn verstrekt, en(iii) niet strijdig zijn met wet- en regelgeving of de interne veiligheidsnormen van het UMC+. Artikel 13 zal in dat geval worden aangevuld met de volgende zin: “Bij het uitvoeren van keuringen op locatie van Leverancier zullen medewerkers van Instelling de geldende toegangs- en veiligheidsvoorschriften van Leverancier naleven, mits deze voorschriften vooraf schriftelijk zijn verstrekt en niet strijdig zijn met toepasselijke wet- en regelgeving of interne veiligheidsnormen van Instelling.”
43 | 1 | 1 |  | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ - Art. 11 | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: Alle aanspraken op de garantie vervallen wanneer de Instelling, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, de geleverde Prestaties bewerkt of verwerkt of daarin wijzigingen aanbrengt, alsmede wanneer de gebruiksinstructies ten aanzien van de Prestaties niet worden nageleefd. | Wij gaan niet akkoord met de voorgestelde toevoeging in deze vorm, omdat het volledig laten vervallen van garantie een disproportionele beperking van de rechten van de Instelling zou opleveren. Wel zijn wij bereid om artikel 11 aan te passen zodat de garantie niet van toepassing is voor gebreken die aantoonbaar het directe gevolg zijn van bewerking, verwerking of het niet naleven van gebruiksinstructies. Aangepaste tekst artikel 11 (toevoeging): “De garantie vervalt voor zover een gebrek aantoonbaar het directe gevolg is van bewerking, verwerking of wijzigingen door Instelling, of van het niet naleven van door Leverancier verstrekte gebruiksinstructies.” Deze formulering waarborgt dat de garantie blijft gelden voor alle overige gebreken, maar sluit aansprakelijkheid uit voor situaties waarin de oorzaak duidelijk bij de genoemde handelingen ligt.
44 | 1 | 1 |  | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ - Art. 11 | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: De garantietermijn is beperkt tot hetgeen Leverancier schriftelijk heeft aangegeven ter zake de betreffende Prestatie. | Wij gaan niet akkoord met de voorgestelde toevoeging. Artikel 11 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt dat de Leverancier instaat voor de conformiteit, deugdelijkheid en geschiktheid van de geleverde Prestatie en dat deze voldoet aan de hoogste wettelijke vereisten en kwaliteitsnormen. Uit de vraag blijkt niet welke garantietermijn de Leverancier daadwerkelijk voorstelt, noch op welk moment deze termijn zou worden gecommuniceerd. Dit leidt tot onduidelijkheid en is niet in lijn met het beschermingsniveau dat Maastricht UMC+ verlangt. De garantieverplichting kan daarom niet worden beperkt tot een door Leverancier zelf aangegeven termijn.
45 | 1 | 1 |  | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ - Art. 8.1 | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: Bij levering van het artikel gaat het risico van de Prestatie op de Instelling over. | Wij gaan niet akkoord met het voorstel. Artikel 8.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt dat het risico pas overgaat na levering én, indien overeengekomen, na goedkeuring door Maastricht UMC+. Dit is bewust zo opgenomen om te waarborgen dat de geleverde Prestatie voldoet aan de overeengekomen kwaliteit en specificaties voordat het risico bij Maastricht UMC+ ligt. Uit de vraag blijkt niet of het risico direct bij fysieke aflevering zou moeten overgaan, noch hoe dit zich verhoudt tot situaties waarin keuring of acceptatie vooraf is afgesproken. Het voorstel geeft daardoor onvoldoende duidelijkheid en is niet in lijn met de huidige systematiek van risicobeheersing.
46 | 1 | 1 |  | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ - Art. 6.3 | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: In afwijking op dit artikel geldt dat Leverancier zich maximaal commercieel zal inspannen om een overeengekomen leverdatum te halen. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan is Leverancier alleen dan in verzuim, indien zij van de Instelling een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen waarbij haar een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen. | Artikel 6.3 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van het Maastricht UMC+ wordt als volgt aangevuld. "Ondanks dat Leverancier bij het verstrijken van een fatale termijn direct in verzuim is, zal UMC - in lijn met PVE 0.23 - niet eerder tot ontbinding van de overeenkomst overgaan dan nadat Leverancier de mogelijkheid heeft gekregen om de niet-tijdige-levering binnen een door UMC te bepalen redelijke termijn alsnog te herstellen middels een verbetertraject."
47 | 1 | 1 |  | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ - Art. 6.2 | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: In aanvulling op dit artikel geldt dat Leverancier gerechtigd is om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. | Een deellevering is in beginsel onwenselijk dat eveneens een negatief effect heeft op het leverbetrouwbaarheidspercentage zoals genoemd in artikel 5.b. Het MUMC+ prefereert een deellevering boven een volledig complete maar zeer vertraagde levering. Dit verkleint namelijk de kans op misgrijpen door de zorgprofessional.
48 | 1 | 1 |  | Raamovereenkomst - art 6.e | Kunt u dit artikel als volgt aanpassen: Leverancier biedt een retourgarantie van zes maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum mits artikelen verkeren in originele onbeschadigde verpakking. Het Maastricht UMC+ geeft 7 maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum een signaal aan Leverancier. Het Maastricht UMC+ zal goederen met een expiratiedatum altijd verbruiken op basis van het FEFO-principe. | Akkoord
49 | 1 | 1 |  | Raamovereenkomst - art 6.d | Kunt u dit artikel als volgt aanpassen: "Aanvullend op artikel 14.2 van de Algemene Inkoopvoorwaarden kunnen goederen welke bij levering in afwijking van het gestelde in artikel 14.2 minder dan 12 maanden houdbaar waren, te allen tijde tijdig worden omgeruild voor hetzelfde goed met een langere houdbaarheid. Het Maastricht UMC+ zal goederen met een expiratiedatum altijd verbruiken op basis van het FEFO-principe." | Artikel 6D komt te vervallen omdat artikel 6E leidend is. Nummer 6E wordt aangepast naar nummer 6D: "Leverancier biedt een retourgarantie van zes maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum mits artikelen verkeren in originele onbeschadigde verpakking. Het Maastricht UMC+ geeft 7 maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum een signaal aan Leverancier. Het Maastricht UMC+ zal goederen met een expiratiedatum altijd verbruiken op basis van het FEFO-principe."
50 | 1 | 1 |  | Raamovereenkomst - art 5.g | Het ontstaan van backorders, het doen van terugroepacties (recalls) en het leveren van alternatieven zijn in beginsel uitgesloten c.q. niet toegestaan. - Graag ontvangen wij een toelichting op dit artikel waarom dit niet toegestaan is? | Het betreffende artikel 5g. is gerelateerd aan de gewenste default leverbetrouwbaarheid van 95% welke ook is opgenomen in de concept raamovereenkomst in artikel 5b. Een firma die hoog scoort op de aspecten backorders en recalls zal dat percentage naar alle waarschijnlijkheid niet kunnen behalen. Het leveren van alternatieven dient een noodgreep te zijn aangezien deze altijd een impact zullen hebben op het zorgproces, hoe klein dan ook (gewenning, leercurve, training en instructie, etc.) en daarmee ook een verstoring vormt. Artikel 5h. ziet toe op de levering van alternatieven indien er toch sprake van een backorder of recall zou zijn.
51 | 1 | 1 | Indeflators | Perceel 5 PvE 5.3 | Kunt u aangeven wat de relevatie van een dergelijke hoge minimale ATM van 28 is, als de ballonnen in de praktijk nooit zo hard worden opgeblazen, gezien dit ruim boven de RBP van de balloncatheters is (22 ATM). Dit maakt deze eis onnodig zwaarwegend in relatie met de aard en de omvang van dit perceel. Het verzoek deze te wijzigen dan wel aan te passen naar een lager minimale ATM. Het verzoek om de minimale ATM te verminderen naar 26 ATM. Bij de aanbesteding van 2020 hebben jullie deze eis aangepast naar 26 ATM, waarna het MUMC+ onze indeflator de afgelopen 5 jaar naar volle tevredenheid heeft gebruikt. | akkoord. Eis 5.3 wordt aangepast
52 | 1 | 1 | Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter | Perceel 3 indeling | In perceel 3 zijn Diagnostische Catheters, Guide Catheters en Guide Extension Catheters samengevoegd. Wij willen graag onder de aandacht brengen dat Guide Extension Catheters een andere, meer gespecialiseerde toepassing hebben binnen complexe PCI-procedures. Dit hulpmiddel wordt ingezet bij complexe PCI-procedures waarbij extra ondersteuning en diepe intubatie nodig zijn, bijvoorbeeld bij tortuese vaten, distale laesies of bij device deliverability-problemen. Dit maakt het een gespecialiseerd product dat qua gebruik en indicatie niet gelijkwaardig is aan diagnostische of standaard guide catheters. Aangezien wij enkel Guide Extension Catheters aanbieden, zouden wij willen vragen of het mogelijk is dit product als apart perceel op te nemen. Dit zou gespecialiseerde aanbieders beter in staat stellen een passende en concurrerende inschrijving te doen. Kunt u aangeven of opsplitsing van dit perceel overwogen kan worden? | Er is de mogelijkheid middels een combinatie (als samenwerkingsverband) of middels onderaanneming in te schrijven. Als de opdracht aan een combinatie wordt gegund, zijn alle deelnemers aan de combinatie contractspartij. Alle deelnemers zijn hoofdelijke aansprakelijkheid en aanvaarden voor de nakoming alle verplichtingen die uit het contract voortvloeien.
53 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ Art 16.3 + art 20.2 | Maastricht UMC+ stelt voor - naast aansprakelijkheid, garanties en vrijwaringen - ook nog boetes op te leggen (art. 16.3 en 20.2 NFU AIV 2021). Dat is in de sector ongebruikelijk. Een toelichting waarom dit proportioneel zou zijn in het concrete geval, ontbreekt. Graag verzoeken wij boetebepalingen achterwege te laten. Indien Maastricht UMC+ daartoe niet bereid is, verzoeken wij op zijn minst duidelijk te motiveren hoe deze boetebepalingen, de hoogte van de boetes en de afwezigheid van een boetemaximum proportioneel zijn, in het licht van de (waarde van de) opdracht. | De huidige bepaling in artikel 16.3 en 20.2, met een boete van EUR 25.000 per gebeurtenis, blijft ongewijzigd van toepassing. Deze hoogte is bewust gekozen om de ernst van schendingen van geheimhoudings- en gegevensbeschermingsverplichtingen te onderstrepen, gezien de grote impact op patiëntveiligheid, privacy en reputatie.
54 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ Art 19 | Maastricht UMC+ stelt voor om leverancier voor alle categorieën schade aansprakelijk te maken; en ook voor schade van derden; met een verzekeringsplicht; en ook nog de verplichting Maastricht UMC+ geheel te vrijwaren (art. 19 NFU AIV 2021). Dat is niet toegestaan, althans disproportioneel. De Herziene Gids Proportionaliteit eist van Maastricht UMC+: “Bij de beoordeling welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is slaat de aanbestedende dienst in ieder geval acht op: (a) de risico’s die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt; (b) de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang” (Voorschrift 3.9D(2)). Graag uw bevestiging dat leverancier uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade die Maastricht UMC+ leed als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door leverancier in de nakoming van een contractuele verbintenis jegens Maastricht UMC+, tot het maximumbedrag vermeld in art. 19.2 NFU AIV 2021 per schade-incident of serie van schade-incidenten. | Wij gaan niet akkoord met het voorstel. Artikel 7 van de raamovereenkomst en art. 19 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt de reikwijdte van de aansprakelijkheid van de leverancier, inclusief de maxima per gebeurtenis en per kalenderjaar. Deze regeling is afgestemd op de aard van de prestaties en de risico’s die Maastricht UMC+ daadwerkelijk loopt. Het beperken van aansprakelijkheid uitsluitend tot directe schade en tot het maximum uit de NFU AIV 2021 is niet in lijn met onze huidige voorwaarden en zou onvoldoende waarborgen bieden voor situaties die kunnenvoorkomen. Bovendien is in artikel 7 van de raamovereenkomst reeds een proportionele limitering opgenomen, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar de omvang van de opdracht.
55 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ Art 17 | Maastricht UMC+ stelt voor alle IE-rechten aan zichzelf toe te kennen en, onder meer door garanties en vrijwaringen, alle IE-risico’s bij leverancier (art. 17 NFU AIV 2021). Dat is niet toegestaan, althans disproportioneel. De Herziene Gids Proportionaliteit eist van Maastricht UMC+: “Om dit probleem te voorkomen is niet per se het intellectueel eigendom nodig, maar volstaat veelal een uitgebreid gebruiksrecht. Als men uitgaat van dat laatste, wordt recht gedaan aan de positie van zowel de inschrijver als de aanbestedende dienst” (sub 3.9.1.2). Graag uw bevestiging dat Maastricht UMC+ zich, in plaats van voorgaande, aan het voorschrift van de Minister zal houden. | Wij gaan niet akkoord met het voorstel. Artikel 17 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van Maastricht UMC+ bevat al hetgeen waar leverancier om vraagt: een niet-exclusieve, onopzegbare gebruikslicentie voor standaardproducten en overdracht van IE-rechten uitsluitend bij maatwerk. Daarnaast zijn garanties en vrijwaringen opgenomen om inbreuk op rechten van derden te voorkomen. Deze regeling voldoet aan de proportionaliteitsvereisten en waarborgt zowel de positie van de leverancier als de continuïteit en veiligheid voor Maastricht UMC+.
56 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ Art 16 | Maastricht UMC+ stelt voor eenzijdige geheimhouding af te spreken (art. 16 NFU AIV 2021). Dit is in de sector ongebruikelijk. Graag uw bevestiging dat deze bepaling wederkerig is en dat ook Maastricht UMC+ vertrouwelijke gegevens geheim zal houden. | Wij gaan akkoord met de voorgestelde wijziging. Artikel 16 wordt wederkerig gemaakt, met uitzondering van benchmarkactiviteiten verricht vanuit NFU.
57 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ Art 14.2 | Maastricht UMC+ stelt voor een minimale houdbaarheidstermijn van 2 jaar. Dit is in de sector ongebruikelijk. In het concrete geval lijkt zo’n lange periode ook onnodig en disproportioneel. Een minimale houdbaarheidsdatum van 6 maanden ligt meer voor de hand. Temeer indien de producten een hoge omloopsnelheid hebben en/of Maastricht UMC+ deze kan retourneren. Maastricht UMC+ wordt dan immers niet benadeeld door een minder verstrekkende houdbaarheidsdatum. Graag uw bevestiging dat een redelijke houdbaarheidsdatum van 6 maanden wordt aangehouden. | Eis 0.10 schrijft het volgende " De houdbaarheidsdatum is op het moment van levering (t.b.v. voorraad MUMC+) nog minimaal 18 maanden.". Indien dit praktisch niet uitvoerbaar is, is een minimale houdsbaarheidsdatum van 12 maanden ook acceptabel. 6 Maanden is niet acceptabel bij levering, omdat de retourgarantie geldt tot 6 maanden UBD. Wij zullen PVE eis 0.10 corrigeren naar 12 maanden.
58 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ Art 10.3 | Maastricht UMC+ stelt dat de toepasselijke rente die van art. 6:119 BW is (art. 10.3 NFU AIV 2021). Echter de als gevolg van de aanbesteding te sluiten overeenkomst is een ‘handelsovereenkomst’ in de zin van art. 6:119a BW. Graag uw bevestiging dat het gaat om een fatale termijn, waarop het laatste artikel van toepassing is. | Het betreft hier de toepasselijkheid van artikel 6:119b BW , specifiek voor overheidsopdrachtgevers. Er is inderdaad sprake van een maximale betalingstermijn van 30 dagen na het moment van acceptatie en het ontvangen van een juiste factuur
59 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ Art. 3.2, 6.3, 10.2, 10.8, 18.1 en 20 | Maastricht UMC+ stelt voor om leverancier wettelijke rechten en weren te ontzeggen, c.q. haar zonder ingebrekestelling in verzuim te laten raken (art. 3.2, 6.3, 10.2, 10.8, 18.1 en 20 NFU AIV 2021). Het verhinderen van effectieve rechtsbescherming en het ontzeggen van de mogelijkheid om een tekortkoming te repareren, is per definitie disproportioneel. Temeer nu Maastricht UMC+ zichzelf wel alle rechten en weren voorbehoudt (vgl. bijvoorbeeld art. 10.6 en 10.7 NFU AIV 2021). Graag uw bevestiging dat eerdergenoemde voorstellen komen te vervallen, althans voor zover in afwijking van de wettelijke regeling. Voor zover Maastricht UMC+ dit verzoek niet zou honoreert, gemotiveerd in het licht van het proportionaliteitsbeginsel, verzoekt leverancier op zijn minst de desbetreffende bepalingen wederkerig te maken (in de zin dat partijen dezelfde rechten en weren krijgen). | Wij gaan niet akkoord met het voorstel. De genoemde bepalingen in de Algemene Inkoopvoorwaarden van Maastricht UMC+ zijn bewust opgenomen om de continuïteit van zorg en patiëntveiligheid te waarborgen. Deze bepalingen sluiten niet uit dat wettelijke rechten, zoals het recht op herstel bij niet-nakoming, blijven gelden waar de wet dat voorschrijft. Het opnemen van wederkerigheid is niet passend, omdat de positie van Maastricht UMC+ als aanbestedende dienst en zorginstelling wezenlijk verschilt van die van een commerciële leverancier. De huidige regeling blijft daarom ongewijzigd. Bovendien zijn de toepasselijke inkoopvoorwaarden van de NFU gangbare voorwaarden die al langere tijd gebruikt worden, ook in de lopende overeenkomsten. De inkoopvoorwaarden 2016 zijn eerder door de rechter in Den Haag als niet disproportioneel beoordeeld. Op deze opdracht zijn niet de AIV 2016 van toepassing, maar de AIV 2024, zoals terug te vinden bij de aanbestedingsstukken. Enige verschil tussen AIV 2016 en AIV 2024 is echter de MDR wetgeving.
60 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ Art 4 | Maastricht UMC+ stelt voor meer- en minderwerk te mogen verlangen (art. 4 NFU AIV 2021). Wij stemmen daarmee in. Echter dit is enkel toegestaan als het meer- of minderwerk geen wezenlijke wijziging oplevert (artikel 2:163a Aw 2012). Graag uw bevestiging dat Maastricht UMC+ deze bepaling ook zo uitlegt. | Ja, Maastricht UMC+ legt artikel 4 van de Algemene Inkoopvoorwaarden uit in overeenstemming met artikel 2:163a Aanbestedingswet 2012. Meer- en minderwerk is uitsluitend toegestaan voor zover dit geen wezenlijke wijziging van de overeenkomst oplevert. Dit uitgangspunt blijft onverkort van toepassing
61 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ Art 3.2 | Maastricht UMC+ stelt voor een als gevolg van de aanbestedingsprocedure gesloten overeenkomst eenzijdig voortijdig te mogen beëindigen (art. 3.2 NFU AIV 2021). Dat is een wezenlijke wijziging en niet toegestaan (artikel 2:163a Aw 2012). Graag uw bevestiging dat dit voorstel vervalt. | Wij gaan niet akkoord met het verzoek. Artikel 3.2 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van Maastricht UMC+ ziet uitsluitend op annulering vóór aanvang van de uitvoering en niet op eenzijdige beëindiging tijdens de looptijd van de overeenkomst. Maastricht UMC+ zal geen bepalingen hanteren die leiden tot een wezenlijke wijziging in strijd met artikel 2:163a Aanbestedingswet 2012. De huidige bepaling blijft daarom ongewijzigd.
62 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | 1.6.2 AIV | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+: Maastricht UMC+ is als aanbestedende dienst gebonden aan het proportionaliteitsbeginsel: “Een aanbestedende dienst [...] stelt bij de voorbereiding van en het tot stand brengen van een overheidsopdracht [...] uitsluitend eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en de inschrijvingen die in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht” (art. 1.10(1), 1.13(1) en 1.16(1) Aw 2012). Om het proportionaliteitsbeginsel nader in te kleuren, stelde de Minister een richtsnoer vast, de zogenaamde Herziene Gids Proportionaliteit. Dat bevat algemene voorschriften aan Maastricht UMC+: “Op basis van dit beginsel zijn aanbestedende diensten gehouden in het kader van de aanbestedingsprocedure proportionele eisen en voorwaarden te stellen. Het begrip ‘proportioneel’ betekent daarbij ‘in redelijke verhouding staan tot’. Meer concreet betekent dit in geval van aanbesteding van een opdracht, het in redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht in termen van de aard en omvang van die opdracht. [...] Elke aanbestedende dienst moet zijn keuze tot afwijking van deze voorschriften kunnen motiveren, bijvoorbeeld wanneer zwaardere eisen gekozen worden. [...] In voorkomend geval zal gemotiveerd aangegeven moeten worden, waarom en in hoeverre in die specifieke situatie een afwijkend standpunt gerechtvaardigd is. Afwijking van de voorschriften kan derhalve niet zonder goede grond” (p. 9). Het proportionaliteitsbeginsel geldt in alle fasen van de aanbesteding en is ook van toepassing op de voorgestelde concept-overeenkomst inclusief NFU AIV 2021 (art. 1.10(2)(h), 1.13(2)(h) en 1.16(2)(d) Aw 2012). In zijn algemeenheid mag Maastricht UMC+ een contractueel risico alleen bij de leverancier neerleggen, als Maastricht UMC+ kan aantonen dat risico bij leverancier hoort: “De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden” (Voorschrift 3.9A). De Herziene Gids Proportionaliteit schrijft voor: “De aanbestedende dienst biedt tijdens de aanbestedingsprocedure potentiële inschrijvers de kans suggesties te doen voor aanpassingen aan de conceptovereenkomst of af te wijken van de inkoopvoorwaarden” (Voorschrift 3.9B). Maastricht UMC+ is verplicht af te wegen of de door haar voorgestelde contractuele afwijkingen van het wettelijke stelsel in het concrete geval gerechtvaardigd zijn en, zo ja, de afwijking deugdelijk te motiveren, in het licht van het proportionaliteitsbeginsel en overige wet- en regelgeving (p. 64). Graag uw bevestiging dat Maastricht UMC+ vragen tijdens de NvI over de concept-overeenkomst inclusief NFU AIV 2021 op de voorgeschreven wijze zal beoordelen en, zo nodig, eventuele afwijkingen van het wettelijke stelsel deugdelijk zal motiveren. | Ja, Maastricht UMC+ beoordeelt alle vragen en voorstellen tijdens de Nota van Inlichtingen conform het proportionaliteitsbeginsel en de Aanbestedingswet 2012.
63 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | 1.6.2 AIV | Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+: Maastricht UMC+ is als aanbestedende dienst gebonden aan het proportionaliteitsbeginsel: “Een aanbestedende dienst [...] stelt bij de voorbereiding van en het tot stand brengen van een overheidsopdracht [...] uitsluitend eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en de inschrijvingen die in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht” (art. 1.10(1), 1.13(1) en 1.16(1) Aw 2012). Om het proportionaliteitsbeginsel nader in te kleuren, stelde de Minister een richtsnoer vast, de zogenaamde Herziene Gids Proportionaliteit. Dat bevat algemene voorschriften aan Maastricht UMC+: “Op basis van dit beginsel zijn aanbestedende diensten gehouden in het kader van de aanbestedingsprocedure proportionele eisen en voorwaarden te stellen. Het begrip ‘proportioneel’ betekent daarbij ‘in redelijke verhouding staan tot’. Meer concreet betekent dit in geval van aanbesteding van een opdracht, het in redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht in termen van de aard en omvang van die opdracht. [...] Elke aanbestedende dienst moet zijn keuze tot afwijking van deze voorschriften kunnen motiveren, bijvoorbeeld wanneer zwaardere eisen gekozen worden. [...] In voorkomend geval zal gemotiveerd aangegeven moeten worden, waarom en in hoeverre in die specifieke situatie een afwijkend standpunt gerechtvaardigd is. Afwijking van de voorschriften kan derhalve niet zonder goede grond” (p. 9). Het proportionaliteitsbeginsel geldt in alle fasen van de aanbesteding en is ook van toepassing op de voorgestelde concept-overeenkomst inclusief NFU AIV 2021 (art. 1.10(2)(h), 1.13(2)(h) en 1.16(2)(d) Aw 2012). | Wij zien geen vraagstelling. Wij vermoeden dat u bedoelt of wij de wet- en regelgeving zullen toepassen bij de beoordeling van de aanbestedening. Dit kunnen wij bevestigen.
64 | 1 | 1 | Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter | PVE P3: W3.2 | Kunt u alstublieft definiëren wat wordt bedoeld met “veilige” diepe positionering van de guide? De huidige formulering is subjectief en kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. | Dit betreft een wens waarin wij vragen aan de Leverancier om een onderbouwing te geven om dit aan te duiden
65 | 1 | 1 | Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter | PVE P3: W3.1 | Gezien het beprekte klinische gebruik van deze maat. Zou u overwegen om het wegingspercentage of de punten voor dit criterium te verlagen naar 2? | akkoord
66 | 1 | 1 | Drug Eluting Ballonnen | PVE P2: W2.7 | Wat is de klinische relevantie van het gebruik van een drug-coated balloon (DCB/DEB) bij de kissing balloon-techniek (KBT)? | Bij het plaatsen van een stent in een hoofdtak kan het voorkomen dat een kleine zijtak daar problemen door ondervindt, dit wil je oplossen door een DEB en middels genoemde techniek te plaatsen. Is dit mogelijk, dit is afhankelijk van het profiel?
67 | 1 | 1 | Drug Eluting Ballonnen | PVE P2 : W2.3 | Kunt u dit alstublieft toelichten, aangezien benchtests geen resultaten voor TLR (Target Lesion Revascularization) na 12 maanden kunnen leveren bij patiënten met diabetes mellitus—deze uitkomsten zijn alleen beschikbaar uit klinische studies met echte patiënten. Indien mogelijk, zou u dan overwegen deze eis anders te formuleren? | Wens W2.3 wordt verwijderd
68 | 1 | 1 | Drug Eluting Ballonnen | PVE P2: W2.2 | Kunt u dit alstublieft toelichten, aangezien benchtests geen resultaten voor TLR (Target Lesion Revascularization) na 12 maanden kunnen leveren—deze gegevens zijn alleen beschikbaar uit klinische studies met echte patiënten. Indien mogelijk, zou u dan overwegen deze eis anders te formuleren? | Wens W2.2 wordt verwijderd
69 | 1 | 1 | Drug Eluting Ballonnen | PVE P2: W2.1 | Kunt u dit alstublieft toelichten, aangezien benchtests geen resultaten voor Late Lumen Loss (LLL) na 12 maanden kunnen leveren bij patiënten met diabetes mellitus—deze uitkomsten zijn alleen beschikbaar uit klinische studies met echte patiënten. Indien mogelijk, zou u dan overwegen deze eis anders te formuleren? | Wens W2.1 wordt verwijderd
70 | 1 | 1 | Drug Eluting Ballonnen | PVE P2: 2.9 | Is de techniek van laserwelding van de DEB op de katheter relevant voor drug-coated balloons? Zo ja, kunt u dan de klinische of technische betekenis van deze eis toelichten? | Deze eis is overgenomen van perceel 1 en gaat dus ook over de ballon en niet over het medicament.
71 | 1 | 1 | Drug Eluting Ballonnen | PVE P2: 2.8 | Zou u overwegen om de beperkte gebruikte DEB-maten — met name die met een diameter 5.0 en 6.0mm te verplaatsen naar de wensenlijst in plaats van deze als verplichte eis op te nemen? Hierdoor wordt deze keuze mogelijkheid voor MUMC+ uitgebreid aan leveranciers en producten. | Eis 2.8 wordt omgezet naar Wens2.10 met 6 punten.
72 | 1 | 1 | Drug Eluting Ballonnen | PVE P2: 2.7 | Zou u overwegen om de beperkte gebruikte DEB-maten — met name die met een diameter groter dan 4,0 mm en een lengte van 30 mm of meer — te verplaatsen naar de wensenlijst in plaats van deze als verplichte eis op te nemen? De meeste bedrijven bieden in hun standaardportfolio voornamelijk maten aan tot 4,0 mm in diameter en 30 mm in lengte. Hierdoor wordt deze keuze mogelijkheid voor MUMC+ uitgebreid. | Eis 2.7 wordt in twee gesplitst, namelijk de lengte en de diameter worden uit elkaar gehaald. De aanpassing is als volgt: Eis 2.7 wordt: - E2.7A: De DEB'S zijn standaard leverbaar in diameters vanaf 2,0 mm in diametermaten oplopend tot minstens 4.0 mm. - E2.7B : De DEB'S zijn standaard leverbaar in lengtes van 6/8 tot 30 mm. Omdat de eis van lengte van 40 mm naar 30 mm werd teruggebracht is er voor lengtes meer dan 30 mm een wens toegevoegd namelijk: W2.9: De aangeboden DEBS zijn verkrijgbaar in de maten >30 mm lengtes en aangeboden voor maximaal dezelfde prijs als de standaard leverbare DEBS.
73 | 1 | 1 | Drug Eluting Ballonnen | PVE P2 : 2.5 | Valt een follow-upperiode van 6 maanden voor Late Lumen Loss (LLL) binnen het verwachte en aanvaarde klinische bereik voor deze vereiste? | Ja, 6 maanden valt binnen de aangegeven periode van 6-12 maanden
74 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen | PVE P1: W1.23 | Kunt u alstublieft toelichten wat er in deze context wordt bedoeld met “meerdere inflaties”, aangezien de definitie subjectief kan zijn en voor meerdere interpretatie vatbaar is? | Meerdere inflaties wil zeggen meer dan 1. We willen een onderbouwing van de leverancier hoe de structuur dan nog behouden is.
75 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen | PVE P1: W1.15 | W1.13 kent al punten toe voor brede beschikbaarheid van maten tot 46/48 mm. W1.15 voegt vervolgens extra punten toe voor lengtes >48 mm, waarmee feitelijk hetzelfde kenmerk twee keer wordt beloond en de score wordt vertekend ten gunste van “extra-lange” maten, los van aantoonbare klinische waarde. Dit benadeelt leveranciers waarvan het portfolio volledig voldoet aan de klinische behoeften tot 46/48 mm. Wij adviseren om de wens W1.15 volledig te verwijderen om een eerlijke en objectieve evaluatie te waarborgen. Het elimineren van deze duplicatie behoudt transparantie en proportionaliteit in overeenstemming met de EU-aanbestedingsprincipes en voorkomt een onnodige bevoordeling van leveranciers die marginaal langere stents aanbieden zonder bewezen klinisch voordeel. | Wens 1.13 wordt opgesplitst en aangepast naar 1.13A: - W1.13A: "De stents zijn standaard leverbaar in diameters vanaf 2,0 mm in oplopend tot minstens 5.0 mm" - W1.13B: "De stents zijn standaard leverbaar in lengtes van 6/8 - 38mm" Wens 1.15 wordt daardoor aangepast naar: "De aangeboden stents zijn verkrijgbaar in de lengtemaat > 38mm en aangeboden voor maximaal dezelfde prijs als de standaard leverbare stents."
76 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen | PVE P1: W1.14 | Kunt u toelichten of u verwijst naar de over-expansiecapaciteit van de stent en of dit een relevante wens is, of verwacht u dat er stents worden aangeboden met een diameter van 5,0 en 6,0 mm? | over-expasicapaciteit in die range is voldoende
77 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen | PVE P1: W1.13 | Zou het mogelijk zijn om de stenteisen op te splitsen in twee afzonderlijke categorieën — één voor diameter en één voor lengte? Het combineren van meerdere specificaties in één beschrijving kan tot ambiguïteit leiden voor bedrijven die aan alle eisen proberen te voldoen, terwijl het opsplitsen van de eisen de specificaties duidelijker en makkelijker te beantwoorden maakt. | Het betreft een wens, geen eis. Wens 1.13 wordt opgesplitst en aangepast naar: - W1.13A: "De stents zijn standaard leverbaar in diameters vanaf 2,0 mm in oplopend tot minstens 5.0 mm" - W1.13B: "De stents zijn standaard leverbaar in lengtes van 6/8 - 38mm" Dit om de diameter en de lengte uit elkaar te halen om meer marktwerking mogelijk te maken.
78 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen | PVE P1: W1.10 | Wat is de klinische relevantie van het vereisen van een tipprofiel van <0,45 mm, en waarin verschilt dit van een tipprofiel van 0,50 mm? Zou u overwegen om de eis aan te passen naar 0,50 mm, zodat meer bedrijven kunnen deelnemen en dit de strategische aankooppositie van het MUMC+ zal verbeteren | Het is een wens en geen eis, met de laagste punten toekenning
79 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen | PVE P1: 1.36 | Wat is de klinische relevantie van het aanbrengen van een middenmarkering op ballonnen met een diameter kleiner dan 2 mm? Kunt u dit alstublieft toelichten? Indien dit niet essentieel is, zou u dan overwegen om deze eis te laten vervallen? Dit zou meer bedrijven in staat stellen om een offerte in te dienen en het ziekenhuis voorzien van een breder aanbod aan opties. | Eis 1.36 wordt als volgt aangepast: "De ballon beschikt over een nauwkeurige radiopaque markering voor ballonnen met een diameter <2 mm geldt minimaal 1 (mid)marker of idem voor ballonnen met een diameter >2mm geldt een proxymale en distale marker."
80 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen | PVE P1: 1.30 | Kunt u de klinische relevantie toelichten van het opnemen van een ballonmaat van 6,0 mm bij PCI-procedures? Indien dit niet essentieel is, zou u dan overwegen om het vereiste maatbereik te beperken tot 2,0–5,0 mm? Dit zou meer bedrijven in staat stellen om deel te nemen en het ziekenhuis voorzien van een breder aanbod aan opties. | Eis 1.30 wordt in twee gesplitst, namelijk de lengte en de diameter worden uit elkaar gehaald. De aanpassing is als volgt: Eis 1.30 wordt: - E1.30A: De ballonen zijn leverbaar in de maten vanaf 2,0 tot 5 mm diameter. - E1.30B : De ballonen zijn leverbaar in de maten vanaf 8 tot minimaal 30 mm lengte. Er is voor diameter van meer dan 5mm een wens toegevoegd namelijk W1.27: "De aangeboden ballonnen zijn verkrijgbaar in de diameter maten > 5.0 mm en aangeboden voor maximaal dezelfde prijs als de standaard leverbare ballonnen" Ook voor lengtes meer dan 30 mm is er een wens toegevoegd namelijk: W1.28: "De aangeboden ballonnen zijn verkrijgbaar in de lengte maten >30 mm en aangeboden voor maximaal dezelfde prijs als de standaard leverbare ballonnen." Voor beide wensen zijn maximaal 6 punten te behalen
81 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen | PVEP1: 1.23 | Zou u overwegen om de eis voor een crossing-profiel van minder dan 0,028 inch voor ballonnen met een diameter van 1,25 mm (of kleiner) te verplaatsen naar de wensenlijst in plaats van deze als verplichte specificatie op te nemen? Om zoveel mogelijk organisatie's de mogelijkheid te bieden om te kunnen delenemen aan dit Lot | Eis 1.23 wordt omgezet in een wens namelijk W1.29 met een aanpassing naar:"De kleinste diameter ballon (1.25mm of minder) heeft een crossing profile van minder dan 0,030 inch."
82 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen | PVE P1: 1.19 | Zou u overwegen om de eis voor ballonnen met diameters van 1,25 tot 6 mm (en lengtes van 6–30 mm) te verplaatsen naar de wensenlijst in plaats van de vereistenlijst? Dit zou het voor meer bedrijven gemakkelijker maken om een offerte in te dienen en het ziekenhuis ten goede komen door een breder aanbod aan opties te creëren. | Eis 1.19 wordt gesplitst in een eis voor diameter en een eis voor lengte, namelijk: - Eis 1.19A: "De aangeboden ballonnen zijn verkrijgbaar in maten vanaf 1,25 tot 5,0 mm diameter" - Eis 1.19B: "De aangeboden ballonnen zijn verkrijgbaar in maten vanaf 8- tot minimaal 30 mm lengte."
83 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen | PVE p1: 1.15 | Wat bedoelt u precies met “gemiddeld stentprofiel” over het volledige productassortiment en de lengtes, en hoe moeten we deze waarde berekenen om aan uw vereiste te voldoen? | MUMC+ bedoelt met stent profiel; de maximale diameter van het delivery device, stent gekrompen op de ballon. Het gaat hier om het gemiddelde van de gehele range (en alle lengtes) van het product. Het doel is een vlotte stent plaatsing, snelle endothelialisatie en lagere restenose kans.
84 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | Prijs plafond | Wij stellen voor om het gestelde prijsplafond voor alle producten te verplaatsen van Eisen naar het Wensenblad. Zodat het MUMC+ in de gelegenheid word gebracht meer concurende aanbiedingen te ontvangen van verschillende aanbieders. Zodat producten met de hoogst mogelijke kwaliteit een eerlijke beoordeling krijgen. | Het prijsplafond blijft een Eis. Dit is noodzakelijk om vooraf een helder en objectief kader te scheppen: inschrijvingen boven het plafond zijn ongeldig en worden niet beoordeeld. Daarmee wordt transparantie en rechtsgelijkheid gewaarborgd, omdat alle inschrijvers weten dat alleen aanbiedingen binnen het budget kans maken. Het verplaatsen naar het Wensenblad zou ertoe leiden dat inschrijvingen buiten de financiële kaders toch beoordeeld moeten worden, wat tot onduidelijkheid en ongelijke behandeling kan leiden. Binnen deze randvoorwaarden blijft er voldoende ruimte voor concurrerende inschrijvingen en een beoordeling op kwaliteit.
86 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | Plafondprijzen aanzienlijk onder markt niveau | De vastgestelde plafondprijzen liggen 30–60% onder de huidige gemiddelde marktprijzen in Nederland. Dit brengt het risico met zich mee dat leveranciers van hoogwaardige producten worden uitgesloten en dat de concurrentie wordt beperkt. Dergelijk lage plafondprijzen zullen waarschijnlijk alleen de laagst geprijsde, en mogelijk kwalitatief mindere, aanbiedingen aantrekken, wat het doel van de beste prijs-kwaliteitverhouding ondermijnt. Wij adviseren daarom dringend om de plafondprijzen met ten minste 30% te verhogen, of deze af te stemmen op de geldende marktgemiddelden. Zelfs indien de plafondprijzen worden verhoogd om deelname van meer innovatieve leveranciers mogelijk te maken, zal dit geen enkele leverancier beletten om binnen de aanbesteding zijn meest concurrerende prijs aan te bieden. | De plafondbedragen zijn gebaseerd op de plafondbedragen uit recente vergelijkbare aanbestedingen van andere UMC's/ziekenhuizen in Nederland en kunnen derhalve als marktconform worden beschouwd. Er werd ook rekening gehouden met de inflatie en omvang van de opdracht. De plafondprijs van de diagnostische catheter en van de Ballon was niet aangepast aan inflatie noch omvang van de opdracht en zal daardoor aangepast worden naar respectievelijk €8,5 en €35 .
87 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter | Gebundeld bieden en perceelstructuur | De eis om op alle productgroepen binnen één perceel in te schrijven, in combinatie met de huidige perceelstructuur, sluit gespecialiseerde leveranciers uit en beperkt de concurrentie. Dit is onnodig beperkend en niet in overeenstemming met de beginselen van proportionaliteit en het bevorderen van maximale concurrentie zoals vastgelegd in het EU-aanbestedingsrecht. Wij stellen voor om leveranciers toe te staan in te schrijven en gegund te worden op afzonderlijke productgroepen binnen elk perceel, of om de percelen zodanig te herstructureren dat elke productgroep afzonderlijk wordt gegund. | Er is de mogelijkheid middels een combinatie (als samenwerkingsverband) of middels onderaanneming in te schrijven. Als de opdracht aan een combinatie wordt gegund, zijn alle deelnemers aan de combinatie contractspartij. Alle deelnemers zijn hoofdelijke aansprakelijkheid en aanvaarden voor de nakoming alle verplichtingen die uit het contract voortvloeien.
88 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | Art. 2.C: Wachtkamerovereenkomst: | Kunt u bevestigen dat de Wachtkamercontractant, indien de Overeenkomst is beëindigd met de oorspronkelijke opdrachtnemer, een Raamovereenkomst aangaat zoals het geval zou zijn geweest indien de opdracht aan hen zou zijn gegund (conform inschrijving en uitkomst NvI)? Leverancier kan immers niet akkoord gaan met gelijke voorwaarden dan de Overeenkomst met de Inschrijver die als 1e is geëindigd. Al was het maar vanwege het feit dat er mogelijk een andere prijs is aangeboden en de Wachtkamercontractant niet bekend is met de inhoud van de Overeenkomst. | Het concept van de Raamovereenkomst is gekend bij publicatie van deze tender en wordt toegepast voor alle contractanten, waarbij de voorwaarden allemaal gekend zijn. De prijzen bij inschrijving van de wachtkamercontractant zullen toepasbaar zijn indien er bij de wachtkamercontractant wordt overgegaan tot een raamovereenkomst.
89 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | Art. 11.E ROVK: | In artikel 11.E wordt bepaald dat het MUMC te allen tijde bevoegd is om een duurovereenkomst met een looptijd van ten minste drie jaar tussentijds op te zeggen zonder opgave van redenen en zonder schadeplichtigheid. Gezien de looptijd van deze overeenkomst (3 + 1 + 1 jaar) en het feit dat onze prijsstelling en investeringen zijn gebaseerd op de volledige looptijd, verzoeken wij u te bevestigen dat deze bepaling niet van toepassing is op deze overeenkomst. Indien u van mening bent dat deze bepaling wél van toepassing is, verzoeken wij u gemotiveerd toe te lichten waarom tussentijdse opzegging zonder compensatie in dit geval proportioneel acht. | Een opzegtermijn van drie maanden is in de markt gebruikelijk en biedt de leverancier tijd om capaciteit af te bouwen, alternatieve afzet te zoeken of investeringen bij te sturen. De opzegging heeft geen terugwerkende kracht: alle reeds geleverde prestaties worden gewoon vergoed conform de overeenkomst. Als universitair medisch centrum zijn wij gehouden om doelmatig en rechtmatig met publieke middelen om te gaan en in te kunnen spelen op veranderende medische inzichten, technologische ontwikkelingen, wet- en regelgeving en budgettaire kaders. De mogelijkheid om een langlopende duurovereenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een redelijke termijn is daarvoor essentieel.
90 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | Art. 11.A ROVK: | Artikel 11.A bevat beëindigingsgronden die het Maastricht UMC+ het recht geven om de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de marktsituatie wijzigt en het prijsniveau van concurrente met meer dan 10% daalt. Wij maken bezwaar tegen deze bepaling, aangezien het Maastricht UMC+ vooraf gunningscriteria heeft vastgesteld voor zowel prijs als kwaliteit, waarbij het mogelijk is dat een leverancier met een hogere prijs toch de opdracht rechtmatig gegund krijgt op basis van betere kwaliteit. Deze beëindigingsgronden lijken daarmee niet proportioneel en ondermijnen de rechtszekerheid van een overeenkomst die op transparante wijze is gegund. Wij verzoeken u artikel 11.A te verwijderen. Indien u daartoe niet bereid bent, verzoeken wij u gemotiveerd toe te lichten waarom dergelijke tussentijdse beëindigingsgronden verenigbaar zijn met het proportionaliteitsbeginsel en de oorspronkelijke gunningsbeslissing? | Het Maastricht UMC+ handhaaft artikel 11.A. Deze bepaling vormt een duidelijke herzieningsclausule in de zin van art. 2.163c Aw 2012 en is vooraf kenbaar gemaakt in de aanbesedingsstukken, zodat transparantie en rechtszekerheid zijn gewaarborgd. De clausule is proportioneel omdat zij uitsluitend ziet op substantiële marktwijzigingen (>10% prijsdaling) en noodzakelijk is om doelmatige besteding van publieke middelen te waarborgen. Ter tegemoetkoming wordt de opzegtermijn verlengd van één naar twee maanden.
91 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | Art. 8.E: | U verwijst in art. 8.E van de Raamovereenkomst naar art. 10h Wet op de Medische Hulpmiddelen, maar deze wet is komen te vervallen en vervangen door art. 6 Wet Medische Hulpmiddelen. Kunt u dit artikel aanpassen? | Ja, Maastricht UMC+ zal de verwijzing in artikel 8.E van de Raamovereenkomst actualiseren. De juiste verwijzing is naar artikel 6 van de Wet Medische Hulpmiddelen, aangezien artikel 10h is vervallen. Dit werd aangepast naar artikel 6
92 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | Art. 6.D ROVK en 0.10 PVE: | In het PVE wordt een minimale UBD van 18 maanden vereist, terwijl de Raamovereenkomst 24 maanden vermeld. Kunt u bevestigen dat er een minimale UBD van 18 maanden wordt vereist? Indien zelfs een UBD van 18 maanden niet realistisch is, zouden we deze vraag kunnen stellen: Het proportionaliteitsbeginsel vereist dat u geen aanbestedingsvoorwaarden stelt die disproportioneel zijn, onredelijk bezwarend of niet nodig gezien het voorwerp van de opdracht. In dit geval zijn de uitgevraagde producten “fast moving goods”. Die liggen niet lang op de plank en u heeft de mogelijkheid om de producten te retourneren waardoor MUMC in de praktijk geen enkel risico loopt. Kunt u daarom de minimale UBD aanpassen naar 12 maanden? Zo nee, kunt u toelichten waarom niet (onder verwijzing naar de relevante bepalingen uit de Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit)? Tot slot lijkt de minimale UBD in de Raamovereenkomst (art. 6.D) niet overeen te komen met 0.10 PVE, kunt u dit aanpassen? | Eis 0.10 schrijft het volgende " De houdbaarheidsdatum is op het moment van levering (t.b.v. voorraad MUMC+) nog minimaal 18 maanden.". Indien dit praktisch niet uitvoerbaar is, is een minimale houdsbaarheidsdatum van 12 maanden ook acceptabel. 6 Maanden is niet acceptabel bij levering, omdat de retourgarantie geldt tot 6 maanden UBD. Wij zullen PVE eis 0.10 corrigeren naar 12 maanden. Artikel 6D komt te vervallen omdat artikel 6E leidend is. Nummer 6E wordt aangepast naar nummer 6D: "Leverancier biedt een retourgarantie van zes maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum mits artikelen verkeren in originele onbeschadigde verpakking. Het Maastricht UMC+ geeft 7 maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum een signaal aan Leverancier. Het Maastricht UMC+ zal goederen met een expiratiedatum altijd verbruiken op basis van het FEFO-principe."
93 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | Art. 5.J ROVK: | In artikel 5.J wordt gesteld dat het MUMC gerechtigd is om alle schade voortkomend uit niet-naleving van de artikelen 5g t/m 5i te verhalen op Leverancier, zonder nadere ingebrekestelling en onder voorbehoud van overige rechten, waaronder onmiddellijke (gedeeltelijke) ontbinding. Deze formulering leidt tot onbeperkte en algehele aansprakelijkheid van leveranciers. Conform art. 6:98 BW komt vergoeding slechts in aanmerking als die in zodanig verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis en ook de AIV NFU 2024 biedt een minder vergaande aansprakelijkheidsclausule. Kunt u bevestigen dat schade slechts verhaald kan worden conform art. 6:98 BW en de aansprakelijkheidsclausule in AIV NFU 2024. Zo niet, kunt u toelichten waarom u deze ruime aansprakelijkheidsclausule proportioneel acht binnen de context van een samenwerkingsrelatie? | Maastricht UMC+ bevestigt dat de aansprakelijkheid van de leverancier niet onbeperkt is. Artikel 5.J moet worden gelezen in samenhang met artikel 7 van de raamovereenkomst, waarin expliciet staat dat de aansprakelijkheid is beperkt tot het maximaal verzekerde bedrag zoals genoemd in artikel 19 lid 7 van de Algemene Inkoopvoorwaarden, met de daarin opgenomen staffel (van €150.000 tot €2.500.000 afhankelijk van de opdrachtwaarde). Daarnaast geldt art. 6:98 BW voor het causaal verband en toerekenbaarheid.
94 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | Art. 5.D ROVK en 0.23 PvE | Het MUMC legt een boete op indien het betrouwbaarheidspercentage niet wordt behaald. Wij maken ernstig bezwaar tegen het opnemen van een boete naast de andere rechtsmiddelen die daarnaast nog het mogelijk zijn, zoals het vorderen van schadevergoeding. Dit vormt geen goede basis van een samenwerking en leidt enkel tot toenemende verharding van de onderlinge verhoudingen. Daarnaast merken wij op dat afleveringstermijnen als fatale termijnen worden aangemerkt, hetgeen geen ruimte laat voor herstel of overleg. Wij verzoeken u om art. 5.d te laten vervallen ofwel aan te passen. Indien u daartoe niet bereid bent, kunt u gemotiveerd toelichten waarom u het opleggen van een boete - naast alle andere rechtsmaatregelen die open staan - proportioneel acht? | Het Maastricht UMC+ handhaaft deze boeteclausule. De bepaling heeft een stimulerende werking en is bedoeld om leveranciers te prikkelen het UMC te prioriteren bij het oplossen van backorders. Backorders veroorzaken aanzienlijke extra werkzaamheden en kosten binnen het UMC, waaronder inzet van extra personeel, hetgeen disproportioneel belastend is voor de organisatie. De clausule is proportioneel: de boete ziet uitsluitend op het deel van de omzet dat niet tijdig geleverd wordt en blijft daarmee beperkt. Bij een contractwaarde van €460.000 per jaar zou een structurele leverbetrouwbaarheid van 90% leiden tot een boete van circa €4.983 op jaarbasis (ongeveer 1,1% van de omzet). Voorafgaand aan het opleggen van een boete vindt bovendien altijd overleg plaats en wordt een verbetertraject van maximaal drie maanden doorlopen. Deze combinatie van overleg, verbeterkans en een gematigde financiële prikkel maakt de clausule proportioneel en noodzakelijk om leverbetrouwbaarheid te waarborgen en de continuïteit van zorg te beschermen.
95 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | Art. 5.B ROVK en 0.25 PvE: | In ar. 5.b van de Raamovereenkomst eist u dat de inschrijver een leverbetrouwbaarheid garandeert van minimaal 98%." In de praktijk zal geen enkele inschrijver dit percentage (altijd) kunnen waarmaken, zodat het per definitie onrealistisch en/of disproportioneel is om deze eis te stellen. Op basis van welke (historische) marktgegevens bent u tot dit percentage gekomen? Bent u het met ons eens dat een realistisch percentage leidt tot kwalitatief betere contracten? Bent u in dat geval bereid een meer realistisch percentage te hanteren, zoals minimaal 90%? Zo nee, kunt u toelichten waarom niet? | We zijn bereid om de minimale leverbetrouwbaarheid aan te passen naar 95%. Het gaat immers om planbare zorg en het bestelpatroon is dusdanig voorspelbaar. Het betreft overigens een levertijd van 2 werkdagen in plaats van de gebruikelijke 1 werkdag.
96 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | Art. 3C ROVK: | De gehele medische sector volgt het NZa Indexcijfer Materiele Kosten. In uw voorstel wordt dit niet van toepassing geacht, althans pas na 3 contractjaren, gemaximeerd tot 2% en dan nog ter beoordeling van de aanbestedende dienst. Dit lijkt niet proportioneel. Wij merken daarbij op dat MUMC de gelegenheid heeft om dezelfde compensatie terug te ontvangen van zorgverzekeraars en/of overheid (vestzak/broekzak), zodat het disproportioneel is om inschrijvers diezelfde compensatie te ontzeggen. Wilt u rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van inschrijvers en toestaan dat, net zoals elders in de medische sector, jaarlijks wordt geïndexeerd conform aanwijzing van de Rijksoverheid? Zo nee, waarom acht u het huidige voorstel proportioneel? | De prijzen blijven vast gedurende de initiële looptijd van de overeenkomst, zijnde 3 jaar. Inschrijver is prima in staat om eventuele kostenstijgingen in die periode in te schatten en te verwerken in de inschrijvingsprijs. Voor de twee optiejaren wordt de maximale prijsstijging aangepast aan de NZA waarde
97 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen, Drug Eluting Ballonnen, Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter, Aspiratiekatheters, Indeflators, Sheaths | "Topsegment" en "Meest recente versie" PVE 1.2 | De eis om zowel het “topsegment” als de meest recente versie van producten aan te bieden is onnodig en brengt het risico met zich mee dat producten worden uitgesloten die mogelijk het beste aansluiten bij de klinische behoeften van het MUMC+, aangezien het meest recent geïntroduceerde product niet altijd het meest geschikte of van de hoogste kwaliteit is binnen de context van het ziekenhuis. De uitgebreide minimale en kwalitatieve beoordelingscriteria van de aanbesteding waarborgen reeds dat uitsluitend klinisch geschikte en hoogwaardige producten in aanmerking komen, waardoor deze aanvullende eis overbodig is. Bovendien zijn de termen “topsegment” en “kwalitatief zo hoog mogelijk” subjectief en niet eenduidig meetbaar, wat strijdig is met de beginselen van gelijkheid, transparantie en proportionaliteit volgens het aanbestedingsrecht, en innovatieve leveranciers onterecht kan benadelen. In de praktijk blijken meerdere generaties van een innovatievere leverancier vaak van hogere kwaliteit te zijn dan het zogenoemde “nieuwste generatie”-product van een minder innovatieve leverancier. Wij stellen daarom voor om deze eis volledig te schrappen, zodat ieder product dat aan de gestelde minimale en beoordelingscriteria voldoet in aanmerking komt. Dit waarborgt dat alle inschrijvers onder duidelijke, objectieve en klinisch relevante voorwaarden kunnen deelnemen, en dat het MUMC+ de meest geschikte oplossing voor zijn behoeften kan selecteren. | Tijdens of na de procedure kom je er vaak pas achter of een standaard product heeft volstaan en je wilt tijdens de procedure niet in de problemen raken. We willen het product met de nieuwst ontwikkelde technology om de producten zo veilig, soepel en precies mogelijk op de plek te krijgen.
98 | 1 | 1 | Drug Eluting Ballonnen | DEB in 6,0mm diameter | Een DEB in 6,0mm diameter en aangeboden in een maximale prijs van een DES stent? Volgens mij is er geen DEB van 6,0mm diameter En lengtes van 40mm in DEB is ook niet gebruikelijk. Graag aanpassen naar 2,0-5,0mm in diameter en lengtes tot 30mm | Eis 2.8 wordt omgezet naar Wens2.10 met 6 punten.
99 | 1 | 1 | Stents en PCI Ballonnen | ballonnen tot en met 6,0mm? | Gebruikelijk is om in SC tot 4,0-4,5mm diameters en in NC tot en met 5mm in diameters. Of wilt u slechts een aanbieding van 1 specifieke leverancier? | Wij nemen aan dat dit eis 1.19 betreft. Eis 1.19 wordt gesplitst in een eis voor diameter en een eis voor lengte, namelijk: - Eis 1.19A: "De aangeboden ballonnen zijn verkrijgbaar in maten vanaf 1,25 tot 5,0 mm diameter" - Eis 1.19B: "De aangeboden ballonnen zijn verkrijgbaar in maten vanaf 8- tot minimaal 30 mm lengte." Er is voor diameter van meer dan 5mm een wens toegevoegd namelijk W1.30A: "De aangeboden ballonnen zijn verkrijgbaar in de diameter maten > 5.0 mm en aangeboden voor maximaal dezelfde prijs als de standaard leverbare ballonnen." Ook voor lengtes meer dan 30 mm is er een wens toegevoegd namelijk: W1.30B: "De aangeboden ballonnen zijn verkrijgbaar in de lengte maten >30 mm en aangeboden voor maximaal dezelfde prijs als de standaard leverbare ballonnen." Voor beide wensen zijn maximaal 6 punten te behalen
100 | 1 | 1 | Drug Eluting Ballonnen | Bijlage 11 PVW P2 DEB wens W2.3 | In de gunningscriteria wordt een LLL < 0,30 mm op 12 maanden bij patiënten met diabetes mellitus als gewenste uitkomst genoemd. Wij willen graag opmerken dat deze prestatie in de praktijk niet haalbaar is met de huidige generatie coronaire DCB's, zeker niet in deze specifieke patiëntengroep. Kunt u aangeven op basis van welke publicatie(s) of meta-analyse deze prestatieverwachting is onderbouwd? Wij verzoeken u vriendelijk om deze eis te heroverwegen en te baseren op: - Klinisch gangbare benchmarks uit peer-reviewed studies; - Uitkomsten in de algemene populatie, - Een realistische bandbreedte die ruimte biedt voor variatie in patiëntkenmerken en device performance. Hiervoor verwijzen wij opnieuw naar het ARC document. | Wens 2.3 wordt verwijderd
101 | 1 | 1 | Drug Eluting Ballonnen | Bijlage 11 PVW P2 DEB wens W2.1 | In de aanbesteding wordt gevraagd of de aangeboden coronaire DCB een Late Lumen Loss (LLL) < 0,30 mm op 12 maanden bij patiënten met Diabetes Mellitus (DM) kan aantonen, onderbouwd met benchtestresultaten. Wij willen graag opmerken dat benchtests geen klinische uitkomsten bij specifieke patiëntgroepen zoals DM kunnen aantonen. Kunt u aangeven op basis van welke publicatie, meta-analyse of benchtest deze prestatieverwachting is onderbouwd? Voor de huidige beschikbare coronaire DCB’s zijn op dit moment geen gepubliceerde klinische data beschikbaar die deze specifieke uitkomst bij DM-patiënten op 12 maanden aantonen. Wij vragen u deze wens te herformuleren naar een voor DCB haalbaar en gangbaar uitgangspunt. Wij verwijzen u naar het document ARC DCB Indications in de bijlagen: The Drug-Coated Balloon (DCB) Academic Research Consortium project originated from the need to overcome the lack of standardization and comparability among studies focusing on drug-coated balloon treatment. The DCB Academic Research Consortium represents a collaborative effort between academic research organizations and the most renowned interventional cardiology societies focusing on percutaneous coronary intervention in Europe, the United States, and Asia. The present consensus document provides a classification of DCB technologies, antiproliferative drugs, and types of elution and coatings. | Wens 2.1 wordt verwijderd
102 | 1 | 1 | Drug Eluting Ballonnen | Bijlage 10 PVE P2 DEB eis 2.10 | "In de aanbestedingsdocumentatie wordt gesteld dat Drug-Coated Balloons (DCB’s) voorzien zijn van een hydrofiele coating van de tip tot aan de voerdraadpoort. Deze formulering lijkt onjuist of verwarrend. DCB’s zijn voorzien van een medicamenteuze coating (zoals bijvoorbeeld paclitaxel) op de ballon, bedoeld voor lokale afgifte in het vat. Een hydrofiele coating wordt doorgaans toegepast op (delen van) de kathetershaft om de deliverability te verbeteren, maar niet op de ballon zelf. Kunt u bevestigen of de vermelde specificatie in de aanbesteding correct is? Indien dit een foutieve formulering betreft, verzoeken wij om aanpassing om technische misinterpretatie te voorkomen." | akkoord. Eis 2.10 wordt aangepast naar: "De DEB heeft een medicinale coating en de tip of delen van de shaft heeft een hydrofiele coating"
103 | 1 | 1 | Drug Eluting Ballonnen | Bijlage 10 PVE P2 DEB eis 2.8 | In de aanbestedingsdocumentatie wordt vermeld dat DEBs (Drug-Eluting Balloons) beschikbaar zijn in de maten 5.0 mm en 6.0 mm, en dat deze worden aangeboden tegen maximaal dezelfde prijs als standaard leverbare stents. Wij hebben hierover twee vragen ter verduidelijking: 1. Beschikbaarheid van DEBs in genoemde maten: Voor zover bij ons bekend zijn DEBs in de maten 5.0 mm en 6.0 mm niet gangbaar binnen het huidige klinische aanbod. Wij verwijzen naar onze vraag bij 2.7 en vragen uw beantwoording hierop? 2. Prijsstelling ten opzichte van stents: De vermelding dat DEBs worden aangeboden tegen dezelfde prijs als standaard stents strookt niet met de gestelde prijsplafonds. Hieruit blijkt een duidelijk prijsverschil tussen DES en DEB. Wij vragen u deze eis in overeenstemming te brengen met de gedifferencieerde prijsplafonds. | Eis 2.8 wordt omgezet naar Wens2.10 met 6 punten.
104 | 1 | 1 | Drug Eluting Ballonnen | Bijlage 10 PVE P2 DEB eis 2.7 | Kan de eis voor 5.0 mm diameter worden aangepast naar een coronair-specifieke range (2.0–4.0 mm), conform ESC/EAPCI richtlijnen? En de lengtes aangepast naar en lengtes van 12 tot 30mm. Dit voorkomt uitsluiting van gangbare coronaire DCB’s en creëert een eerlijk speelveld.” De huidige eis creëert een oneerlijke situatie, omdat enkel 1 leverancier een 5.0 mm DCB aanbiedt. Coronaire DCB’s zijn klinisch bewezen en beschikbaar in diameters van 2.0–4.0 mm en voldoen aan alle aanbevelingen voor ISR en small vessel disease. Referenties: ESC Guidelines on PCI (2023): “DCBs are recommended for ISR and small vessel disease in coronary arteries typically <4 mm.” EAPCI Consensus on DCBs (EuroIntervention, 2020). | Eis 2.7 wordt in twee gesplitst, namelijk de lengte en de diameter worden uit elkaar gehaald. De aanpassing is als volgt: Eis 2.7 wordt: - E2.7A: De DEB'S zijn standaard leverbaar in diameters vanaf 2,0 mm in diametermaten oplopend tot minstens 4.0 mm. - E2.7B : De DEB'S zijn standaard leverbaar in lengtes van 6/8 tot 30 mm. Omdat de eis van lengte van 40 mm naar 30 mm werd teruggebracht is er voor lengtes meer dan 30 mm een wens toegevoegd namelijk: W2.9: De aangeboden DEBS zijn verkrijgbaar in de maten >30 mm lengtes en aangeboden voor maximaal dezelfde prijs als de standaard leverbare DEBS.
105 | 1 | 1 | Drug Eluting Ballonnen | Bijlage 10 PVE P2 DEB eis 2.6 | De eis ‘De DEB heeft bij voorkeur abluminale drug coating’ lijkt niet gangbaar voor Drug-Coated Balloons, aangezien deze technologie momenteel niet wordt toegepast. Drug Coated Balloncatheters zijn luminaal gecoat. Is het mogelijk deze eis aan te passen naar een meer relevante specificatie, zoals: ‘De DEB moet beschikken over een coatingtechnologie die zorgt voor efficiënte medicijnafgifte en bewezen klinische prestaties’? | akkoord. Eis 2.6 wordt aangepast
106 | 1 | 1 | Drug Eluting Ballonnen | Bijlage 10 PVE P2 DEB eis 2.6 | De eis ‘De DEB heeft bij voorkeur abluminale drug coating’ lijkt niet gangbaar voor Drug-Coated Balloons, aangezien deze technologie momenteel niet wordt toegepast. Drug Coated Balloncatheters zijn luminaal gecoat. Is het mogelijk deze eis aan te passen naar een meer relevante specificatie, zoals: ‘De DEB moet beschikken over een coatingtechnologie die zorgt voor efficiënte medicijnafgifte en bewezen klinische prestaties’? | akkoord. Eis 2.6 wordt aangepast
107 | 1 | 1 | Drug Eluting Ballonnen | Bijlage 10 PVE P2 DEB eis 2.3 | In de aanbesteding wordt gevraagd of de aangeboden DEB duidelijk zichtbaar is onder standaard fluoroscopie in het MUMC+, en dat dit onderbouwd wordt met benchtestresultaten inclusief gemarkeerde tekst. Wij verzoeken u deze eis te herformuleren, aangezien: DEB’s doorgaans niet volledig radiopaque zijn, maar gebruik maken van markerbands voor fluoroscopische positionering. Wij stellen voor om de eis te herzien naar: “De DEB dient voorzien te zijn van radiopaque markerbands voor fluoroscopische positionering.” Dit sluit beter aan bij de technische realiteit van DEB’s en maakt een eerlijke beoordeling mogelijk. | akkoord. Eis 2.3 wordt aangepast naar "De aangeboden DEB dient voorzien te zijn van radiopaque markerbands voor een optimale fluoroscopische positionering. Dit betekent dat de DEB in MUMC+ met standaard gebruikte röntgendoorlichting zichtbaar is. Specificeer uw antwoord door middels van benchtest resultaten. Geef aan op welke blz. het bewijs gevonden kan worden en markeer de tekst in betreffende benchtest. "
108 | 1 | 1 | Drug Eluting Ballonnen | Bijlage 12 Prijzenblad P2 DEB Bal - Plafondprijs DEB | In het kader van de lopende tender willen wij graag aandacht vragen voor de vastgestelde plafondprijs van €300 per stuk voor Coronaire DEB's/DCB's. Wij zijn van mening dat deze prijsstelling niet in verhouding staat tot de waarde en klinische relevantie van deze technologie binnen de hedendaagse interventiecardiologie. Een te lage plafondprijs kan: • De beschikbaarheid van hoogwaardige en bewezen effectieve producten beperken; • Innovatie en differentiatie binnen het aanbod onder druk zetten; • De keuzevrijheid van zorgprofessionals in het belang van de patiënt beperken. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om de plafondprijs te herzien en bij te stellen naar minimaal €350 per stuk. Deze aanpassing draagt bij aan een realistischere marktbenadering en borgt de toegang tot kwalitatieve zorgoplossingen. | Voor dit perceel passen we de plafondprijs aan aan €330. De eis dat de laatste generatie moet aangeboden worden blijft overeind