## Blad1
Ref. Nr. | Inschrijfronde | Vragenronde | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord MUMC+
109 | 1 | 2 | Stents en PCI Ballonnen | Leidraad | Perceel 1 omvat zowel stents als PCI-ballonnen. Wij vragen ons echter af of er een mogelijkheid bestaat om dit perceel op te splitsen. Indien er geen opsplitsing wordt voorzien, betekent dit dat een leverancier aan alle vereisten voor zowel de ballonnen als de stents moet voldoen om te kunnen inschrijven. Dit beperkt de concurrentie, aangezien er meer kans is op meerdere leveranciers wanneer de percelen afzonderlijk worden aanbesteed. Voor het ziekenhuis heeft dit bovendien als voordeel dat er meer prijsdiversiteit ontstaat, wat kan leiden tot een gunstigere uitkomst. | Na zorgvuldige beoordeling en interne afstemming met de betrokken gebruikers en vakspecialisten delen wij u mede dat besloten is perceel 1 niet op te splitsen. Deze keuze is gebaseerd op de inhoudelijke en functionele samenhang tussen de productgroepen in het klinisch gebruik, alsmede op overwegingen van doelmatigheid en kwaliteit.
110 | 1 | 2 | Stents en PCI Ballonnen | PvE | PvE Perceel 1 punt 1.2 eist dat de ineschrijver de meest recente producten aanbiedt. Dit dient kwalitatief het hoogst mogelijke (topsegment) DES te zijn welke voldoet aan het PvE. Is het toegelaten om in te schrijven met een product dat voldoet aan de laatste stenttechnologie? | We willen graag gebruik maken van het hoogste mogelijke topsegment DES. Daarom zullen we de plafondprijs verhogen naar 230 Euro
111 | 1 | 2 | Stents en PCI Ballonnen | Leidraad | Leidraad p. 22: Zou het mogelijk kunnen zijn om, gezien de grootte van de aanbesteding, de bedrijfsaansprakelijkheid te beperken tot min. € 2.000.000,00 per gebeurtenis met een min. van € 2.500.000,00 per kalenderjaar. | Wij zijn bereid de aanbestedingsleidraad punt 1.4.2.2. aan te passen: de bedrijfsaansprakelijkheid zal beperkt worden tot min. € 2.000.000,00 per gebeurtenis met een min. van € 2.500.000,00 per kalenderjaar.
113 | 1 | 2 | Stents en PCI Ballonnen | vervolgvraag # 97 en 108 | Wij merken op dat het prijsplafond voor perceel 1 (Stents) ongewijzigd is gebleven en in combinatie met de eis voor het meest recente topsegmentproduct mogelijk niet in verhouding staat tot het voorwerp van de opdracht. Kunt u toelichten op basis waarvan dit plafond is vastgesteld en of daarbij rekening is gehouden met vergelijkbare producten, innovaties en inflatiecorrecties? Bent u bereid te overwegen het prijsplafond te herzien of de topsegment-eis als wens op te nemen om marktconforme deelname en voldoende concurrentie te waarborgen? | We willen graag gebruik maken van het hoogste mogelijke topsegment DES. Daarom zullen we de plafondprijs aanpassen naar 230 Euro
114 | 1 | 2 | Stents en PCI Ballonnen | vervolgvraag # 83 | Om een gemiddelde crossing profile onder de 1.0mm te hebben is dit niet haalbaar als de tender verzoekt een zeer groot arsenaal aan verschillende diameters en lengtes te vragen. Zou het MUMC+ bereid zijn het gemiddelde crossing profile te verruimen naar 1.5mm | akkoord, deze wordt aangepast naar 1,5 mm.
115 | 1 | 2 | Stents en PCI Ballonnen | vervolgvraag # 82 | Wij hebben opgemerkt dat de eis van 1,25 mm voor de DCB-ballon in voormalig eis 1.23 is verplaatst naar het Pakket van Wensen, terwijl in het PvE onder 1.19A nog steeds een eis van minimaal 1,25 mm staat. Kunt u bevestigen dat ook 1.19A als wens wordt beschouwd, zodat beide specificaties op gelijke wijze worden beoordeeld? | Wij merken dat uw vraag niet overeenkomt met ref. vraag 82 van de 1ste NvI. Deze betreft eis1.19 en niet eis1.23. Daarenboven is de DCB ballon niet in perceel 1, maar in perceel 2. Algemeen is voor de PCI-ballonnen de diameter in de eis aangepast tussen 2mm en 5 mm. (eis 1.19A) en alles kleiner dan 2mm of groter dan 5mm is een wens. Samenhangend hiermee is wens 1.27 en 1.30A ook aangepast naar maten kleiner of gelijk aan 2mm en groter of gelijk aan 5.0 mm. De voormalige eis 1.23 is komen te vervallen na de 1ste NvI en verplaatst naar wens 1.29 en die betreft de crossing profile van 1.25mm ballonnen.
116 | 1 | 2 | Drug Eluting Ballonnen | vervolgvraag # 66 | Momenteel is er geen relevante klinische data beschikbaar welke deze techniek ondersteund. Aangeven wordt om bij een KBT juist geen DCB te gebruiken. Zou u overwegen dit aan te passen? | Dit betreft wens 2.7. Deze zal worden verwijderd
117 | 1 | 2 | Drug Eluting Ballonnen | Programma van eisen/wensen - Perceel 2 - vervolgvraag 72 | In de aanbestedingsdocumentatie Pakket van Wensen DEB/DCB wordt gevraagd naar coronaire Drug-Eluting Balloons (DEB/DCB) met een lengte van 50mm of meer. Kunt u toelichten wat de klinische onderbouwing is voor deze specifieke lengtes? Volgens internationale richtlijnen en gangbare klinische praktijk worden voor coronair gebruik doorgaans lengtes van 15 mm tot 40 mm toegepast om volledige laesiedekking en optimale medicijnafgifte te waarborgen. Hierbij worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 1. Anatomische inconsistentie (Coniciteit): Langere coronaire vaten zijn vaak conisch/aflopend doordat deze meerdere zijtakken (bifurcaties) bevat over een langer vat-segment. o Wanneer een kransslagader bifurceert, wordt de diameter van het hoofdvat na de bifurcatie kleiner. De diameter neemt dus geleidelijk af van proximaal (dichtbij) naar distaal (verder weg), en hoe meer zijtakken, hoe groter de afname in diameter over de lengte van het vat. o DCB’s hebben een uniforme diameter over hun gehele lengte, wat problematisch kan zijn bij de behandeling van langere laesies met een DCB. o Als u de DCB afstemt op de proximale diameter van het vat, en aangezien een DCB van 50 mm niet kan worden getaperd tijdens inflatie, zal het distale deel van de laesie uitzetten tot de diameter van het proximale deel. Dit kan leiden tot een aanzienlijke toename van “ongecontroleerde” dissecties in het distale deel van het vat. o Als u de DCB afstemt op de distale diameter van het vat, ontvangt het proximale deel mogelijk geen medicijnafgifte en dus geen behandeling. o In vergelijking met een DES, waarbij u de stent kunt taperen/post-dilateren, kunt u bij een DCB niet visueel vaststellen of dat deel van het vat daadwerkelijk behandeld is. 2. Deliverability van langere DCB’s kan een uitdaging zijn, vooral in lange, tortueuze en diffuus zieke vaten. o Bij het inbrengen van een langere DES en er wordt meer weerstand gevoeld, zal extra duwkracht waarschijnlijk geen schade aan de stentcoating veroorzaken. o Bij een DCB is extra duwkracht minder wenselijk, omdat de coating mogelijk minder beschermd is. o Als de weerstand hoog is, kunt u bij DES de stent verwijderen, de laesie opnieuw voorbereiden of een Guide Extension katheter plaatsen en dezelfde DES opnieuw gebruiken. o Bij een DCB, zodra u deze verwijdert, kunt u de laesie opnieuw voorbereiden met dezelfde maatregelen als bij DES, maar de reeds ingebrachte DCB kan niet opnieuw gebruikt worden. De cardioloog dient een nieuwe verpakking DCB te openen om te gebruiken bij de procedure. 3. Gebrek aan klinische en anatomische onderbouwing – Geen klinisch bewijs: Er zijn geen gerandomiseerde klinische studies of richtlijnen die het gebruik of de noodzaak van een 50 mm DCB ondersteunen als een “noodzakelijke of superieure” behandeling. De lengte is puur speculatief en niet gebaseerd op Evidence-Based Medicine (EBM), zoals vereist in de cardiologie. Wij vragen u deze wens te schrappen, dan wel aan te passen naar gangbare lengtes conform klinische richtlijnen? (10mm t/m 40mm). Indien u vasthoudt aan de wens van een DCB lengte van 50mm en meer verzoeken wij u om toe te lichten wat de motivering hiervoor is, met inachtneming van voorgaande toelichting. | Naar aanleiding van de 1ste NvI, werd de eis 2.7 al aangepast (in 2 gesplitst). Echter zal Eis 2.7B gewijzigd worden voor lengtes van 12mm tot 30mm. Daarenboven hebben we voor grotere lengtes van meer dan 30mm het naar wens2.9 omgezet waarbij punten kunnen verdiend worden
118 | 1 | 2 | Drug Eluting Ballonnen | Programma van eisen/wensen - Perceel 2 - vervolgvraag 72 | In de aanbestedingsdocumentatie Pakket van Wensen DEB/DCB wordt gevraagd naar coronaire Drug-Eluting Balloons (DEB/DCB) met een lengte van 6 mm of 8 mm. Volgens internationale richtlijnen en gangbare klinische praktijk worden voor coronair gebruik doorgaans lengtes van 15 mm tot 40 mm toegepast om volledige laesiedekking en optimale medicijnafgifte te waarborgen. De kleinste DEB/DCB ballonnen hebben een lengtemaat van 10mm. • Gebrek aan klinische en anatomische onderbouwing: Er zijn geen gerandomiseerde klinische studies of richtlijnen die het gebruik of de noodzaak van een 6/8mm DCB ondersteunen als een “noodzakelijke of superieure” behandeling. De lengte is puur speculatief en niet gebaseerd op Evidence-Based Medicine (EBM), zoals vereist in de cardiologie. Wij vragen u deze wens te schrappen, dan wel aan te passen naar gangbare lengtes conform klinische richtlijnen? (10 mm t/m 40 mm). Indien u vasthoudt aan de wens van 6-8 mm verzoeken wij u om toe te lichten wat de motivering hiervoor is, met inachtneming van voorgaande toelichting. | We nemen aan dat u eis 2.7B bedoelt en niet een wens. eis 2.7B wordt aangepast naar maat 12mm t/m 30 mm
119 | 1 | 2 | Drug Eluting Ballonnen | Programma van eisen/wensen - Perceel 2 - vervolgvraag 72 | In de aanbestedingsdocumentatie Pakket van Wensen DEB/DCB wordt gevraagd naar coronaire Drug-Eluting Balloons (DEB/DCB) met een lengte van 6 mm of 8 mm. Volgens internationale richtlijnen en gangbare klinische praktijk worden voor coronair gebruik doorgaans lengtes van 15 mm tot 40 mm toegepast om volledige laesiedekking en optimale medicijnafgifte te waarborgen. De kleinste DEB/DCB ballonnen hebben een lengtemaat van 10mm. • DCB/DEB Ballonnen van 6 mm of 8 mm komen in de praktijk niet voor bij PCI en zouden mogelijk leiden tot incomplete dekking met suboptimale resultaten en verhoogd risico op restenose. Wij vragen u deze wens te schrappen, dan wel aan te passen naar gangbare lengtes conform klinische richtlijnen? (10 mm t/m 40 mm). Indien u vasthoudt aan de wens van 6-8 mm verzoeken wij u om toe te lichten wat de motivering hiervoor is, met inachtneming van voorgaande toelichting. | We nemen aan dat u eis 2.7B bedoelt en niet een wens. eis 2.7B wordt aangepast naar maat 12mm t/m 30 mm
120 | 1 | 2 | Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter | Aanbestedingsleidraad 1.1.3 - Indeling Perceel 3 - vervolgvraag 52 | Wij willen benadrukken dat guide extension catheters een productgroep is met een andere toepassing dan diagnostische of guide catheters. Door een opsplitsing van Perceel 3 of het toe staan van een gedeeltelijke inschrijving op Perceel 3 wordt een eerlijker en concurrerender speelveld gecreëerd en stelt het aanbieders beter in staat om een passende aanbieding te doen. Hierbij vragen wij u om heroverweging om de indeling van Perceel 3 aan te passen c.q. op te splitsen? Zo niet dan ontvangen wij graag uw toelichting hierop. | Diagnostische-, Guiding katheters en guide extensions zijn klinisch, technisch en operationeel nauw met elkaar verweven in interventiecardiologische procedures. Het scheiden van deze productgroepen in aparte aanbestedingen brengt risico’s met zich mee voor patiëntveiligheid en prestatie van de katheters. Het is daarom logisch en doelmatig om beide categorieën gezamenlijk te gunnen binnen één perceel, om compatibiliteit en kwaliteit te waarborgen.
121 | 1 | 2 | Diagnostische-, Guidings-, en Extension katheter | Aanbestedingsleidraad 1.1.3 - Indeling Perceel 3 - vervolgvraag 52 | 1. Volgens de Aanbestedingswet 2012 (proportionaliteitsbeginsel artikel 1.10) en de Europese richtlijnen geldt dat elke partij in beginsel zelfstandig moet kunnen inschrijven tenzij de aard van de opdracht objectief vereist dat meerdere partijen moeten samenwerken. Dat laatste is in het geval van deze aanbesteding niet vereist. Het verplichten om in combinatie of samenwerkingsverband in te schrijven is niet toegestaan. Kunt u bevestigen dat inschrijving als zelfstandige partij mogelijk wordt gemaakt door een splitsing van Perceel 3 door de productgroep Guide Extension Catheters in een separaat perceel op te nemen of door te bevestigen dat rechtsgeldig ingeschreven kan worden op Perceel 3 indien slechts een deel van het perceel aangeboden kan worden? Zo niet dan ontvangen wij graag uw toelichting hierop. | Diagnostische-, Guiding katheters en guide extensions zijn klinisch, technisch en operationeel nauw met elkaar verweven in interventiecardiologische procedures. Het scheiden van deze productgroepen in aparte aanbestedingen brengt risico’s met zich mee voor patiëntveiligheid en prestatie van de katheters. Het is daarom logisch en doelmatig om beide categorieën gezamenlijk te gunnen binnen één perceel, om compatibiliteit en kwaliteit te waarborgen.