## P1 Stents PCI Bal
Programma van Wensen - Perceel 1: Stents/ PCI ballonnen
| Wensen aan Stents | Wensen | Voldoet (ja/nee) | Punten tav. Wensen | Toelichting inschrijver
W1.1 | LLL (Late Lumen Loss) 12 maanden < 0,30 mm in patiënten met DM (Diabetes Mellitus). Specificeer uw antwoord middels het aanleveren van benchtest resultaten. Geef aan op welke blz. het bewijs gevonden kan worden en markeer de tekst in betreffende benchtest. | Wens |  | 6 punten
W1.2 | ST (Stenttrombose) 12 maanden <1 % in patiënten met DM. Specificeer uw antwoord middels het aanleveren van benchtest resultaten. Geef aan op welke blz. het bewijs gevonden kan worden en markeer de tekst in betreffende benchtest. | Wens |  | 6 punten
W1.3 | TLR (Target Lesion Revascularisation) ratio in all comers na 12 maanden < 5 %. Specificeer uw antwoord middels het aanleveren van benchtest resultaten. Geef aan op welke blz. het bewijs gevonden kan worden en markeer de tekst in betreffende benchtest | Wens |  | 6 punten
W1.4 | TLR (Target Lesion Revascularisation) 12 maanden < 5 % in patiënten met DM. Specificeer uw antwoord middels het aanleveren van benchtest resultaten. Geef aan op welke blz. het bewijs gevonden kan worden en markeer de tekst in betreffende benchtest. | Wens |  | 6 punten
W1.5 | De stent heeft bij voorkeur abluminale drug coating. | Wens |  | 6 punten
W1.6 | De drug is Everolimus of Zotarolimus. Licht dit toe | Wens |  | 2 punten | Wens wordt verwijderd na 1ste NvI
W1.7 | De aangeboden stents hebben een bewezen veiligheid voor wat betreft snelle luminale endothelisatie. Aangetoond met bijvoorbeeld OCT: 94% strut covered at 3 months by OCT. Geef een onderbouwing. | Wens |  | 4 punten
W1.8 | De stent heeft een specifieke lumen coating voor snelle endothelisatie. | Wens |  | 4 punten
W1.9 | De stent heeft hiermee samenhangend bewezen veiligheid voor verkorte DAPT (Duale Anti Plaatjes Therapie) duur van 1-3 maanden bij electieve PCI cases. Het betreft het aantonen van de veiligheid van beëindiging van DAPT na 1-3 maanden na electieve stent implantatie. Geef een onderbouwing | Wens |  | 4 punten
W1.10 | De stent heeft een Tip Profile < 0,45 mm van stent/ballon systeem. Het gaat hier om de meest distale entry site van het gehele delivery systeem circa 1-2 mm vanaf de tip. | Wens |  | 2 punten
W1.11 | De 3,0 mm stent heeft een Crossing profile < 0,96 mm van stent/ballon systeem. | Wens |  | 2 punten
W1.12 | De cel grootte of crown opening mogelijk > 3,5 mm voor bifurcatie PCI/stenting. | Wens |  | 2 punten
W1.13A | De stents zijn standaard leverbaar in diameters vanaf 2,0 mm in oplopend tot minstens 5.0 mm | Wens |  | 6 punten
W1.13B | De stents zijn standaard leverbaar in lengtes van 6/8 - 38mm. | Wens |  | 6 punten
W1.14 | De aangeboden stents zijn verkrijgbaar in de maten 5.0 en 6.0 en aangeboden voor maximaal dezelfde prijs als de standaard leverbare stents. | Wens |  | 6 punten
W1.15 | De aangeboden stents zijn verkrijgbaar in de lengtemaat > 38mm en aangeboden voor maximaal dezelfde prijs als de standaard leverbare stents. | Wens |  | 6 punten
Eisen en wensen aan Semi compliant ballon Katheters
W1.16 | De aangeboden producten hebben een bewezen goede trackablility / pushability. Specificeer uw antwoord middels het aanleveren van benchtest resultaten. Geef aan op welke blz. het bewijs gevonden kan worden en markeer de tekst in betreffende benchtest. MUMC+ beoordeelt tijdens de proefperiode of uw product volledig voldoet. | Wens |  | 6 punten
W1.17 | Balloon shaft/maat laat kissing balloon met 3,5/3,0 in 6 Fr guiding toe. | Wens |  | 4 punten
W1.18 | De ballon heeft een goede re-wrap. Geef een onderbouwing. | Wens |  | 2 punten
W1.26 | De ballon heeft een laag crossing profile, de 3,0 maat kleiner of gelijk aan 0,035 inch. | Wens |  | 6 punten
W1.29 | De kleinste diameter ballon (1.25mm of minder) heeft een crossing profile van minder dan 0,030 inch. | Wens |  | 6 punten
W1.30A | De aangeboden ballonnen zijn verkrijgbaar in de diameter maten kleiner of gelijk aan 2mm en groter of gelijk aan 5.0 mm en aangeboden voor maximaal dezelfde prijs als de standaard leverbare ballonnen. | Wens |  | 6 punten
W1.30B | De aangeboden ballonnen zijn verkrijgbaar in de lengte maten >20 mm en aangeboden voor maximaal dezelfde prijs als de standaard leverbare ballonnen. | Wens |  | 6 punten
Eisen en wensen aan Non compliant ballon catheters
W1.19 | De aangeboden producten hebben een bewezen goede trackablility / pushability. Specificeer uw antwoord middels het aanleveren van benchtest resultaten. Geef aan op welke blz. het bewijs gevonden kan worden en markeer de tekst in betreffende benchtest. MUMC+ beoordeelt op basis van de bench test of uw product wel of niet voldoet. | Wens |  | 6 punten
W1.20 | De ballon heeft een kink resistant shaft. Geef een onderbouwing. | Wens |  | 4 punten
W1.21 | Balloon shaft/maat laat kissing balloon met 3,5/3,0 in 6 Fr guiding toe. | Wens |  | 4 punten
W1.22 | De ballon heeft een goede re-wrap. Geef een onderbouwing. | Wens |  | 2 punten
W1.23 | De ballon beschikt over een minimale overstretching in diameter en lengte na meerdere inflaties. Specificeer uw antwoord middels het aanleveren van benchtest resultaten. Geef aan op welke blz. het bewijs gevonden kan worden en markeer de tekst in betreffende benchtest. MUMC+ beoordeelt op basis van de bench test of uw product wel of niet voldoet. | Wens |  | 6 punten
W1.24 | De ballon heeft een RBP groter of gelijk aan 20 ATM voor producten met diameters tot en met 4,0 mm en een RBP groter of gelijk aan 18 ATM voor diameters groter dan 4,0 mm. | Wens |  | 6 punten
W1.25 | De ballon heeft een laag crossing profile, de 3,0 maat kleiner of gelijk aan 0,035 inch. | Wens |  | 6 punten
W1.27 | De aangeboden ballonnen zijn verkrijgbaar in de diameter maten kleiner of gelijk aan 2mm en groter of gelijk aan 5.0 mm en aangeboden voor maximaal dezelfde prijs als de standaard leverbare ballonnen. | Wens |  | 6 punten
W1.28 | De aangeboden ballonnen zijn verkrijgbaar in de lengte maten >20 mm en aangeboden voor maximaal dezelfde prijs als de standaard leverbare ballonnen. | Wens |  | 6 punten
| Maximaal te behalen punten voor wensen |  |  | 154 | punten

## P2 DEB
Programma van Wensen - Perceel 2: Deb Ballonnen
| Wensen aan Deb Ballonnen | Wensen | Voldoet (ja/nee) | Punten tav. Wensen | Toelichting inschrijver
W2.1 | LLL (Late Lumen Loss) 12 maanden < 0,30 mm in patiënten met DM (Diabetes Mellitus). Specificeer uw antwoord middels het aanleveren van benchtest resultaten. Geef aan op welke blz. het bewijs gevonden kan worden en markeer de tekst in betreffende benchtest. | Wens |  | 6 punten | Wens wordt verwijderd na 1ste NvI
W2.2 | TLR (Target Lesion Revascularisation) ratio in all comers na 12 maanden < 5 %. Specificeer uw antwoord middels het aanleveren van benchtest resultaten. Geef aan op welke blz. het bewijs gevonden kan worden en markeer de tekst in betreffende benchtest | Wens |  | 6 punten | Wens wordt verwijderd na 1ste NvI
W2.3 | TLR (Target Lesion Revascularisation) 12 maanden < 5 % in patiënten met DM. Specificeer uw antwoord middels het aanleveren van benchtest resultaten. Geef aan op welke blz. het bewijs gevonden kan worden en markeer de tekst in betreffende benchtest. | Wens |  | 6 punten | Wens wordt verwijderd na 1ste NvI
W2.4 | De drug coating is volgens het laatste wetenschappelijk bewijs | Wens |  | 2 punten
W2.5 | De DEB heeft een Tip Profile < 0,45 mm van het ballon systeem. Het gaat hier om de meest distale entry site van het gehele delivery systeem circa 1-2 mm vanaf de tip. | Wens |  | 2 punten
W2.6 | De aangeboden producten hebben een bewezen goede trackablility / pushability. Specificeer uw antwoord middels het aanleveren van benchtest resultaten. Geef aan op welke blz. het bewijs gevonden kan worden en markeer de tekst in betreffende benchtest. MUMC+ beoordeelt tijdens de proefperiode of uw product volledig voldoet. | Wens |  | 6 punten
W2.7 | DEB shaft/maat laat kissing balloon met 3,5/3,0 in 6 Fr guiding toe. | Wens |  | 4 punten | Wens wordt verwijderd na 2de NvI
W2.8 | De DEB heeft een kink resistant shaft. Geef een onderbouwing. | Wens |  | 4 punten
W2.9 | De aangeboden DEBS zijn verkrijgbaar in de maten >30 mm lengtes en aangeboden voor maximaal dezelfde prijs als de standaard leverbare DEBS | wens |  | 6 punten
W2.10 | De aangeboden DEBS zijn verkrijgbaar in de maten 5.0 en 6.0 en aangeboden voor maximaal dezelfde prijs als de standaard leverbare DEBS | Wens |  | 6 punten
| Maximaal te behalen punten voor wensen |  |  | 26 | punten

## P3 Diag-guid-ext kath
Programma van Wensen - Perceel 3: Diagnostische- / guiding - / Extension katheters
| Wensen aan Diagnostische- / guidings katheters | Wensen | Voldoet (ja/nee) | Punten tav. Wensen | Toelichting inschrijver
W3.1 | Inschrijver is in staat diagnostische katheters te leveren in 4Fr | Wens |  | 4 punten
W3.2 | De Deep seeding van de guide moet veilig zijn. Geef een onderbouwing. | Wens |  | 2 punten
W3.3 | Er zijn langere en kortere lengtes dan de standaardlengte (1,00 mtr) beschikbaar zoals bijvoorbeeld een lengte van 1,25 meter tegen maximaal dezelfde prijs als de standaard maat. Geef een onderbouwing. | Wens |  | 4 punten
W3.4 | PTFE coated inner lumen. | Wens |  | 4 punten
Eisen en wensen aan Extension katheter
W3.5 | Catheter is op extension gedeelte voorzien van distale en proximale marker | Wens |  | 6 punten
W3.6 | Coating van catheter is bij voorkeur hydrofiel. Geef ook toelichting welke coating er gebruikt wordt en welk voordeel dit met zich meebrengt | Wens |  | 6 punten
| Maximaal te behalen punten voor wensen |  |  | 26 | punten

## P4 Aspiratie kath
Programma van Wensen - Perceel 4: Aspiratiekatheters
| Wensen aan Aspiratiekatheters | Wensen | Voldoet (ja/nee) | Punten tav. Wensen | Toelichting inschrijver
W4.1 | Catheter wordt aangeboden als pakket, inclusief 2 aspiratiespuiten en bloedfilter | Wens |  | 6 punten
| Maximaal te behalen punten voor wensen |  |  | 6 | punten

## P5 Indeflator
Programma van Wensen - Perceel 5: Indeflators
| Wensen aan Indeflators | Eis/ Wens | Voldoet (ja/nee) | Punten tav. Wensen | Toelichting inschrijver
W5.1 | Y connector kan los besteld worden, waarbij dezelfde afprijzing wordt gebruikt als de indeflator. Prijsofferte van de Y-connector dient te worden toegevoegd | wens |  | 6 punten
W5.2 | De indeflator bereikt binnen maximaal 3 seconden de gevraagde atmosfeer | Wens |  | 6 punten
W5.3 | Het opblazen en leeglaten dmv de indeflator verloopt gelijkmatig | Wens |  | 4 punten
W5.4 | Het handvat is ergonomisch en moet comfortabel in de hand liggend | Wens |  | 4 punten
| Maximaal te behalen punten voor wensen |  |  | 20 | punten

## P6 Sheath
Programma van Wensen - Perceel 6: Sheaths
| Wensen aan Sheats | Eis/ Wens | Voldoet (ja/nee) | Punten tav. Wensen | Toelichting inschrijver
W6.1 | Lengtematen >23 cm zijn leverbaar | Wens |  | 4 punten
W6.2 | alle lengtematen en FR maten leverbaar tegen maximaal dezelfde prijs | Wens |  | 6 punten
W6.3 | Dilators los te bestellen , range 4FR t/m 11 FR | Wens |  | 2 punten
W6.4 | Geef toelichting welke coating er gebruikt wordt en welk voordeel dit met zich meebrengt | Wens |  | 6 punten
| Maximaal te behalen punten voor wensen |  |  | 18 | punten