## Blad1
Wensen PC(E)A pompen (TN 551819)
Technisch en functioneel (40% - 400 punten)
W 1. | De flow kan binnen de range 0,1-9,9 ml/h met een stapgrootte van 0,01 ml/h worden ingesteld, binnen de range 10-99,9 ml/h met een stapgrootte van 0,1 ml/h. | FALSE | Ja (30 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 2. | De accu is door de gebruiker te vervangen. Inschrijver licht toe hoe de accu is te vervangen. Voeg het document separaat toe aan de inschrijving met verwijzing naar W 2. Accu vervangen | FALSE | Ja (105 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
Bediening
W 3. | Bij wissel van protocol bij een individuele patiënt blijft de geschiedenis (tenminste mg medicatie, verbruik ml en resterend volume reservoir) bewaard en is eenvoudig in te zien. | FALSE | Ja (55 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
Alarmen
W 4. | Het is mogelijk om alarmen door te zetten naar zorgtelefoons in het kader van stillere zorg. | FALSE | Ja (25 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 5. | Het geluidsniveau van de alarmen is in te stellen (te reduceren) om een positieve bijdrage te leveren aan een stille patiëntenomgeving. | FALSE | Ja (55 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
Infectiepreventie
W 6. | Alle onderdelen van de aangeboden pomp zijn bestand tegen UV-C desinfectie. | FALSE | Ja (20 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
Training en instructie
W 7. | Inschrijver biedt een E-learning aan in de Nederlandse taal die te allen tijde beschikbaar is voor het UMCG (zonder extra licentie kosten). | FALSE | Ja (55 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 8. | Er is een verkorte handleiding/quick reference beschikbaar. | FALSE | Ja (55 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
ICT (30% - 300 punten)
W 9. | Inschrijver heeft een werkende koppeling, in een ziekenhuis op het Europese continent, gerealiseerd met het in het UMCG gebruikte ziekenhuisinformatiesysteem (EPIC). Inschrijver levert referentie(s) aan, gebruik hiervoor Bijlage F. Ervaring Inschrijver. Voeg het document separaat toe aan de inschrijving. | FALSE | Ja (16 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 10. | De aangeboden pomp communiceert met andere informatiesystemen zoals bijvoorbeeld VOS/MAS en systemen voor research die in het UMCG gebruikt worden. Beschrijf hoe de koppelingen tot stand komen qua formaat (bv HL7), qua methode (per apparaat of via een door Inschrijver bijgeleverd informatiesysteem). Voeg het document separaat toe aan de Inschrijving met verwijzing naar W 10.(1) Communicatie met informatiesystemen Indien er geen informatiesysteem meegeleverd wordt voor koppelingen. Beschrijf welke softwarematige en/of hardwarematige componenten hiervoor noodzakelijk zijn en hoe deze binnen de bestaande technische infrastructuur van het UMCG passen zoals die in de bijlage Infrastructuur koppelingen device integratie. Voeg het document separaat toe aan de Inschrijving met verwijzing naar W 10.(2) Geen informatiesysteem | FALSE | Ja (9 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 11. | Onderstaande Instellingen/waarden/parameters kunnen in elk geval naar het EPD worden verstuurd. - Elk uur het medicatiegebruik vanuit de pomp - Inloopsnelheid - Medicatienaam - Bolus grootte - Aantal keren geprobeerd en aantal keren gekregen qua bolus - Hoeveelheid ml/mg gebruikt de afgelopen 24 uur qua bolussen - Totale hoeveelheid gebruikt in ml/mg afgelopen 24 uur (continue + bolussen) - Resterende volume in cassette | FALSE | alle 8 (30 punten) | FALSE | 6-7 (20 punten) | FALSE | 4-5 (10 punten) | FALSE | 1-3 (5 punten) | FALSE | geen (0 punten)
W 12. | Alle alarmen worden doorgestuurd naar de zorgtelefoon/MDDG. | FALSE | Ja (11 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 13. | Het is mogelijk om geluidsbestanden van het apparaat aan te leveren zodat dit in het alarmsysteem geüpload kan worden. Zodat bij alarmering van het apparaat hetzelfde geluid afgespeeld zal worden op de zorgtelefoon. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Indien Nee: Beschrijf of de functionaliteit om geluidsbestanden te uploaden wel/niet beschikbaar komt <1-2 jaar. Voeg het document separaat toe aan de Inschrijving met verwijzing naar W 13. Geluidsbestanden | FALSE | Ja (9 punten) | FALSE | <1-2 jaar (4 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 14. | De aangeboden pomp voorziet in “stille” alarmering in combinatie met een third party alarm server (DAS). Indien Nee: Geef aan wanneer deze functionaliteit wel beschikbaar is. Voeg het document separaat toe aan de Inschrijving met verwijzing naar W 14. Alarmering in combinatie met DAS | FALSE | Ja (9 punten) | FALSE | Nee (4 punten)
W 15. | Alle alarmen kunnen worden uitgewisseld in stille modus. Indien Nee: Geef aan welke alarmen wel/niet toepasbaar zijn middels de stille modus. Voeg het document separaat toe aan de Inschrijving met verwijzing naar W 15. Uitwisselen alarmen in stille modus | FALSE | Ja (11 punten) | FALSE | Nee (4 punten)
W 16. | De stille modus wordt automatisch en autonoom door de aangeboden pomp zelf uitgeschakeld, wanneer deze detecteert dat de connectie met de alarmserver is verbroken en/of geen technische confirmaties op haar alarmberichten van de alarmserver ontvangt. | FALSE | Ja (11 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 17. | De aangeboden pomp ondersteunt medische alarmering via een digitale koppeling met een alarmeringssysteem (stille alarmen). Lever ter onderbouwing, een schematisch overzicht aan van alle benodigde hard- en softwarecomponenten van Inschrijver en/of third party systemen die benodigd zijn voor de realisatie van medische alarmering en/of EPD-datastroom. Voeg het document separaat toe aan de Inschrijving met verwijzing naar W 17.(1) Realisatie medische alarmering of EPD -datastroom Lever daarnaast een overzicht aan van alle alarmen/events/warnings, technical, advisory, etc welke door de aangeboden pomp (en of gateway) ondersteund zijn en middels het koppelvlak worden uitgewisseld. Voeg het document separaat toe aan de Inschrijving met verwijzing naar W 17.(2) Overzicht uitwisseling middels koppelvlak | FALSE | 2 overzichten (9 punten) | FALSE | 1 overzicht (4 punten) | FALSE | geen (0 punten)
W 18. | Er wordt een alarm prioriteit meegestuurd conform IEC 6060118 ten behoeve van het alarmeringssysteem (VOS/MAS). | FALSE | Ja (9 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 19. | Er wordt een 'cancel bericht' van een alarm uitgestuurd als de oorzaak van het alarm is weggenomen. | FALSE | Ja (16 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 20. | Inschrijver geeft in een alarmenoverzicht, per alarm aan of 'cancel bericht' van toepassing is en welke functionaliteit/logica/actie de aangeboden pomp vervolgens bij ontvangst hiervan uitvoert. Voeg het document separaat toe aan de Inschrijving met verwijzing naar W 20. Overzicht alarmen | FALSE | Ja (9 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 21. | Na acceptatie “op afstand” is géén fysieke bediening/afstelling aan de pomp zelf vereist. Indien dit wel bij ieder alarm benodigd is vermeldt Inschrijver dit per alarm op het aangeleverde alarmenoverzicht bij 5.13. Voeg het document separaat toe aan de Inschrijving met verwijzing naar W 21. Overzicht alarmen (inclusief toevoeging) | FALSE | Ja (16 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 22. | Beschrijf, indien een fysieke (op de pomp zelf) of remote acceptatie van een alarm benodigd is, welk veiligheidsmechanisme de pomp dan heeft ten aanzien van alarm herhaling indien deze acceptatie uitblijft. Voeg het document separaat toe aan de Inschrijving met verwijzing naar W 22. Veiligheidsmechanisme t.a.v. alarm herhaling | FALSE | Ja (9 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 23. | Inschrijver heeft <1-2 jaar plannen voor ondersteuning van acceptatie commando’s op het alarmbericht middels gebruik van een device van de verpleegkundige/Operator. [bi directionele koppeling] (Denk hierbij aan verpleegkundige/Operator alarm bericht acceptatie middels het gebruik van een draadloos toestel of andere applicatie). | FALSE | Ja (9 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 24. | Inschrijver heeft <1 - 2 jaar plannen voor ondersteuning van interactieve verpleegkundige terugkoppelingen op alarmen conform CDAS 80001. De aangeboden pomp biedt [in de toekomst] CDAS functionaliteit m.b.t. alarmen, ter ondersteuning aan het 'Stille IC concept'. (Denk hierbij aan acceptatie/weigering van uw alarmberichten op draadloze toestellen gebruikt door verpleegkundigen). | FALSE | Ja (10 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 25. | De aangeboden pomp beschikt over het IEEE 11073 Service Oriented Device Connectivity (SDC)-communicatieprotocol. SDC is de open standaard die door steeds meer fabrikanten van medische apparatuur wordt ondersteund en waarbij het 'stille IC' concept van belangrijke functionaliteit is. Beschrijf welke functionaliteit, events en alarmen binnen uw SDC communicatie worden ondersteund. Voeg het document separaat toe aan de Inschrijving met verwijzing naar W 25.(1) IEEE 11073 SDC. of Inschrijver kan deze norm nu niet ondersteunen, maar heeft <1-2 jaar plannen om de internationale norm IEEE 11073 SDC te ondersteunen. Beschrijf welke functionaliteit, events en alarmen binnen uw SDC communicatie ondersteund gaan worden. Voeg het document separaat toe aan de Inschrijving met verwijzing naar W 25.(2) IEEE 11073 SDC (binnen 1-2 jaar) | FALSE | Ja (16 punten) | FALSE | <1-2 jaar (8 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 26. | De aangeboden e-learning module kan koppelen met het leermanagementsysteem van het UMCG (capp12) via de LTI-standaard (Learning Tools Interoperability – Uitwisselbaarheid van Leeractiviteiten) versie LTI 1.1 of 1.3. | FALSE | Ja (9 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 27. | Een HL7-koppeling t.b.v. gegevensuitwisseling met andere informatiesystemen van het UMCG kan worden toegepast binnen de gewenste technische infrastructuur van het UMCG, zoals in "Afbeelding G1 Datakoppelingen infuusapparatuur UMCG" is beschreven. of Indien er geen beheersinformatiesysteem (leverancier) aanwezig is: Een HL7-koppeling tbv gegevensuitwisseling met andere informatiesystemen van het UMCG kan worden toegepast binnen de huidige technische infrastructuur van het UMCG, zoals in "Afbeelding G2 Huidige Datakoppelingen infuusapparatuur UMCG" is beschreven. | FALSE | G1 (16 punten) | FALSE | G2 (14 punten) | FALSE | geen (0 punten)
W 28. | Het UMCG streeft naar een volledig gevirtualiseerde (server) infrastructuur. Ondersteunt het aangeboden systeem volledige (server) virtualisatie? | FALSE | Ja (9 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 29. | Inschrijver ondersteund Het UMCG streeft naar uniformiteit in het Identity and Access Management (IAM) zodat het beheer van toegangsrechten zo eenvoudig mogelijk kan worden uitgevoerd. Geef aan welke onderstaande optie (systeem) wordt ondersteund. - optie 1 * Ondersteunt het aangeboden systeem integratie met de UMCG Active Directory - optie 2 * Ondersteunt het aangeboden systeem federatieve authenticatie op basis van SAML | FALSE | optie 1 (16 punten) | FALSE | optie 2 (8 punten)
W 30. | De aangeboden pomp biedt een interface (api) voor provisioning van gebruikers en groepen door een Identity en Access Management (IAM) systeem. | FALSE | Ja (9 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 31. | Inschrijver ondersteund de authenticatiemethode op basis van: optie 1* 802.1x WPA3-Enterprise of optie 2* 802.1x WPA2/WPA3-Enterprise of optie 3* 802.1x WPA2-Enterprise (UMCG doet Wi-Fi authenticatie bij voorkeur op basis van 802.1x, ook wel WPA-Enterprise, authenticatie geschiedt op basis van gebruikersnaam en wachtwoord of certificaat, individueel per device). | FALSE | optie 1 (10 punten) | FALSE | optie 2 (5 punten) | FALSE | optie 3 (1 punt) | FALSE | geen (0 punten)
W 32. | De bijgeleverde informatie software/systemen worden maandelijks voorzien van de nieuwste (security) updates op gebied van OS, maar ook van overige software componenten. | FALSE | Ja (11 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 33. | Inschrijver ondersteund het gebruik van DNS-namen en DNS resolving. (Binnen het netwerk van het UMCG wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van DNS-namen in plaats van IP-adressen). | FALSE | Ja (11 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
I 1. | Inschrijver legt uit hoe de bibliotheken in de pompen terecht komen. Voeg het document separaat toe aan de Inschrijving met verwijzing naar I 1. Speciale functies - Bibliotheken | Is een Informatieve vraag, er zijn geen punten te behalen
I 2. | Inschrijver geeft een toelichting m.b.t. toekomstvisie, ontwikkelingen en innovaties , roadmap R&D. Voeg het document separaat toe aan de Inschrijving met verwijzing naar I 2. ICT - Ontwikkelingen en innovaties | Is een Informatieve vraag, er zijn geen punten te behalen
I 3. | Inschrijver geeft aan de hand van de "Afbeelding G1 Datakoppelingen infuusapparatuur UMCG" of "Afbeelding G2 Huidige Datakoppelingen infuusapparatuur UMCG", aan waar in de koppelingsketen gebufferd kan worden. (Indien er, bij uitval van het netwerk, een buffer aan informatie ontstaat, dan zal deze bij herstel van netwerk door de G1 of G2 koppeling verwerkt worden). | Is een Informatieve vraag, er zijn geen punten te behalen