## Blad1
Programma van Eisen PC(E)A pompen (TN551819)
1. Levering, Facturatie en overige inkoopvoorwaarden
1.1. Facturatie
KO 1.1.1. | Er wordt gefactureerd onder vermelding van het inkoopordernummer, via e-mail: crediteuren@umcg.nl of via de post verzonden op adres: UMCG Crediteurenadministratie Postbus 998 9700 AZ Groningen
KO 1.1.2. | De verschillende kostencomponenten van de geleverde producten/diensten worden, herkenbaar en controleerbaar, gespecificeerd op de factuur.
KO 1.1.3. | Deelleveringen vallen onder één (1) inkoopordernummer. Per deellevering wordt een factuur verstuurd onder vermelding van het inkoopordernummer.
1.2. Inkoopvoorwaarden
KO 1.2.1. | Er wordt een vaste accountmanager/contactpersoon toegewezen voor het UMCG.
KO 1.2.2. | Eén (1) maal per jaar vindt er overleg plaats tussen de Contracteigenaar van het UMCG en de Accountmanager. Tijdens deze gesprekken komen de volgende onderwerpen aan de orde: Prestaties, Verbetervoorstellen en Klachten. De Accountmanager maakt het verslag en stuurt, binnen vijf (5) werkdagen na het overleg, een kopie aan zijn/haar contactpersoon van het UMCG.
KO 1.2.3. | Alle medewerkers van de gecontracteerde Leverancier zijn conform de Nederlandse wetgeving verplicht om zich te kunnen legitimeren, indien hiertoe een verzoek wordt gedaan door het UMCG.
KO 1.2.4. | Indien een medewerker van de gecontracteerde Leverancier niet geschikt blijkt te zijn (normen en waarden in houding en gedrag, gezondheid, veiligheid en milieu en/of bij het leveren van onvoldoende kwaliteit) heeft het UMCG het recht om de betreffende medewerker per direct te weigeren. Indien bovenstaande zich voordoet dient Leverancier direct maatregelen te treffen die niet leiden tot vertraging van het project.
1.3 Levering
KO 1.3.1. | De aangeboden pomp heeft een garantietermijn van ten minste één (1) jaar.
KO 1.3.2. | Gedurende de gehele looptijd van de Raamovereenkomst worden pompen geleverd van één en hetzelfde type. Tenzij er gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst, een nieuw (opvolgend) model pomp beschikbaar komt, met minimaal dezelfde specificaties als de aangeboden pomp, dient dit nieuwe model tegen dezelfde prijs te worden aangeboden, indien oude versie niet meer leverbaar is.
2. Wet en Regelgeving
KO 2.1 | De aangeboden pomp, als medisch hulpmiddel, voldoet aan de Europese verordeningen MDR (Medical Device Regulation) en de Nederlandse Wet medische hulpmiddelen en aanverwante besluiten.
3. Technische en functionele eisen
3.1. Specificaties
KO 3.1.1. | De flow range (delivery range) van de aangeboden pomp is 0,1-500 ml/h (een groter bereik van de flow range is toegestaan).
KO 3.1.2. | De flow kan binnen de range 0,1-9,9 ml/h met een stapgrootte van 0,1 ml/h worden ingesteld, binnen de range 10-99,9 ml/h met een stapgrootte van 0,1 ml/h.
KO 3.1.3. | De toedieningsnauwkeurigheid mag maximaal 7% afwijken.
KO 3.1.4. | De toedieningssnelheid van de bolus is te configureren.
KO 3.1.5. | De aangeboden pomp is voorzien van een verwisselbare interne en oplaadbare accu.
KO 3.1.6. | De aangeboden pomp heeft een minimale gebruiksduur van 48 uur bij gebruik van de oplaadbare batterijen bij een toedieningssnelheid van 5ml/uur.
KO 3.1.7. | De aangeboden pomp is geschikt voor een netspanning van 230 V met 50 Hz.
KO 3.1.8. | De afmeting van de aangeboden pomp mag niet groter zijn dan 11x 17,5x 5 cm exclusief cassette/infuuszak/wifi module., paalklem
KO 3. 1.9. | Het gewicht van de aangeboden pomp mag niet meer bedragen dan 1100 gram inclusief de batterijen/exclusief medicatie.
KO 3.1.10. | De aangeboden pomp is voorzien van een paalklembevestiging waarmee de pomp bevestigd kan worden aan infuusstandaarden met een diameter van 20 t/m 38 mm.
KO 3.1.11. | De tekst op de voorzijde van de aangeboden pomp in de display wordt in het Nederlands weergegeven.
KO 3.1.12. | De aangeboden pomp is minimaal IP24 of gelijkwaardig geclassificeerd.
3.2. Bediening
KO 3.2.1. | Het menu- en navigatiesysteem van de aangeboden pomp is intuitief en eenduidig interpreteerbaar.
KO 3.2.2. | De aangeboden pomp heeft de mogelijkheid om verschillende doseringsinstellingen aan te passen naar de individuele behoeften van de patiënt, inclusief parameters zoals de dosisgrootte, het interval tussen dosis en de maximale dosislimieten.
KO 3.2.3 | De aangeboden pomp beschikt over de functionaliteit om de toediening handmatig te kunnen pauzeren na invoeren van een code.
KO 3.2.4. | Beveiligingscodes, voor het veranderen van instellingen op de aangeboden pomp, zijn door het UMCG zelf aan te passen.
KO 3.2.5. | Op de voorzijde van de aangeboden pomp is continu zichtbaar wanneer de pomp stroom van de accu vraagt. Oftewel er is een Accu-indicatie op de pomp op aanwezig.
KO 3.2.6. | Op de voorzijde van de aangeboden pomp is continu zichtbaar wanneer de pomp aan het toedienen is.
KO 3.2.7. | Het is voor de patiënt duidelijk zichtbaar wanneer er een dosis beschikbaar is, een indicatie op toedieningsknop.
KO 3.2.8. | Op de voorzijde van de aangeboden pomp is de medicatienaam continu zichtbaar.
KO 3.2.9. | Op de voorzijde van de aangeboden pomp is de toedieningseenheid in ml/hr continu zichtbaar.
KO 3.2.10. | Toegediend volume in ml kan via een menu op de aangeboden pomp worden opgeroepen.
KO 3.2.11. | Het display van de aangeboden pomp is verlicht bij bediening, helderheid is instelbaar.
KO 3.2.12. | Het display van de aangeboden pomp is verlicht bij gebruik toedieningsknop en dimt kort daarna.
KO 3.2.13. | Door de eindgebruiker aangebrachte wijzigingen in de toedieningsinstellingen dienen voordat ze in werking treden actief bevestigd te worden.
KO 3.2.14. | De defaultwaarden of defaultinstellingen van de aangeboden pomp zijn te configureren.
KO 3.2.15. | Transport van de patiënt binnen het ziekenhuis heeft geen invloed op de correcte toediening en op de werking van de aangeboden pomp.
KO 3.2.16. | Alle bedieningsgeluiden zijn volledig te onderdrukken (toetstonen).
KO 3.2.17. | De aangeboden pomp is met handschoenen aan te bedienen.
KO 3.2.18. | De aangeboden pomp heeft een fysieke start/stopknop.
3.3. Alarmen
KO 3.3.1. | De aangeboden pomp is voorzien van een overdosis preventie zodat de patient niet te veel medicatie krijgt.
KO 3.3.2. | De aangeboden pomp is voorzien van harde grenzen, het is alleen mogelijk deze te overschrijden na het invoeren van een pincode.
KO 3.3.3. | De aangeboden pomp is in staat om gegevens over dosisgeschiedenis vast te leggen en weer te geven, zodat zorgverleners de behandeling van de patiënt kunnen volgen en evalueren.
KO 3.3.4. | De aangeboden pomp is in staat om de medicatievraag (behoefte) van de patiënt vast te leggen en weer te geven.
KO 3.3.5. | De aangeboden pomp is in staat om gegevens over alarmen vast te leggen en weer te geven, zodat zorgverleners de behandeling van de patiënt kunnen volgen en evalueren.
KO 3.3.6. | Indien er problemen (technische errors) zijn gedetecteerd, presenteert de aangeboden pomp een visuele foutmelding in de display van de pomp.
KO 3.3.7. | In geval van lekken of foutieve aansluiting bevat het ontwerp een fail-safe mechanisme dat alarmsignalen kan genereren via de aangeboden pomp.
KO 3.3.8. | De aangeboden pomp presenteert de oorzaak van het alarm middels een tekstuele omschrijving of een duidelijk herkenbaar symbool.
KO 3.3.9. | De aangeboden pomp geeft een alarm wanneer er een occlussie is.
KO 3.3.10. | De aangeboden pomp geeft, minimaal 10 minuten voordat de accu leeg is, een alarm.
KO 3.3.11. | De aangeboden pomp geeft minimaal 30 minuten, voordat de cassette leeg is, een alarm.
KO 3.3.12. | Het luchtdetectiealarm heeft een minimale gevoeligheid van: hoge gevoeligheid: - Enkele luchtbel >150 µL - Geaccumuleerde lucht >1mL binnen 15 minuten (nominaal) lage gevoeligheid: - Enkele luchtbel >2 mL (2000 µL) - Geaccumuleerde lucht >2 mL binnen 15 minuten (nominaal)
KO 3.3.13. | Het akoestisch alarm is met behulp van de muteknop te onderdrukken, zodanig dat na het verstrijken van deze mute tijd het akoestisch alarm automatisch opnieuw in werking treedt.
KO 3.3.14. | Het alarmvolume is te configureren, maar kan niet volledig stil gezet worden.
3.4. Speciale functies
KO 3.4.1. | De volgende functies zijn beschikbaar op de aangeboden pomp: PCA, Epiduraal/spinaal (PCEA), CPNB (Perifere zenuwblokkade) en PIEB.
KO 3.4.2. | Patiënt en computergestuurde bolus toediening is mogelijk met en zonder continue achtergrondinfusie/debiet.
KO 3.4.3. | Het is mogelijk om meerdere bibliotheken aan te maken (bijvoorbeeld volwassene, kind, OK, IC e.d.), minimaal tien (10) bibliotheken.
KO 3.4.4. | Het is mogelijk om in de verschillende protocollenbibliotheken van de aangeboden pomp, minimaal honderd (100) verschillende protocollen op te slaan.
4. Infectiepreventie
KO 4.1. | Alle naden van de aangeboden pomp en te leveren accessoires zijn glad afgewerkt en vrij van richels, (scherpe) randen en gaten waardoor geen vuil, lichaamsvloeistoffen en vocht achter kan blijven na reiniging en/of desinfectie.
KO 4.2. | Alle onderdelen van de aangeboden pomp zijn bestand tegen de in het UMCG gebruikte reinigings- en desinfectiemiddelen, te weten Incidin Oxy NG en/of Bacillol Sensitive Tissues en/of Alcohol 70%.
KO 4.3. | Indien de fabrikant een specifiek desinfectiemiddel voorschrijft dat afwijkt van de gangbare middelen in het UMCG, voldoet deze wel aan de eisen van het CTGB danwel ECHA.
KO 4.4. | De aangeboden pomp is dusdanig geconstrueerd dat de kans op beschadiging zeer klein is zodat de toegankelijkheid voor (pathogene) micro-organismen zoveel mogelijk wordt voorkomen.
KO 4.5. | De aangeboden pomp voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de richtlijn van het samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI). Indien de richtlijnen nog niet voorhanden zijn van de SRI, worden nog de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) gehanteerd. De richtlijnen (SRI- en WIP-richtlijnen) zijn terug te vinden op de website https://www.sri-richtlijnen.nl.
KO 4.6. | Inschrijver levert een handleiding, bij voorkeur in het Nederlands, die de procedure voor reiniging, desinfectie en eventueel sterilisatie beschrijft. Hierin staat ook de frequentie en indicaties voor reiniging, desinfectie en sterilisatie beschreven.
5. ICT
KO 5.1 | Inschrijver heeft een werkende koppeling, in een ziekenhuis Wereldwijd, gerealiseerd met het in het UMCG gebruikte ziekenhuisinformatiesysteem (EPIC). Inschrijver levert referentie(s) aan, gebruik hiervoor Bijlage F. Ervaring Inschrijver. Voeg het document separaat toe aan de Inschrijving.
KO 5.2. | De aangeboden pomp communiceert met het ziekenhuisinformatiesysteem EPIC die in het UMCG gebruikt wordt. Inschrijver geeft aan hoe de koppelingen tot stand komen qua formaat (bv HL7), qua methode (per apparaat of via een door de Inschrijver bijgeleverd informatiesysteem. Voeg het document separaat toe aan de Inschrijving met verwijzing naar KO 5.2. Koppeling met EPIC
KO 5.3. | Het beheersinformatiesysteem (van leverancier) is in staat om informatie - die normaal gesproken naar verschillende doelsystemen (onder meer ziekenhuisinformatiesysteem (EPIC) wordt verzonden (real time data) - te bufferen bij uitval van het netwerk.
KO 5.4. | Alle elektrische data-aansluitingen (vb. RS 232 - data + analoog) zijn t.b.v. het maken van een externe verbinding galvanisch gescheiden.
KO 5.5. | Inschrijver biedt een testomgeving en acceptatieomgeving aan die gekoppeld kan worden met de testomgeving en acceptatie omgeving van de in het UMCG gebruikte ziekenhuisinformatie systeem (EPIC, IQM,).
KO 5.6. | Er is Nederlandstalige of minimaal Engelstalige protocoldocumentatie beschikbaar t.b.v. de koppeling voor medische alarmering.
KO 5.7. | Indien de aangeboden pomp rtc (realtime clock) waarden gebruikt in de externe communicatie (t.b.v. pdms) schakelt deze automatisch of via een time-server om tussen zomer en wintertijd.
KO 5.8. | UMCG data wordt bij transport tussen de client (werkplek, mobiele apparatuur) en een centraal beheersinformatiesysteem (van leverancier) en/of MDIP en bij data opslag op de client versleuteld.
KO 5.9. | Alle niet-gebruikte services, poorten en protocollen op de bijgeleverde informatiesystemen zijn afgesloten en/of geblokkeerd.
KO 5.10. | De bijgeleverde informatiesystemen dienen Windows 11 als client OS te ondersteunen.
KO 5.11. | Communicatie over het netwerk maakt gebruik van de centrale netwerkinfrastructuur van het UMCG, dus zowel bekabeld als draadloos netwerk. De Inschrijver mag geen eigen netwerk aanleggen, maar het netwerk voor de technologie dient integraal onderdeel te zijn van het centrale netwerk van het UMCG.
KO 5.12. | Ethernet wordt als protocol gebruikt op netwerklaag 1 en 2.
KO 5.13. | IP wordt als protocol gebruikt op netwerklaag 3.
KO 5.14. | Voor communicatie over het netwerk wordt alleen gebruik gemaakt van het IP protocol (dus alle netwerkcommunicatie dient 'IP-only' te zijn, waarvan IPv4 in ieder geval wordt ondersteund).
KO 5.15. | UMCG biedt Wi-Fi verbindingen aan op basis van de 5Ghz 802.11a/n/ac/ax standaarden en is bezig met het invoeren van Wi-Fi 6 op 6Ghz. Inschrijver ondersteunt één (1) van onderstaande standaarden: * 802.11ac op 5Ghz (Wi-Fi 5) * 802.11n op 5Ghz (Wi-Fi 4) * 802.11a op 5Ghz ("Wi-Fi 2") Inschrijver geeft aan welke standaard wordt ondersteund. Voeg het document toe aan de Inschrijving met verwijzing naar KO 5.15. Wi-Fi verbindingen
KO 5.16. | UMCG biedt Wi-Fi verbinding aan op basis van authenticatie. Inschrijver ondersteunt één (1) van onderstaande authenticatiemethodes: * 802.1x WPA3-Enterprise * 802.1x WPA2/WPA3-Enterprise * 802.1x WPA2-Enterprise * Geen 802.1x, alleen WPA3 Pre-Shared Key (WPA3-PSK) * Geen 802.1x, alleen WPA2 Pre-Shared Key (WPA2-PSK) Inschrijver geeft aan welke authenticatiemethode wordt ondersteund. Voeg het document toe aan de Inschrijving met verwijzing naar KO 5.16. Authenticatiemethodes
KO 5.17. | Het UMCG netwerk geeft dynamisch IP adressen uit met behulp van DHCP. IP adressen vallen niet op alle locaties binnen dezelfde IP adres reeks (L3 scheiding).
KO 5.18. | Inschrijver maakt gebruik van UMCG IP adressering en centrale UMCG netwerkdiensten voor DHCP en DNS.
KO 5.19. | Alle, door de Inschrijver, bij de pomp geleverde informatiesystemen zullen op de technische infrastructuur van het UMCG geïnstalleerd worden. Cloud/Saas-oplossingen zijn niet toegestaan.
6. Onderhoud en service
KO 6.1. | Het onderhoud wordt door UMCG technici uitgevoerd. Hiervoor worden max. vier (4) technici opgeleid en gecertificeerd.
KO 6.2. | Reparaties worden door UMCG technici uitgevoerd. Hiervoor worden max. vier (4) technici opgeleid en gecertificeerd.
KO 6.3. | Partijen zullen met inachtneming van het bepaalde in Bijlage B.2. (Contouren SLA) een Service Level Agreement (SLA) opstellen om de serviceverlening blijvend af te stemmen op de wijzigende behoeften van Opdrachtgever. Daarnaast legt het SLA vast hoe overeengekomen afspraken gerealiseerd gaan worden. Het SLA is onlosmakelijk verbonden met de Raamovereenkomst en wordt door Partijen vastgesteld en ondertekend. Deze Contouren SLA bevat de minimale bepalingen voor de invulling van het SLA. De in de Aanbesteding gevraagde en door Opdrachtnemer aangeboden Diensten zijn onverminderd van kracht.
KO 6.4. | Inschrijver biedt tijdens kantooruren (8:30-17:00 uur) Nederlandstalig telefonische ondersteuning.
KO 6.5. | Onderdelen worden, na ontvangst van een ordernummer, binnen vijf (5) werkdagen geleverd.
KO 6.6. | Inschrijver levert een lijst aan met alle vervangbare onderdelen incl. prijs.
7. Training en instructie
KO 7.1. | Inschrijver geeft, kosteloos, op een door het UMCG te bepalen locatie, fysiek en in de Nederlandse taal, een adequate scholing en instructie aan gebruikers (artsen, verpleegkundigen en technici). Uiterlijk vier (4) weken voor ingebruikname van de pomp.
KO 7.2. | Inschrijver biedt train-the-trainer-programma's aan, zodat interne experts worden opgeleid om training te geven aan nieuwe gebruikers.
8. Levering verbruiksartikelen
KO 8.1. | Opdrachtnemer is in staat ten minste tien (10) jaar de bijbehorende verbruiksartikelen van de aangeboden pomp, aan het UMCG te leveren.
KO 8.2. | De aangeboden toedieningssystemen zijn in combinatie met de aan te schaffen pomp geschikt voor gebruik voor NR-fit.
KO 8.3. | Opdrachtnemer informeert het UMCG minimaal een half jaar van te voren over wijzigingen betreffende verbruiksartikelen, zodat er zo nodig door de gebruiker nog verificatie/validatie kan plaatsvinden alvorens deze in gebruik te nemen.
KO 8.4. | Het medicatiereservoir is gemaakt van materialen die farmaceutisch compatibel zijn met de meest voorkomende medicatie (waterige oplossingen pH 3-9).
KO 8.5. | Het medicatiereservoir is steriel en wordt per stuk verpakt geleverd.
KO 8.6. | Het ontwerp van het medicatiereservoir is lekkagevrij en bestand tegen druk en temperatuurschommelingen.
KO 8.7. | Het medicatiereservoir is geschikt voor opslag in de koelkast 2-8 graden celcius.
KO 8.8. | Het medicatiereservoir heeft een gestandaardiseerde luerlock ofwel een NR-fit vulpoort.
KO 8.9. | Het vullen van het medicatiereservoir vindt plaats via een gesloten systeem: handmatig via een luerlock spuit ofwel NR-fit of via gebruikelijke vulmachines.
KO 8.10. | De aansluiting naar de patiënt is mogelijk in zowel luerlock als NR-fit.
KO 8.11. | Er is voldoende ruimte voor het correct etiketteren van het medicatiereservoir (etiketafmeting van tenminste 75x46mm).
KO 8.12. | Er zijn verschillende volumes cassettes/infuuszakken leverbaar, vanaf 50ml tot minimaal 250ml.
KO 8.13. | Het medicatiereservoir, als medisch hulpmiddel (Medical Device) is gecertificeerd conform de Europese MDR (EU 2017/745).
KO 8.14. | Het medicatiereservoir is voorzien van een mechanisme dat hergebruik of navullen buiten de apotheek voorkomt (bijv. eenmalig gebruik of anti-retourventiel).
KO 8.15. | Er is een visuele indicator voor het resterend volume of een aansluiting mogelijk met een elektronisch meetsysteem.
KO 8.16. | Het medicatiereservoir is met sleutel en code te vergrendelen en te ontgrendelen.