## G1 Programma van wensen
PROGRAMMA VAN WENSEN
INVULINSTRUCTIE: U markeert uw antwoord oranje in kolom D of E. In het geval van een verplichte toelichting geeft u deze in Kolom F. In Kolom G ziet u hoeveel punten u per wens kan verdienen. In het geval u ''ja'' antwoord op een wens neemt u dit ook mee in het Prijzenblad tabblad P1 Prijs in onderdeel A. In het geval de cel oranje gemarkeerd is (in totaal 4) neemt u de wens mee in tabblad C. Opties van het Prijzenblad.
In het geval van merknamen mag u lezen: en/of een gelijkwaardig alternatief. Graag bij een gelijkwaardig alternatief atlijd een toelichting geven ter informatie.
Nr | Omschrijving | Uw antwoord Markeer oranje welk antwoord van toepassing is |  | Toelichting Inschrijver | Scoremethodiek | Toelichting LUMC
GEBRUIKSGEMAK
1. Functionaliteit:
1 | Het apparaat keert automatisch terug van Apnoe ventilatie naar 'basis' modus. | Ja | Nee |  | Ja - 2 / Nee - 0
2 | Het beademingstoestel beschikt over een Preoxygenatie functie, waarbij percentage instelbaar is. | Ja | Nee |  | Ja - 2 / Nee - 0
3 | Tijdens de preoxygenatie fase stopt de beademingsmachine met ventileren indien detectie plaatsvindt van loskoppelen van de beademingsslangen. | Ja | Nee |  | Ja - 2 / Nee - 0
4 | Preoxygeneren kan handmatig worden beëindigd. | Ja | Nee |  | Ja - 2 / Nee - 0
5 | Het beademingstoestel is geschikt voor medicijnverneveling zonder verstoring van de flow meting. | Ja | Nee |  | Ja - 2 / Nee - 0 | Verplichte toelichting
6 | Het beademingstoestel geeft een waarschuwing bij de volgende instellingen : P insp > 30 cm H2O , I:E ratio < 1:1 , Peep >20 cm H2O | Ja | Nee |  | Ja - 1 / Nee - 0 | Vul alleen 'ja' in als het apparaat een waarschuwing bij alle genoemde instellingen geeft.
7 | De helderheid van het beeldscherm is handmatig in te stellen. | Ja | Nee |  | Ja - 1 / Nee - 0 | Verplichte toelichting
8 | De helderheid van het beelscherm wordt automatisch aangepast aan het omgevingslicht. | Ja | Nee |  | Ja - 1 / Nee - 0 | Verplichte toelichting
2. Alarmering:
De volgende alarmgrenzen zijn door de gebruiker configureerbaar met minimaal onderstaande range:
1 | * minuut volume hoog/laag (0,01-40 L/min in stappen van 0,1) | Ja | Nee |  | <3 keer ''ja'' = 0 punten 3 of 4 keer ''ja'' = 5 punten > 4 keer ''ja'' = 10 punten
2 | * Tidal volume hoog/laag (10ml-2000ml, in stappen van 1 in de lage range) | Ja | Nee
3 | * Piek airway pressure (1-100 cmH2O, in stappen van 1) | Ja | Nee
4 | * ademhalingsfrequentie (5-120/min, in stappen van 1) | Ja | Nee
5 | * indien beschikbaar, etCO2 hoog/laag (van 0-13 kPa, in stappen van 0,1) | Ja | Nee
6 | * apnoe alarm (5-60 sec, in stappen van 1) | Ja | Nee
TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN
3. Instellingen:
Het beademingstoestel beschikt over onderstaande instelbare parameters met aangegeven minimale range en stappen indien van toepassing bij de verschillende beadmingsmodi:
1 | Ademhalingsfrequentie 0-90 per minuut (in stappen van 1). | Ja | Nee |  | <3 keer ''ja'' = 0 punten 3 of 4 keer ''ja'' = 5 punten > 4 keer ''ja'' = 10 punten
2 | inspiratietijd 0,2-8 seconden (in stappen van 0,05) | Ja | Nee
3 | tidal volume 2ml-1500ml (in stappen van 1) | Ja | Nee
4 | inspiratoire druk 1-90 cmH2O ( in stappen van 1) | Ja | Nee
5 | stijgtijd (rise time) 0-2 sec (in stappen van 0,05) | Ja | Nee
6 | PEEP 0-35 cmH2O ( in stappen van 1) | Ja | Nee
7 | De maximaal te bereiken druk in het beademingscircuit is door de gebruiker configureerbaar (drukbegrenzing) (tussen 10-100cmH2O, in stappen van 1) | Ja | Nee
4. Meetwaarden:
Het beademingstoestel geeft minimaal onderstaande meet- / berekende waardes weer:
1 | Totale ademhalingsfrequentie, frequentie spontane ademhaling 0-200 / min. (in stappen van 1). | Ja | Nee |  | <5 keer ''ja'' = 0 punten 5 of 6 keer ''ja'' = 5 punten > 6 keer ''ja'' = 10 punten
2 | Tidal volume ( in en expiratoir) 0-2500 ml (in stappen van 1) | Ja | Nee
3 | Total Minute volume, Minute volume spontane ademhaling | Ja | Nee
4 | P Peak/ P Plateau/ Pmean 0- 100 cm H2O (in stappen van 1) | Ja | Nee
5 | Peep 0-60 cm H2O ( in stappen van 1) | Ja | Nee
6 | P min -40- 100 cm H2O ( in stappen van 1) | Ja | Nee
7 | Weerstand 0- 500 cm H20/l/s ( instappen van 1) | Ja | Nee
8 | Compliance 0-250 ml/cm H20 (in stappen van 0,1) | Ja | Nee
9 | Indien aanwezig, etCO2 0-13,3 kpa ( in stappen van 0,1) | Ja | Nee
10 | Het beademingstoestel berekent de dode ruimte ventilatie. S.v.p. toelichten op welke wijze wordt dit berekend. | Ja | Nee
11 | berekening en weergave mogelijk is voor teugvolume/Kg lichaamsgewicht. | Ja | Nee
5. Diagnostiek:
1 | Het beademingstoestel is in staat om de plateaudruk te meten tijdens inspiratoire hold bij machine beademingsslag | Ja | Nee |  | Ja - 5 / Nee - 0
2 | Het beademingstoestel beschikt over een low flow PV tool. | Ja | Nee |  | Ja - 2 / Nee - 0 | Verplichte toelichting
3 | De weergave van het tijdsvenster trend is instelbaar tussen 10 min. - 24 uur. | Ja | Nee |  | Ja - 1 / Nee - 0 | Verplichte toelichting
4 | Transpulmonale drukmeting is mogelijk. | Ja | Nee |  | 0 of 1 patiëntencategorie = 0 punten 2 patiëntencategorieën = 5 punten 3 patiëntiencategorieën = 10 punten | Verplichte toelichting welke patiëntencategorie / Deze wens neemt u qua prijs mee in tabblad C. Opties van het Prijzenblad.
5 | Het beademingstoestel beschikt over een diaphragma gestuurde inspiratietrigger | Ja | Nee |  | Ja - 5 / Nee - 0 | Deze wens neemt u qua prijs mee in tabblad C. Opties van het Prijzenblad.
6 | Electrische Impedantie Tomografie is mogelijk. | Ja | Nee |  | Ja - 5 / Nee - 0 | Verplichte toelichting welke patiëntencategorie / Deze wens neemt u qua prijs mee in tabblad C. Opties van het Prijzenblad.
7 | P0,1 is zowel manueel als automatisch te meten. | Ja | Nee |  | Ja - 5 / Nee - 0 | Verplichte toelichting
8 | Het beademingsapparaat heeft een CO2-module | Ja | Nee |  | Ja - 5 / Nee - 0 | Verplichte toelichting / Deze wens neemt u qua prijs mee in tabblad C. Opties van het Prijzenblad.
6. Bediening:
1 | De gebruikerstest (of het apparaat klaar is voor gebruik) kan worden afgebroken, bijvoorbeeld in een spoedsituatie. | Ja | Nee |  | Ja - 1 / Nee - 0
2 | Bij uitval van de esturings- en weergave-unit is een beperkte weergave van de beademingsparameters zichtbaar. | Ja | Nee |  | Ja - 1 / Nee - 0 | Verplichte toelichting
7. Alarmering:
| De volgende alarmgrenzen kunnen bij NIV gedeactiveerd worden: |  |  |  | <2 keer ''ja'' = 0 punten 2 of 3 keer ''ja'' = 5 punten > 3 keer ''ja'' = 10 punten
1 | * minuut volume laag | Ja | Nee
2 | * ademhalingsfrequentie hoog | Ja | Nee
3 | * apnoe alarm | Ja | Nee
4 | * Tidal volume hoog/laag | Ja | Nee
5 | * T disconnect | Ja | Nee
8. Installatieve voorzieningen / medische hulpmiddelen / randapparatuur:
1 | Het beademingstoestel voorziet in het gebruik van non-dedicated HME en bacterie filters | Ja | Nee |  | Ja - 1 / Nee - 0
2 | Het beademingstoestel is geschikt voor re-usable expiratieventiel | Ja | Nee |  | Ja - 2 / Nee - 0
3 | Het beademingstoestel is voorzien van een LAN poort t.b.v. communicatie met het PDMS systeem | Ja | Nee |  | Ja - 1 / Nee - 0
4 | Het beademingstoestel kan via een IntelliBridge EC10/EC5 device interfacing module van Philips communiceren met Philips monitoring | Ja | Nee |  | Ja - 1 / Nee - 0
5 | Er is gegevensoverdracht mogelijk tussen het beademingsapparaat en een extern, al dan niet medisch, apparaat (bijv. bewakingsmonitoren of computers voor databeheersystemen zoals Polybench). | Ja | Nee |  | Ja - 1 / Nee - 0
6 | Technisch personeel kan technische alarmen uitlezen en digitaal opslaan in een gangbaar format (XML of PDF) | Ja | Nee |  | Ja - 1 / Nee - 0
Overige wensen zonder punten toekenning
Nr | Omschrijving | Toelichting inschrijver |  |  | Scoremethodiek | Toelichting LUMC
1 | Het beademingstoestel beschikt over de mogelijkheid om een beperkt aantal alarmen te bedienen op afstand | Ja | Nee |  |  | Verplichte toelichting, welke alarmen
2 | RSBi wordt door het toestel automatisch berekend. | Ja | Nee |  |  | Verplichte toelichting, inclusief formule