Specificaties High-End Apparatuur Firda


Leeswijzer:
Dit document beschrijft de minimale specificaties waaraan elk apparaat specifiek moet voldoen. 

Het genoemde model/type is ter indicatie, een gelijkwaardig model mag aangeboden worden mits voldaan wordt aan de gestelde eisen.
Afwijkende specificaties moeten volledig worden beschreven onder de tabel, zodat deze beoordeeld kunnen worden. 
Aanvullende specificaties die toegevoegde waarde hebben aan het functioneren en/of installatie van het desbetreffende apparaat moeten tevens zo volledig mogelijk beschreven worden.

Aangeboden software moet voldoen aan de gestelde voorwaarden. Afwijkingen moeten volledig worden beschreven. Indien de software niet toepasbaar is op de systemen van Firda, moet een PC aangeboden worden. De PC moet ook voldoen aan de gestelde voorwaarden.

De gevraagde accessoires mogen uitgebreid worden indien deze nodig zijn voor het installeren en ingebruikname van het betreffende apparaat. Hiervoor moet dan een korte toelichting worden toegevoegd. 

Specifieke aansluitingen welke niet zijn benoemd moeten tevens worden toegevoegd.
Het genoemde apparaatnummer correspondeert met de nummering in het prijzenblad en de ingetekende apparatuur op de plattegrond in bijlage C.
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Nr. 6 — Gaschromatograaf massa spectrometer

Leverancier/model

Shimadzy, Nexis GC-2030 + single quad MS of gelijkwaardig

Detector

Electron Multiplier

Kolom temperatuur

Max. 450°C

Carriergas controle

Constante lineaire snelheidscontrole,

Constante flowrate controle,
Constante druk controle

Druk Max. 1035 kPa
Aansluitingen Stikstof
Accessoires Software

Autosamplers
Voorraad 500 sample vials

Aantal 1
Voeding Europese stekker — 230V

NEN 3140 Jaarlijks

Onderhoud Jaarlijks onderhoud en validatie

Laboratorium

3.36 Analytische chemie
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Nr. 7 - FTIR Spectrofotometer
Type FTIR spectrofotometer

Leverancier/model

Shimadzy, IRSpIritX of gelijkwaardig

Type

FTIR

Toepassing

Meten van poeder en vioeistoffen

Accessoires

Software
QATR-S prisma

Aantal 1

Voeding Europese stekker — 230V

NEN 3140 Jaarlijks

Onderhoud Jaarlijks onderhoud en validatie

Laboratorium

3.36 Analytische chemie
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Nr. 3 - HPLC- UV

Leverancier/model Shimadzu, LC2050 of gelijkwaardig.
Detector v

Golflengte 190 - 1100 nm

Bandbreedte 8 nm

Kolommen 6x10 cm, 3x 30 cm

Configuratie Lage-drukgradiént met vier oplosmiddelen
Gradiént 0 100%, in 0,1% stappen

Flow rate 0,0001 — 10 ml/min

PH 1-13

Accessoires Software

Aantal 2

Voeding Europese stekker — 230V

NEN 3140 Jaarlijks

Onderhoud Jaarlijks onderhoud en validatie
Laboratorium 3.36 Analytische chemie
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Nr. 4 - HPLC - RID

Leverancier/model

Shimadzu, LC2050 of gelijkwaardig

Detector RID
Bandbreedte 8 nm

Kolommen 6x10 cm, 3x 30 cm

Configuratie Lage-drukgradiént met vier oplosmiddelen
Gradiént 0—100%, in 0,1% stappen

Flow rate 0,0001 — 10 ml/min

pH 1-13

Accessoires Software

Aantal 1

Voeding Europese stekker — 230V

NEN 3140 Jaarlijks

Onderhoud Jaarlijks onderhoud en validatie

Laboratorium

3.36 Analytische chemie

Overige accessoires HPLC

Accessoires

Samplesyials met schroefdopjes met septum 1500 stuks

Kolommen

3xC-18

2xNH2 (amino)

Voorkolommen

9x Guard columns

Laboratorium

3.36 Analytische chemie
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Nr. § — Gaschromatograaf

Leverancier/model

Shimadzy, Nexis GC-2030 of gelijkwaardig

Detectoren FID
Kolom temperatuur Max. 450°C
Kolommen 8 apolair, 2x

Polair wax 1x

Carriergas controle

Constante lineaire snelheidscontrole,
Constante flowrate controle,
Constante druk controle

Druk Max. 970 kPa

Injector 1,3 /min

Aansluitingen Stikstof, waterstof, perslucht
Accessoires Software

Autosamplers
Voorraad 500 sample vials

GC injectiespuiten

Hamilton® Microliter™ syringe, cemented needle, 701 ASN, volume
10 uL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71in.), pkg of

6ea
Aantal 3
Voeding Europese stekker — 230V
NEN 3140 Jaarlijks
Onderhoud Jaarlijks onderhoud en validatie

Laboratorium

3.36 Analytische chemie





