## PvEenW DBS
Programma van Eisen en Wensen perceel 2: Neuromodulatie t.b.v. DBS (bewegingsstoornis, epilepsie, OCD, Tourette, tremor en dystonie) V3.0
|  |  | Toelichting vereist | KO/Wens | Weging | Beoordelingsschaal | Voldoet J/N | Toelichting inschrijver
1 |  | Algemene en logistieke eisen
1 | 1 | Indien opdrachtgever een bestelling plaatst voor 14:30 uur wordt deze binnen twee werkdagen geleverd bij opdrachtgever. |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 2 | Het MUMC wordt op dezelfde werkdag actief op de hoogte gesteld van onstane afwijkingen op een geplaatste order, zoals afwijkingen in hoeveelheid of levertijd. |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 3 | Indien een product gedurende de looptijd van de overeenkomst (inclusief verlengingen) tijdelijk niet beschikbaar is (backorder), garandeert Inschrijver dat er een vervangend product wordt aangeboden, tegen maximaal dezelfde prijs, dat minimaal aan alle eisen en eventueel van toepassing zijnde wensen voldoet zoals omschreven in dit Programma van Eisen. |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 4 | Inschrijver zal, gedurende de looptijd van de overeenkomst, op vraag van opdrachtgever een accountoverzicht indienen, aan de hand waarvan de samenwerking kan worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld, bestaande uit de afgenomen aantallen en types, alsmede (indien van toepassing) het aantal backorders en spoedbestellingen. |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 5 | Het kortingspercentage is gerelateerd aan de jaarafname van de producten. Het percentage wordt eenmaal per jaar vastgesteld. Er volgt wel een CN achteraf bij groei van de omzet, maar geen debetnota i.g.v. krimp. |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 6 | Jaarlijkse overleggen maken onderdeel uit van de contractuele fase. |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 7 | Alle aangeboden producten worden op minimaal twee locaties opgeslagen waardoor er in het geval van ernstige calamiteiten (brand, aardbeving, orkaan, overstroming) nooit onderbreking is van de bevoorrading en levering kan worden gegarandeerd. |  | Wens | 1 | Ja/Nee
1 | 8 | Beschikbaarheidsclausule: alle aangeboden producten blijven gedurende de contractduur beschikbaar en er zijn geen gedwongen uitfaseringen. Bij gedwongen uitfaseringen betaalt het MUMC de prijs van het (desbetreffende) goedkoopste product (d.w.z. uitgefaseerde of vervangende) gedurende de rest van de contractperiode. |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 9 | Neurostimulatoren in consignatie, m.n. de aantallen in gebruik voor noodsituaties of calamiteiten (bv. onsteriel raken tijdens de ingreep). |  | Wens | 1 | Ja/Nee
1 | 10 | Verdeling van de aantallen gecontracteerd vs. vrije keuze: wenselijk is 70/30. Dit betekent dat het MUMC gedurende het contract het recht behoudt om kleine deelcontracten met andere leveranciers af te sluiten. |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 11 | Wetenschappelijke studies vallen buiten de 70/30 afspraak. Leverancier stemt hiermee in. |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 12 | De inschrijver dient een research overeenkomst aan te willen gaan met het MUMC+. De inhoud van deze research overeenkomst zal geen deel uitmaken van de aanbesteding, maar in een separate overeenkomst vastgelegd worden. |  | Informatief |  | n.v.t.
1 | 13 | Generieke en eenduidige kortingsstructuur t.a.v. de prijzen van de implantaten. |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 14 | Meehelpen met het op peil houden van de huidige voorraad naar een acceptabel niveau. | J | Wens | 1 | NFU-schaal
1 | 15 | Alle neurostimulatoren voldoen- op het moment van levering - minimaal aan alle geldende Europese en Nederlandse wet- en regelgeving op gebied van kwaliteit (CE), constructie- en elektrische/patiëntveiligheid. Indien MDD, dan dient inschrijver duidelijk aangegeven hoe en op welke termijn de neurostimulator zal voldoen aan de MDR. |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 16 | Handleidingen zijn digitaal beschikbaar in het Nederlands |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 17 | De aangeboden producten voldoen aan de "afspraken eenduidige codering medische hulpmiddelen" en zijn gecodeerd met een Unique Device Identifier (UDI) op basis van de GS-1 coderingssystematiek. |  | KO |  | Ja/Nee
|  |  | Toelichting vereist | KO/wens | Weging | Beoordelingsschaal | Voldoet J/N | Toelichting inschrijver
2 |  | Eisen met betrekking tot service en ondersteuning
2 | 1 | Bij implementatie en eenmaal per half jaar update onderwijs m.b.t. implantaten en leads voor het ondersteunend personeel. | J | Wens | 1 | NFU-schaal
2 | 2 | Samenwerking op het gebied van extern onderwijs, bv. kadavercursus voor assistenten, onderwijs aan specialisten, deelname faculty bij onderwijs aangeboden door de leverancier. | J | Wens | 1 | NFU-schaal
2 | 3 | Netwerk mogelijkheden, b.v. bezoek collega voor bijzondere techniek. |  | KO |  | Ja/Nee
2 | 4 | Kostenloze training van personeel bij implementatie, daarna voor nieuwe personeelsleden en bij updates voor bestaande. |  | KO |  | Ja/Nee
2 | 5 | Vast contactpersoon/aanspreekpunt gedurende de contractperiode (vrijwillig vetrek daargelaten). |  | KO |  | Ja/Nee
2 | 6 | Goed bereikbare servicedesk toegewijd aan neuromodulatie voor de patient die op werkdagen beschikbaar is van 8.30-17.00 uur. Per mail dient er binnen één werkdag te worden gereageerd. |  | KO |  | Ja/Nee
2 | 7 | Voor klachtafhandeling dienen de volgende afhandeltermijnen te worden gehanteerd: Binnen 24 uur dient een eerste reactie te worden gegeven. Binnen 5 werkdagen dient de klacht afgehandeld te zijn. |  | KO |  | Ja/Nee
2 | 8 | Gedegen planning en/of Plan van Aanpak, denk aan: • consignatievoorraad (aanleggen van startvoorraden), • training en instructie, • afbouwen van de huidige voorraad naar een acceptabel niveau (enkel t.b.v. herimplantaties bij bestaande patiënten), • etc. | J | Wens | 4 | NFU-Schaal
2 | 9 | Alle aangeboden producten hebben een recht van retour mits de houidbaarheid van het product nog tenminste 6 maanden betreft. Opdrachtegver zal goederen met een expiratiedatum altijd verbruiken op basis van FEFO principe. |  | KO |  | Ja/Nee
|  |  | Toelichting vereist | KO/wens | Weging | Beoordelingsschaal | Voldoet J/N | Toelichting inschrijver
3 |  | Functionele & technische eisen
3 | 1 | Tijdens het verduidelijkingsgesprek worden de aangeboden implanteerbare systemen en toebehoren (IPG, leads, extensies, tunneling tools, ankers, oplader en patiëntbediening) fysiek beoordeeld door de beoordelingscommissie. De commissie beoordeelt de bruikbaarheid en algemene indruk van het systeem in relatie tot de praktijk op de OK van het Maastricht UMC+, met in ieder geval aandacht voor: - afmetingen en vormgeving van de IPG (comfort voor patiënt, pocketgrootte); - flexibiliteit, diameter en hanteerbaarheid van de leads en extensies; - ergonomie en praktische inzetbaarheid van tunneling tools en ankers; - duidelijkheid van markeringen, labels en verpakking; - IPG mogelijkheden, zoals batterij capaciteit, pulse duur, frequentie, dual stim, sensing en closed-loop mogelijkheden en integratie automatische stimulatie(contact) keuze. - kwaliteit en gebruiksgemak van oplader en patiëntbediening. |  | Wens | 10 | NFU-schaal
3 | 1 | Prioriteit van de firma ligt bij neuromodulatie (bv. op het gebied van R&D). Hierin is een leading role voor het MUMC bij preklinische implantaatresearch en klinische studies weggelegd (preferred partner). |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 2 | Binnen de duur van het contract bestaat altijd de mogelijkheid gebruik te maken van innovaties / updates / upgrades. Deze implantaten en leads zijn niet duurder dan de te vervangen producten. |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 3 | Opvolgers en voorgangers zijn altijd compatibel met elkaar, zonder gebruik te hoeven maken van adapters o.i.d. | J | Wens | 10 | Ja/Nee
3 | 4 | Leverancier beschikt over een compleet aanbod van implantaten en leads. |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 5 | Implantaten kunnen op de OK worden gescand en deze scanning kan (evt.) worden gekoppeld aan SAP. |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 6 | Introductie nieuwe IPG’s als eerste in het MUMC. | J | Wens |  | NFU-schaal
3 | 7 | Internet site in taal van patient beschikbaar. |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 8 | Patient programmer in taal van patient beschikbaar.Geef aan welke talen beschikbaar zijn. | J | Wens | 1 | NFU-schaal
3 | 9 | Updates (software en hardware) van patient programmer gaan automatisch danwel worden verzorgd door leverancier (dus geen expliciete actie vanuit MUMC vereist). | J | KO |  | Ja/Nee
3 | 10 | Goed en regelmatig contact met patientenverenigingen. | J | Wens | 1 | NFU-schaal
3 | 11 | Alle te gebruiken (rand)apparatuur in bruikleen, geen aanschaf, geen overdracht van eigendom, geen schenking. Zowel noodzakelijke alsook wenselijke apparatuur. Apparatuur dient hier in breedst mogelijke zin opgevat te worden, dus ook bv. software, navigation software, bijbehorende laptops, planning stations, Verify controllers en programmers) |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 12 | Het in gebruik nemen van de betreffende Apparatuur mag niet leiden tot het in werking treden van een infrastructuur welke de mededinging ná de contractperiode (ernstig) belemmert of inperkt |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 13 | De gemiddelde levensduur van de niet-oplaadbare batterij is hoog, bij voorkeur minimaal 5 jaar. Licht toe c.q. toon aan met behulp van simulaties en beschrijf de volgende items: 1. De door u verwachte gemiddelde levensduur in de praktijk bij gebruik in MUMC+, inclusief een korte toelichting van de gehanteerde aannames (bijvoorbeeld gemiddeld verbruik, instellingen, type patiëntpopulatie). 2. De door u aangeboden garantietermijn(en) en de concrete consequenties wanneer een IPG vóór het einde van deze termijn defect raakt of vervangen moet worden (bijvoorbeeld kosteloze vervanging, korting, verlenging garantie, andere afspraken). | J | Wens | 4 | NFU-schaal
3 | 14 | Elkaars preferred partner bij innovatie-driven research |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 15 | MRI compatibel (1.5T) met stim uit (bij full body) |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 16 | Voorzien van directional steering. |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 17 | Bij directional steering bestaat de mogelijkheid om stroom over meerdere segmenten op dezelfde pool tegelijk toe te dienen en in verschillende stroomsterktes zonder verlies van constant current | J | Wens | 4 | NFU-Schaal
3 | 18 | Draadloze verbinding batterij (voor draadloos doormeten en adaptive toepassingen) |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 19 | Mogelijkheid tot integratie, uitlezen en overzetten instellingen direct naar EPD systeem (SAP, EPIC, Chipsoft of andere keuze van het MUMC) | J | Wens | 1 | NFU-schaal
3 | 20 | MRI compatibel (1.5T) met stim aan (bij full body). Dit geldt ook voor de extensie lead | J | Wens | 4 | NFU-schaal
3 | 21 | MRI compatibel (3.0T) met stim uit (bij full body) | J | Wens | 4 | NFU-schaal
3 | 22 | Visualisatie mogelijkheden VTA en directe integratie pre-operatieve MRI beelden of fusie beelden. | J | Wens | 1 | NFU-schaal
3 | 23 | Mogelijkheid tot telemedicine (meten én programmeren) |  | Wens | 2 | Ja/Nee
3 | 24 | Batterij opties: zowel rechargable alsook non-reachargeble |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 25 | “Softwarematig Upgradeable technologie” (om toekomstige updates, technologie te kunnen laden op het system zonder de noodzaak tot her-operatie) |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 26 | Minimaal twee interelectrode “spacings” (0.5 & 1.5 mm) voor het targeten van verschillende intracerebrale targets |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 27 | Stretchy extensions (minder kans op tractie kabels) in tenminste 60 en 90cm lengte. |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 28 | Automated programming (weergave van optimale contactpunt ahv therapeutisch venster en batterijconsumptie (waarbij concepten van directional programmeren door het systeem automatisch gehanteerd worden en sturing geven aan de clinicus). | J | Wens | 10 | NFU-schaal
3 | 29 | Low pulse width (30 mcs). |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 30 | Dual frequency opties. | J | Wens | 1 | Ja/Nee
3 | 31 | Mogelijkheid tot sensing. | J | Wens | 10 | Ja/Nee
3 | 32 | Constant current stimulatie tbv consistente therapie. |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 33 | Compatibiliteit Burr hole cover met variabele burr hole sizes. | J | Wens | 1 | NFU-schaal
3 | 34 | Autolocking functie van Burr hole cover. | J | Wens |  | Ja/Nee
3 | 35 | Single set screw (i.t.t.4) op de header van de extensie voor aansluiting lead zonder boot cap. | J | Wens | 10 | Ja/Nee
3 | 36 | Aandraaien van deze set screw is niet noodzakelijk voor elektrische transmissie tussen lead en extensie (voor meten impedanties). |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 37 | Integratiemogelijkheden interfaces van het klinisch platform met onderzoeksplatform ten behoeve van onderzoek. | J | Wens | 1 | NFU-schaal
3 | 38 | Multistim optie. | J | Wens | 1 | Ja/Nee
3 | 39 | Volledig door gebruiker in te stellen met Δ freq, pusewidth, current, actieve elektroden, intra- en interburst interval. | J | KO |  | Ja/Nee
3 | 40 | De fabrikant of leverancier dient CE of FDA approval te hebben voor de betreffende indicaties: Parkinson, dystonie en tremor. | J | KO |  | Ja/Nee
3 | 41 | Geef aan voor welke CE indicaties niet zijnde Parkinson, dystonie en tremor uw product over een CE certificaat beschikt. | J | Wens | 1 | NFU-schaal
3 | 42 | Adaptieve/ closed-loop stimulatie mogelijkheden | J | Wens | 10 | Ja/Nee