## Blad1
Pakket van eisen/wensen: Robot voor DNA-isolatie
| Technische eisen | Opmerkingen/Toelichtingen van Leverancier | eis/wens
1 | Er moet op basis van lucht gepipetteerd worden, i.p.v. systeemvloeistof. |  | eis
2 | Clots en lege cupjes worden actief gedetecteerd en het onderhavige monsters wordt vervolgens als zodanig uit het proces verwijderd. |  | eis
3 | Snel en nauwkeurig kunnen pipetteren onafhankelijk van de gebruikte tips. Wordt na installatie door Genetica uitgevoerd. (visuele controle) |  | eis
4 | Het moet mogelijk zijn om de isolatie manueel voort te zetten bij stilvallen, storingen, defecten of andere reden. |  | eis
5 | Systeem heeft eigen identificatie van het monster door middel van scannen van barcodes. |  | eis
6 | Het systeem meld errors foutmeldingen via een signaal. |  | eis
7 | Het functioneren verhittingsblokken/schudders e.d. moet gecontroleerd kunnen worden. Via logbestanden. |  | wens
8 | Aandacht voor het vermijden van aerosols verdient aanbeveling. |  | wens
9 | Het systeem moet zo efficiënt mogelijk omspringen met chemicaliën. De volumes van de chemicaliën moeten automatisch aangepast kunnen worden aan het input volume van het bloed. |  | wens
10 | Er zijn zo min mogelijk verplaatsingen, bijvoorbeeld met een gripper, van rekken en benodigdheden gedurende de isolatie. |  | wens
11 | De Isolatie vindt plaats in een en dezelfde buis/ plaat. |  | wens
12 | Het chemisch afval wordt opgevangen in het daarvoor bestemde afvalvat. |  | wens
13 | Er dienen minimaal 5 Europese referenten te worden aangedragen die kunnen worden benaderd voor vragen over onderhoud, service, kwaliteit. |  | wens
ICT
1 | Het systeem heeft LMS integratie mogelijkheden(maken van logfiles; ‘afmelden’ DNA nummers). |  | eis
2 | Er moet gebruik kunnen worden gemaakt van PC's van Het UMCG. |  | eis
3 | De software taal is in het Engels en/of Nederlands. |  | eis
4 | Er is een Nederlandse of Engelse handleiding van de software beschikbaar. |  | wens
5 | Training van minimaal 2 gebruikers is bij prijs inbegrepen. |  | wens
6 | De firma dient een levensduur van 5 jaar te garanderen, en aan te geven wat de te verwachten levensduur en service van het apparaat is. |  | wens
Acceptatie criteria / Functionele eis
1 | Het systeem is robuust. 95% van het jaar een functionerend systeem. Onderhoud valt hier niet onder. |  | eis
2 | Het systeem moet zonder interventie van personen kunnen draaien. |  | eis
3 | Het systeem moet in zijn geheel of in delen ergens anders geleverd zijn. Hierbij wordt aangetekend dat de integratie van de onderdelen tot een werkend geheel binnen 3 maanden na levering door Genetica gevalideerd moet kunnen worden. |  | eis
4 | Na installatie wordt door Genetica een acceptatie validatie uitgevoerd. Hierbij worden ook de downstream testen waarin het DNA wordt gebruikt meegenomen. |  | eis
5 | De opbrengst aan DNA uit 10 ml bloed moet minimaal 200 ug zijn geëlueerd in een volume tussen de 400 en 800 µl. Het aspect van verdamping wordt minder belangrijk bij grotere volumes waardoor overnacht isolatie tot de mogelijkheden behoord. |  | eis
6 | De zuiverheid van het DNA heeft een waarde van 1,4 tot 2,2 bij een standaard 260/ 280 / 230 meting. |  | eis
7 | Het geïsoleerde DNA is geschikt voor LRS. |  | eis
8 | Cross-contaminatie moet onmogelijk zijn. |  | eis
9 | Het gehele isolatieproces vanaf de bloedbuis tot aan het DNA cupje is geautomatiseerd waarbij de pipetteerstappen gecontroleerd worden op basis van barcode. |  | eis
10 | Afmetingen van de opstelling mag niet meer ruimte innemen dan het huidige systeem. (170x150x100) |  | eis
11 | Het systeem moet ook de mogelijkheid hebben voor isolaties van andere materialen(bv. celkweken, vruchtwater, sputum, beenmerg, etc.) dan bloed. Een elutie volume van minimaal 100 ul moet dan mogelijk zijn. |  | wens
12 | Het resultaat is DNA in Micronic 2D cupjes van 1,1 ml. |  | wens
13 | Mogelijkheid tot koppelen van apparaat aan upstream of downstream toepassingen. (Geautomatiseerde straat hoort dan tot de mogelijkheden) |  | wens
Onderhoud en service
1 | Er vindt 2 keer per jaar preventief onderhoud plaats. |  | eis
2 | Bij uitval van het systeem moet er maximaal binnen 8 uur respons zijn. Indien nodig moet er maximaal binnen 72 uur assistentie op het lab zijn. |  | eis
3 | Er dient een onderhoudscontract, waarin alle kosten voor het normale jaarlijkse preventieve onderhoud zijn beschreven en de kosten zijn vermeld, te worden aangeboden (contractkosten, uurtarieven voor eventuele correctief onderhoud alsmede eventuele reiskosten dienen hierbij te worden vermeld). De duur van de garantie dient expliciet vermeld te worden. |  | eis
4 | Daarnaast dient de firma te vermelden wat de eventuele kosten zijn in het geval van software upgrades. |  | eis
5 | De mogelijkheden van onlinehulp in geval van problemen met de apparatuur moeten worden aangegeven. |  | wens
6 | Bij onderdelen /betrokkenheid van meerdere firma's in 1 apparaat: gezamenlijk/rechtstreeks overleg/communincatie en oplossen van storingen/problemen. |  | wens
Naam:
Functie:
Onderneming:
Plaats en datum: