## Bijlage 1a) PvE high
Programma van Eisen
Toelichting |  | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. |  | Omschrijving | Eisen | Voldoet Ja/Nee?
Wettelijke Eisen
1 |  | De leverancier of fabrikant van de microscoop dient te beschikken over een ISO 9001:2015-certificering. | KO | door inschrijver in te vullen
Microscoop
2 |  | De microscoop moet een nieuwe omkeer laser scanning confocale microscoop zijn | KO | door inschrijver in te vullen
3 |  | Het systeem moet volledig gemotoriseerd zijn, inclusief de filterblokjes, objectieven en de Z-drive. | KO | door inschrijver in te vullen
4 |  | De microscoop moet beschikken over een gemotoriseerde kruistafel. | KO | door inschrijver in te vullen
5 |  | Een hardware autofocusmodule moet aanwezig zijn. | KO | door inschrijver in te vullen
6 |  | Het confocale scanfield moet kunnen roteren om de oriëntatie van samples mogelijk te maken. | KO | door inschrijver in te vullen
7 |  | De microscoop moet zijn uitgerust met een LED-transmissielichtbron voor visuele inspectie. | KO | door inschrijver in te vullen
8 |  | Er moet een fluorescentielichtpad aanwezig zijn voor visuele inspectie van DAPI, AlexaFluor488 en AlexaFluor555 met behulp van LED-excitatie. | KO | door inschrijver in te vullen
9 |  | De microscoop moet beschikken over 10x- en 20x-droge objectieven die geschikt zijn voor laser scanning confocale microscopie. | KO | door inschrijver in te vullen
10 |  | Daarnaast moeten 40x- en 63x-olie-immersie plan-apo-objectieven aanwezig zijn. | KO | door inschrijver in te vullen
11 |  | Het systeem moet lasers bevatten geschikt voor excitatie van DAPI, AlexaFluor488, AlexaFluor555 en AlexaFluor647 (bijvoorbeeld 405 nm, 488 nm, 561 nm en 640 nm). | KO | door inschrijver in te vullen
12 |  | De microscoop moet een transmissiedetector bevatten. | KO | door inschrijver in te vullen
13 |  | Er moeten minimaal drie fluorescentiedetectoren aanwezig zijn in het zichtbare spectrum (400–750 nm), waarvan minimaal één met een hogere gevoeligheid dan een standaard multi-alkali photomultiplier tube. | KO | door inschrijver in te vullen
14 |  | Naast de drie genoemde detectoren moet een super-resolutie detector aanwezig zijn waarmee een resolutie <150 nm kan worden behaald. | KO | door inschrijver in te vullen
15 |  | Het systeem moet een stagetop-incubatiesysteem bevatten voor live-cell imaging in 35 mm ronde schaaltjes, AttoFluar-ringen, 96-well-platen, microscoopglaasjes en microfluidic chips (bijvoorbeeld een Ibidi µ-Slide Spheroid Perfusion slide). | KO | door inschrijver in te vullen
16 |  | Een vibratievrije, actief gedempte tafel moet worden meegeleverd. | KO | door inschrijver in te vullen
Software eisen
17 |  | De microscoop moet smart microscopy ready zijn, waarbij aansturing van buiten de microscoop met behulp van zelfgeschreven software in Python mogelijk is. | KO | door inschrijver in te vullen
18 |  | Het systeem moet een FRAP-hardware- en softwaremodule bevatten (Fluorescence Recovery After Photobleaching). | KO | door inschrijver in te vullen
19 |  | Er moet een softwaremodule aanwezig zijn waarmee onder andere multiwellplaten automatisch kunnen worden gescand. | KO | door inschrijver in te vullen
20 |  | Het systeem moet beschikken over een softwaremodule voor tiling en stitching. | KO | door inschrijver in te vullen
Onderhoud & garantie
21 |  | Het geleverde systeem moet worden voorzien van een garantieperiode van twee jaar. | KO | door inschrijver in te vullen
22 |  | Het afsluiten van een onderhoudscontract maakt geen onderdeel uit van deze aanbesteding. De leverancier moet echter garanderen dat er, op verzoek van de opdrachtgever, vanaf jaar 3 tot en met jaar 10 na levering een onderhoudscontract kan worden afgesloten voor het geleverde microscopen­systeem. De leverancier dient te bevestigen dat gedurende deze periode zowel de beschikbaarheid van onderhoudsdiensten als van benodigde onderdelen is gewaarborgd. | KO | door inschrijver in te vullen
23 |  | Originele onderdelen moeten gedurende minimaal tien jaar na levering beschikbaar zijn. | KO | door inschrijver in te vullen
24 |  | Een onderhoudsmonteur moet binnen 48 uur aanwezig kunnen zijn bij problemen of defecten. | KO | door inschrijver in te vullen
Documentatie
25 |  | Een volledige technische manual in het Nederlands en/of Engels moet bij het systeem worden bijgeleverd. | KO | door inschrijver in te vullen
Levering
26 |  | Het systeem dient uiterlijk twee (2) maanden na levering volledig operationeel en werkbaar te zijn, conform alle functionele en technische eisen zoals opgenomen in deze aanbesteding. | KO | door inschrijver in te vullen
27 |  | De apparatuur moet voor een periode van 1 dag beschikbaar worden gesteld voor de gebruikerstest, waarbij de test plaatsvindt bij de winnende partij, op de door inschrijver aangegeven locatie. | KO | door inschrijver in te vullen
Inkoop
28 |  | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en de inschrijver ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat de inschrijver nu een Inschrijving mag uitbrengen. | KO | door inschrijver in te vullen
29 |  | U gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in deze Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen. | KO | door inschrijver in te vullen
30 |  | De inschrijver gaat akkoord met de overeenkomsten en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welke als bijlagen zijn toegevoegd aan de Offerteleidraad. | KO | door inschrijver in te vullen
31 |  | De uiteindelijke overeenkomsten resulterend uit deze Offerteleidraad zullen het resultaat zijn van alle verstrekte informatie en documentatie. De inschrijver garandeert dat zijn organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het Programma van Eisen en Wensen zoals gesteld in deze Offerteleidraad. | KO | door inschrijver in te vullen
32 |  | De inschrijver verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de (concept-) koopovereenkomst en bijbehorende voorwaarden geldend voor deze opdracht en geeft door middel van indiening van dit PvE aan dat Inschrijver akkoord gaat met de hierin genoemde contractconditities. | KO | door inschrijver in te vullen
33 |  | Hierbij verklaart de inschrijver borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Inschrijver is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor het Erasmus MC. | KO | door inschrijver in te vullen
Naam leverancier:
Rechtsgeldige ondertekening:

## Bijlage 1b) PvW - high
Toelichting | PROGRAMMA VAN WENSEN
Alle wensen zijn hieronder in het Programma van Wensen opgenomen. Voor de wensen wordt Inschrijver gevraagd aan te geven of er aan wordt voldaan op het moment van Inschrijven. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen. Het subgunningcriterium "Programma van Wensen" levert maximaal 200 punten.
Nr. | Omschrijving | score | Voegt de wens toe aan de aanbieding met de plafondprijs Ja/Nee | Score toegekend door Erasmus MC
1a | FRAP module: Zo kort mogelijk tijdsinterval bij wisselen van bleken naar monitoren in een strip FRAP experiment (punten op basis van minimale tijdsinterval, bij onze experimentele settings: <100 msec; Voor alle lasers (4) die zijn opgenomen in de eisen. | 8 | door inschrijver in te vullen
1b | FRAP module: Zo kort mogelijk tijdsinterval bij wisselen van bleken naar monitoren in een strip FRAP experiment (punten op basis van minimale tijdsinterval, bij onze experimentele settings: <50 msec; Voor alle lasers (4) die zijn opgenomen in de eisen. | 8 | door inschrijver in te vullen
1c | FRAP module: Zo kort mogelijk tijdsinterval bij wisselen van bleken naar monitoren in een strip FRAP experiment (punten op basis van minimale tijdsinterval, bij onze experimentele settings: <30 msec; Voor alle lasers (4) die zijn opgenomen in de eisen. | 8 | door inschrijver in te vullen
1d | FRAP module: Zo kort mogelijk tijdsinterval bij wisselen van bleken naar monitoren in een strip FRAP experiment (punten op basis van minimale tijdsinterval, bij onze experimentele settings: <15 msec; Voor alle lasers (4) die zijn opgenomen in de eisen. | 8 | door inschrijver in te vullen
2a | FRAP module: Zo hoog mogelijk contrast van laserintensiteit tussen monitoring en bleking bij een tijdsinterval van maximaal 50 msec: 1:100. Voor alle lasers (4) die zijn opgenomen in de eisen. | 8 | door inschrijver in te vullen
2b | FRAP module: Zo hoog mogelijk contrast van laserintensiteit tussen monitoring en bleking bij een tijdsinterval van maximaal 50 msec: 1:1000. Voor alle lasers (4) die zijn opgenomen in de eisen. | 8 | door inschrijver in te vullen
2c | FRAP module: Zo hoog mogelijk contrast van laserintensiteit tussen monitoring en bleking bij een tijdsinterval van maximaal 50 msec: 1:10.000. Voor alle lasers (4) die zijn opgenomen in de eisen. | 8 | door inschrijver in te vullen
3a | Smart Microscopy: mogelijkheid om de microscoop aan te sturen met behulp van Python | 2 | door inschrijver in te vullen
3b | Smart Microscopy: mogelijkheid om de microscoop aan te sturen met behulp van Java | 2 | door inschrijver in te vullen
4a | Software: geïntegreerde toepassingen voor geavanceerde beeldsegmentatie (automatische thresholding) | 4 | door inschrijver in te vullen
4b | Software: geïntegreerde toepassingen voor geavanceerde beeldsegmentatie (training of pixelclassifiers) | 4 | door inschrijver in te vullen
4c | Software: geïntegreerde toepassingen voor geavanceerde beeldsegmentatie (training of deep neural networks) | 4 | door inschrijver in te vullen
5a | Mogelijkheid om Fluorescentie Correlatie spectroscopie (FCS) uit te voeren met 3rd party onderdelen) en 3rd party software | 4pnt | door inschrijver in te vullen
5b | Mogelijkheid om Fluorescentie Correlatie spectroscopie (FCS) uit te voeren met 3rd party onderdelen die geïntegreerd zijn in confocal aansturing software | 8pnt | door inschrijver in te vullen
5c | Mogelijkheid om Fluorescentie Correlatie spectroscopie (FCS) uit te voeren zonder 3rd company handware en geïntegreerd in confocal aanstuur software | 12pnt | door inschrijver in te vullen
6 | Applicatie voor het meten van zowel moleculaire concentraties als de bewegingssnelheid en richting van fluorescente moleculen | 12 | door inschrijver in te vullen
7a | Twee van de detectoren in het zichtbare spectrum (400nm-750nm) hebben een hogere gevoeligheid dan standaard multialkali photomultiplier tube | 3 | door inschrijver in te vullen
7b | Drie van de detectoren in het zichtbare spectrum (400nm-750nm) hebben een hogere gevoeligheid dan standaard multialkali photomultiplier tube | 3 | door inschrijver in te vullen
8a | Automatische bepalen van positie van organoids, zonder gebruik te maken van laser excitatie | 6 | door inschrijver in te vullen
8b | Automatische bepalen van positie van weefsels zonder gebruik te maken van laser excitatie | 6 | door inschrijver in te vullen
8c | Automatische bepalen van positie van zebravis embryo's zonder gebruik te maken van laser excitatie | 6 | door inschrijver in te vullen
9a | Volledig automatische herkenning van het type samplehouder: standaard objectglas | 2 | door inschrijver in te vullen
9b | Volledig automatische herkenning van het type samplehouder: 35mm ronde schaaltjes | 2 | door inschrijver in te vullen
9c | Volledig automatische herkenning van het type samplehouder: Thermo Fisher AttoFluar ringen | 2 | door inschrijver in te vullen
9d | Volledig automatische herkenning van het type samplehouder: 96-wells platen | 2 | door inschrijver in te vullen
9e | Volledig automatische herkenning van het type samplehouder: Ibidi multiwell slides | 2 | door inschrijver in te vullen
10 | Stagetop incubatie systeem met mogelijkheid om bij verlaagd zuurstof gehalte te werken | 5 | door inschrijver in te vullen
11 | Automatisch water-immersie pompsysteem | 6 | door inschrijver in te vullen
12 | Extra lens: 25x water immersie objectief, minimaal NA 0.8 en minimale werkafstand 0.5mm | 20 | door inschrijver in te vullen
13 | Extra lens: 40x PlanApo water immersie objectief, minimaal NA 1.0, minimale werkafstand 0.6mm | 8 | door inschrijver in te vullen
14 | Extra lens: 5x droog objectief | 4 | door inschrijver in te vullen
15 | Nabij infrarode Laser and detector voor detectie van bijvoorbeeld AlexaFluor750 en AlexaFluor790 | 8 | door inschrijver in te vullen
16a | Zo min mogelijk muiskliks om een volgend stripFRAP experiment uit te voeren:11-15(1 pnt) | 1pnt | door inschrijver in te vullen
16b | Zo min mogelijk muiskliks om een volgend stripFRAP experiment uit te voeren: ; 6-10 (4 pnt) | 4pnt | door inschrijver in te vullen
16c | Zo min mogelijk muiskliks om een volgend stripFRAP experiment uit te voeren: 1-5 (7 pnt) | 7pnt | door inschrijver in te vullen
17a | Zo min mogelijk muiskliks om een volgend FCS experiment uit te voeren: 11-15(1 pnt) | 1pnt | door inschrijver in te vullen
17b | Zo min mogelijk muiskliks om een volgend FCS experiment uit te voeren: 6-10 (4 pnt) | 4pnt | door inschrijver in te vullen
17c | Zo min mogelijk muiskliks om een volgend FCS experiment uit te voeren: 1-5 (7 pnt) | 7pnt | door inschrijver in te vullen
18a | Leverancier traint 1-5 eindgebruikers voor het algemeen gebruik van de microscoop in opstelling. Uit deze groep worden tenimnste 2 key users getraind (zij kennen alle mogelijke technieken en desgewenst kunnen zij klein onderhoud plegen) | 2pnt | door inschrijver in te vullen
18b | leverancier traint 6-10 eindgebruikers voor het algemeen gebruik van de microscoop in opstelling. Uit deze groep worden tenminste 3 key users getraind (zij kennen alle mogelijke technieken en desgewenst kunnen zij klein onderhoud plegen) | 5pnt | door inschrijver in te vullen
| Totaal | 200
Naam leverancier:
Rechtsgeldige ondertekening:

## PvE - Medium
Programma van Eisen
Toelichting |  | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. |  | Omschrijving | KO | Voldoet Ja/Nee?
Wettelijke Eisen
1 |  | De leverancier of fabrikant van de microscoop dient te beschikken over een ISO 9001:2015-certificering. | KO | door inschrijver in te vullen
Microscoop
2 |  | De microscoop moet een nieuwe omkeer laser scanning confocale microscoop zijn. | KO | door inschrijver in te vullen
3 |  | Het systeem moet volledig gemotoriseerd zijn, inclusief de filterblokjes, de objectieven en de Z-drive. | KO | door inschrijver in te vullen
4 |  | De microscoop moet beschikken over een automatische XY-tafel. | KO | door inschrijver in te vullen
5 |  | Een hardware-autofocusmodule moet aanwezig zijn. | KO | door inschrijver in te vullen
6 |  | De microscoop moet zijn uitgerust met een LED-transmissielichtbron voor visuele inspectie. | KO | door inschrijver in te vullen
7 |  | De microscoop moet een transmissiedetector bevatten. | KO | door inschrijver in te vullen
8 |  | Er moet een fluorescentielichtpad aanwezig zijn voor visuele inspectie van DAPI, AlexaFluor488 en AlexaFluor555 met behulp van LED-excitatie. | KO | door inschrijver in te vullen
9 |  | De microscoop moet beschikken over 2.5x-, 10x- en 20x-droge objectieven. | KO | door inschrijver in te vullen
10 |  | Daarnaast moeten 40x- en 63x-olie-immersie plan-apo-objectieven aanwezig zijn die ook gecorrigeerd zijn voor de 405 nm-laser. | KO | door inschrijver in te vullen
11 |  | Het systeem moet lasers bevatten voor excitatie van DAPI, AlexaFluor488, AlexaFluor555 en AlexaFluor647 (bijvoorbeeld 405 nm, 488 nm, 561 nm en 640 nm). | KO | door inschrijver in te vullen
12 |  | Er moeten minimaal drie fluorescentiedetectoren aanwezig zijn in het zichtbare spectrum (400–750 nm), waarvan minimaal één een hogere gevoeligheid heeft dan een standaard multi-alkali photomultiplier tube. | KO | door inschrijver in te vullen
13 |  | De microscoop moet een tafel hebben met adaptors die geschikt zijn voor 35 mm ronde schaaltjes, 96-well-platen, microscoopglaasjes en microfluidic chips | KO | door inschrijver in te vullen
14 |  | Een stagetop-incubatiesysteem moet aanwezig zijn voor live-cell imaging in 35 mm ronde schaaltjes, AttoFluar-ringen, 96-well-platen, microscoopglaasjes en microfluidic chips. | KO | door inschrijver in te vullen
15 |  | Een vibratievrije, actief gedempte tafel moet worden meegeleverd. | KO | door inschrijver in te vullen
Software eisen
16 |  | De microscoop moet smart microscopy ready zijn, waarbij aansturing van buiten de microscoop met zelfgeschreven Python-software mogelijk is. | KO | door inschrijver in te vullen
17 |  | Het systeem moet een FRAP-hardware- en softwaremodule bevatten (Fluorescence Recovery After Photobleaching). | KO | door inschrijver in te vullen
18 |  | Een softwaremodule moet aanwezig zijn voor het automatisch scannen van onder andere multiwell-platen. | KO | door inschrijver in te vullen
19 |  | Het systeem moet beschikken over een softwaremodule voor tiling en stitching. | KO | door inschrijver in te vullen
Onderhoud & garantie
20 |  | Het geleverde systeem moet worden voorzien van een garantieperiode van twee jaar. | KO | door inschrijver in te vullen
21 |  | Het afsluiten van een onderhoudscontract maakt geen onderdeel uit van deze aanbesteding. De leverancier moet echter garanderen dat er, op verzoek van de opdrachtgever, vanaf jaar 3 tot en met jaar 10 na levering een onderhoudscontract kan worden afgesloten voor het geleverde microscopen­systeem. De leverancier dient te bevestigen dat gedurende deze periode zowel de beschikbaarheid van onderhoudsdiensten als van benodigde onderdelen is gewaarborgd. | KO | door inschrijver in te vullen
22 |  | Originele onderdelen moeten gedurende minimaal tien jaar na levering beschikbaar zijn. | KO | door inschrijver in te vullen
23 |  | Een onderhoudsmonteur moet binnen 48 uur aanwezig kunnen zijn bij problemen of defecten. | KO | door inschrijver in te vullen
Documentatie
24 |  | Een volledige technische manual in het Nederlands en/of Engels moet bij het systeem worden bijgeleverd. | KO | door inschrijver in te vullen
Levering
25 |  | Het systeem dient uiterlijk twee (2) maanden na levering volledig operationeel en werkbaar te zijn, conform alle functionele en technische eisen zoals opgenomen in deze aanbesteding. | KO | door inschrijver in te vullen
26 |  | De apparatuur moet voor een periode van 1 dag beschikbaar worden gesteld voor de gebruikerstest, waarbij de test plaatsvindt bij de winnende partij, op de door inschrijver aangegeven locatie. | KO | door inschrijver in te vullen
Inkoop
27 |  | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en de inschrijver ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat de inschrijver nu een Inschrijving mag uitbrengen. | KO | door inschrijver in te vullen
28 |  | U gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in deze Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen. | KO | door inschrijver in te vullen
29 |  | De inschrijver gaat akkoord met de overeenkomsten en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welke als bijlagen zijn toegevoegd aan de Offerteleidraad. | KO | door inschrijver in te vullen
30 |  | De uiteindelijke overeenkomsten resulterend uit deze Offerteleidraad zullen het resultaat zijn van alle verstrekte informatie en documentatie. De inschrijver garandeert dat zijn organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het Programma van Eisen en Wensen zoals gesteld in deze Offerteleidraad. | KO | door inschrijver in te vullen
31 |  | De inschrijver verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de (concept-) koopovereenkomst en bijbehorende voorwaarden geldend voor deze opdracht en geeft door middel van indiening van dit PvE aan dat Inschrijver akkoord gaat met de hierin genoemde contractconditities. | KO | door inschrijver in te vullen
32 |  | Hierbij verklaart de inschrijver borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Inschrijver is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor het Erasmus MC. | KO | door inschrijver in te vullen
Naam leverancier:
Rechtsgeldige ondertekening:

## Bijlage 1b)PvW - Med
PROGRAMMA VAN WENSEN
Toelichting | Alle wensen zijn hieronder in het Programma van Wensen opgenomen. Voor de wensen wordt Inschrijver gevraagd aan te geven of er aan wordt voldaan op het moment van Inschrijven. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen. Het subgunningcriterium "Programma van Wensen" levert maximaal 200 punten.
Nr. | Omschrijving | score | Voegt de wens toe aan de aanbieding met de plafondprijs Ja/Nee | Score toegekend door Erasmus MC
1a | FRAP module: Zo kort mogelijk tijdsinterval bij wisselen van bleken naar monitoren in een strip FRAP experiment (punten op basis van minimale tijdsinterval, bij onze experimentele settings: <100 msec. Voor alle lasers (4) die zijn opgenomen in de eisen. | 15 | door inschrijver in te vullen
1b | FRAP module: Zo kort mogelijk tijdsinterval bij wisselen van bleken naar monitoren in een strip FRAP experiment (punten op basis van minimale tijdsinterval, bij onze experimentele settings: <50 msec. Voor alle lasers (4) die zijn opgenomen in de eisen. | 15 | door inschrijver in te vullen
1c | FRAP module: Zo kort mogelijk tijdsinterval bij wisselen van bleken naar monitoren in een strip FRAP experiment (punten op basis van minimale tijdsinterval, bij onze experimentele settings: <30 msec. Voor alle lasers (4) die zijn opgenomen in de eisen. | 15 | door inschrijver in te vullen
1d | FRAP module: Zo kort mogelijk tijdsinterval bij wisselen van bleken naar monitoren in een strip FRAP experiment (punten op basis van minimale tijdsinterval, bij onze experimentele settings: <15 msec. Voor alle lasers (4) die zijn opgenomen in de eisen. | 15 | door inschrijver in te vullen
2a | FRAP module: Zo hoog mogelijk contrast van laserintensiteit tussen monitoring en bleking bij een tijdsinterval van maximaal 50 msec: 1:100. Voor alle lasers (4) die zijn opgenomen in de eisen. | 15 | door inschrijver in te vullen
2b | FRAP module: Zo hoog mogelijk contrast van laserintensiteit tussen monitoring en bleking bij een tijdsinterval van maximaal 50 msec: 1:1000. Voor alle lasers (4) die zijn opgenomen in de eisen. | 15 | door inschrijver in te vullen
2c | FRAP module: Zo hoog mogelijk contrast van laserintensiteit tussen monitoring en bleking bij een tijdsinterval van maximaal 50 msec: 1:10.000. Voor alle lasers (4) die zijn opgenomen in de eisen. | 15 | door inschrijver in te vullen
3 | Smart Microscopy: mogelijkheid om de microscoop aan te sturen met behulp van Python | 3 | door inschrijver in te vullen
3 | Smart Microscopy: mogelijkheid om de microscoop aan te sturen met behulp van Java | 3 | door inschrijver in te vullen
4 | Extra lens: 5x droog objectief | 25 | door inschrijver in te vullen
5a | Automatische bepalen van positie van organoids, zonder gebruik te maken van laser excitatie | 8 | door inschrijver in te vullen
5b | Automatische bepalen van positie van weefsels zonder gebruik te maken van laser excitatie | 8 | door inschrijver in te vullen
5c | Automatische bepalen van positie van zebravis embryo's zonder gebruik te maken van laser excitatie | 8 | door inschrijver in te vullen
6a | Volledig automatische herkenning van het type samplehouder: standaard objectglas | 6 | door inschrijver in te vullen
6b | Volledig automatische herkenning van het type samplehouder: 35mm ronde schaaltjes | 6 | door inschrijver in te vullen
6c | Volledig automatische herkenning van het type samplehouder: Thermo Fisher AttoFluar ringen | 6 | door inschrijver in te vullen
7a | Volledig automatische herkenning van het type samplehouder: 96-wells platen | 6 | door inschrijver in te vullen
7b | Volledig automatische herkenning van het type samplehouder: Ibidi multiwell slides | 6 | door inschrijver in te vullen
8a | leverancier traint 1-5 eindgebruikers voor het algemeen gebruik van de microscoop in opstelling. Uit deze groep worden tenimnste 2 key users getraind (zij kennen alle mogelijke technieken en desgewenst kunnen zij klein onderhoud plegen) | 4pnt | door inschrijver in te vullen
8b | leverancier traint 6-10 eindgebruikers voor het algemeen gebruik van de microscoop in opstelling. Uit deze groep worden tenimnste 3 key users getraind (zij kennen alle mogelijke technieken en desgewenst kunnen zij klein onderhoud plegen) | 10pnt | door inschrijver in te vullen
| Totaal | 200
Naam leverancier:
Rechtsgeldige ondertekening: