## Sheet1
Verplicht format vragen t.b.v. Nota van inlichtingen
Nr. | Uw vraag heeft betrekking op | Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage) | Concrete vraag | Antwoord
1 | het High End Confocale systeem | Inzake PvE Document High End punt 4 | Zijn er specificaties waar de “gemotoriseerde kruistafel” aan moet voldoen? Wij kennen 3 gemotoriseerde XY kruistafel versies oplopend in nauwleurigheid; gemotoriseerde kruistafel, scanning stage en encoded scanning stage. | De eis luidt dat de microscoop moet beschikken over een gemotoriseerde kruistafel. Deze eis blijft ongewijzigd. De gemotoriseerde kruistafel dient geschikt te zijn voor het uitvoeren van de functionele eisen van de opdracht. Het is aan de inschrijver om aan te tonen dat de aangeboden kruistafel hieraan voldoet.
2 | het High End Confocale systeem | Inzake PvE Document High End punt 5 | Is aan te geven welke precisie-definitie van de hardware autofocus gewenst is? Voor de maximale nauwkeurigheid adviseren wij een hardware autofocus met feedbackmechanisme met een (instelbare) reproducability <20nm. | De hardware autofocus moet het focusvlak kunnen vinden met een nauwkeurigheid van minimaal 300 nm.
3 | het High End Confocale systeem | Inzake PvE Document High End punt 9 en 10 | Is er een wens tot een contrast techniek zoals fasecontrast of DIC op één van de gevraagde objectieven? | De objectieven moeten geschikt zijn voor confocale fluorescentiemicroscopie. Objectieven met contrasttechnieken zoals fasecontrast of DIC zijn niet vereist
4 | het High End Confocale systeem | Inzake PvE Document High End punt 11 | Dienen alle 4 de lasers van 405nm tot en met 640nm geschikt te zijn voor gebruik binnen de FRAP applicaties? | Ja, alle 4 de lasers van 405 nm tot en met 640 nm dienen geschikt te zijn voor FRAP
5 | het High End Confocale systeem | Inzake PvW Document High End punt 2a t/m 2c | Wordt hiermee bedoelt dat jullie een kwaliteitsratio willen meten tussen de pre-bleach en de bleachstappen? Hoe kan je een ratio meten op basis van een saturated bleach image? | Het contrast betreft het verschil van de laserintensiteit tijdens het monitoren en tijdens de bleekpuls. Het contrast wordt bepaald aan de hand van de laserintensiteitsettings tijdens het FRAP experiment.
6 | het High End Confocale systeem | Inzake PvW Document High End punt 9a t/m 9e | Voldoet een aanvullende module/database (zelf eventueel te modificeren/aan te vullen) waar de templates van de verschillende specimen carriers zijn opgenomen/geintegreerd en welke op die wijze eenvoudig zijn te selecteren? | Nee, het voorgestelde voldoet niet aan de wens.
7 | het High End Confocale systeem | Inzake PvW Document High End punt 13 | Is jullie wens/plan om dit 40x PlanApo water immersie objectief met minimale NA1.0 en minimale werkafstand 0.6mm te gaan gebruiken voor FCS toepassingen? In de algemeenheid adviseren wij het gebruik van een 63x PlanApo water immersie objectief (NA1.2 met werkafstand 0.3mm) als het meest gebruikt en getest voor FCS applicaties. | Wij wensen op het High-End confocale systeem FCS-toepassingen uit te voeren en zien graag de mogelijkheid voor een hiervoor geschikt water-immersie PlanApo objectief.
8 | het Medium End Confocale systeem | Inzake PvE Document Medium End punt 4 | Zijn er specificaties waar de “automatische XY-tafel” aan moet voldoen? Wij kennen 3 automatische XY kruistafel versies oplopend in nauwleurigheid; gemotoriseerde kruistafel, scanning stage en encoded scanning stage. | De eis luidt dat de microscoop moet beschikken over een gemotoriseerde kruistafel. Deze eis blijft ongewijzigd. De gemotoriseerde kruistafel dient geschikt te zijn voor het uitvoeren van de functionele eisen van de opdracht. Het is aan de inschrijver om aan te tonen dat de aangeboden kruistafel hieraan voldoet.
9 | het Medium End Confocale systeem | Inzake PvE Document Medium End punt 5 | Is aan te geven welke precisie-definitie van de hardware autofocus gewenst is? Voor de maximale nauwkeurigheid adviseren wij een hardware autofocus met feedbackmechanisme met een (instelbare) reproducability <20nm. | De hardware autofocus moet het focusvlak kunnen vinden met een nauwkeurigheid van minimaal 300 nm.
10 | het Medium End Confocale systeem | Inzake PvE Document Medium End punt 9 en 10 | Is er een wens tot een contrast techniek zoals fasecontrast of DIC op één van de gevraagde objectieven? | De objectieven moeten geschikt zijn voor confocale fluorescentiemicroscopie. Objectieven met contrasttechnieken zoals fasecontrast of DIC zijn niet vereist.
11 | het Medium End Confocale systeem | Inzake PvE Document Medium End punt 11 | Dienen alle 4 de lasers van 405nm tot en met 640nm geschikt te zijn voor gebruik binnen de FRAP applicaties? | Ja, alle 4 de lasers van 405 nm tot en met 640 nm dienen geschikt te zijn voor FRAP
12 | het Medium End Confocale systeem | Inzake PvW Document Medium End punt 2a t/m 2c | Wordt hiermee bedoelt dat jullie een kwaliteitsratio willen meten tussen de pre-bleach en de bleachstappen? Hoe kan je een ratio meten op basis van een saturated bleach image? | Het contrast betreft het verschil van de laserintensiteit tijdens het monitoren en tijdens de bleekpuls. Het contrast wordt bepaald aan de hand van de laserintensiteitsettings tijdens het FRAP experiment.
13 | het Medium End Confocale systeem | Inzake PvW Document Medium End punt 6a t/m 7b | Voldoet een aanvullende module/database (zelf eventueel te modificeren/aan te vullen) waar de templates van de verschillende specimen carriers zijn opgenomen/geintegreerd en welke op die wijze eenvoudig zijn te selecteren? | Nee, het voorgestelde voldoet niet aan de wens.
14 | Een hardware autofocusmodule moet aanwezig zijn. | Bijlage1a - PvE 5 | Moet het hardware focus systeem functioneel zijn in combinatie met de wens voor nIR detectie? | Het autofocus systeem moet functioneel zijn in combinatie met de te detecteren fluorescente labels.
15 | De microscoop moet zijn uitgerust met een LED-transmissielichtbron voor visuele inspectie. Er moet een fluorescentielichtpad aanwezig zijn voor visuele inspectie van DAPI, AlexaFluor488 en AlexaFluor555 met behulp van LED-excitatie. | Bijlage1a - PvE 7 & 8 | Moet het visuele inspectie door middel van oculairen zijn wat een beperkt beeldveld oplevert of kan dit digitaal zijn waarbij het beeldveld van 25mm FOV mogelijk is en visualisatie middels een gevoelige hoge resolutie sCMOS camera plaatsvind? | De wijze van visuele inspectie (oculair of digitaal) wordt niet beperkt
16 | De microscoop moet beschikken over 10x- en 20x-droge objectieven die geschikt zijn voor laser scanning confocale microscopie. | Bijlage1a - PvE 9 | Is een 10X 0.45NA objectief met werkafstand van <2.5 mm acceptabel? | Ja, mits geschikt voor toepassing op een laser scanning confocale microscoop zoals in de eis beschreven.
17 | De microscoop moet beschikken over 10x- en 20x-droge objectieven die geschikt zijn voor laser scanning confocale microscopie. | Bijlage1a - PvE 9 | Is een 20X 0.8NA objectief met werkafstand van <600 um acceptabel? | Ja, mits geschikt voor toepassing op een laser scanning confocale microscoop zoals in de eis beschreven.
18 | Daarnaast moeten 40x- en 63x-olie-immersie plan-apo-objectieven aanwezig zijn. | Bijlage1a - PvE 10 | Het beeldveld van de AX confocaal is 25 mm een 60X objectief 1.42NA het beeldveld van een 40X 1.4NA bij 20mm benadert. Accepteert u het dat wij enkel een 60X olie objectief leveren? | Een 60x olie-immersie Plan-Apo-objectief met vergelijkbare NA en beeldveld wordt als technisch gelijkwaardig aan het gevraagde 63x-objectief beschouwd en is daarom acceptabel. De eis blijft verder ongewijzigd.
19 | Daarnaast moeten 40x- en 63x-olie-immersie plan-apo-objectieven aanwezig zijn. | Bijlage1a - PvE 10 | Indien een 40X olie objectief toch vereist is, accepteert u een maximale werkafstand van <180um? | Ja, mits geschikt voor toepassing op een laser scanning confocale microscoop zoals in de eis beschreven.
20 | Daarnaast moeten 40x- en 63x-olie-immersie plan-apo-objectieven aanwezig zijn. | Bijlage1a - PvE 10 | Indien een 40X olie objectief toch vereist is, accepteert u een silicone olie immersie objectief? | Dat is mogelijk. De eis specificeert niet het type immersie olie
21 | Een onderhoudsmonteur moet binnen 48 uur aanwezig kunnen zijn bij problemen of defecten. | Bijlage1a - PvE 24 | Onderhoudsmonteur kan alleen aanwezig zijn binnen 48 uur na acceptatie van onderhoudsofferte, is dit acceptabel? Enkel 48 uur on-site reactietijd is mogelijk bij een afname van een all-in onderhoudscontract tezamen met afname van een microscoop systeem. | De eis betreft uitsluitend dat een onderhoudsmonteur binnen 48 uur aanwezig kan zijn bij problemen of defecten. De wijze van organisatie of eventuele contractvorm ligt buiten de scope van deze aanbesteding.
22 | Extra lens: 25x water immersie objectief, minimaal NA 0.8 en minimale werkafstand 0.5mm | Bijlage1b - PvW 12 | Is een 20X 0.95NA Water immersie objectief acceptabel? | Het gebruik van een 25x water-immersie objectief met minimaal NA 0.8 en minimale werkafstand 0.5 mm is gewenst. Een 20x 0.95 NA water-immersie objectief voldoet niet aan deze wens.
23 | Extra lens: 5x droog objectief | Bijlage1b - PvW 14 | Is een 4X Plan Apo of Plan Fluor objectief acceptabel? | Nee, 5x droog objectief is gewenst
24 | Automatisch water-immersie pompsysteem | Bijlage1b - PvW 11 | Moet het automatisch water immersie systeem volledig 'hands-free' werken waarbij het dus niet noodzakelijk is dat gebruikers enige handeling moeten doen om tussen 25X en 40X objectief te wisselen? | Nee, dit is niet noodzakelijk
25 | Nabij infrarode Laser and detector voor detectie van bijvoorbeeld AlexaFluor750 en AlexaFluor790 | Bijlage1b - PvW 15 | Moet de SuperResolutie detector ook functioneel zijn voor nIR detectie zodat het systeem voor 5 kleuren superresolutie imaging kan uitvoeren | Nee, dit is niet noodzakelijk
26 | Transmissielichtbron | Bijlage 01 PvE + PvW Microscopen OIC ¦ PvE High ¦ Nr. 7 | Is het toegestaan een HAL 100 lichtbron aan te bieden voor visuele inspectie? | De eis blijft dat een LED-transmissielichtbron aanwezig moet zijn voor visuele inspectie.
27 | Objectief 40x | Bijlage 01 PvE + PvW Microscopen OIC ¦ PvE High ¦ Nr. 10 | Komt het 40x olie immersie objectief te vervallen, wanneer het 40x water immersie objectief (uit PvW) wordt aangeboden? | Nee, de eis van een 40x olie immersie objectief blijft van kracht.
28 | Aantal objectieven versus beschikbare posities | Bijlage 01 PvE + PvW Microscopen OIC ¦ PvW High ¦ Nr. 12-14 en/of Bijlage 01 PvE + PvW Microscopen OIC ¦ PvW Medium ¦ Nr. 4 | Het aantal gevraagde + gewenste objectieven overschrijden het aantal posities in de objectiefrevolver. Is het wenselijjk dat na wisselen van de objectieven deze automatisch herkend worden door het statief/ software? | Automatische herkenning van objectieven na wisselen door het statief/software wordt als wenselijk beschouwd, maar vormt geen eis.
29 | MW platen automatisch scannen | Bijlage 01 PvE + PvW Microscopen OIC ¦ PvE High ¦ Nr. 19 | Wordt hier onder verstaan dat een MW plaat type automatisch wordt herkend, in focus gebracht en volgens een vast protocol gescand? Toelichting op automatisch scannen gewenst. | MW plaat type moet automatisch herkend worden en in focus gebracht worden. Met automatisch scannen wordt bedoeld dat de door gebruikers geselecteerde wells automatisch gescand worden.
30 | Volledig automatische herkenning van het type samplehouder | Bijlage 01 PvE + PvW Microscopen OIC ¦ PvW High ¦ Nr. 9a-9e | Wordt hier onder verstaan dat de sample carrier volledig automatisch wordt gekalibreerd en aan het experiment wordt toegevoegd. Toelichting op volledig automatisch herkenning gewenst. | Ja, het is correct dat onze wens is, dat de gebruikte sample carrier automatische herkend wordt. Daarnaast moeten de well positie(s) door de software herkenbaar zijn.