## Overzicht
1 |  | Programma van Eisen en Wensen (PvE / PvW)
Patiënt Simulatoren
Herziene versie 2e Nota van Inlichtingen d.d. 28 oktober 2025
Programma van Eisen en Wensen
Patiënt Simulatoren
Overzicht van categorieën:
| 1 | Functionele eisen
| 2 | Wetten en voorschriften
| 3 | ICT en netwerk
| 4 | Levering
| 5 | Communicatie, Onderhoud en Training
| 6 | Wensen
Toelichting: Het aanbod van Inschrijver dient onvoorwaardelijk te voldoen aan de minimumeisen die door ons worden gesteld aan de uitvoering van de opdracht. Dat wil zeggen dat alle eisen met “ja” (welke is vermeld als J) dienen te worden beantwoord. U vult uw antwoord in kolom E in. Indien de Inschrijving hier niet aan voldoet wordt deze terzijde gelegd. Wanneer in dit document wordt gesproken over de apparatuur, wordt daarmee het totaal aanbod door Inschrijver bedoeld. Indien er bij een Eis gevraagd wordt om een nadere toelichting, moet uit deze toelichting blijken dat voldaan wordt aan de gestelde Eis. De beantwoording dient in dit document aangeleverd te worden in de kolom ''Toelichting door inschrijver''. Wees kort en bondig in de antwoording. De wensen dienen beantwoord te worden, maar ''nee'' hierop leidt niet tot uitsluiting. Doordat u antwoord geeft in kolom E wordt automatisch uw behaalde punten berekend in categorie 6. Wensen. Het beoordelingskader en het aantal te behalen punten per wens is opgenomen in het tabblad Wensen. Het totaal in CEL I34 is het aantal punten dat u heeft behaald voor Gunningscriterium K1.

## Functionele Eisen
Programma van Eisen (PvE)
Patiënt Simulatoren
| 1 | Functionele eisen
De opdracht betreft de aanschaf en onderhoud van twee Patient Simulatoren. Hieronder verstaan we de vervanging van de simulatiepoppen en bijbehorende hardware en software en optioneel: de audio- en videaodebriefingsystemen ten behoeve van het Skillslab Heelkunde.
Sectie | Nr | Simulatoren | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver | Toelichting door inschrijver
1.1 | 1 | De simulatoren moeten anatomisch correct zijn en de relevante organen, weefsels en structuren bevatten die essentieel zijn voor de training. | Eis
1.1 | 2 | De simulatoren moeten levensecht lijken en realistisch reageren op ingrepen, inclusief bloedingen, ademhaling en andere fysiologische functies. | Eis
1.1 | 3 | De simulatoren (met eventuele toebehoren) kunnen de volgende (fysiologische) parameters meten: - saturatie: curve en getal - ademhalingsfrequentie (=AF): getal - capnografie: curve en getal - kunnen meten op beademingsmachine: drukken (PIP, PEEP), compliantie, weerstand, I:E ratio - pols: getal - ECG (3,5 leads en volwaardig): curve en getal - non invasieve bloeddruk (NIBD): getal - lichaamstemperatuur: getal - invasieve (arteriële) bloeddruk: curve en getal | Eis
1.1 | 4 | De simulatoren (met eventuele toebehoren) kunnen de volgende (fysiologische) parameters meten: - PAP: cuve en getal | Wens (J/N)
1.1 | 5 | De simulatoren (met eventuele toebehoren) kunnen de volgende (fysiologische) parameters meten: - CVD: curve en getal | Eis
1.1 | 6 | Alle gemonitorde parameters en fysiologie zijn/is aanpasbaar, ook zwelling tong, keel, pneumothorax, ed | Eis
1.1 | 7 | Saturatie aanpasbaar 0-100% | Eis
1.1 | 8 | Saturatie is eenvoudig en snel aanpasbaar | Eis
1.1 | 9 | Saturatie gekoppeld aan bloeddruk (MAP < 35 = slechte perfusie curve = onmeetbaar = geen getal) | Eis
1.1 | 10 | Saturatie gekoppeld aan reanimatie (reanimatie = slechte perfusiecurve = onmeetbaar = geen getal) | Eis
1.1 | 11 | AF aanpasbaar 0-40/min | Eis
1.1 | 12 | AF is eenvoudig en snel aanpasbaar | Eis
1.1 | 13 | De ademfrequentie moet gekoppeld zijn met de frequentie van de maskerbalonventilatie (MBV) | Eis
1.1 | 14 | Op de simulator kan fysiologische ademhaling / maskerballon beademing worden uitgevoerd. Deze is meetbaar op de patiënt, denk hierbij aan: thoraxexcursies, luchtverplaatsing, longgeluiden, spontane ademhaling, etc. | Eis
1.1 | 15 | Plaatsing orale guedel is mogelijk | Eis
1.1 | 16 | Plaatsing nasale guedel is mogelijk | Eis
1.1 | 17 | Larynxmasker plaatsing is mogelijk | Eis
1.1 | 18 | Nasale intubatie is mogelijk | Eis
1.1 | 19 | Orale intubatie is mogelijk | Eis
1.1 | 20 | Weerbare intubatie simulator (niet snel stuk, duurzaamheid) | Eis
1.1 | 21 | Weerstand voelbaar op maskerballon | Eis
1.1 | 22 | Simuleert tandbeschadiging | Wens (J/N)
1.1 | 23 | Capnografie zichtbaar op monitor | Eis
1.2 | 24 | Capnografie ET getal aanpasbaar 0-15 kPa | Eis
1.1 | 25 | Capnografie gekoppeld met AF ( AF omhoog = capnofreq omhoog) | Eis
1.1 | 26 | Capnografiecurve aanpasbaar: bronchospasme | Eis
1.1 | 27 | Capnografiecurve aanpasbaar: totale tube obstructie | Eis
1.1 | 28 | Capnografiecurve aanpasbaar: disconnectie | Eis
1.1 | 29 | Longgeluiden zijn hoorbaar op ten minste 4 plekken | Eis
1.1 | 30 | Longgeluiden zijn aanpasbaar: normaal ademgeruis | Eis
1.1 | 31 | Longgeluiden zijn aanpasbaar: verminderd ademgeruis | Eis
1.1 | 32 | Longgeluiden zijn aanpasbaar: geen ademgeruis | Eis
1.1 | 33 | Longgeluiden zijn aanpasbaar: bronchospasme/ wheezen | Eis
1.1 | 34 | Longgeluiden zijn aanpasbaar: crepitaties | Eis
1.1 | 35 | Longgeluiden zijn aanpasbaar: ronchie | Eis
1.1 | 36 | Longgeluiden zijn uni en bilateraal aanpasbaar | Eis
1.1 | 37 | Mogelijkheid tot pneumothorax draineren | Wens (J/N)
1.1 | 38 | Naaldthoracocentese is mogelijk | Eis
1.1 | 39 | Naaldthoracocentese is mogelijk midclaviculair en midaxillair | Wens (J/N)
1.1 | 40 | Pols is voelbaar bij carotis | Eis
1.1 | 41 | Pols is voelbaar bij radialis | Eis
1.1 | 42 | Pols is voelbaar bij femoralis | Eis
1.1 | 43 | Pols aanpasbaar 0 tot minimaal 240 | Eis
1.1 | 44 | Pols frequentie is gekoppeld aan ECG freq (ECG omhoog = pols omhoog) | Eis
1.1 | 45 | Pols frequentie is eenvoudig en snel aanpasbaar | Eis
1.1 | 46 | Pols reëel aanvoelend | Eis
1.1 | 47 | ECG frequentie is gekoppeld aan pols (pols omhoog = ECG frequentie omhoog) | Eis
1.1 | 48 | ECG frequentie is aanpasbaar 0 tot minimaal 240 | Eis
1.1 | 49 | ECG ritme is aanpasbaar: asystolie, bradycardie, 1e,2e,3e graads AV blok, AF, AFlutter, SVT, AV(N)RT, VT, torsade, VF, etc | Eis
1.1 | 50 | ECG ritme is aanpasbaar: NSTEMI, STEMI | Eis
1.1 | 51 | ECG ritme is aanpasbaar: spitse T toppen, breed QRS, dying heart | Wens (J/N)
1.1 | 52 | NIBD systolische bloeddruk is aanpasbaar 0-300mmHg | Eis
1.1 | 53 | NIBD diastolische bloeddruk is aanpasbaar 0 tot minimaal 240 mmHg | Eis
1.1 | 54 | NIBD is eenvoudig en snel aanpasbaar | Eis
1.1 | 55 | Arterielijn is plaatsbaar in de radialis | Wens (J/N)
1.1 | 56 | Arterielijn is gekoppeld met reanimatie (reanimatie = geen curve en geen getal) | Eis
1.1 | 57 | Arteriele systolische bloeddruk is aanpasbaar 0-300mmHg | Eis
1.1 | 58 | Arteriele diastolische bloeddruk is aanpasbaar 0 tot minimaal 240 mmHg | Eis
1.1 | 59 | Arteriele druk is eenvoudig en snel aanpasbaar | Eis
1.1 | 60 | Pulse pressure variation kan worden getoond naast arterielijn curve | Wens (J/N)
1.1 | 61 | IV toegang is mogelijk in 1 of 2 armen | Eis
1.1 | 62 | Botnaald toegang is mogelijk in humerus of tibiaplateau | Wens (J/N)
1.1 | 63 | CVL toegang is mogelijk in hals | Wens (J/N)
1.1 | 64 | Vocht toediening is mogelijk, ook snelle infusie met behulp van een drukzak | Eis
1.1 | 65 | Reanimatie kan met 1 knop ingesteld worden | Eis
1.1 | 66 | Reanimatie is gekoppeld met saturatie en bloeddruk (reanimatie = geen bloeddruk en geen saturatie) | Eis
1.1 | 67 | ECG volgt reanimatie frequentie | Eis
1.1 | 68 | Kwaliteit van thoraxcompressie is meetbaar door trainer | Eis
1.1 | 69 | Bij het uitvoeren van defibrillatie en/ of pacen op de simulatoren moet gebruik gemaakt kunnen worden van de in het LUMC aanwezige apparatuur en verbruiksartikelen | Eis
1.1 | 70 | Bij het uitvoeren van defibrillatie en/ of pacen op de simulatoren moet geen gebruikt gemaakt worden van disposable defib pads | Wens (J/N)
1.1 | 71 | Defibrillatie is mogelijk met max 360 joule | Eis
1.1 | 72 | Mogelijk tot volledige defibrillatie waarbij drie-shock-therapie (360J) uitgevoerd kan worden zonder onderbreking | Eis
1.1 | 73 | Mogelijkheid tot auscultatie van long, hart en darmgeluiden | Eis
1.1 | 74 | Mogelijkheid om de pupil grootte te veranderen en te laten reageren op licht | Eis
1.1 | 75 | Mogelijkheid om pupillen apart van elkaar in te stellen | Eis
1.1 | 76 | Oogleden kunnen open, half open en sluiten | Eis
1.1 | 77 | Mogelijkheid tot convulsies | Eis
1.1 | 78 | De armen moeten tot 90-graden zijwaarts (adductie) bewogen kunnen worden | Eis
1.1 | 79 | Buigbare armen en romp | Wens (J/N)
1.1 | 80 | Mogelijkheid tot het maken van geluiden zoals hoesten, stridor, wheezen, praten, huilen en braken. | Eis
1.1 | 81 | De monitor is in te stellen zoals in het LUMC gebruikte monitoren voor: parameters ECG, saturatie, (arteriele en non invasieve) bloeddruk, pols, BIS en temperatuur. (huidige monitor betreft Philips) | Wens (J/N)
1.1 | 82 | De simulatoren zijn compatibel met op de markt verkrijgbare audio- en videodebriefingsystemen. | Eis
1.1 | 83 | Als onderdeel van de simulatoren worden de koffer(s) ten behoeve van transport voor ten minste één (1) simulatiepop meegeleverd | Eis
Sectie | Nr | Simulator Anesthesie/IC Eén van de Simulatoren zal worden ingezet voor trainingen van de Anesthesie en de IC. Hiervoor gelden naast de eisen en wensen uit Sectie 1.1. de onderstaande aanvullende eisen en wensen | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver | Toelichting door inschrijver
1.2 | 1 | Kan de volgende (fysiologische) parameters meten: - BIS: curve en getal | Wens (J/N)
1.2 | 2 | Kan de volgende (fysiologische) parameters meten: - kunnen meten op de beademingsmachine: effort van patient tussen 0 en -50 cmH2O (negatieve druk aangezien het eigen inspanning is) | Wens (J/N)
1.2 | 3 | Kan de volgende (fysiologische) parameters meten: - kunnen meten op beademingsmachine: spirometrie (druk volume curve) | Wens (J/N)
1.2 | 4 | Intubatiegraad aanpasbaar: dikke tong | Eis
1.2 | 5 | Intubatiegraad aanpasbaar: stijve nek | Eis
1.2 | 6 | Intubatiegraad aanpasbaar: kleine mondopening (kaakklem) | Eis
1.2 | 7 | Intubatiegraad aanpasbaar: anterieure larynx | Eis
1.2 | 8 | Intubatiegraad aanpasbaar: vocht (bloed/ braaksel) in keel | Wens (J/N)
1.2 | 9 | Fiberscopie mogelijk tot in larynx | Eis
1.2 | 10 | Fiberscopie mogelijk tot in bronchien | Wens (J/N)
1.2 | 11 | Capnografie zichtbaar op ventilator | Wens (J/N)
1.2 | 12 | Capnografiecurve aanpasbaar: partiele tube obstructie | Eis
1.2 | 13 | Capnografiecurve aanpasbaar: co2 stapeling | Wens (J/N)
1.2 | 14 | Mogelijkheid tot beademen middels een beademingsmachine, met hierbij: (49 tm 59) | Eis
1.2 | 15 | Mogelijkheid tot multipele (> 30 keer) invasieve luchtweg behandelingen (coniotomie / tracheotomie) | Eis
1.2 | 16 | Standaard beademingsinstellingen kan de simulator aan; teugvolume tot 700ml | Eis
1.2 | 17 | Standaard beademingsinstellingen kan de simulator aan; PIP/ Pmax tot 40cmH20 | Eis
1.2 | 18 | Standaard beademingsinstellingen kan de simulator aan; PEEP tot 20cmH2O | Eis
1.2 | 19 | Het is mogelijk om autoPEEP te simuleren | Wens (J/N)
1.2 | 20 | Longcompliantie aanpasbaar bijv 1 tot 200 mL/cmH2O | Eis
1.2 | 21 | Longweerstand aanpasbaar bijv 10 tot 120 cmH2O/L/s | Eis
1.2 | 22 | Thoraxweerstand aanpasbaar bijv 10 tot 120 cmH2O/L/s | Wens (J/N)
1.2 | 23 | Weerstand zichtbaar op beademingsmachine | Eis
1.2 | 24 | Inspiratietijd en expiratietijd aanpasbaar 0-20sec | Wens (J/N)
1.2 | 25 | Compatibel in gebruik met LUMC beademingsmachines (momenteel in gebruik: perseus en hamilton) | Eis
1.2 | 26 | De ademfrequentie moet gekoppeld zijn met de frequentie van de maskerbalonventilatie (MBV) danwel de frequentie ingesteld op de beademingsmachine | Eis
1.2 | 27 | Mogelijkheid tot het kunnen beademen met hoge drukken (MBV en beademingsmachine) | Eis
1.2 | 28 | De simulator (met eventuele toebehoren) kan de volgende (fysiologische) parameters meten: - kunnen meten op beademingsmachine: drukken (PIP, PEEP), compliantie, weerstand, I:E ratio | Eis
Sectie | Nr | Randapparatuur en software | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver | Toelichting door inschrijver
1.3 | 1 | De simulatoren zijn op afstand bedienbaar met behulp van hardware en software vanuit de bedieningsruimte. Deze (rand)apparatuur en software is onderdeel van de opdracht. | Eis
1.3 | 2 | Alle apparatuur werkt op een voedingsspanning van 230Vac 50Hz. Eventuele transformatoren worden hiervoor meegeleverd | Eis
1.3 | 3 | Simulatoren en software zijn verplaatsbaar naar andere ruimte | Eis
1.3 | 4 | De software moet intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn voor zowel docenten als studenten. | Eis
1.3 | 5 | De software moet de mogelijkheid bieden om diverse scenario's te programmeren en simuleren. | Eis
1.3 | 6 | De software moet data kunnen verzamelen en analyseren over de prestaties van de studenten. | Eis
1.3 | 7 | De hardware en software moeten compatibel zijn met bestaande systemen binnen het LUMC Skillslab. | Eis
1.3 | 8 | Eigen beeldmateriaal kan worden geintegreerd in het softwaresysteem (ECG, CT, Labuitslagen, etc) | Eis
Sectie | Nr | Optioneel: Audio- en videodebriefingsystemen | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver | Toelichting door inschrijver
1.4 | 1 | Het audio- en videodebriefingsysteem bestaat uit ten minste de volgende onderdelen: - 2 simulatieruimtes met in iedere ruimte drie (3) hoogwaardige camera’s met een hoek van 70 graden. In de plafonds diverse microfoons om geluid waar te nemen en te praten tegen deelnemers. - 2 regieruimtes; - 2 debriefingsruimtes. | Eis
1.4 | 2 | De videosystemen moeten beelden van hoge resolutie opnemen en weergeven om details van de ingrepen te kunnen analyseren. Hoge resolutie: minimaal Full HD 1080 p, of 4K voor duidelijke beelden. | Eis
1.4 | 3 | De videosystemen moeten naadloos integreren met de simulatiepoppen en de software. | Eis
1.4 | 4 | De videosystemen moeten meerdere camerahoeken kunnen vastleggen om een compleet beeld te geven van de procedure. | Eis
1.4 | 5 | De videosystemen moeten de mogelijkheid bieden om procedures op te nemen, terug te kijken en te analyseren. | Eis
1.4 | 6 | Het videosysteem kan gebeurtenissen markeren en er kan snel naar de markeringen geschakeld worden om terug te kijken. | Eis
1.4 | 7 | De audiosystemen bieden een goede geluidskwaliteit, heldere audio opname is essentieel voor trainingsdoeleinden. | Eis
1.4 | 8 | Draadloze of bedrade verbinding, afhankelijk van de infrastructuur van het ziekenhuis in overleg met en goedgekeurd door ICT | Eis
1.4 | 9 | Life streaming is mogelijk, voor real time onderwijs en demonstraties | Eis
1.4 | 10 | Openingshoek, waardoor alle personen tegelijk in beeld gebracht kunnen worden | Eis
1.4 | 11 | Het systeem moet de mogelijkheid hebben om te beperken wie de beelden kan bekijken of bewerken. (trainers) | Eis

## Wetten en voorschriften
Programma van Eisen (PvE)
Patiënt Simulatoren
| 2 | Wetten en voorschriften
Sectie | Nr | Wetten en Voorschriften | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver
2.1 | 1 | De aangeboden apparatuur van Opdrachtnemer voldoen aan de wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften, waaronder mede verstaan de Europese wet- en regelgeving en regelgeving van lagere overheden, alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en milieu-, kwaliteitsnormen c.q. certificering. | Eis
2.1 | 2 | Technici van Opdrachtnemer die op de werkvloer van het LUMC actief zijn, zijn op de hoogte van en handelen te allen tijde conform vigerende Nederlandse- en EU wet- en regelgeving | Eis
Sectie | Nr | Voorschriften Arbo, milieu en reiniging | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver
2.2 | 1 | De geldende ARBO richtlijnen zijn van toepassing op de aangeboden apparatuur. | Eis
2.2 | 2 | Alle apparatuur dient bestand te zijn tegen reinigingsmiddelen (wecoline blauw of microvezel). | Eis

## ICT en Netwerk
Programma van Eisen (PvE)
Patiënt Simulatoren
| 3 | ICT en netwerk
Sectie | Nr | ICT, Netwerk | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver
3.1 | 1 | Het systeem is benaderbaar en benadert andere systemen via DNS name resolving. | Eis
3.1 | 2 | Het systeem maakt gebruik van DHCP. | Eis
3.1 | 3 | Het systeem functioneert op basis van dynamische IP-adressen. | Eis
3.1 | 4 | Het systeem gebruikt alleen centrale LUMC netwerkservices (DHCP, DNS, NTP, Radius, AD, mail , printen, etc.) ( dus geen eigen netwerk services). | Eis
3.1 | 5 | Het systeem maakt gebruikt van de LUMC infrastructuur (dus geen eigen switches, accespoints, routers, Firewalls, etc.). | Eis
3.1 | 6 | Kabel netwerk aansluiting werkt op basis van 100 Mb full duplex. | Eis
3.1 | 7 | Indien via Wifi: het werkt op basis van 802.1x met WPA2 en AES op basis van signaal sterkte van -55 DB. | Eis
3.1 | 8 | Het systeem ondersteunt IPv4 en IPv6. Geef aan in de toelichting wanneer IPv6 wordt ondersteund. | Eis
3.1 | 9 | Het systeem functioneert over een routed netwerk en maakt geen gebruik van broadcast. | Eis
3.1 | 10 | Het systeem maakt geen gebruik van VPN tunnels. | Eis
3.1 | 11 | Het systeem is voorzien van goed functionerende en up-to-date zijnde en blijvende antivirus software (up-to-date o.a. t.a.v. definitie files). Dit geldt zowel voor het apparaat als voor eventuele cliënt systemen. | Eis
3.1 | 12 | Het systeem is en blijft voorzien van een up-to-date en ondersteund operating system (up-to-date o.a. t.a.v. security patches). Dit geldt zowel voor het apparaat als voor cliënt systemen. | Eis
3.1 | 13 | Systeem updates worden geüpload via het LUMC-netwerk (geen updates middels USB, CD of DVD op het fysieke systeem). | Eis
3.1 | 14 | Cliënt software (Office, Browser, Adobe, Java, ect) op het systeem is en blijft ondersteund en up-to-date (up-to-date o.a. t.a.v. security patches). Dit geldt zowel voor het apparaat als voor cliënt systemen. | Eis
3.1 | 15 | Op het systeem wordt zo min mogelijk data opgeslagen en wordt data zo kort mogelijk bewaard. Dit staat dus los van de benodigde buffercapaciteit zodat data later verstuurd kan worden in geval van netwerkverlies. | Eis
3.1 | 16 | Het systeem blijft functioneren bij een korte onderbreking van ICT infrastructuur (netwerk, evt. servers of data opslag systeem). | Eis
3.1 | 17 | De werking van het systeem wordt gemonitord. Bij uitval van (een deel van) het systeem dient een signaal te worden afgegeven (als zijnde een storing). | Eis
3.1 | 18 | Toegang tot het systeem is alleen mogelijk mits geauthentiseerd. Toelichting: Authenticatie vindt plaats via centrale AD Directory Service. Voor normaal gebruik zijn geen administratieve rechten nodig. Voor controle (op naleving) heeft het LUMC de mogelijkheid tot administratieve toegang. | Eis
3.1 | 19 | Het systeem is niet toegankelijk van buitenaf. Toelichting: bij support, onderhoud of andere werkzaamheden kan tijdelijk dit worden aangepast. | Eis
3.1 | 20 | Het systeem kan getest/gescand (op kwetsbaarheden) worden zonder impact. | Eis
3.1 | 21 | Het is niet toegestaan programmatuur aan te bieden op het systeem die gebruik maakt van zgn. 'dongles' (fysieke licentiesleutels op USB, serieële of parallele poort . | Eis

## Levering
Programma van Eisen (PvE)
Patiënt Simulatoren
| 4 | Levering
Sectie | Nr | Leveringseisen | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver
4.1 | 1 | Levertijd na plaatsing bestelaanvraag bedraagt maximaal 3 maanden. Graag uw levertijd specificeren in de toelichting. | Eis
4.1 | 2 | Apparatuur wordt op standplaats geleverd en bedrijfsklaar opgeleverd. Eventuele kosten hiervoor neemt u mee in uw Inschrijfprijs op de bijlage Prijzenblad. | Eis
4.1 | 3 | Verpakkingsmateriaal wordt afgevoerd door Opdrachtnemer. | Eis

## Communicatie,Onderhoud,Training
Programma van Eisen (PvE)
Patiënt Simulatoren
| 5 | Communicatie, onderhoud en training
Sectie | Nr | Onderhoud, garantie en levensduur | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver
5.1 | 1 | Opdrachtnemer stelt één vast contactpersoon aan voor levering en plaatsing van de apparatuur | Eis
5.1 | 2 | Technici van Opdrachtnemer die op locatie bij het LUMC voor onderhoud aanwezig zijn, spreken de Nederlandse of Engelse taal. | Eis
5.1 | 3 | Voor alle aangeboden apparatuur levert Opdrachtnemer digitaal een gebruikshandleiding in de Nederlandse of Engelse taal mee. | Eis
5.1 | 4 | Opdrachtnemer stelt voor de levensduur van het apparaat digitaal de complete technische documentatie beschikbaar. Alle technische documentatie is bij voorkeur in het Nederlands, Engels wordt wel geaccepteerd. | Eis
Sectie | Nr | Onderhoud, garantie en levensduur | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver
5.2 | 1 | Opdrachtnemer biedt een technische levensduur van de apparatuur met een minimum van zeven (7) jaar na oplevering in het LUMC door Opdrachtnemer. | Eis
5.2 | 2 | Opdrachtnemer biedt een technische levensduur van de apparatuur van tien (10) jaar na oplevering in het LUMC door Opdrachtnemer. Tegen dezelfde jaarlijkse prijscondities zoals aangeboden in de bijlage Prijzenblad. | Wens (J/N)
5.2 | 3 | Opdrachtnemer gaat akkoord met de Standaard Serviceovereenkomst (Wibaz) die is bijgesloten bij de aanbesteding. | Eis
5.2 | 4 | Opdrachtnemer beschikt over een Nederlands sprekende helpdesk en service-organisatie. | Eis
5.2 | 5 | Opdrachtnemer is tijdens kantooruren (09:00-17:00 uur, Nederlandse tijd) telefonisch bereikbaar voor support. | Eis
5.2 | 6 | De aangeboden apparatuur heeft minimaal 12 maanden garantie. | Eis
5.2 | 7 | Tijdens de garantieperiode dient op basis van het hoogste serviceniveau zowel correctief als preventief onderhoud kosteloos te worden uitgevoerd, tenzij aantoonbaar is dat het LUMC verantwoordelijk is voor schade aan de apparatuur. | Eis
5.2 | 8 | Opdrachtnemer geeft Out of Service datum minimaal 36 maanden vooraf door aan de afdeling Medische Technologie van het LUMC. | Eis
5.2 | 9 | Indien de Out of Service datum binnen 7 jaar na oplevering in het LUMC valt, dan wordt a.d.h.v. de afschrijfwaarde een credit opgesteld voor de jaren welke niet kunnen worden uitgenut. | Eis
Sectie | Nr | Training | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver
5.3 | 1 | Een applicatietraining voor de key-users is inbegrepen, minimaal 6 personen | Eis
5.3 | 2 | Opdrachtnemer geeft instructie voor gebruikers van de apparatuur voor het behoud van de apparatuur. | Eis

## Wensen
Programma van Wensen (PvW)
Patiënt Simulatoren
| 6 | Wensen
|  | Let op: Op het moment dat Inschrijver ten aanzien van de onderstaande Wensen aangeeft aan een Wens te voldoen, dan moeten eventuele kosten daarvan zijn opgenomen in de Inschrijfprijs. |  |  | Default puntentoekenning:
[5 empty] | Wens (J/N) | J | 100%
|  | Aantal te behalen punten | 300 |  |  | N | 0%
Sectie | Nr | Wensen | Type criterium | Voldoet J/N | Weging | Weging [%] | Maximaal aantal te behalen punten | Aantal behaalde punten Inschrijver (K1)
1.1 | 4 | De simulatoren (met eventuele toebehoren) kunnen de volgende (fysiologische) parameters meten: - PAP: cuve en getal | Wens (J/N) | 0 | 1 | 2.703% | 8.1081 | 0
1.1 | 22 | Simuleert tandbeschadiging | Wens (J/N) | 0 | 1 | 2.703% | 8.1081 | 0
1.1 | 37 | Mogelijkheid tot pneumothorax draineren | Wens (J/N) | 0 | 1 | 2.703% | 8.1081 | 0
1.1 | 39 | Naaldthoracocentese is mogelijk midclaviculair en midaxillair | Wens (J/N) | 0 | 1 | 2.703% | 8.1081 | 0
1.1 | 51 | ECG ritme is aanpasbaar: spitse T toppen, breed QRS, dying heart | Wens (J/N) | 0 | 2 | 5.405% | 16.2162 | 0
1.1 | 55 | Arterielijn is plaatsbaar in de radialis | Wens (J/N) | 0 | 2 | 5.405% | 16.2162 | 0
1.1 | 60 | Pulse pressure variation kan worden getoond naast arterielijn curve | Wens (J/N) | 0 | 1 | 2.703% | 8.1081 | 0
1.1 | 62 | Botnaald toegang is mogelijk in humerus of tibiaplateau | Wens (J/N) | 0 | 2 | 5.405% | 16.2162 | 0
1.1 | 63 | CVL toegang is mogelijk in hals | Wens (J/N) | 0 | 1 | 2.703% | 8.1081 | 0
1.1 | 70 | Bij het uitvoeren van defibrillatie en/ of pacen op de simulatoren moet geen gebruikt gemaakt worden van disposable defib pads | Wens (J/N) | 0 | 4 | 10.81% | 32.4324 | 0
1.1 | 79 | Buigbare armen en romp | Wens (J/N) | 0 | 3 | 8.108% | 24.3243 | 0
1.1 | 81 | De monitor is in te stellen zoals in het LUMC gebruikte monitoren voor: parameters ECG, saturatie, (arteriele en non invasieve) bloeddruk, pols, BIS en temperatuur. (huidige monitor betreft Philips) | Wens (J/N) | 0 | 3 | 8.108% | 24.3243 | 0
1.2 | 1 | Kan de volgende (fysiologische) parameters meten: - BIS: curve en getal | Wens (J/N) | 0 | 1 | 2.703% | 8.1081 | 0
1.2 | 2 | Kan de volgende (fysiologische) parameters meten: - kunnen meten op de beademingsmachine: effort van patient tussen 0 en -50 cmH2O (negatieve druk aangezien het eigen inspanning is) | Wens (J/N) | 0 | 1 | 2.703% | 8.1081 | 0
1.2 | 3 | Kan de volgende (fysiologische) parameters meten: - kunnen meten op beademingsmachine: spirometrie (druk volume curve) | Wens (J/N) | 0 | 1 | 2.703% | 8.1081 | 0
1.2 | 8 | Intubatiegraad aanpasbaar: vocht (bloed/ braaksel) in keel | Wens (J/N) | 0 | 1 | 2.703% | 8.1081 | 0
1.2 | 10 | Fiberscopie mogelijk tot in bronchien | Wens (J/N) | 0 | 1 | 2.703% | 8.1081 | 0
1.2 | 11 | Capnografie zichtbaar op ventilator | Wens (J/N) | 0 | 2 | 5.405% | 16.2162 | 0
1.2 | 13 | Capnografiecurve aanpasbaar: co2 stapeling | Wens (J/N) | 0 | 1 | 2.703% | 8.1081 | 0
1.2 | 19 | Het is mogelijk om autoPEEP te simuleren | Wens (J/N) | 0 | 1 | 2.703% | 8.1081 | 0
1.2 | 22 | Thoraxweerstand aanpasbaar bijv 10 tot 120 cmH2O/L/s | Wens (J/N) | 0 | 1 | 2.703% | 8.1081 | 0
1.2 | 24 | Inspiratietijd en expiratietijd aanpasbaar 0-20sec | Wens (J/N) | 0 | 1 | 2.703% | 8.1081 | 0
5.2 | 2 | Opdrachtnemer biedt een technische levensduur van de apparatuur van tien (10) jaar na oplevering in het LUMC door Opdrachtnemer. Tegen dezelfde jaarlijkse prijscondities zoals aangeboden in de bijlage Prijzenblad. | Wens (J/N) | 0 | 4 | 10.81% | 32.4324 | 0
[5 empty] | 37 | 100% | 300 | 0

## _56F9DC9755BA473782653E2940F9 (hidden)
T4wExFTdvUyASVRXqs0vuNLT7Zy1tjtHu4zvHoO5PdpUOTNENllLTjRaSDg5Tk1QNlBGTzczTkhMMi4u
Form1
{01b9f4c8-4637-4f07-8eee-af92b3f0dd7b}