## Nota van inlichtingen 1
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Beschrijvend document en prijzenblad | Blz 28 Beschrijvend document: Opgegeven (eenheids)prijzen mogen niet abnormaal laag zijn. Bij de vaststelling of hiervan sprake is nemen wij artikel 2.116 van de Aanbestedingswet 2012 in acht. Prijzenblad prijsplafond. Vraag: Kunt u het prijsplafond verhogen, van zowel de investering als het onderhoud? Het prijsplafond omschreven in de tender is niet marktconform voor 4 linacs, 10 jaar service en gewenste innovatieve functionaliteiten. | De plafondbedragen zijn vastgesteld op basis van onderzoek en een interne raming om een economisch verantwoorde Total Cost of Ownership (TCO) te realiseren rekening houdend met het beschikbare budget. De Aanbestedende Dienst is bereid de plafondbedragen te herzien. De nieuwe plafondbedragen worden vastgesteld op € 10.648.000 inclusief BTW voor de aanschaf van de 4 versnellers en € 13.800.000,- inclusief BTW voor de Total Cost of Ownership over 10 jaar. Het Beschrijvend Document en het Prijzenblad zullen dienovereenkomstig worden aangepast. Tevens is de scope van de opdracht teruggebracht: er worden in de herziene opdracht slechts 3 SGRT toestellen gevraagd t.o.v. 5 SGRT toestellen in de initieële opdracht.
2 | Beschrijvend document blz. 12 | Blz. 12 In deze opdracht wordt daarom expliciet gevraagd om versnellers met functionaliteit die een CBCT gebaseerde OART workflow gebruikmakend van RayStation faciliteert. Vraag: Moeten de 4 versnellers bij levering uitgerust zijn met oART, of is dit een mogelijke optie voor de toekomst? | Er wordt niet gevraagd om versnellers met volledige OART functionaliteit, maar om versnellers waarmee LUMC een OART werkwijze kan ontwikkelen gebruikmakend van Raystation. Binnen deze werkwijze zal (re)contouring en planning voor OART in ons bestaande TPS Raystation plaats moeten vinden. N.a.v. andere vragen is de precieze formulering van de eisen en wensen m.b.t. deze functionaliteit aangepast. Concreet wordt er nu de mogelijkheid gegeven voor een werkwijze waarin gebruik gemaakt wordt van een ander R/V systeem dan Raycare. De precieze scope van de levering is daardoor afhankelijk van de door de Inschrijver voorgestelde werkwijze. De aangeboden versnellers dienen echter in ieder geval voorzien te zijn van een CBCT, en de kwaliteit van de beeldvorming van deze CBCT maakt een belangrijk deel uit van de waardering. Tevens dienen de aangeboden versnellers verbonden te kunnen worden met het TPS Raystation hetzij via een inbegrepen R/V systeem van de Inschrijver, danwel een (niet inbegrepen) R/V systeem van een derde partij.
3 | Beschrijvend document blz. 27 | Beschrijvend document blz. 27. De prijsopgave dient in euro’s (€) (op 2 decimalen) en inclusief BTW te geschieden. Vraag: Er is een discrepantie in de beschrijving van exclusief en inclusief BTW. Wij zouden graag alles exclusief BTW willen opgeven. Zouden alle prijzen aangepast kunnen worden exclusief BTW? | Alle prijzen zijn aangepast naar inclusief BTW
4 | Beschrijvend document blz. 27 | Blz. 27: De prijsopgave dient in euro’s (€) (op 2 decimalen) en inclusief BTW te geschieden. Vraag: Aangezien er een discrepantie aanwezig is tussen inclusief en exclusief BTW, kloppen de plafondprijzen dan wel? | De plafondbedragen zijn vastgesteld op basis van onderzoek en een interne raming om een economisch verantwoorde Total Cost of Ownership (TCO) te realiseren rekening houdend met het beschikbare budget. De Aanbestedende Dienst is bereid de plafondbedragen te herzien. De nieuwe plafondbedragen worden vastgesteld op € 10.648.000 inclusief BTW voor de aanschaf van de 4 versnellers en € 13.800.000,- inclusief BTW voor de Total Cost of Ownership over 10 jaar. Het Beschrijvend Document en het Prijzenblad zullen dienovereenkomstig worden aangepast. Tevens is de scope van de opdracht teruggebracht: er worden in de herziene opdracht slechts 3 SGRT toestellen gevraagd t.o.v. 5 SGRT toestellen in de initieële opdracht.
5 | 0.08E | Kan dit item meer verduidelijkt worden? Aangezien dit een KO is, en wanneer het antwoord van de verwijzing NEE is, is een JA invullen op dit item dan toegestaan? Volgens ons klopt dit taalkundig dan niet. Graag verduidelijking van dit item. | U kunt deze vraag in twee gevallen met "Ja" beantwoorden: 1) functionaliteit zoals beschreven in 0.02W en/of 0.04W bestaat en maakt deel uit van de aanbieding. 2) De functionaliteit zoals beschreven in 0.02W en 0.04W is niet bestaand. De formulering van deze items is herzien, maar deze kent een vergelijkbaar item waarbij dit meer expliciet is aangegeven.
6 | Schouw Hagaziekenhuis | "1. Is het mogelijk om voor het opstellen van de machine de betonnen spikes in het doolhof te verwijderen? 2. Gaat de klant voor het opstellen van de machine alle benodigde ramen, meubels enz. verwijderen?" | 1) Deze spikes zullen in elk geval gedeeltelijk kunnen worden verwijderd, waarbij het smalste (naar voren stekende) gedeelte van elke spike zal worden verwijderd. Dit geeft natuurlijk al een flinke ruimte-winst. Liefst voorafgaand, maar evt. na afloop van de toestel-inhuizing zal de “buitenbocht” met de ingekorte spikes netjes worden afgerond. 2) Ja, meubels e.d. worden verwijderd door Haga. Voor verwijderen van het raam is dezelfde kraan nodig als gebruikt voor het inhuizen van de apparatuur. Dus dit zal i.o.m. de inhuizing-firma moeten afgestemd. Het betekent dus voor elk te verwijderen raam 2 extra hijsbewegingen : demontage en montage. (merk op dat er bij eerdere inhuizingen altijd slechts 1 raam is verwijderd, maar dat er in theorie 2 ramen kunnen worden verwijderd)
7 | Schouw Reinier de Graaf Gasthuis | Is het mogelijk om de toegang (deur/ kozijn) van de gang naar de bunker te verbreden in het Reinier de Graaf Gasthuis? | De toegang van de gang naar de bunker kan maximaal verbreed worden naar 1500 mm. Zie ook Bijlage NVL1.a Beddentoegangsdeuren RdG
8 | Schouw (Algemeen) | "Zou u de volgende gegevens aan kunnen leveren voor alle drie de locaties: 1. Plattegronden van de huidige machine, waarop de bekabeling van de bunker naar de controlekamer is aangegeven? 2. Plattegronden van de locatie met de huidige positie van het isocentrum 3. Doorsneden van de bunker met weergave van de dikte van de vloerplaat en de plafondplaat. 4. Zou het indien nodig mogelijk zijn om de positie van het isocentrum te verplaatsen? 5. Heeft de leveringsroute voldoende laadvermogen (zwaarste onderdeel 4225 kg)? | Zou u de volgende gegevens aan kunnen leveren voor alle drie de locaties: 1. Zie Bijlage NVL1.b Goten.zip 2. Lumc en Haga zie Bijlage NVL1.c Isocentra LUMC en Haga.zip RdG: Zie oorspronkelijke bijlage K, file A09133-B-RV-EF-00-120.pdf 3. LUMC en Haga zie Bijlage NVL1.d Vloer en Doorsnedes LUMC en Haga.zip RdG: Zie oorspronkelijke bijlage K, file 9V7463_C BU - 00 30 (A0).pdf en 9V7463_C BU - 00 31 (A0).pdf 4. In algemene zin is het voor ons lastig om aan te geven of verplaatsing van het isocentrum mogelijk is indien wij niet weten op welke linac of bunker de vraag betrekking heeft en wat de omvang en richting van de gewenste verplaatsing is. Als u deze vraag concreter kunt maken kunnen wij mogelijk in de 2e nota van inlichtingen een concreter antwoord geven. In algemene zin verplaatsen we de positie van het isocentrum ook bij voorkeur niet vanwege reeds aanwezige voorzieningen zoals hijsbalk, inkassingen voor lasers etc, en de noodzaak om uitgebreide afschermingsberekeningen te doen. Voor de verplaatsing van het isocentrum spelen twee zaken een rol : namelijk stralingshygienisch en constructief. Stralingshygienisch is enige verplaatsing in de laterale (A-B) richting in het algemeen waarschijnlijk mogelijk omdat de primaire bundel dan op de primaire afscherming gericht blijft. Stralingshygienisch kan verplaatsing in de G-T richting tot gevolg hebben dat de primaire bundel buiten primaire afscherming valt. Of dit mogelijk is zonder het aanbrengen van extra afscherming hangt af van het toestel type (maximale fotonen-energie) en het al dan niet aanwezig zijn van een beamstopper. Constructief gezien is verplaatsing van het isocentrum in de bunkers in het LUMC en RdG mogelijk. De bunker van het Haga ziekenhuis biedt waarschijnlijk de meeste uitdagingen. Stralingshygienisch is het hier mogelijk om het isocentrum tot 70 cm in de T richting te verplaatsen, alhoewel dat niet de voorkeur geniet. Indien in deze bunker de vloer versterkt dient te worden dan zal het Haga ziekenhuis hier zorg voor dragen. 5. Heeft de leveringsroute voldoende laadvermogen (zwaarste onderdeel 4225 kg)? Allereerst onze wedervraag: zijn de aan te bieden versnellers mogelijk ook in kleinere (minder zware) delen inhuisbaar? Antwoord per locatie: LUMC: Leveringsroute heeft voldoende laadvermogen RdG:
9 | Bijlage J1 ICT Infrastructuur Wensen en Eisen | In bijlage J1 punt3 stelt UMC dat het systeem moet functioneren op basis van dynamische IP adressen. De aangeboden toestellen ondersteunen alleen vaste IP adressen zoals de meeste medische apparatuur. Is UMC bereid om deze eis te laten vervallen? | Deze vragenlijsten hoeft u nu nog niet in te vullen. Voor zover vragen uit deze lijst niet ook expliciet in het PvE voor komen als eis, geldt dat u er van uit kunt gaan dat we daar in overleg uit komen indien de opdracht aan u gegund wordt. Het antwoord op dit specifieke punt is dat de versnellers binnen een eigen subnet zullen worden geinstalleerd met een verbinding via een firewall naar het LUMCNET. Binnen het subnet zijn vaste IP adressen toegestaan.
10 | Bijlage J1 ICT Infrastructuur Wensen en Eisen | In het Programma van Eisen wordt gesteld dat systemen voorzien moeten zijn van goed functionerende en up-to-date antivirussoftware. Onze lineaire versnellers accepteren geen antivirussoftware vanwege de risico’s op interferentie met de besturingssoftware en de strikte validatie van medische apparatuur. De beveiliging van deze systemen wordt gerealiseerd door een MICAP (Juniper SRX300) Firewall-oplossing. Kunt u bevestigen dat deze aanpak voldoet aan de gestelde beveiligingseisen, en kunnen wij dit als gelijkwaardig alternatief indienen? | Deze vragenlijsten hoeft u nu nog niet in te vullen. Voor zover vragen uit deze lijst niet ook expliciet in het PvE voor komen als eis, geldt dat u er van uit kunt gaan dat we daar in overleg uit komen indien de opdracht aan u gegund wordt.
11 | Bijlage F Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | In paragraaf 47.3 van de NFU voorwaarden wordt gesteld dat UMC logging en/of session recording kan uitvoeren. Wij maken gebruik van een beveiligde omgeving (ISO27001) en kunnen u voorzien van deze informatie. Bent u hiermee akkoord? | De Aanbestedende Dienst is akkoord met de aanlevering van logging en/of session recording vanuit de ISO27001 gecertificeerde omgeving van de Inschrijver, mits de Inschrijver de verplichtingen tot vastlegging en verstrekking van logging op verzoek nakomt (SSO Bijlage B, artikel 8 en 9).
12 | Bijlage F Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | 47.3. Leverancier begrijpt de wens van UMC met betrekking tot session recording in het kader van haar verplichtingen rondom informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens. De gevraagde dienstverlening op het systeem is enkel volledig mogelijk met gebruikmaking van de remote access oplossing van de leverancier; bij enige andere remote access oplossing zullen bepaalde serviceactiviteiten technisch niet mogelijk zijn. De leveranciers remote access oplossing ondersteunt momenteel geen session recording. Echter, door middel van de audit logs in het systeem in combinatie met de audit logs van de remote access oplossing van de leverancier, kan UMC volledig inzicht krijgen in de activiteiten op het systeem. Is dit voor UMC toereikend? | Ja, de combinatie van de audit logs in het systeem en de audit logs van de remote access oplossing van de Leverancier, die Opdrachtgever volledig inzicht geven in de uitgevoerde activiteiten, wordt door Opdrachtgever als toereikend beschouwd ter invulling van de verplichtingen rondom informatiebeveiliging en logging.
13 | Bijlage F Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | Artikel 40-46, In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van ICT-prestaties als bedoeld in deze artikelen. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn? | De artikelen 40 tot en met 46 van de Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU zijn van toepassing. De te leveren medische lineaire versnellers worden beschouwd als een ICT Prestatie, of een Prestatie met ICT-componenten, aangezien de hardware significante softwarecomponenten bevat en de systemen onderdeel uitmaken van de ICT-omgeving van Opdrachtgever. Dit valt onder de definitie van 'ICT Prestatie' zoals vastgelegd in artikel 41) van de Algemene Inkoopvoorwaarden.
14 | Bijlage F Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | artikel 37-39, In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van bruikleen en/of huur. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn? | Indien het desbetreffende onderwerp in de AIV geen betrekking heeft op de overeenkomst zal dit onderwerp niet van toepassing zijn op de overeenkomst.
15 | Bijlage F Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | Artikel 35-36, In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van consignatie. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn? | Indien het desbetreffende onderwerp in de AIV geen betrekking heeft op de overeenkomst zal dit onderwerp niet van toepassing zijn op de overeenkomst.
16 | Bijlage F Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | Artikel 30-34, In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van zicht- of proefzendingen. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn? | Indien het desbetreffende onderwerp in de AIV geen betrekking heeft op de overeenkomst zal dit onderwerp niet van toepassing zijn op de overeenkomst.
17 | Bijlage F Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | 27.7 Leverancier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen voortvloeiende uit de storing of onderbreking indien de storing of onderbreking is veroorzaakt door toedoen van UMC of door een oorzaak die binnen de invloedssfeer van UMC ligt. | LUMC is bereid om aan artikel 27.7 uit de AIV het volgende toe te voegen “tenzij de storing of onderbreking is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van umc”.
18 | Bijlage F Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | 20.1 f/g, Leverancier acht het niet redelijk dat een overeenkomst kan worden ontbonden of beëindigd wanneer Leverancier overgaat tot overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan. Derhalve wensen wij art. 20.1 f en art. 20.1 g te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, is UMC bereid een alternatieve regeling op te nemen, waarbij een overname, fusie, of enige daarmee vergelijkbare toestand waardoor een (belangrijke) wijziging in de zeggenschap en/of controle plaatsvindt wordt uitgesloten? | LUMC wil alleen een uitzondering opnemen ten aanzien van “interne herstructureringen, mits voldaan blijft aan de geschiktheidseisen en de herstructurering ook niet leidt tot een andere wezenlijke wijziging.''
19 | Bijlage F Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | 19.7 U vraagt leverancier te bewijzen dat deze over de gevraagde verzekeringen beschikt middels het overleggen van betalingsbewijzen. Deze betalingsbewijzen bevatten echter bedrijfsvertrouwelijke informatie, omwille waarvan deze in geen geval met derden kan en mag worden gedeeld. Leverancier toont bij al haar relaties aan te beschikken over de gevraagde verzekeringen middels het overleggen van het verzekeringscertificaat (de verklaring van de verzekeraar dat leverancier over de betreffende verzekering beschikt). in dit kader Leverancier mag volstaan met het op eerste verzoek overleggen van het betreffende certificaat? | Akkoord
20 | Bijlage F Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | In afwijkingen van de artikelen 19.2 en 19.3 NFU-voorwaarden is Leverancier nimmer gehouden schade te vergoeden wegens verlies van informatie inclusief de kosten van heropbouw daarvan, gemiste besparingen, gemiste overeenkomsten, tevergeefs gemaakte arbeidskosten, toename van operationele kosten, meerkosten van inkoop elders en aan derden verschuldigde kortingen of boetes.” | Niet akkoord, de impact van het verlies van informatie is groot, LUMC acht deze bepaling daarom terecht. Graag verwijzen wij u eveneens naar art.19.2 sub d en de bepalingen in de verwerkersovereenkomst ten aanzien van aansprakelijkheid voor verlies van informatie.
21 | Bijlage F Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | 19.1 Wij verzoeken u om de aansprakelijkheid, zoals gebruikelijk is in de markt, te beperken tot enkel de directe schade. Dit is tussen professionele marktpartijen gebruikelijk. | Niet akkoord. In de laatste versie van de AIV 2024 is de tekst aangepast van “alle schade” in “toerekenbare schade of schade die krachtens de wet voor rekening van leverancier komt”. Hierbij is aangesloten bij de wettelijke maatstaven voor bepaling van aansprakelijkheid.
22 | Bijlage F Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | 18.1 Partijen spreken af dat UMC aan Leverancier bij voorbaat toestemming geeft op de rechten en verplichtingen van Leverancier voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een aan Leverancier gelieerde (groeps-)entiteit. | Nee, het voorstel wordt niet overgenomen. Artikel 18.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU (NL 01-01-2024) bepaalt reeds dat de Leverancier de rechten en verplichtingen niet geheel of gedeeltelijk aan derden mag overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UMC, waarbij deze toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. De huidige bepaling is afdoende.
23 | Bijlage F Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | 16.6. Kunt u bevestigen dat in geval van gunning en indien vast komt te staan dat leverancier verwerker is namens of ten behoeve van Instelling, de huidige verwerkersovereenkomst tussen leverancier en UMC van toepassing gemaakt kan worden op de nieuwe overeenkomst? | Na voorlopige gunning zal in samenspraak tussen Partijen gekeken worden in hoeverre een bestaande verwerkersovereenkomst tussen Partijen voor onderhavige opdracht kan worden toegepast.
24 | Bijlage F Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | 16.4. U geeft het volgende aan in dit artikel: ‘’Leverancier geeft UMC toestemming het proces en de Prestatie te controleren of te laten controleren door middel van een (externe) informatiebeveiligingsaudit’’. Kunt u bevestigen dat deze audit zich beperkt tot processen en procedures (en niet bijvoorbeeld penetratietesten van een product omvat)? | Dit kunnen wij niet bevestigen.
25 | Bijlage F Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | 16.3. Wij stellen vast dat de hoogte van de boete niet proportioneel is met de waarde van de beoogde leveringen. Boete of vergoeding van de werkelijke geleden direct schade (zie artikel 19), geen vergoeding van beide. In geval van overtreding door beide partijen van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel verbeuren Instelling dan wel Leverancier, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijke opeisbare niet voor verrekening vatbaar boete van minimaal Euro 5.000,00 per gebeurtenis met een maximum van Euro 10.000,00 –. | Akkoord. Artikel 16.3 wordt als volgt aangepast: ''Schrapping van de boete, behoud van de schadevergoeding''.
26 | Bijlage F Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | 16 Bent u bereid deze geheimhoudingsverplichting wederkerig te laten gelden? Beide partijen hebben immers een gelijk belang bij de vertrouwelijkheid van de over en weer gedeelde informatie en documentatie | Dit is akkoord.
27 | Bijlage F Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | 14.6 Verzoek om deze laatste zin van dit lid te verwijderen. Eventuele ontbinding kan altijd geschieden middels artikel 20 die eveneens voorziet in een ontbindingsmogelijkheid. | Niet akoord, artikel 14.6 uit de AIV blijft bestaan met daaraan de toevoeging “onverminderd het bepaalde in artikel 20.1 lid 1 sub a van de AIV”. Daaruit volgt dat eerst in gebreke moet worden gesteld met redelijke termijn voor herstel.
28 | Bijlage F Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | 6.3 Wij verzoeken u de zinsnede "fatale termijnen" te wijzigen in "redelijke termijnen" en toe te voegen dat bij overschrijding een ingebrekestelling noodzakelijk is. | Niet akkoord, de uiterlijke oplevertermijn zien wij als een fatale termijn, na verstrijken hiervan treedt opdrachtnemer automatisch in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
29 | Bijlage D Koopovereenkomst Medische Lineaire Versnellers | "15. dit is niet van toepassing Bij deze opdracht is sprake van de levering en installatie van een bestaand systeem, waarbij geen sprake is van een ontwikkelingsovereenkomst voor maatwerk. Deze paragraaf is hierbij dus niet van toepassing. Is LUMC bereid deze te laten vervallen? | Indien het desbetreffende onderwerp in de AIV geen betrekking heeft op de overeenkomst zal dit onderwerp niet van toepassing zijn op de overeenkomst.
30 | Bijlage D Koopovereenkomst Medische Lineaire Versnellers | 14.2 de zinsnede “behoudens het bepaald onder artikel 14.1 onder c” is o.i. niet van toepassing, derhalve stellen wij voor deze zinsnede te laten vervallen | Niet akkoord.
31 | Bijlage D Koopovereenkomst Medische Lineaire Versnellers | In artikel 12.1 van de concept koopovereenkomst staat een boete opgenomen in geval van niet nakoming van de overeengekomen prestaties, waarbij is vermeld dat “de hoogte van de boete wordt berekend conform de methode zoals benoemd in bijlage A”. In bijlage A staat hierover niets beschreven, kunt u toelichten wat u hiermee bedoeld. | Deze zinsnede zal worden verwijderd in de definitieve versie de boete zal worden berekend op basis van de geleden schade
32 | Bijlage E Serviceovereenkomst In-house, Bijlage D.1, paragraaf 6 punt 4.3 en 6.5 | Is dit niet ondervangen in de uptime garantie? Kunt u nader toelichten hoe U dit bedoeld en op welke factuur de 20% vergoedingspercentage wordt toegepast aangezien er sprake is van een full service contract? | Dit is akkoord. Zie artikel 2.15 van de SSO.
33 | Bijlage E Serviceovereenkomst In-house, Bijlage D.1, paragraaf 6 punt 3.1 | Jaarlijkse facturatie achter af is zeer ongebruikelijk, kunt u jaarlijkse of kwartaal facturatie vooraf accepteren? | Facturatie jaarlijks vooraf is akkoord
34 | Bijlage E Serviceovereenkomst In-house, Bijlage D.1, paragraaf 6 punt 2.15 | U geeft aan dat er geen indexatie toegepast mag worden in het volgende jaar bij een onderschrijding van 97% uptime in het lopende jaar. Kunt u zich vinden in een andere vorm van compensatie (boete) bij het onderschrijden van de uptime, waarbij de mate van onderschrijding bepalend is voor de compensatie? | Niet akkoord, de beschikbaarheid van de apparatuur (uptime) is van groot belang voor de continuïteit van de patiëntenzorg van het LUMC. Om die reden achten wij de huidige tekst proportioneel.
35 | Bijlage E Serviceovereenkomst In-house, Bijlage D.1, punt 2 | Wij willen u verzoeken te overwegen om de indexeringssystematiek aan te passen naar een verhouding van 2/3 personeelskosten en 1/3 materiaalkosten, aangezien deze verdeling beter aansluit bij de werkelijke kostenstructuur van het voorgestelde servicemodel en de inzet van hooggekwalificeerd technisch personeel. Bent u bereid deze aangepaste indexeringsverhouding te accepteren of op te nemen als alternatief binnen het servicecontract? Zo nee, waarom niet? | Dit is akkoord.
36 | Bijlage E Serviceovereenkomst In-house, Bijlage B, punt 2 | Is dit punt van toepassing bij het sluiten van een verwerkersovereenkomst? | Ja, dit punt blijft van toepassing.
37 | Bijlage E Serviceovereenkomst In-house, Bijlage B, blz 18 | Allinea 3 "leverancier middels deze VPN verbinding toegang heeft of kan verkrijgen tot de ICT infrastructuur van opddraxhtgever en de apparatuur, zonder tussenkomst van opdrachtgever. Onder toegang wordt verstaan, hetzij toegang vanaf of middels het customer center van leverancier middels VPN verbinding, hetzij rechtstreeks op locatie." Dit spreekt het gestelde in Bijlage A, PvE 8.28E tegen. Kunt u dit verduidelijken? | Remote toegang zoals genoemd in PvE 8.28E betreft de toegang tot de directe apparatuur. Een VPN en/of koppeling met een service portaal mogen wel zonder tussenkomst van opdrachtgever opgezet worden.
38 | Bijlage A, PvE 8.28E | Wij maken gebruik van een remote oplosssing waarbij er een verbinding van het systeem rechtstreeks met onze remote service server (ISO27001) actief is. Personen met toegang loggen in op deze server middels MFA. Het toestaan van een remote sessie door de opdrachtgever is in deze configuratie niet mogelijk. Kunt u een oplossing accepteren waarin LUMC een externe oplossing toevoegd om dit te realiseren? | Dat is akkoord indien blokkeren van een remote sessie op LUMC/afdelings firewall niveau mogelijk is.
39 | Bijlage A, PvE 8.09E | Welke monitoring van het systeem bedoeld u hier, bedoeld u hier de werking van de versneller? Kunt u toelichten wat u met deze monitoring bedoeld? | Hiermee wordt de werking van de versneller en daarbij behorende relevante hard- en/of software bedoeld. Het beoogde doel is het vroegtijdig opmerken van afwijkende parameters in de hard- en/of software zoals, maar niet gelimiteerd tot, systeemwaarschuwingen vanuit de lineaire versneller, services die niet goed opstarten of zijn uitgevallen en hardware issues zoals defecte voedingen of oneigenlijke temperaturen.
40 | Bijlage A, PvE 5.03E | Wij hanteren voor onze systemen een service- , software- en onderdelenbeschikbaarheid die is afgestemd op de verwachte technische levensduur van het toestel, zoals vastgesteld op basis van veiligheidsanalyses, componentbetrouwbaarheid en onderhoudsstrategieën van 10 jaar. Gedurende deze periode van 10 jaar zijn software en onderdelen ondersteund en leverbaar, na deze periode is dit niet gegarandeerd. Bent u bereid deze aangepaste tijd te accepteren? | Niet akkoord.
41 | Bijlage A, PvE Itemnr 8.33E | In Bijlage A, PvE Itemnr 8.33E stelt u als eis dat het systeem blijft voorzien van een up-to-date en ondersteund operating systeem (up-to-date oa t.a.v. security patches) Is onze aanname correct dat ook hardware (firewall) ten behoeve van aanvullende cybersecurity voorzien moet worden van de laatste firmware/ hardware updates? | Zolang een correcte en veiliging werking binnen het doel van de hardware gegarandeerd kan worden vallen firmware/hardware updates van firewalls hierbuiten.
42 | Bijlage A, PvE Itemnr 6.02E | "In punt 6.02E van het PvE wordt aangegeven dat na afloop van de periode zoals genoemd in 6.01E een servicecontract in werking treedt, waarin onder andere jaarlijkse indexatie van de kosten plaatsvindt op basis van het prijsindexcijfer van de NZa, met een verdeling van 1/2 personeelskosten en 1/2 materiaalkosten. Wij willen u verzoeken te overwegen om de indexeringssystematiek aan te passen naar een verhouding van 2/3 personeelskosten en 1/3 materiaalkosten, aangezien deze verdeling beter aansluit bij de werkelijke kostenstructuur van het voorgestelde servicemodel en de inzet van hooggekwalificeerd technisch personeel. Bent u bereid deze aangepaste indexeringsverhouding te accepteren of op te nemen als alternatief binnen het servicecontract?" | Akkoord
43 | Bijlage E, Serviceovereenkomst In-House | "In Bijlage D.1 van de serviceovereenkomst In-house geeft u aan als contractduur 10 jaar met de mogelijkheid om 5x met 1 jaar te verlengen. Wij hanteren voor onze systemen een service- en onderdelenbeschikbaarheid die is afgestemd op de verwachte technische levensduur van het toestel, zoals vastgesteld op basis van veiligheidsanalyses, componentbetrouwbaarheid en onderhoudsstrategieën. Deze levensduur wordt mede bepaald door factoren zoals gebruiksfrequentie, onderhoudscondities en beschikbaarheid van onderdelen. Om deze ondersteuning op een duurzame en verantwoorde manier te kunnen blijven garanderen, stellen wij voor om de maximale looptijd van het servicecontract te beperken tot 9 jaar na afloop van de garantieperiode. Deze termijn sluit aan bij de verwachte inzetbaarheid van het systeem en biedt voldoende zekerheid voor de continuïteit van de dienstverlening. Bent u bereid deze aangepaste looptijd te accepteren als alternatief binnen het servicecontract?" | Niet akkoord, uit de praktijk blijkt dat de systemen langer meegaan dan de levensduur van 10 jaar en wordt er daarna jaarlijks gekeken naar de mogelijkheid van verlenging.
44 | Bijlage A, PvE Itemnr 2.34 | In bijlage A, PvE Itemnr 2.34E stelt u als eis dat de minimale afschrijvingstermijn 5 jaar geldt voor de computer hardware. Geldt dit ook voor randapparatuur welke onderdeel uitmaakt van het systeem. | De minimale afschrijvingstermijn van 5 jaar betreft in principe alle geleverde computer hardware. Deze eis is met name geformuleerd om te waarborgen dat de kosten voor de Opdrachtgever van door de Opdrachtnemer verplichte vervangingen van computer hardware binnen redelijke en billijke grenzen blijven.
45 | Bijlage A, PvE 2.07E | In bijlage A, PvE Itemnr 2.07E stelt u als eis dat de maximale belasting van de tafel 200kg of meer dient te zijn. De tafel voldoet aan de gestelde eis in combinatie met de standaard Varian IGRT couchttop. De maximale belasting van de tafel is afhankelijk de gekozen 3rd party couchtop. Het maximaal toegestane gewicht van de door u uitgevraagde couchtop is 178kg. Is de aanbestedende dienst bereid deze eis te laten vallen? | Wij hebben ItemNr 2.07E aangepast naar: "Wanneer gebruik gemaakt wordt van het aangeboden (standaard) rechthoekige tafelblad, zonder de extensie gevraagd in 4.19E, bedraagt de maximale belasting van de tafel 200 kg of meer." Indien wij hiermee nog onvoldoende tegemoet komen aan uw bezwaren kunt u dan uw vraag verduidelijken?
46 | Bijlage A, PvE 5.06E | "In PvE itemnr 5.06E stelt u als eis dat de aangeboden systemen dienen te beschikken over functionaliteit waarmee de bestralingsbundel automatisch kan worden onderbroken. In combinatie met de eis zoals gesteld in item 5.02E (installatie van een additioneel SGRT-systeem op een bestaande Elekta-versneller), leidt dit ertoe dat het voor ons niet mogelijk is om ring-based lineaire versnellers aan te bieden. Alleen het Varian IDENTIFY SGRT-systeem beschikt over de vereiste functionaliteit voor automatische bundelonderbreking in combinatie met ring-based versnellers. Aangezien IDENTIFY niet gevalideerd is voor gebruik met Elekta-versnellers, wordt het aanbieden van deze technologie feitelijk uitgesloten. Kunt u aangeven of u bereid bent deze eis te heroverwegen of aan te passen, bijvoorbeeld door: De eis te herformuleren als een wens in plaats van een harde eis; Of SGRT te beperken tot de aangeboden systemen." | De scope van de opdracht is aangepast. SGRT voor beide versnellers in het Haga ziekenhuis (de bestaande Elekta versneller en de nieuw aan te schaffen versneller) maakt géén deel uit van deze aangepaste opdracht. Hiermee vervallen de genoemde bezwaren.
47 | Bijlage A, PvE Itemnr 5.02E | Binnen de scope van deze opdracht (die gaat over de levering van vier versnellers en service) dient ook een SGRT systeem voor een vijfde versneller geleverd te worden. In welk jaar is deze vijfde versneller klinisch in gebruik genomen, en wanneer zal deze versneller vervangen worden? | De betreffende versneller is klinisch in gebruik genomen Q1 2022, en wordt niet eerder dan 2032 vervangen. De scope van de opdracht is echter aangepast. SGRT voor beide versnellers in het Haga ziekenhuis, dus inclusief de bestaande Elekta versneller, maakt géén deel uit van deze aangepaste opdracht.
48 | Bijlage A, PvE Itemnr. 5.02E | Binnen de scope van deze opdracht (die gaat over de levering van vier versnellers en service) dient ook een SGRT systeem voor een vijfde versneller geleverd te worden. Er is aldus sprake van clustering van opdrachten (artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012). Voordat u besluit tot clustering heeft u acht dienen te slaan op de gevolgen van deze samenvoeging, en dient u de samenvoeging in de aanbestedingsstukken te motiveren. In de aanbestedingsstukken lezen wij geen motivering waarom u meent dat deze samenvoeging nodig is, en dat u acht heeft geslagen op de criteria zoals genoemd in artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012. | De scope van de opdracht is aangepast. SGRT voor beide versnellers in het Haga ziekenhuis (de bestaande Elekta versneller en de nieuw aan te schaffen versneller) maakt géén deel uit van deze aangepaste opdracht. Hiermee vervallen de genoemde bezwaren.
49 | Bijlage A, PvE Itemnr 5.01E | In het PvE onder itemnr. 5.01E stelt u de eis dat alle aangeboden linacs uitgerust moeten zijn met een SGRT systeem. Daarnaast stelt u de eis dat er één additioneel systeem moet worden aangeboden welke geinstalleerd moet worden op een bestaande Elekta VersaHD. Het PvE is erg algemeen en meerdere aanbieders komen hiervoor in aanmerking en LUMC spreekt geen voorkeur uit. Zou u ons de mogelijkheid willen geven om aanbiedingen van meerdere leveranciers toe te kunnen voegen zodat het LUMC keuzevrijheid heeft? | De scope van de opdracht is aangepast. SGRT voor beide versnellers in het Haga ziekenhuis (de bestaande Elekta versneller en de nieuw aan te schaffen versneller) maakt géén deel uit van deze aangepaste opdracht. Naar onze verwachting komt deze vraag hiermee te vervallen.
50 | Bijlage A, PvE Itemnr 2.15E | "In PvE itemnr 2.15E stelt u als eis dat voor elk mogelijk VMAT-plan de verschillen in dosisafgifte tussen verschillende machines van hetzelfde type binnen een 2% / 2 mm gamma-criterium dienen te vallen, gemeten met een PTW Octavius-fantoom. Wij voeren deze metingen niet zelfstandig uit, maar zijn afhankelijk van klinische instellingen die onze systemen in gebruik hebben. In dit kader verwijzen wij naar een onafhankelijke validatie uitgevoerd door het Karolinska University Hospital, waarbij de dosimetrische consistentie van het aangeboden systeemtype is beoordeeld met behulp van een Delta4-fantoom. Deze studie toonde een 100% pass rate bij een 2% / 2 mm gamma-criterium. De resultaten zijn gepubliceerd in een peer-reviewed artikel, beschikbaar via de volgende link: https://aapm.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acm2.13058 Kunt u bevestigen dat deze onafhankelijke validatie, uitgevoerd met een gelijkwaardig en klinisch geaccepteerd fantoom, volstaat als bewijs voor het voldoen aan PvE-eis 2.15E?" | Akkoord
51 | Bijlage A, PvE Itemnr 4.01W | In het PvE itemnr 4.01W vraagt u om de gemiddelde tijdsduur van een stereotactische, non coplanaire brein bestraling. Kunt u specificeren welk type behandeling dit betreft, bijvoorbeeld multiple hersenmetastasen of single laesie? | U kunt voor dit item uitgaan van de behandeling van een single laesie.
52 | Bijlage A, PvE Itemnr 2.29W | In het PvE Itemnr 2.29 spreekt u de wens uit dat de aangeboden systemen een formele ondersteunde mogelijkheid bieden voor offline review van de CBCT's. Offline review mogelijkheden zijn onderdeel van het Oncology Information System. Kunt u aangeven of uw huidige OIS deze functionaliteit ondersteunt gezien het feit dat de aangeboden apparatuur hierop aangesloten dient te worden? | Bij onze huidige leverancier en versie van linacs maakt offline review geen onderdeel uit van het OIS.
53 | Bijlage A, PvE Itemnr 2.25W | In het PvE Itemnr. 2.25 spreekt u de wens uit dat de CBCT opnames en registraties via een centraal aangeboden applicatie beoordeeld moeten kunnen worden nadat de fractie is gegeven. Is deze mogelijkheid reeds beschikbaar binnen het LUMC/ RdGG en Hagaziekenhuis? En zo nee, mogen wij ervan uitgaan dat u zelf zorgdraagt voor deze functionaliteit? | Een mogelijkheid om centraal opnames en registraties te bekijken is op dit moment aanwezig maar met een implementatie specifiek voor onze huidige leverancier. Wanneer er geen directe oplossing voor handen is, kunnen wij zelf zorgdragen voor deze functionaliteit mits de leverancier bereid is volledige medewerking te verlenen.
54 | Bijlage L Paragraaf 2.1 Algemene Eisen t.b.v. de aan te leveren CBCT beelden | "In Bijlage L Beoordeling beeldkwaliteit CBCT_definitief stelt u algemene eisen aan de aan te leveren CBCT beelden.Klopt onderstaande interpretatie? 1. Er mogen uitsluten CE-gecertificeerde, voor klinisch gebruik goedgekeurde acquisitie- en reconstructiealgortimen worden gebruikt? 2. Gebruik van experimentele, niet klinisch gevalideerde algoritmen of beeldverwerkingstechnieken zijn uitgesloten. 3. Beeld representatief moeten zijn voor de prestaties van het systeem zoals het daadwerkelijk in de klinische praktijk zal worden ingezet Vraag: Hoe waarborgt de aanbestedende dienst dat alle inschrijvers uitgaan van gelijkwaardige technische randvoorwaarden bij het aanleveren van beelden, zodat een objectieve en representatieve vergelijking van de daadwerkelijke klinische prestaties mogelijk is? Vraag: Zijn aanvullende specificaties noodzakelijk om de gelijke uitgangspositie en transparantie te waarborgen?" | Uw interpretatie is correct, hetgeen ons inziens uit het voorliggende PvE volgt. Specifiek voor de door u aangedragen 3 punten: 1. Dat de beelden met CE-gecertificeerde systemen moeten zijn verkregen volgt ons inziens direct uit de eis "De CBCTs dienen gegenereerd te zijn met klinisch vrijgeven hardware, software en reconstructieprotocollen zoals deze in deze aanbesteding door u worden aangeboden." Immers, de aangeboden systemen dienen CE-gecertificeerd te zijn (1.01E). 2) Volgt direct uit 1) daar ons inziens experimentele, niet klinisch gevalideerde algoritmen of beeldverwerkingstechnieken niet over CE markering zullen beschikken. 3) Volgt volgens ons uit de eis dat de aangeleverde CBCT beelden klinische beelden dient te betreffen, die dus in de klinische praktijk zijn verkregen. U stelt een vraag m.b.t. de waarborging van gelijkwaardige technische randvoorwaarden. Mogelijk doelt u hiermee op een limiet aan de scan dosis. Wij gaan er vanuit dat de radiotherapieafdeling waarvan de klinische beelden zijn verkregen voor de scandosis een verantwoorde afweging heeft gemaakt tussen de vereiste beeldkwaliteit en het ALARA principe, en dat er dus geen beelden met een onredelijk hoge scandosis aangeleverd worden. Wij zullen wel naar de scandosis kijken en indien deze vragen oproept zullen wij deze aan de betreffende radiotherapieafdeling stellen. Hiertoe zullen wij Bijlage L uitbreiden met het verzoek om de radiotherapieafdeling die de beelden heeft verstrekt als referentie toe te voegen, en hiervan contactgegevens te verstrekken. U stelt tevens de vraag of aanvullende specificaties noodzakelijk zijn. Het is voor ons gissen op wat voor een aanvullende specificaties u doelt. Wij denken dat de eisen die wij aan de aan te leveren CBCT beelden stellen voldoende afgekaderd zijn. Wij zullen echter enkele kleine aanscherpingen doorvoeren, te weten: 1) Toevoeging van de eis dat de aangeleverde reconstructies de reconstructies betreffen zoals deze klinisch gemaakt en gebruikt zijn in de betreffende radiotherapie afdeling(en). Het is derhalve expliciet niet toegestaan om een andere reconstructiewijze toe te passen op klinisch verkregen ruwe data (projecties). 2) de coupe dikte mag niet kleiner dan 2 mm en niet groter dan 3 mm zijn 3) de radiotherapie afdeling(en) die de CBCT beelden heeft/hebben aangeleverd moet(en) als referentie opgevoerd worden inclusief contactgegevens
55 | Bijlage A, PvE Itemnr 8.02E | In het PvE Itemnr 8.02E verwijst u naar Bijlage M. Deze lijkt te ontbreken in de door u verstrekte documenten. Zou u deze alsnog kunnen verstrekken? | Bijlage M beftreft het document met de naam "Firewall overzicht LUMC en Haga" Abusievelijk is in de naamgeving niet aangegeven dat dit bijlage M betreft.
56 | Bijlage A, PvE Itemnr 4.05E | In het PvE itemnr 4.05E stelt u de eis dat het aangeboden systeem een Flattening Filter Free X6 fotonenbundel kan produceren. U stelt daaraan een eis (TPR 20,10) welke leverancier specifiek is. Bent u bereid deze kwaliteitseis te laten vervallen? | De in itemnr 4.05E gestelde eis aan TPR20,10 is aangepast naar 0.655+-0.035.
57 | Beschrijvend document, 3.1 Algemene voorschriften voor de aanbesteding | U vraagt van inschrijvers om direct een kort geding te starten indien de antwoorden in de nota van inlichtingen hun bezwaren niet hebben weggenomen. Dat is niet proportioneel. Het aanhangig maken van een kort geding is niet nodig om de aanbestedende dienst op mogelijke misstappen te wijzen. Dit kan ook door het indienen van een bezwaar (of klacht) buiten rechte. Bovendien is een kort geding een kostbare aangelegenheid en zet het de verhoudingen tijdens een aanbestedingsprocedure onnodig op scherp. Wij verzoeken u de verplichting om een kort geding te starten vóór de inschrijfdatum op straffe van rechtsverwerking te laten vervallen. Bent u daartoe bereid? Zo nee, waarom niet? | Nee we zijn hier niet toe bereid, er zal wel een extra vragenronde worden toegevoegd in de planning.
58 | Beschrijvend Document, 1.6 Planning | Hier is vermeld dat schriftelijk gestelde individuele vragen die individueel beantwoord kunnen worden, beantwoord worden in een gewone Nota van inlichtingen. Kunt u bevestigen dat sprake is van een verschrijving, en dat individuele vragen ook individueel beantwoord worden en dus buiten de Nota van inlichtingen blijven? Zo nee, wat bedoelt u dan met deze zin? Wij maken bezwaar tegen de beantwoording van een individuele vraag in een nota van inlichtingen aangezien daarmee onze concurrentiepositie geschaad wordt en wij daardoor schade zouden lijden. | De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor om schriftelijk gestelde individuele vragen, waarvan de Inschrijver voldoende heeft gemotiveerd dat openbaarmaking schade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen, individueel te behandelen. Zonder tegenbericht van ons zal een individueel gestelde vraag, individueel worden beantwoord.
59 | Beschrijvend Document, 1.6 Planning | Wij hebben u gevraagd de scope van de opdracht dan wel de plafondbedragen aan te passen. Bent u bereid een tweede vragenronde toe te staan zodat eventuele vragen of bezwaren naar aanleiding van de door u doorgevoerde wijzigingen nog gesteld kunnen worden? Zo nee, waarom niet? | Akkoord. Er zal een extra vragenronde worden toegevoegd in de planning.
60 | Beschrijvend Document, 5,7 Subgunningscriteria Prijs ('P') | Er zijn maar weinig spelers op de markt die in de door u gespecificeerde behoefte kunnen voorzien. Als er al een partij bereid zou zijn deze opdracht voor de door u gestelde plafondprijzen uit te voeren, dan vindt dus geen concurrentie plaats op kwaliteit. Er is dan de factor een ‘laagste prijs’ aanbesteding, terwijl dit op grond van artikel 2.114 Aanbestedingswet 2012 niet is toegestaan. U geeft in het aanbestedingsdocument immers zelf aan dat u van inschrijvers verwacht dat zij zich kunnen onderscheiden op aspecten van innovatie en duurzaamheid. Dit is een fundamenteel gebrek in de aanbestedingsprocedure. Wij verzoeken u de plafondbedragen te laten vervallen. Indien u daartoe niet bereid bent, verzoeken wij u toe te lichten waarom niet. | De stelling dat de aanbesteding de facto een laagste-prijsaanbesteding is, wordt verworpen. De gunningsmethode is 'gunnen op waarde' (BPKV), waarbij de kwaliteitsscores (op de wensen) worden omgezet in een fictieve korting om een fictieve inschrijfprijs te berekenen. De plafondprijzen zijn noodzakelijk om de budgettaire grenzen van de Opdracht te respecteren en fungeren als een knock-out criterium. Het laten vervallen van de plafondprijzen is niet mogelijk, aangezien dit de financiële beheersbaarheid van de Opdracht in gevaar brengt.
61 | Beschrijvend Document, 5,7 Subgunningscriteria Prijs ('P') | Op grond van artikel 1.10 Aanbestedingswet 2012 mag u enkel eisen stellen die in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. Deze verplichting rust op u als aanbestedende dienst om te voorkomen dat door het stellen van te zware eisen, de mededinging op onaanvaardbare wijze wordt beperkt. De door u gestelde plafondbedragen voor zowel aanschaf als onderhoud staan niet in redelijke verhouding tot het voorwerp van de opdracht en de door u gestelde eisen. Waarom meent u dat de plafondbedragen proportioneel zijn? Welk onderzoek ligt er aan deze bedragen ten grondslag? Hoe zijn de plafondbedragen opgebouwd? | De plafondbedragen zijn vastgesteld op basis van onderzoek en een interne raming om een economisch verantwoorde Total Cost of Ownership (TCO) te realiseren rekening houdend met het beschikbare budget. De Aanbestedende Dienst is bereid de plafondbedragen te herzien. De nieuwe plafondbedragen worden vastgesteld op € 10.648.000 inclusief BTW voor de aanschaf van de 4 versnellers en € 13.800.000,- inclusief BTW voor de Total Cost of Ownership over 10 jaar. Het Beschrijvend Document en het Prijzenblad zullen dienovereenkomstig worden aangepast. Tevens is de scope van de opdracht teruggebracht: er worden in de herziene opdracht slechts 3 SGRT toestellen gevraagd t.o.v. 5 SGRT toestellen in de initieële opdracht.
62 | Beschrijvend Document, 5,7 Subgunningscriteria Prijs ('P') | De door u gestelde plafondbedragen voor zowel aanschaf als onderhoud in relatie tot de vereiste leveringsomvang zijn niet toereikend. Bent u bereid de scope van de opdracht aan te passen zodat het genoemde plafondbedrag daarvoor wel proportioneel is? Zo nee, waarom niet? | De plafondbedragen zijn vastgesteld op basis van onderzoek en een interne raming om een economisch verantwoorde Total Cost of Ownership (TCO) te realiseren rekening houdend met het beschikbare budget. De Aanbestedende Dienst is bereid de plafondbedragen te herzien. De nieuwe plafondbedragen worden vastgesteld op € 10.648.000 inclusief BTW voor de aanschaf van de 4 versnellers en € 13.800.000,- inclusief BTW voor de Total Cost of Ownership over 10 jaar. Het Beschrijvend Document en het Prijzenblad zullen dienovereenkomstig worden aangepast. Tevens is de scope van de opdracht teruggebracht: er worden in de herziene opdracht slechts 3 SGRT toestellen gevraagd t.o.v. 5 SGRT toestellen in de initieële opdracht.
63 | Beschrijvend Document, 5,7 Subgunningscriteria Prijs ('P') | De door u gestelde plafondbedragen voor zowel aanschaf als onderhoud in relatie tot de vereiste leveringsomvang zijn niet toereikend. Bent u bereid de plafondbedragen te laten vervallen of zodanig aan te passen dat de plafondbedragen wel in redelijke verhouding staan tot de opdracht? Zo nee, waarom niet? | De plafondbedragen zijn vastgesteld op basis van onderzoek en een interne raming om een economisch verantwoorde Total Cost of Ownership (TCO) te realiseren rekening houdend met het beschikbare budget. De Aanbestedende Dienst is bereid de plafondbedragen te herzien. De nieuwe plafondbedragen worden vastgesteld op € 10.648.000 inclusief BTW voor de aanschaf van de 4 versnellers en € 13.800.000,- inclusief BTW voor de Total Cost of Ownership over 10 jaar. Het Beschrijvend Document en het Prijzenblad zullen dienovereenkomstig worden aangepast. Tevens is de scope van de opdracht teruggebracht: er worden in de herziene opdracht slechts 3 SGRT toestellen gevraagd t.o.v. 5 SGRT toestellen in de initieële opdracht.
64 | 5.2 Gunningseisen Beschrijvend Document en gunningscriteria 0.02, 0.03, 0.04 en 0.05 W uit het PvE; Interoperabiliteitseisen | In gunningscriteria 0.02, 0.03, 0.04 en 0.05 W worden meer punten toegekend aan inschrijvers met een versneller die interoperabiliteit met Raycare biedt en OART-behandelingen (Online Adaptive Radiotherapy) met Raycare mogelijk maakt, en voor het bestaan van een overeenkomst tussen de inschrijver en RaySearch. Dit vereist compatibiliteit met een bepaald merk en het aangaan van een overeenkomst met een bepaalde marktdeelnemer, wat in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod. Gelet op artikel 2.76 Aw 2012 en de bovengenoemde algemene beginselen van het aanbestedingsrecht, moet de mogelijkheid worden geboden om een gelijkwaardige technische en klinische functionaliteit aan te kunnen bieden. Daarom moeten dezelfde punten worden toegekend aan inschrijvers die interoperabiliteit met een alternatief oncologisch informatiesysteem (OIS) en de facilitering van OART-behandelingen (Online Adaptive Radiotherapy) met een alternatieve oplossing aanbieden. Het is ook niet toegestaan om punten toe te kennen aan degenen die een overeenkomst met Raysearch hebben gesloten. Het is heel goed mogelijk om gelijkwaardige oplossingen aan te bieden, omdat meerdere leveranciers op de markt functioneel vergelijkbare systemen aanbieden op het gebied van oncologie-informatiesystemen (OIS) en treatment-planningssystemen (TPS). Zo bieden Elekta Linear Accelerators (Linacs) met Elekta ONE OIS-suite vergelijkbare functionaliteit als Raycare en is het LUMC zeer vertrouwd met deze Elekta producten doordat zij reeds MOSAIQ OIS in gebruik hebben. Bovendien is Elekta ONE Planning (EOP) geïntroduceerd met geavanceerde functies die online adaptieve radiotherapie (OART) ondersteunen, waarbij gebruik wordt gemaakt van artificial intelligence (AI) voor geautomatiseerde segmentatie en contouring. De opgelegde eisen voor RayCare en RayStation zijn onnodig, aangezien de Elekta ONE-oplossing een vergelijkbaar alternatief biedt. Wij verzoeken u daarom de gunningscriteria dienovereenkomstig aan te passen aan het beginsel van gelijkheid en het verbod op discriminatie. | "De genoemde gunningscriteria zijn aangepast. Wij houden vast aan de sterke wens voor een OART oplossing waarbinnen Raystation centraal staat. In het beschrijvend document is deze wens door ons uitgebreid onderbouwd. Binnen de aangepaste gunningscriteria is het echter voor aanbieders van versnellers waarvoor geen OART werkwijze met het R/V systeem Raycare bestaat mogelijk punten toegekend te krijgen voor een OART werkwijze op basis van Raystation en een ander R/V systeem. Wel worden extra punten toegekend aan inschrijvers die een werkwijze met het R/V systeem Raycare aanbieden aangezien het onze vaste overtuiging is dat zo'n oplossing maximale integratie biedt met Raystation en daarmee tot de meest snelle en efficientie werkwijze leidt. Het is evenwel voor inschrijvers die nog geen werkwijze op basis van Raycare kunnen aanbieden mogelijk het gelijke aantal extra punten toegekend te krijgen, mits zij zich commiteren aan het ontwikkelen van zo'n werkwijze uiterlijk medio 2028."
65 | 3.1.4 Beschrijvend Document: Algemene voorschriften voor de aanbesteding (pag 15) | In paragraaf 3.1.4 van het Beschrijvend Document staat dat, als het LUMC niet reageert op de bezwaren van Elekta en wij nog steeds van mening zijn dat er tekortkomingen zijn, wij op straffe van verbeurdverklaring van rechten een kort geding moeten aanspannen voordat de offerte wordt ingediend. Volgens het indicatieve tijdschema in paragraaf 1.6 van het Beschrijvend Document wordt de Publicatie 1e Nota van Inlichtingen op 24 november 2025 gepubliceerd. De uiterste datum voor indiening is 8 december 2025. Dit betekent dat Elekta na publicatie van het NvI binnen twee weken een kort geding zou moeten starten om verval van rechten te voorkomen. Deze termijn is onredelijk kort. Bovendien is een dergelijke strikte vervaltermijn in de aanbestedingsdocumenten in strijd met het effectiviteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel. Een dergelijke vervaltermijn vereist een onevenredige pro-activiteit van inschrijvers. De keuze van het LUMC om niets te doen met de bezwaren van een inschrijver moet voor risico van het LUMC zijn en mag niet worden overgedragen aan de inschrijver die legitieme bezwaren kan hebben. Bovendien is dit in strijd met het besluit van de Nederlandse wetgever om dergelijke strikte vervaltermijnen niet op te nemen in de Nederlandse Aanbestedingswet 2012, aangezien deze de rechtsmiddelen van economische subjecten te sterk beperken. Wij verzoeken daarom deze vervaltermijn te schrappen en te verlengen naar 15 januari 2026. | 2e nota van inlichting komt hier aan tegemoet
66 | Bijlage L beoordeling beeldkwaliteit CBCT; verzoek om verlenging van de termijn voor het indienen van offertes. | Wij verzoeken u vriendelijk om de ruwe klinische XVI-beelden te verstrekken zoals eerder gespecificeerd, zodat wij deze kunnen verwerken en terugsturen met behulp van de softwaretool voor verbeterde beeldkwaliteit. Indien het niet mogelijk is om deze beelden binnen de huidige termijn te verstrekken, verzoeken wij u vriendelijk om een verlenging van de deadline voor het indienen van de beelden – en bijgevolg ook van de offerte – tot 15 januari 2026. | Eventueel gemaakte afspraken over het door LUMC aanleveren van eigen ruwe klinische XVI beelden voor verbeterde reconstructie door Elekta staan los van deze aanbesteding. Bovendien zou er sprake zijn van een ongelijk speelveld indien opdrachtgever deze data beschikbaar zou stellen voor de beantwoording van 0.01W. Wegens het toevoegen van een tweede vragenronde is deadline voor inschrijving verschoven naar 15 januari 2026.
67 | D1.1 E Bijlage E en PVE vraag 1.12 E | Opdrachtgever is gerechtigd tijdens de duur van deze overeenkomst per contractjaar mutaties door te voeren, waaronder het (kosteloos) wijzigen van serviceniveaus, door middel van een schriftelijke reactie aan Leverancier, indien: - Opdrachtgever behoefte heeft aan een serviceniveau anders dan hetgeen op dat moment of eerder is overeengekomen. Vraag: Wijzigen van serviceniveaus, graag veranderen in: wijzigen in een serviceniveau hoger. Dit aangezien de hele aanbieding is gebaseerd op een bepaald type serviceniveau en korting." | Akkoord.
68 | D1.1 E Bijlage E en PVE vraag 1.12 E | PVE 1.12E Bijlage D1.2 (van Bijlage B); Pag 21 van de service overeenkomst daar staat; Totaalbedrag overeenkomst Het totaalbedrag van deze overeenkomst bedraagt op het moment van afsluiten: € [kosten] per jaar (excl. BTW). Prijspeil {…}. Dit bedrag kan jaarlijks, vanaf 2 jaar na Acceptatie worden geïndexeerd op basis basis van 50% personele en 50% materiële NZa-index. Vraag: Kan dit veranderd worden naar; ....... Dit bedrag kan jaarlijks, vanaf 2027 worden geïndexeerd ....., aangezien er meerdere acceptatiemomenten zijn? | Dit zal worden aangepast naar jaarlijks vanaf 2 jaar na acceptatie van het eerste toestel.
69 | Bijlage D1.4 (van Bijlage B); Pag 21 van de service overeenkomst | Bijlage D1.4 (van Bijlage B); Pag 21 van de service overeenkomst daar staat; Periodiek onderhoud (preventief) De frequentie van het periodieke onderhoud is 1 keer per jaar. Vraag; De frequentie is afhankelijk van het (sub) systeem, maar het PM manual schrijft met reden voor om de frequente van het PM onderhoud te verdelen over het jaar, zodat er continue controle’s, kalibraties, pro-actief onderhoud en preventief onderhoud gedaan kan worden en eventueel de al dan niet voorgeschreven onderdelen periodiek / tussentijds vervangen worden, om een optimale werking, hoogste kwaliteit, veiligheid en uptime te kunnen garanderen. Dit is net zoals nu bij de huidige linacs het geval is. Vraag is dus, of het 1x per jaar onderhoud een eis is, of dat dit flexibel in overleg verdeeld over het jaar conform leverancier instructies gepland en uitgevoerd kan worden in samenwerking tussen LUMC en leverancier, zoals dat nu ook gebruikelijk is." | U kunt dit punt lezen als "De frequentie van het periodieke onderhoud is minimaal 1 keer per jaar.". Wij gaan akkoord met een onderhoudsschema met meerdere onderhoudsmomenten per jaar, zoals dit nu ook met onze huidige leverancier het geval is. De precieze uitwerking van het onderhoudscontract vindt plaats na gunning.

## Tables
Radiotherapie
Inkoop
Inkoop/Radiotherapie
RT-BGO
RT-ICT
RT-IGRT
RT-Haga
RT-RdG
RT-LUMC
RT-INFRA