## Nota van Inlichtingen 2
Ref. Nr. | Vragenronde | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | 2 | 5.7 Beschrijvend Document: Plafond prijs (pag 27) | Uw geeft aan dat met uw specificaties de plafondprijs voor de linacs zonder OART marktconform is, echter in onze optiek zou u dan ook de 6D tafel en de tafelrotatie-eis weg moeten laten voor die versnellers. Kunt u dit aanpassen in de eisen? | De plafondprijs is aangepast. De eis voor de 6DOF tafel voor beide typen versnellers en de eis voor tafelrotatie in de Type 2 versneller zijn vastgesteld in het Programma van Eisen en Wensen (PvE) en het Beschrijvend document (paragraaf 2.2.1). Deze eisen zijn essentieel voor het behalen van de doelstellingen van de aanbesteding, met name de uitbreiding van functionaliteit zoals rotatiecorrectie in stereotactische bestralingen. De plafondprijzen zijn vastgesteld op basis van de gevraagde specificaties, inclusief deze onderdelen. De Aanbestedende Dienst handhaaft de huidige eisen.
2 | 2 | 5.7 Beschrijvend Document: Plafond prijs (pag 27) | Wat betreft de aangepaste plafondprijs; deze is alleen aangepast voor de investering (verhoging), echter deze gaat ten koste van de service. Het totaal TCO plafondbedrag is ongewijzigd en daarmee niet marktconform. Vriendelijk verzoeken wij u om separaat ook het serviceprijsplafond te verhogen en daarmee de TCO linacs inclusief service. | Het plafondbedrag voor de Total Cost of Ownership (TCO) over 10 jaar is aangepast naar € 15.000.000,-. Aanbestedende dienst is van mening dat met in deze nota doorgevoerde wijzigingen voldoende zijn om de genoemde bezwaren weg te nemen.
3 | 2 | Vraag 8 NvI no. 1, Schouw (algemeen) | Het minimale gewicht van de TrueBeam voor het inhuizen van het systeem bedraagt 4225 kg en dit kan niet verlaagd worden. Kunt u aangeven of de transportroutes over voldoende draagkracht beschikken? | De Aanbestedende Dienst zorgt voor een transportroute met een draagkracht van minimaal 4225 kg
4 | 2 | Nota van Inlichtingen vraag 35 | Hartelijk dank voor de bereidheid om de indexeringsmethodiek aan te passen naar de NZa-index. De prijzen afgegeven ten tijde van de indiening zijn op basis van prijspeil 2026. De acceptatie van de aangeboden systemen vindt plaats in 2026 en 2027. Hierdoor ontbreekt 2 tot 3 jaar aan indexering voor de serviceprijs, wat in combinatie met het huidige TCO-plafondbedrag niet toereikend is om de werkelijke kostenontwikkeling te dekken. Ons verzoek: Kunt u bevestigen dat wij de akkoord bevonden NZa-indexering direct mogen toepassen vanaf het moment van contractafsluiting, zodat de prijsstelling aansluit bij de feitelijke kostenontwikkeling? Zo nee, waarom niet? | De prijs van het servicecontract mag vanaf 1 januari 2027 worden geindexeerd
5 | 2 | Nota van Inlichting vraag 45 | Wij hebben kennisgenomen van uw aanpassing van ItemNr 2.07E: "Wanneer gebruik gemaakt wordt van het aangeboden (standaard) rechthoekige tafelblad, zonder de extensie gevraagd in 4.19E, bedraagt de maximale belasting van de tafel 200 kg of meer." De door ons aangeboden tafel voldoet aan deze eis in combinatie met het standaard Varian IGRT tafelblad. Echter, omdat ItemNr 4.19E eveneens een eis is en u daarin een Head & Neck extensie vraagt, kunnen wij het standaard Varian IGRT tafelblad niet aanbieden en moeten wij een alternatief leveren, namelijk de CQ Medical UCT LE. Voor deze couchtop in combinatie met de PerfectPitch-tafel gelden de volgende specificaties: Basisdeel: 186 kg Rectangular Extension: 178 kg Hoewel deze gewichtsbeperkingen lager zijn dan 200 kg, doet de aangeboden oplossing niet af aan de stabiliteit en patiëntveiligheid. Het is een CE gecertificeerde en gevalideerde oplossing. Is de Aanbestedende Dienst bereid om de eis van 200 kg aan te passen of een uitzondering toe te staan voor deze configuratie, zodat wij zowel aan ItemNr 4.19E als aan de overige functionele eisen kunnen voldoen en een technisch haalbare oplossing kunnen aanbieden? | De Aanbestedende Dienst geeft de voorkeur aan de levering van het eigen (standaard) tafelblad van de Inschrijver(s) boven de levering van een tafelblad van een derde partij. Daarom is item 4.19E verwijderd.
6 | 2 | Nota van Inlichtingen Vraag 52 / 53 | Wij hebben kennisgenomen van uw antwoord waarin u aangeeft dat een centrale mogelijkheid om opnames en registraties te bekijken momenteel aanwezig is, maar specifiek geïmplementeerd voor uw huidige leverancier. U geeft tevens aan dat, indien er geen directe oplossing beschikbaar is, u zelf kunt zorgdragen voor deze functionaliteit mits de leverancier volledige medewerking verleent. Wij denken dat deze werkwijze kan blijven werken wanneer de aangeboden lineaire versnellers worden gekoppeld aan Mosaiq, waardoor de CBCT-beelden beschikbaar komen binnen de Mosaiq-omgeving. Kunt u dit bevestigen? | Nee de huidige werkwijze om centraal CBCTs te bekijken loopt niet via mosaiq. Omdat de Aanbestedende Partij uit de door de geinteresseerde partijen gestelde vragen, en andere, reeds bij de Aanbestedende Partij bekende informatie concludeert dat geen de van geinteresseerde partijen kan voldoen aan wensen 2.25W t/m 2.28W op de wijze waarop de Aanbestedende Partij dat voor ogen heeft zijn wensen 2.25W t/m 2.28W komen te vervallen. De formulering van wensen 2.29W en 2.30W is enigszins aangepast.
7 | 2 | NvI 1 vraag 61,62 Plafondprijzen | U heeft het plafondbedrag voor de aanschaf van de vier versnellers verruimd, en het aantal SGRT toestellen verlaagd van 5 naar 3. Echter, de totale plafondprijs (aanschaf en onderhoud) is niet gewijzigd, waardoor de plafondprijs voor onderhoud feitelijk drastisch is verlaagd. Wij waarderen de aanpassingen die u heeft gedaan, maar deze aanpassingen zijn niet voldoende. Bent u bereid de scope van de opdracht verder aan te passen zodat het mogelijk wordt een inschrijving in te dienen? Zo nee, waarom niet? | De Aanbestedende Partij heeft naar aanleiding van de ingediende vragen op een aantal punten de scope van de opdracht aangepast. Daarnaast wil de Aanbestedende Partij een nadere toelichting geven op de vorm van het servicecontract dat zij voor ogen heeft (6.02E). Met het "samenwerkingsmodel" doelt de Aanbestedende Partij op een set afspraken waarbinnen: - Het door de Opdrachtnemer voorgeschreven preventief onderhoud door de in-house engineers van de Opdrachtgever samen met de engineers van de Opdrachtnemer wordt uitgevoerd. - correctief onderhoud primair door de in-house engineers van de Opdrachtgever wordt uitgevoerd, met onbeperkte toegang tot remote ondersteuning door de Opdrachtnemer. Indien noodzakelijk kan een beroep gedaan worden op on-site ondersteuning door engineers van de Opdrachtnemer. On-site ondersteuning bij correctief onderhoud door engineers van de Opdrachtnemer is inbegrepen voor in totaal minimaal 100 uur per jaar voor de gehele Opdracht. Bij overschrijding worden additionele uren on-site ondersteuning door de Opdrachtnemer gefactureerd op basis van een markt-conform uurtarief. Binnen dit model dienen de in-house engineers van de Opdrachtgever opgeleid te zijn tot een niveau vergelijkbaar met dat van de engineers van de Opdrachtnemer, zoals benoemd in 7.02E - Vanwege de gedeelde verantwoordelijkheid voor het onderhoud is de Opdrachtgever bereid af te zien van vergoeding bij onderschrijding van het uptime percentage van 97%, d.w.z. dat het beding genoemd 2.15 in bijlage D1 van de SSO met betrekking tot het niet indexeren bij onderschrijding van de uptime komt te vervallen
8 | 2 | NvI 1 vraag 61,62 Plafondprijzen | U geeft aan dat de plafondbedragen zijn vastgesteld op basis van onderzoek en een interne raming. Waar heeft dit onderzoek uit bestaan? Bij welke marktpartijen heeft u informatie opgehaald? | Het plafondbedrag voor de Total Cost of Ownership (TCO) over 10 jaar is aangepast naar € 15.000.000,-. Aanbestedende dienst is van mening dat met in deze nota doorgevoerde wijzigingen voldoende zijn om de genoemde bezwaren weg te nemen.
9 | 2 | NvI 1 vraag 61,62 Plafondprijzen | U geeft aan dat de plafondbedragen zijn vastgesteld op basis van onderzoek en een interne raming. Welke kostprijsberekeningen liggen er aan de plafondbedragen ten grondslag? | Het plafondbedrag voor de Total Cost of Ownership (TCO) over 10 jaar is aangepast naar € 15.000.000,-. Aanbestedende dienst is van mening dat met in deze nota doorgevoerde wijzigingen voldoende zijn om de genoemde bezwaren weg te nemen.
10 | 2 | NvI 1 vraag 60 Plafondprijzen | U geeft aan dat de plafondbedragen noodzakelijk zijn vanuit het beschikbare budget en de financiële beheersbaarheid. Dat begrijpen wij. Echter, het plafondbedrag dat u hanteert, dient wel in verhouding te staan tot de opdracht. Dat is nu niet het geval, en daarmee is sprake van een disproportionele eis. U zal de scope van de opdracht moeten aanpassen op zodanige wijze dat uit uw zorgvuldige raming blijkt dat deze scope kan worden uitgevoerd binnen uw budget. Bent u daartoe bereid? Zo nee, waarom niet? | Het plafondbedrag voor de Total Cost of Ownership (TCO) over 10 jaar is aangepast naar € 15.000.000,-. Aanbestedende dienst is van mening dat met in deze nota doorgevoerde wijzigingen voldoende zijn om de genoemde bezwaren weg te nemen.
11 | 2 | NvI 1 vraag 60 BPKV | LUMC geeft aan de opdracht te gunnen op basis van BPKV. In dat geval dient in de plafondbedragen ook rekening te zijn gehouden met ruimte voor de inschrijvers om invulling te geven aan de kwaliteitswensen. Is dat niet het geval dan is feitelijk sprake van een aanbesteding op basis van laagste prijs. Wij verzoeken u te onderbouwen waarom u meent dat de gestelde plafondprijzen ruimte bieden aan de inschrijvers om invulling te geven aan de kwaliteitswensen. | De aanbestedende dienst is van mening dat het aangepaste prijsplafond van €15 miljoen in combinatie met de aanpassingen van de scope van de Opdracht en de geboden toelichting m.b.t. het servicecontract voldoende ruimte biedt voor invulling van kwaliteitswensen.
12 | 2 | NvI 1 vraag 60, 61 en 62 Raming | De aanbestedende dienst dient te zorgen voor een zorgvuldige raming voordat zij de opdracht in de markt zet. Op welke wijze heeft u aan die verplichting invulling gegeven? | Het plafondbedrag voor de Total Cost of Ownership (TCO) over 10 jaar is aangepast naar € 15.000.000,-. Aanbestedende dienst is van mening dat met in deze nota doorgevoerde wijzigingen voldoende zijn om de genoemde bezwaren weg te nemen.
13 | 2 | Bijlage B Prijzenblad Medische Lineaire Versnellers | Het prijzenblad is volledig beveiligd waardoor niet alle gevraagde items kunnen worden gespecificeerd. Zou u het prijzenblad willen aanpassen zodat meer vrije velden zijn welke meegenomen worden in de calculatie? | Er zijn meer vrije velden toegevoegd in het prijzenblad onder A3
14 | 2 | Bijlage A NvI 1 PvE 8.05E / Nota van Inlichtingen vraag 9 | In het PvE Itemnr 8.05E is als eis opgenomen dat de systemen gebruik moeten maken van DHCP. In vraag 9 van de Nota van Inlichtingen geeft u aan dat vaste IP adressen binnen het subnet zijn toegestaan. Voordelen van vaste IP adressen: 1. Stabiliteit en continuïteit 2. Beveliging 3. Traceerbaarheid en beheer 4. Integratie met kritische systemen Bent u bereid om deze eis aan te passen zodat zowel DHCP als vaste IP-adressen worden toegestaan? Dit biedt leveranciers de mogelijkheid om een oplossing te bieden die het beste aansluit bij de technische en operationele eisen van het ziekenhuis. | Ten eerste: Eis 8.05E dient gelezen te worden als "Het systeem maakt gebruik van DHCP in de verbinding met de ICT infrastructuur van het ziekenhuis". Die ICT infrastructuur kan de Centrale ICT infrastructuur betreffen (Haga) of een subnet binnen de afdeling radiotherapie (LUMC/RdG). Indien het geleverde systeem een eigen subnet omvat waarin subsystemen zijn ondergebracht dan staat het de leverancier vrij het netwerkverkeer binnen dat subnet naar eigen believen in te richten. Ten tweede: de DHCP servers binnen de infrastructuur van het ziekenhuis kunnen statische DHCP leases uitgeven op basis van MAC-adres. Een aangesloten systeem (client) zal daarmee altijd hetzelfde IP-adres toegewezen krijgen, zolang het MAC-adres van dat systeem niet verandert. Dit biedt alle door u genoemde voordelen van vaste IP adressen. (Het formele verschil tussen een vast IP-adres en een static lease is dat de eerste op de client zelf wordt ingesteld). Ten derde: het ziekenhuis is leidend in het bepalen van de uit te geven statische IP adressen in de verbinding van de geleverde systemen met de ICT infrastructuur van het ziekenhuis. Tenslotte: mocht (tegen de verwachting in) bovengenoemde werkwijze toch tot onoverkomelijke problemen leiden dan zal de Opdrachtgever samen met de Opdrachtnemer tot een voor beiden acceptabele oplossing komen. D.w.z. dit punt zal niet tot uitsluiting leiden.
15 | 2 | Vraag 6, NvI, Bijlage A NvI 1 PvE 1.07E | Kunt u bevestigen dat de extra kosten voor het uithijsen en inhijsen van de versneller in het Hagaziekenhuis, die voortvloeien uit de vastgestelde transportroute, op basis van nacalculatie tegen werkelijke kosten mogen worden gefactureerd aan het Hagaziekenhuis? Zo nee, waarom niet? | Dat is akkoord
16 | 2 | NvI 1 vraag 65 Rechtsverwerkingsclausule | U vraagt van inschrijvers om direct een kort geding te starten indien de antwoorden in de nota van inlichtingen hun bezwaren niet hebben weggenomen. Stemt u ermee in dat – ter voorkoming van rechtsverwerking – eveneens voldoende is dat de inschrijver voorafgaand aan de inschrijfdatum een klacht indient bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (en dat de verplichting om voor inschrijving een kort geding aanhangig te maken, dus komt te vervallen)? Een klacht bij de CvAE is voor beide partijen laagdrempeliger en zet de verhoudingen minder op scherp, terwijl wel een deskundig oordeel wordt verkregen over de rechtmatigheid van de aanbestedingsprocedure. Indien u hiertoe niet bereid bent, waarom niet? | Nee, het staat u vrij om een klacht in te dienen bij de CvAE, maar dit heeft op zichzelf geen opschortende werking. Aanbestedende dienst is van mening dat met in deze nota doorgevoerde wijzigingen voldoende zijn om de genoemde bezwaren weg te nemen.
17 | 2 | Bijlage A, PvE Itemnr 2.28W | In PvE 2.28W stelt u: "Het is mogelijk om offline alternatieve registraties uit te voeren op CBCT’s uit de kliniek, waarbij zaken als instellingen, masks, ROIs en algoritmes aangepast kunnen worden. De registratie-algoritmes in de offline omgeving dienen identiek te zijn aan die in de online omgeving." Wij willen benadrukken dat deze functionaliteit niet beschikbaar is wanneer de aangeboden versnellers gekoppeld worden aan Mosaiq, omdat offline alternatieve registraties in dat geval niet identiek kunnen zijn aan de online omgeving. Indien deze eis ongewijzigd blijft, moet Varian haar ARIA OIS oplossing moeten aanbieden, hetgeen niet de voorkeur van LUMC heeft. Wij hebben kennisgenomen van uw antwoord in de Nota van Inlichtingen waarin u aangeeft dat een centrale mogelijkheid om opnames en registraties te bekijken momenteel aanwezig is, maar specifiek geïmplementeerd voor uw huidige leverancier. U geeft tevens aan dat, indien er geen directe oplossing beschikbaar is, u zelf kunt zorgdragen voor deze functionaliteit mits de leverancier volledige medewerking verleent. Wij denken dat deze werkwijze kan blijven werken wanneer de aangeboden lineaire versnellers worden gekoppeld aan Mosaiq, waardoor de CBCT-beelden beschikbaar komen binnen de Mosaiq-omgeving. Kunt u bevestigen dat deze oplossing afdoende is en dat u bereid bent de eis in PvE 2.28W aan te passen, zodat Mosaiq als OIS kan worden gebruikt en ARIA niet hoeft te worden aangeboden voor de offline review mogelijkheid? | Omdat de Aanbestedende Partij uit de door de geinteresseerde partijen gestelde vragen, en andere, reeds bij de Aanbestedende Partij bekende informatie concludeert dat geen de van geinteresseerde partijen kan voldoen aan wensen 2.25W t/m 2.28W op de wijze waarop de Aanbestedende Partij dat voor ogen heeft zijn wensen 2.25W t/m 2.28W komen te vervallen. De formulering van wensen 2.29W en 2.30W is enigszins aangepast.
18 | 2 | Bijlage A PvE, Itemnr 2.31E | In Bijlage A PvE, item 2.31E staat: “Indien de aangeboden systemen aangesloten kunnen worden op het huidige R&V-systeem Mosaiq, dan maakt de koppeling deel uit van de aanbieding. Indien aansluiting op Mosaiq niet mogelijk is, dan maakt een (minimaal) R&V-systeem deel uit van de aanbieding.” Is onze aanname juist dat wij als onderdeel van de aanbieding de vereiste koppeling aan de versnellerzijde moeten opnemen en dat LUMC zelf zorgdraagt voor de koppeling aan de kant van Mosaiq? Zo nee, kunt u item 2.31 E uit het PvE toelichten en verduidelijken? | Indien koppeling aan ons huidige R/V systeem Mosaiq mogelijk is omvat de Inschrijving alle zaken die noodzakelijk zijn voor de koppeling van de aangeboden systemen aan Mosaiq, inclusief eventuele benodigde Mosaiq licenties etc.
19 | 2 | Plafondprijs en markconformiteit | Uw geeft aan dat met uw specificaties de plafondprijs voor de linacs zonder OART marktconform is, echter in onze optiek zou u dan ook de 6D tafel en de tafelrotatie-eis weg moeten laten voor die versnellers om richting markt conformiteit te komen. Kunt u dit aanpassen in de eisen? | De plafondprijs is aangepast. De eis voor de 6DOF tafel voor beide typen versnellers en de eis voor tafelrotatie in de Type 2 versneller zijn vastgesteld in het Programma van Eisen en Wensen (PvE) en het Beschrijvend document (paragraaf 2.2.1). Deze eisen zijn essentieel voor het behalen van de doelstellingen van de aanbesteding, met name de uitbreiding van functionaliteit zoals rotatiecorrectie in stereotactische bestralingen. De plafondprijzen zijn vastgesteld op basis van de gevraagde specificaties, inclusief deze onderdelen. De Aanbestedende Dienst handhaaft de huidige eisen.
20 | 2 | 5.02E | Door het laten vervallen van het oorspronkelijke item 5.02E, moet Elekta als enige een 3rd party extra SGRT systeem aanleveren waarvan de prijs bij de concurrentie bekend is. Dit is oneerlijke prijsconcurrentie. Wij verzoeken u derhalve om de SGRT systemen uit de aanbesteding te halen. | Het verzoek om de SGRT-systemen uit de aanbesteding te verwijderen wordt afgewezen. Drie SGRT-systemen, zoals gespecificeerd in de Aanbestedingsdocumenten, blijven een vereist onderdeel van de Opdracht en een essentieel onderdeel van de doelstellingen van deze aanbesteding, met name de verbetering van patiëntpositionering en intrafractie monitoring. De prijsopgave voor de SGRT-systemen dient conform het Prijzenblad te geschieden.
21 | 2 | 2.20E | Het is algemeen bekend in de markt dat Elekta metal artefact reduction nog in ontwikkeling heeft en die naar verwachting komend jaar gepland staat voor release. Dit nu opnemend als eis volgens itemnummer 2.20E sluit ons uit van deelname wat niet recht doet aan een eerlijke aanbestedingsprocedure. Kunt u deze eis laten vervallen? | Wij hebben naar aanleiding van uw vraag item 2.20E gewijzigd in een wens.