## Toelichting
Bijlage 4 - Concept specificaties Marktconsultatie Beademingsapparatuur ICK-ICV
Let op: - Dit document bestaat uit 2 tabbladen - Beide tabbladen dienen ingevuld te worden
INSTRUCTIE: - Tabblad "Algemen vragen" dient met JA, NEE of een korte toelichting beantwoord te worden in kolom C. - Tabblad "Functionaliteiten en Noviteiten" dient met JA of NEE beantwoord te worden in Kolom C. Een korte toelichting is toegestaan.

## Algemene vragen
nr | Omschrijving | Graag beantwoorden met ja/nee of een korte toelichting
1 | Voldoet het toestel aan de MDR - CE
2 | Is het scherm los neembaar van zijn base en kan het bv. aan een mounting bevestigd worden, dit ivm mogelijke toekomstige werksetting ICK
3 | Staat het toestel op een trolley
4 | Is het toestel compatible met een externe F&P bevochtiger MR 850 / 950
5 | Is het toestel compatible met Air Liquide Servino/Sokinox (NO) met toediening op basis van flow meting en triggering
6 | Beschikt het toestel over een HFO-beademingsmodus, geef hierbij een toelichting over de werking
7 | Welke externe metingen / sensoren heeft het toestel en zijn deze (bv. de CO2 meting) uitgevoerd als een galvanisch geisoleerde in/uitgang, graag specificeren welke metingen worden ondersteund
8 | Heeft het toestel een automatische (closed loop) zuurstofregulatie (bij voorkeur op basis van Masimo technologie)
9 | Heeft het toestel een Data (incl alarmdata) koppeling op basis van RS232 en/of HL7 (via ip)
10 | Zijn de Data output protocollen kostenloos beschikbaar
11 | Heeft het toestel 2 data uitgangen tbv alarmering/onderzoek/EPD
12 | Heeft het toestel een CE klasse IIb gecertificiceerde CDAS functionaliteit
13 | Heeft het toestel een Nursecall aansluiting als backup voor MAS
14 | Heeft het toestel SDC - IEEE 11073 IHE standaard voor interactieve alarmering voor alarmering en data communicatie, aantoonbaar
15 | Heeft het toestel Non-invasive en Invasive beademing
16 | Heeft het toestel High flow therapie
17 | Mag het volledige onderhoud door het Erasmus MC uitgevoerd worden en zijn hiervoor gecertificeerde trainingen te volgen
18 | Is de EOS (end of support) minimaal 10 jaar na laatste aanschaf.
19 | Is de EOL (productie, van het gekozen type) minimaal 5 jaar na laatste aanschaf
20 | Vindt de fabrikage van kritische (gebruik/spare) onderdelen op meerdere locaties plaats
21 | Heeft de Interne accu min. 45 minuten capaciteit
22 | Is een (Hot) swap van accu's mogelijk (b.v. t.b.v. transport)
23 | Is een training op locatie voor key-users mogelijk
24 | Is er een E-learning en certificering voor gebruikers en key-users beschikbaar
25 | Is het toestel gecertificeerd voor gebruik in een ambulance
26 | Vanaf welk patientgewicht is het toestel gecertificeerd
27 | Welk minimaal teugvolume is het teugvolume gevalideerd

## Functionaliteiten en Noviteiten
nr | Functionaliteit / Noviteit | Graag beantwoorden met ja/nee beschikbaar of een korte toelichting
1 | Monitoring diafragma activiteit
2 | Geïntegreerde metingen van oesofagusdruk en resulterende transpulmonale druk
3 | Geïntegreerde transdiafragmale drukmetingen (= zowel oesofagusballon als maagballon kunnen aansluiten)
4 | Proportionele beademing of anderzijds modus met automatische synchronisatie met effort
5 | Mogelijkheid tot extractie van waveform data in hoge resolutie (tenmiste 100 Hz)
6 | Integratie met high-flow therapie
7 | Druk-volume curve analyse (PV tool)
8 | Trendanalyse tijdens decremental PEEP trial
9 | Occlusiedruk tijdens volledige effort: daling in luchtwegdruk kunnen meten tijdens effort bij expiratoire hold (inclusief negatieve range Paw)
10 | Schermopnames / optie tot scherm bevriezen voor metingen respiratoire mechanica
11 | Scherm delen voor telemonitoring
12 | Goede NIV faciliteiten (mn neonaten)
13 | VCO2 metingen
14 | Airway pressure release ventilation mode
15 | Automatisch berekening Driving Pressure en occlusiedruk (Pocc) bij het doen van holds
16 | Monitor die los kan van het toestel (voor nieuwbouw)
17 | Te overwegen: voorkeuropties voor grafische interface en informatievoorziening bij wijzigingen instelingen e.d.
18 | In het kader van opleiding tot IC verpleegkundigen, ventilation practitioners en intensivisten willen we duidelijk kunnen zien wat machine doet en wat effect daarvan op longen van patiënt is (indien er door de machine gebruik gemaakt wordt van software die drukken/flow aanpast ter comfort patiënt dient dit duidelijk te zijn voor persoon aan bed).