## FormatNvI
Project: | Dialyse machines CVVHD inclusief aanverwante disposables en vloeistoffen
Kenmerk: | TenderNed 514719
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen
Betreffende: | Gunningsfase
Nr. | Document | Hfdst/ Postnr./ paragraaf | Blz. | Vraag Ondernemer | Vertrouwelijk (J/N) | Reactie Aanbestedende dienst
3 | Bijlage 5.0 Eisen Dialyse CVVHD machines | 2.10 |  | Systemische antistolling is gekoppeld aan bloedflow. (met gekoppeld wordt bedoeld dat als de bloedpomp stopt, de citraat toediening ook direct stopt zodat een citraat accumulatie plaatsvind). Zouden jullie deze eis anders kunnen opstellen? De term systemische antistolling wordt doorgaans gebruikt voor antstolling met heparine, niet met citraat. En bovendien vindt er immers geen citraataccumulatie plaats wanneer de bloedpomp stopt. Voorstel herformulering van de eis: "De toediening van systemische antistolling met heparine dient automatisch te worden stopgezet zodra de bloedpomp tot stilstand komt." | N | het moet worden: Regionale antistolling is gekoppeld aan bloedflow. (met gekoppeld wordt bedoeld dat als de bloedpomp stopt, de citraat toediening ook direct stopt zodat geen citraat accumulatie plaatsvind) dit is aangepast in het PVE
4 | Bijlage 5.0 Eisen Dialyse CVVHD machines | 3.7 |  | Klinische fout meldingen en technische ‘error-log’ zijn voor analyse, wetenschaps- en onderwijsdoeleinden te transporteren middels USB. Kunnen jullie het volgende toevoegen: middels USB of ander medium | N | Eis 3.7 wordt aangepast naar: Klinische fout meldingen en technische ‘error-log’ zijn voor analyse, wetenschaps- en onderwijsdoeleinden te transporteren middels USB of ander medium.
5 | Bijlage 5.0 Eisen Dialyse CVVHD machines | 6.2 |  | Het door u aangeboden dialyse apparaat kan minimaal de dataset opgenomen in het Word bestand in bijlage 5.01 uitwisselen met EPIC. In het overzicht waar naar verwezen (bijlage 5.01) wordt is de dataset genoemd van één specifieke dialysemachine. Graag deze lijst meer generiek maken of anders formuleren. | N | dit betreft een lijst met data die de machine moet kunnen uitsturen naar EPIC. Dit is niet van 1 specifieke machine. De eis is aangepast naar: Het door u aangeboden dialyse apparaat kan minimaal de dataset opgenomen in het Word bestand in bijlage 5.01 uitsturen naar EPIC.
6 | Bijlage 6.0 Prijsopgaveformulier | tabblad exploitatiekosten |  | Kunnen jullie ook de gewenste dialysedosis in ml/kg/uur en het gewicht van de patient opgeven. Bijvoorbeeld 26 ml/kg/uur en gewicht patient is 80 kg. In uw tekst ontbreekt dit: Het gaat om een patiënt met een lengte van 1,74 m, CVVHD en gemiddelde dialysaat flow van rond de 2065 mL per uur. | N | Waarmee gerekend moet worden is het ideaal gewicht bij een patiënt met een lengte van 1,74 m. Het ideaal gewicht is dan voor zowel man als vrouw in de groep van 80 kg met een gemiddelde dialysaat flow van 2000 mL/uur Dit is aangepast in bijlage 6.0 Prijsopgaveformulier tabblad exploitatiekosten
8 | Bijlage 5.1 PvE Dienst ICT (en anderen) | ICT 8.018 |  | Kunnen jullie aangeven welke integration engine in gebruik is voor HL7 op Epic. (Cloverleaf, Capsule, …) | N | Cloverleaf
9 | Bijlage 7.0_Model Raamovereenkomst Amsterdam UMC plus begrippenlijst 2024 | 5. Prijzen, facturering en betaling | 5 | 5.5. Prijswijzigingen welk voortvloeien uit indexeringen volgens artikel 5.4 dienen door Leverancier bij het UMC te worden aangeleverd op de door het UMC aan te geven wijze. Is het mogelijk deze wijze toe te lichten | N | Amsterdam UMC heeft een vast format in Excel met een assortimentlijst van de artikelen die bij een leverancier worden afgenomen. Dit format wordt aan de leverancier toegestuurd en de leverancier kan zijn nieuwe prijzen op deze assortimentlijst invullen en de assortimentlijst retourneren aan Amsterdam UMC.
10 | Bijlage 7.0_Model Raamovereenkomst Amsterdam UMC plus begrippenlijst 2024 | 6. Logistiek | 5 | Bij voorkeur geen fatale termijnen maar vermoedelijke termijnen, zodat FME niet meteen in verzuim geraakt. Kan het volgende worden toegeveogd. In geval van overmacht, zoals natuurrampen, verstoringen in toeleveringsketens of andere uitzonderlijke situaties, vertrouwen wij op wederzijds begrip en samenwerking om tot een werkbare oplossing te komen. Hierbij behouden wij ons het recht voor om de termijnen aan te passen of, indien noodzakelijk, de overeenkomst in goed overleg aan te passen. | N | Niet akkoord om aan te passen en toe te voegen. We kunnen niet werken met vermoedelijke temijnen maar hebben zekerheid nodig waarop de order wordt geleverd.
11 | Bijlage 7.0_Model Raamovereenkomst Amsterdam UMC plus begrippenlijst 2024 | 6.5. Afleveringstermijnen | 5 | Afleveringstermijnen zijn fatale termijnen. Behoudens indien de vertraging in de levering te wijten is aan UMC of indien Leverancier een geldig beroep op overmacht toekomt, is Leverancier bij het niet behalen van het in artikel 6.1 genoemde betrouwbaarheidspercentage aan UMC een boete verschuldigd. Wordt hier 6,1 of 6,3 bedoeld? | N | De raamovereenkomst gaat over de levering van de disposables, onderdelen en vloeistoffen. Het betrouwbaarheidspercentage voor leveringen kan staan benoemd in het PVE en als dat niet benoemd is in het PVE dan geldt het percentage dat standaard is opgenomen in artikel 6.3. de tekst van artikel 6.1 is hierin duidelijk: 6.1. De logistieke voorwaarden zijn vastgelegd in het Programma van Eisen, voor zover er geen logistieke voorwaarden zijn vastgelegd in het Programma van Eisen gelden de in dit artikel opgenomen bepalingen.
12 | Bijlage 7.0_Model Raamovereenkomst Amsterdam UMC plus begrippenlijst 2024 | 6.5.KPI | 5 | Mocht tijdens dit verbetertraject (van een periode van max. 3 maanden o.b.v. prestatiemeting volgens KPI 1 logistiek zie artikel 7.3) blijken dat Leverancier niet in staat is om zijn Prestatie terug te brengen naar hetgeen overeengekomen bij punt 6.1 t/m 6.3, is Leverancier alsnog een boete verschuldigd. Kan dit beter omschreven worden? Dit dient beter omschreven te worden. Is dit per KPI of cumulatief? | N | Het zijn op zich staande KPI's waaraan moet worden voldaan.
13 | Bijlage 7.0_Model Raamovereenkomst Amsterdam UMC plus begrippenlijst 2024 | 6,6, | 5 | De opgenomen boetebepaling in Artikel 6.5 van deze Raamovereenkomst laat andere rechtsmiddelen, waaronder het vorderen van aanvullende schadevergoeding, van UMC onverlet. Een boete treedt normaliter al in de plaats van schadevergoeding. Akkoord dat UMC in voorkomend geval ook nog werkelijk geleden schade kan verhalen, maar uiteraard voor zover dit het boetebedrag overschrijdt (vandaar toevoeging van “aanvullende”). | N | Artikel 6.6 van de raamovereenkomst wordt aangepast naar: De opgenomen boetebepaling in Artikel 6.5 laat andere rechtsmiddelen van UMC onverlet.
14 | Bijlage 7.1_Model Koopovereenkomst groot Amsterdam UMC plus begrippenlijst 2024 | 4 Inwerkingtreding, looptijd en beëindiging | 4 | 4.1. Deze Overeenkomst treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening van deze Overeenkomst door beide Partijen. <OF> Deze Overeenkomst treedt in werking op [datum]. Het gaat hier over aankoop. Slaat dit dan op het onderhoud? | N | Dit is standaard tekst als startdatum van de overeenkomst en gaat over alles opgenomen in de Koopovereenkomst.
15 | FME afwijkingen NFU 2024_NL_202504 | 1 |  | · Artikel 1 sub I: aan dit artikel wordt toegevoegd: “Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt in ieder geval wel verstaan sector brede tekorten in grondstoffen en/of personeel." | N | Niet akkoord. Leverancier kan hiervoor maatregelen treffen of hierop inspelen.
16 | Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 1 |  | Artikel 1 sub M: in afwijking van het bepaalde in dit artikel geldt in het geval van een Zicht- of Proefzending dat het eigendom van de Prestatie bij Leverancier (blijft) berust(en) en het risico dienaangaande tijdens de overeengekomen periode bij UMC berust. | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 2.1 |  | Artikel 2.1: wordt als volgt gewijzigd: "Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, Orders en Overeenkomsten met betrekking tot (een onderdeel van) de Prestatie waarop zij uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.” | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 3.1 |  | Artikel 3.1: in afwijking van het bepaalde in dit artikel heeft een Offerte een geldigheidsduur zoals bepaald door Leverancier in de betreffende Offerte. | N | UMC vraagt minimaal 60 kalenderdagen, ervaring leert dat dit in een UMC benodigd is voor interne behandeling. Langer is uiteraard toegestaan.
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 3.4 |  | Artikel 3.4: wordt als volgt gewijzigd: "Bij Afroepcontracten komt de Overeenkomst tot stand wanneer Leverancier de Order van UMC schriftelijk accepteert. Bij gebreke van een schriftelijke aanvaarding door Leverancier komt de Overeenkomst tot stand wanneer de Prestatie conform de Order wordt geleverd en de Prestatie door UMC wordt aanvaard.” | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 5.1. |  | Artikel 5.1: wordt vervangen door: “De overeengekomen prijzen worden jaarlijks geïndexeerd conform “NZa prijsindexcijfer materiële kosten”, voor werkuren indien onderdeel van de Prestatie is het “NZa prijsindexcijfer voor personele kosten” van toepassing voor dat betreffende onderdeel van de Prestatie. De prijzen kunnen voorts tevens onderhevig zijn aan tussentijdse redelijke wijzigingen, indien factoren die de kostprijs bepalen – zoals lonen, prijzen, invoerrechten, valutakoersen, accijnzen, heffingen, belastingen en in het algemeen alle overheidsmaatregelen – voor zover niet redelijkerwijs voorzienbaar op het moment van het aangaan van de Overeenkomst, wijzigingen ondergaan.” | N | Niet akkoord om aan te passen. De afspraken rondom indexatie zijn reeds vastgelegd in de aanbestedingsdocumenten
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 5.2. |  | Artikel 5.2: in afwijking van dit artikel geldt dat eventuele spoedleveringskosten aan UMC in rekening worden gebracht, tenzij deze kosten direct zijn veroorzaakt door het handelen of nalaten van Leverancier. | N | Niet akkoord om aan te passen, dit is reeds vastgelegd in artikel 6.4 van de raamovereenkomst
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 6.3 |  | Artikel 6.3: wordt als volgt gewijzigd: “Het afleveringstijdstip en de afleveringstermijn, respectievelijk de uiterste datum waarop de Prestatie moet zijn verricht, zijn slechts indicatief en kunnen in geen geval worden beschouwd als een fatale termijn. Onverminderd het voorgaande dient Leverancier indien hij verwacht dat de levering niet tijdig overeenkomstig de afspraken kan geschieden, de inkoopafdeling van UMC daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van de omstandigheden die hiertoe aanleiding geven en doet hij onmiddellijk een voorstel voor het nemen van overbruggingsmaatregelen, mits dergelijke overbruggingsmaatregelen in de praktijk mogelijk zijn c.q. een alternatief voorhanden is. Leverancier is slechts gerechtigd een alternatieve Prestatie te leveren nadat UMC hiertoe schriftelijk haar toestemming heeft gegeven.” | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 6.6 |  | Artikel 6.6: niet van toepassing. De Prestatie(s) is (zijn) niet voor doorlevering bestemd. Partijen komen aanvullend overeen – ter voorkoming van enig misverstand – dat (onderdelen van) de Prestatie niet doorverkocht/doorgeleverd mag worden door UMC. | N | Niet akkoord, het komt voor dat afgeschreven apparatuur wordt verkocht aan bijvoorbeeld een opkoper
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 6.12 |  | Artikel 6.12: laatste volzin wordt als volgt gewijzigd: “Eventuele daaraan verbonden aantoonbare, redelijke kosten zijn voor rekening van UMC.” | N | Niet akkoord, er moet eerst overeenstemming komen tussen Leverancier en UMC over de "daaraan verbonden redelijke kosten"
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 7.2 |  | Artikel 7.2: in afwijking op het bepaalde in dit artikel ten aanzien van de termijnen (twee (2) werkdagen dan wel in geval van spoed zoveel korter) dat Partijen in voorkomend geval in overleg treden om een nadere, voor beide Partijen aanvaardbare termijn voor levering overeen te komen. | N | Niet akkoord om standaard aan te passen. De standaard levertermijn in de raamovereenkomst is 48 uur na plaatsen bestelling. Dit is dus de standaard levertijd. (Als in de praktijk blijkt dat er bijvoorbeeld 1 verpakking van de geleverde pallet beschadigd is en het voor de bedrijfsvoering niet benodigd is om binnen 48 na te leveren. Dan kunnen partijen in goed overleg een andere termijn afspreken.)
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 8.1 |  | Artikel 8.1: wordt als volgt gewijzigd: “De eigendom van de Prestatie, alsmede onderdelen van de Prestatie, gaan over naar UMC nadat UMC al hetgeen zij verschuldigd is, volledig heeft voldaan aan Leverancier. Onverminderd het voorgaande, gaat het risico ter zake schade aan en verlies van de Prestatie over op UMC vanaf het moment van levering.” | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 8.2 |  | Artikel 8.2: in afwijking van het bepaalde in dit artikel geldt ten aanzien van de eigendom en overgang van risico t.a.v. de Prestatie artikel 8.1 onverkort, met dien verstande dat in het geval als bedoeld in artikel 6.12, het risico aangaande de Prestatie overgaat op UMC op het moment dat de Prestatie ten behoeve van UMC wordt opgeslagen. | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 8.3 |  | Artikel 8.3: niet van toepassing. | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 8.4 |  | Artikel 8.4: in afwijking van het bepaalde in dit artikel geldt dat het risico van de Prestatie overgaat op Leverancier op het moment dat de Prestatie geleverd is op het door Leverancier aangegeven retouradres. | N | Niet akkoord. UMC gaat ervanuit dat Leverancier opdracht geeft aan de transporteur en de retourzening ophaalt bij UMC.
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 10.4 |  | Artikel 10.4: niet van toepassing. | N | Niet akkoord. Het betreft hier algemene inkoopvoorwaarden. UMC gaat niet alles uitsluiten wat voor deze aanbesteding niet van toepassing zou (kunnen) zijn.
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 10.3 |  | Artikel 10.3: tweede volzin wordt als volgt gewijzigd: “Eventueel door UMC verschuldigde wettelijke rente is de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 119a van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW).” | N | Akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 10.6 |  | Artikel 10.6: niet van toepassing. Ten aanzien van een beroep op verrekening geldt hetgeen daaromtrent is bepaald in de wet. | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 10.7 |  | Artikel 10.7: niet van toepassing. Ten aanzien van een beroep op opschorting geldt hetgeen daaromtrent is bepaald in de wet. | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 11.1 |  | Artikel 11.1: aan dit artikel wordt toegevoegd: “Er kan in ieder geval geen geslaagd beroep op deze garantiebepaling worden gedaan door UMC indien: 1) een gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van oneigenlijk, onzorgvuldig of verkeerd gebruik van de Prestatie en 2) de Prestatie is bewerkt, verwerkt of daarin wijzigingen zijn aangebracht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.” | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 11.2 |  | Artikel 11.2: in de eerste volzin van dit artikel wordt “is gehouden” vervangen door “spant zich er voor in om”. | N | Niet akkoord, dit is een resultaatverplichting
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 12.3 |  | Artikel 12.3: wordt als volgt gewijzigd: “(…) (uitgaande van omstandigheden van normaal gebruik) beschikbaar te houden.” | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 12.4 |  | Artikel 12.4: niet van toepassing. | N | Niet akkoord. Het betreft hier algemene inkoopvoorwaarden. UMC gaat niet alles uitsluiten wat voor deze aanbesteding niet van toepassing zou (kunnen) zijn.
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 13.6 |  | Artikel 13.6: niet van toepassing. | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 13.7 |  | Artikel 13.7: de zinsnede “waarbij geldt dat (…) van de Inkoopvoorwaarden” is niet van toepassing. | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 13.9 |  | Artikel 13.9: niet van toepassing. | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 14.2 |  | Artikel 14.2: “24 maanden” wordt gewijzigd in “12 maanden”. | N | Akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 14.3 |  | Artikel 14.3: niet van toepassing. | N | Niet akkoord. Minimaal 12 maanden bij levering
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 14.6 |  | Artikel 14.6: niet van toepassing. In het geval er een noodzaak bestaat voor het uitvoeren van een Recall, zulks ter beoordeling van Leverancier, zal Leverancier UMC hiervan onverwijld op de hoogte stellen en een dergelijke Recall zal verlopen volgens de geldende procedure(s) van Leverancier. Aantoonbare, directe kosten die voortvloeien uit een dergelijke Recall kunnen door UMC worden doorberekend aan Leverancier. Het bepaalde in artikel 20.1 en 20.2 is voorts van toepassing ten aanzien van enige kosten en/of schade die voortvloeit uit een Recall. Voorts geldt dat beide Partijen zelf verantwoordelijk zijn om, indien van toepassing en hiertoe aanleiding bestaat, melding te maken bij toezichthouders en/of enige andere vereiste acties te ondernemen. | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 14.9 |  | Artikel 14.9: tweede volzin wordt als volgt gewijzigd: “Wanneer Leverancier een product, wat op regelmatige basis besteld wordt door UMC, op termijn niet meer gaat leveren, informeert Leverancier UMC hiervan zo spoedig mogelijk doch indien redelijkerwijs mogelijk minimaal drie (3) maanden voor datum uit gebruik name.” | N | Niet akkoord. Indien een disposable voor de dialyse machine niet meer leverbaar is heeft dit grote gevolgen voor UMC.
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 16.1 |  | Artikel 16.1: rechten en verplichtingen uit dit artikel gelden ten aanzien van beide Partijen (wederkerig). | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 16.2 |  | Artikel 16.2: wordt als volgt gewijzigd: “Partijen verplichten zich jegens elkaar om de verplichtingen zoals genoemd in artikel 16.1 op te leggen aan degenen die (inclusief werknemers van Partijen) namens Partijen belast zijn met de uitvoering van de Overeenkomst en Partijen staan er jegens elkaar voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.” | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 16.3 |  | Artikel 16.3: wordt als volgt gewijzigd: “In geval van overtreding door een Partij van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel verbeurt deze Partij een onmiddellijke opeisbare boete van EUR 25.000,- per gebeurtenis aan de andere Partij, welke boete de eventuele schadevergoedingsverplichting van deze Partij niet beïnvloedt.” | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 16.4 |  | Artikel 16.4: niet van toepassing. | N | Niet akkoord. Het betreft hier algemene inkoopvoorwaarden. UMC gaat niet alles uitsluiten wat voor deze aanbesteding niet van toepassing zou (kunnen) zijn.
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 16.6 |  | Artikel 16.6: eerste volzin wordt als volgt gewijzigd: “Partijen staan ervoor in dat (…)”. “Leverancier zal UMC (…) of wettelijke bewaartermijnen” wordt verwijderd en is aldus niet van toepassing. | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 17.2 |  | Artikel 17.2: zinsnede “(…), waaronder eveneens is begrepen het recht op doorverkoop van de door hem geleverde Prestatie en/of van al hetgeen samenhangt met de Prestatie aan derden.” vervalt, nu van doorverkoop geen sprake is (dan wel mag zijn). | N | Niet akkoord. IE rechten berusten bij UMC
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 17.3 |  | Artikel 17.3: laatste volzin niet van toepassing. | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 19.1 |  | Artikel 19.1: wordt als volgt gewijzigd: “Leverancier is enkel aansprakelijk voor de aan hem toerekenbare, directe schade die door UMC wordt geleden als rechtstreeks gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Leverancier in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst of indien Leverancier ten opzichte van Opdrachtgever een toerekenbare onrechtmatige daad pleegt. Onder schade wordt niet verstaan, en aldus is Leverancier niet aansprakelijk voor, indirecte schade of gevolgschade, waaronder in ieder geval is te verstaan schade door omzet- en/of winstderving. | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 19.2 |  | Artikel 19.2: wordt als volgt gewijzigd: “De aansprakelijkheid van Leverancier voor schade als bedoeld in artikel 19.1 is per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak voorts beperkt tot de factuurwaarde excl. btw terzake de door Leverancier geleverde Prestatie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In het geval de schade niet (goed) aan de Prestatie kan worden gerelateerd, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot 50% van het gemiddeld over de verstreken contractperiode per maand gefactureerde bedrag excl. btw.“ | N | Niet akkoord om aan te passen. In art. 19.2 zijn al beperkingen voor aansprakelijkheid opgenomen
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 19.3 |  | Artikel 19.3: hieraan wordt toegevoegd: “De aansprakelijkheid van UMC zoals genoemd in dit artikel wordt beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 500.000,-- (zegge: vijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis.” | N | Niet akkoord. In art.19.4 is een al beperking opgenomen
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 19.4 |  | Artikel 19.4: wordt als volgt gewijzigd: “De hiervoor genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid komen te vervallen: a) ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel; b) indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van een Partij, diens personeel of anderen zoals personeel van/en onderaannemers die door een Partij zijn ingezet. | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 19.5-19.6 |  | Artikelen 19.5-19.6: niet van toepassing. | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 20.1-20.3 |  | Artikelen 20.1-20.3: rechten en verplichtingen uit deze artikelen gelden ten aanzien van beide Partijen (wederkerig). | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 22.6 |  | Artikel 22.6: niet van toepassing. | N | Niet akkoord. Het betreft hier algemene inkoopvoorwaarden. UMC gaat niet alles uitsluiten wat voor deze aanbesteding niet van toepassing zou (kunnen) zijn.
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 27.7 |  | Artikel 27.7: aan de laatste zin van dit artikel wordt toegevoegd: “(…) onderbrekingen, indien en voor zoverre het ontstaan van een dergelijke storing of onderbreking aan Leverancier kan worden toegerekend en e.e.a. met inachtneming van het bepaalde in artikel 19.” | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 28.5 |  | Artikel 28.5: tweede volzin van dit artikel wordt als volgt gewijzigd: “Leverancier kan op verzoek van UMC ook op andere dagen of op andere uren werkzaamheden verrichten, zulks altijd in overleg.” | N | Niet akkoord, in geval van nood zal ook buiten kantooruren moeten worden gewerkt om de bedrijfsvoering van de IC Volwassenen niet te verstoren.
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 33.2 |  | Artikel 33.2: wordt als volgt gewijzigd: (…) nodig zijn, maken Partijen nadere afspraken met betrekking tot (de vergoeding en levering van) deze materialen.” | N | Niet akkoord, zie eis 8.5 van het PVE. Hier zijn reeds beperkingen opgenomen en de eis is afgezwakt na de marktconsultatie
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 33.5 |  | Artikel 33.5: “aansprakelijk en” wordt verwijderd uit de eerste zin.Laatste volzin is niet van toepassing. | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 33.10 |  | Artikel 33.10: wordt als volgt gewijzigd: “Gedurende de Zichtperiode blijft het eigendom van de Zichtapparatuur berusten bij Leverancier. UMC draagt het volledige risico (van bijv. brand, diefstal, e.d.) over de Zichtapparatuur gedurende de Zichtperiode. UMC is verplicht de Zichtapparatuur voor de duur van de Zichtperiode te verzekeren tegen brand, waterschade en diefstal, alsmede de voor de verzekering verschuldigde premie tijdig te betalen. UMC is aansprakelijk voor elke beschadiging en/of verlies, ontstaan door of zonder haar toedoen, aan de Zichtapparatuur ontstaan of toegebracht gedurende de Zichtperiode.” | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 33.11-33.13 |  | Artikelen 33.11 – 33.13: niet van toepassing. | N | Niet akkoord. Het betreft hier algemene inkoopvoorwaarden. UMC gaat niet alles uitsluiten wat voor deze aanbesteding niet van toepassing zou (kunnen) zijn.
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 34.2 |  | Artikel 34.2: niet van toepassing. | N | Niet akkoord. Het betreft hier algemene inkoopvoorwaarden. UMC gaat niet alles uitsluiten wat voor deze aanbesteding niet van toepassing zou (kunnen) zijn.
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 39.3 |  | Artikel 39.3: wordt als volgt gewijzigd: “Gedurende de Huur-/Bruikleenperiode blijft het eigendom van de Huur-/Bruikleenapparatuur berusten bij Leverancier. UMC draagt het volledige risico (van bijv. brand, diefstal, e.d.) over de Huur-/Bruikleenapparatuur gedurende de Huur-/Bruikleenperiode. UMC is verplicht de Huur-/Bruikleenapparatuur voor de duur van de Huur-/Bruikleenperiode te verzekeren tegen brand, waterschade en diefstal, alsmede de voor de verzekering verschuldigde premie tijdig te betalen. UMC is aansprakelijk voor elke beschadiging en/of verlies, ontstaan door of zonder haar toedoen, aan de Huur-/Bruikleenapparatuur ontstaan of toegebracht gedurende de Huur-/Bruikleenperiode.” | N | Artikel 39.3 wordt aangepast naar: Gedurende de Huur-/Bruikleenperiode is Leverancier aansprakelijk voor aan de leverancier toerekenbare schade aan de Huur-/Bruikleen-apparatuur en zal Leverancier de Huur-/Bruikleen-apparatuur op zijn kosten verzekeren en verzekerd houden tegen schade, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 42.1 |  | Artikel 42.1 sub e: ten aanzien van “UMC is bevoegd doch niet verplicht om de nieuwe upgrades en updates in gebruik te nemen.” geldt, dat indien UMC besluit een update niet in gebruik te nemen, UMC (in ieder geval) geen beroep kan doen op de garantie als bedoeld in onderhavig artikel en artikel 11. | N | Niet akkoord
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 44.4 |  | Artikel 44.4: niet van toepassing. | N | Niet akkoord. Het betreft hier algemene inkoopvoorwaarden. UMC gaat niet alles uitsluiten wat voor deze aanbesteding niet van toepassing zou (kunnen) zijn.
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 45.5-45.3 |  | Artikelen 45.2 – 45.3 – niet van toepassing. | N | Niet akkoord. Het betreft hier algemene inkoopvoorwaarden. UMC gaat niet alles uitsluiten wat voor deze aanbesteding niet van toepassing zou (kunnen) zijn.
| Bijlage 8.0_Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie Amsterdam UMC januari 2024 NL (2) | 45.6 |  | Artikel 45.6: vrijwaring niet van toepassing. | N | Niet akkoord. Het betreft hier algemene inkoopvoorwaarden. UMC gaat niet alles uitsluiten wat voor deze aanbesteding niet van toepassing zou (kunnen) zijn.
1 | Bijlage 8 NFU | Artikel 6.3 | 4 | Kunnen de eerste twee volzinnen van artikel 6.3 AIV NFU 2024 als volgt worden gewijzigd: "Het overeengekomen afleveringstijdstip en de afleveringstermijn, respectievelijk de uiterste datum waarop de Prestatie moet zijn verricht, zijn slechts indicatief en kunnen in geen geval worden beschouwd als een fatale termijn. Enkel indien de levering buitensporig wordt vertraagd (met meer dan drie maanden) heeft UMC het recht de Overeenkomst te ontbinden.” |  | Niet akkoord
2 | Bijlage 8 NFU | Artikel 8.1 | 5 | Kan artikel 8.1 AIV NFU 2024 als volgt worden gewijzigd: "De eigendom van de Prestatie, alsmede onderdelen van de Prestatie, gaan over naar UMC na volledige betaling aan Leverancier, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. UMC verkrijgt bij levering het onbeperkte gebruiksrecht op de Prestatie. Het is UMC derhalve verboden om enige garantie, pand of pandrecht op de Prestaties te verlenen aan enige derde voor zolang het eigendom van de betreffende Prestatie zich bij Leverancier bevindt. In geval van niet-betaling door UMC van de door Leverancier uitgeschreven facturen op hun vervaldag, kan Leverancier te allen tijde de teruggave van de betrokken Prestaties door UMC eisen. Indien tussen Partijen is overeengekomen dat de Prestatie eerst door UMC moet worden goedgekeurd, gaat het risico niet eerder over dan na goedkeuring door UMC. Uitzondering vormen de Prestaties die worden geleverd op basis van Zicht- en proefzendingen, Huur, Bruikleen, en Consignatie." |  | Niet akkoord
3 | Bijlage 8 NFU | Artikel 8.2 | 5 | Kan artikel 8.2 AIV NFU 2024 niet van toepassing worden verklaard? |  | Niet akkoord
4 | Bijlage 8 NFU | Artikel 8.3 | 5/6 | Kan de eerste volzin van artikel 8.3 AIV NFU 2024 niet van toepassing worden verklaard? (zie hierna): "Indien in afwijking van het bepaalde in artikel 10 van de Inkoopvoorwaarden gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is overeengekomen, verkrijgt UMC krachtens de door haar verrichte vooruitbetaling, zonder dat daartoe een nadere leveringshandeling is vereist, de eigendom van alle materialen, grondstoffen en halffabricaten die Leverancier gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst of daartoe bestemd, zulks tot de waarde van het vooruitbetaalde bedrag." |  | Niet akkoord
5 | Bijlage 8 NFU | Artikel 9.1 | 6 | Kan artikel 9.1 AIV NFU 2024 als volgt worden gewijzigd: "Door UMC ter beschikking gestelde, dan wel voor rekening van UMC door Leverancier aangeschafte of vervaardigde materialen, ongebruikte c.q. onverwerkte grond- en hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties, software en overige hulpmiddelen blijven eigendom van UMC c.q. worden eigendom van UMC op het moment van betaling aan Leverancier." |  | Niet akkoord
6 | Bijlage 8 NFU | Artikel 19.1 | 10 | Kan in artikel 19.1 AIV NFU 2024 de referentie naar "of door derden", worden geschrapt? Kan daarnaast het volgende aan het artikel worden toegevoegd: "Leverancier is niet aansprakelijk indien er sprake is van (i) misbruik of verkeerd gebruik van (de bijbehorende gebruikshandleiding van) de Prestaties door UMC; (ii) nalatigheid of wangedrag door UMC met de Prestaties; (iii) het niet naleven door UMC van de door Leverancier gegeven instructies; (iv) onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking, vernietiging en/of beschadiging van persoonsgegevens door UMC en het niet nakomen door UMC van de verplichtingen inzake gegevensbescherming krachtens deze Overeenkomst." |  | Het is niet akkoord om "of door derder" te schrappen. Het is wel akkoord om het volgende aan artikel 19.1 toe te voegen: Leverancier is niet aansprakelijk, indien Leverancier aantoont dat er sprake is van (i) misbruik of verkeerd gebruik van (de bijbehorende gebruikshandleiding van) de Prestaties door UMC; (ii) nalatigheid of wangedrag door UMC met de Prestaties; (iii) het niet naleven door UMC van de door Leverancier gegeven instructies; (iv) onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking, vernietiging en/of beschadiging van persoonsgegevens door UMC en het niet nakomen door UMC van de verplichtingen inzake gegevensbescherming krachtens deze Overeenkomst.
7 | Bijlage 8 NFU | Artikel 33.10 | 15 | Kan in artikel 33.10 AIV NFU 2024 de zinsnede "sprake is geweest van grove onzorgvuldigheid of onachtzaamheid" als volgt worden gewijzigd: "UMC de Zichtapparatuur niet deugdelijk heeft behandeld, daaronder begrepen het niet opvolgen van de toepasselijke gebruikshandleiding en instructies van Leverancier." |  | Niet akkoord
9 | Bijlage 5 Eisen Dialyse CVVHD machine incl. disp en vloeist | 2.21 | 4 | Wij hebben geen kleur gecodeerde connectoren, echter wel kleurgecodeerde slangen en klemmen. Kunt u hiermee akkoord gaan? |  | Akkoord
10 | Bijlage 5 Eisen Dialyse CVVHD machine incl. disp en vloeist | 2.22 | 4 | Wij hebben geen unieke connectoren, echter ons systeem is dermate anders dat citraat en calcium niet verwisseld kan worden. Kunt u hiermee akkoord gaan? |  | Het moet onmogelijk zijn om de infuuszakken met citraat of calcium verkeerd aan te sluiten Eis 2.22 is aangeapst in het PVE naar: Het moet op het dialyse apparaat onmogelijk zijn om de infuuszakken met citraat of calcium verkeerd aan te sluiten, bijvoorbeeld met unieke connectoren voor citraat en calcium of een andere methode dat verkeerd aansluiten onmogelijk maakt.
11 | Bijlage 5 Eisen Dialyse CVVHD machine incl. disp en vloeist | 4.1 | 5 | Kunt u ons de specificaties van deze middelen doen toekomen zodat wij kunnen beoordelen of deze producten te gebruiken zijn op onze apparatuur. |  | Alcohol 70%. Het infoblad van de Oxywipe NG in met de Nota van Inlichtingen meegestuurd.
12 | Bijlage 5 Eisen Dialyse CVVHD machine incl. disp en vloeist | 6.1 | 5 | Wij maken de koppeling niet, maar stellen het protocol beschikbaar. Er zijn bewezen werkende koppelingen met Epic. Of het in uw centrum meteen werkt is afhankelijk van bijv. middelware/configuratie. Kunt u hiermee akkoord gaan? |  | We nemen aan dat u doelt op de volledige koppeling tussen de CVVHD en EPIC. Vanuit Amsterdam UMC zien wij dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom verwachten wij medewerking van alle partijen bij het operationeel krijgen van de koppeling.
14 | Bijlage 8.1 AIV aanvullingen | Aanv. Art 6.4 en 6.5 | 1 | Een 2e exemplaar van de paklijst los aanleveren is niet mogelijk, kunt u hiermee akkoord gaan? |  | Akkoord
15 | Bijlage 6.1 Gebruikerstest | Algemeen |  | Demo, in verband met een koppeling met Epic, kan er voorafgaand aan de demo tijd worden ingepland om de koppeling met Epic te realiseren? |  | De machine wordt niet gekoppeld met EPIC voor de test.
16 | Bijlage 6 TCO |  |  | Uw rekenfile telt bij de opgesomde jaren op regel 16 preventief onderhoud (training, uren en service parts) bij elkaar op maar ook de ingevoerde bedragen voor all-in onderhoud. Correctief onderhoud wordt dan weer niet opgeteld, niet op regel 16 per jaar, maar ook niet bij de bepaling van de totale TCO op cel M16. Kunt u de in te vullen file verduidelijken, ook zodat het precies duidelijk is waarmee het plafondbedrag wordt bepaald. |  | Bedankt voor uw vraag. Tabblad 1 van Bijlage 6 Prijsopgaveformulier is gecorigeerd en het bestand is opnieuw gepubliceerd met de beantwoording van de NVI onder de naam CORRECTIE_NVI Bijlage Prijsopgaveformulier Dialysemachines
18 | Bijlage 6 TCO |  |  | De kosten voor een ureumratio bepaling zijn niet opgenomen in uw TCO. |  | Is niet nodig. Heel lage (on)kosten van een ureum bepaling. Wordt zelden gedaan. Alleen in het geval geval van Citraat CVVHD en het ontwikkelen van een alkalose
19 | Algemene vraag |  |  | Wij laten het UEA al officieel tekenen, is een algemeen document met een verklaring dat alle overige bijlagen ingediend met de aanbesteding naar waarheid zijn ingevuld en getekend door een bevoegde voldoende? |  | Niet akkoord
20 | 7.1 koopovereenkomst | 10.5 | 10 | Wij gaan niet akkoord met boete bedingingen. Kan deze regel verwijderd/gewijzigd worden? |  | Niet akkoord
21 | 7.1 koopovereenkomst | 10.6 | 10 | Het woord herhaaldelijk is voer voor discussie. Kan dit worden aangegeven met een exact getal? |  | Indien van toepassing zal hier overleg tussen UMC en Leverancier plaatsvinden
22 | 7.1 koopovereenkomst | 10.6 | 11 | Het woord herhaaldelijk is voer voor discussie. Kan dit worden aangegeven met een exact getal? |  | Indien van toepassing zal hier overleg tussen UMC en Leverancier plaatsvinden
24 | 7.1.3 | 3.3 | 8 | Wij beschikken niet over bedrijfskleding. Kan deze eis worden verwijderd? |  | Deze eis kan niet worden verwijderd de leverancier moet herkenbaar zijn, dat is het uitgangspunt van het beleid. Dit kan worden opgelost met een polo met de bedrijfsnaam.
26 | Alle | Alle |  | Kunnen alle boete bedingingen worden verwijderd? |  | Niet akkoord
27 | 7.1.4 | module D 2.3 | 10 | Periodiek onderhoud wordt uitgevoerd volgens instructies van de fabrikant en niet volgens de richtlijnen van UMC, is dit akkoord? |  | er staat dat het onderhoudsinterfval volgenms de richtlijnen van het amsterdam umc moet zijn. Voor dit type apparaat houden we het interval aan dat de fabrikant opgeeft. Dus akkoord (dit geldt ook voor het onderhoudsprotocol dat bepaald de fabrikant niet medische techniek.
28 | 7.1.4 | Module D 2.15 punt 2 | 15 | Kan de uptime gewijzigd worden naar 98%? |  | 98% betekent 175 uur uitval per jaar en dat is niet acceptabel. Leverancier moet in staat zijn om maximaal 99,8% uptime is 17,52 uur uitval te behalen
29 | 7.1.4 | module D 2.15 punt 6 | 15 | Maximale uptime van 98% |  | 98% betekent 175 uur uitval per jaar en dat is niet acceptabel. Leverancier moet in staat zijn om maximaal 99,8% uptime is 17,52 uur uitval te behalen
Van aanbestedende dienst
Eis 2.13 is aangepast naar: De machine beschikt over een vloeistofverwarmer of bloedverwarmer voor het verwarmen van de vloeistoffen of bloed en is respectievelijk instelbaar tot maximaal 39 graden Celcius (vloeistofverwarmer) en 38 graden Celsius (bloedverwarmer)
De planning is gewijzigd. Dit is aangepast en Tenderned en de gewijzigde planning in met de beantwoording van de NvI gepubliceerd.
Volgende week is er intern nog een overleg over de invulling praktijktest.. Het kan zijn dat we volgende week een update over de praktijktest op Tenderned plaatsen.