## Programma van Eisen
PROGRAMMA VAN EISEN - PERCEEL 1: 3 high-end microscopen in verschillende configuraties
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Bij enkele blauw gearceerde eisen en/of wensen zijn de woorden '(zonder afnameverplichting)' geschreven. Het betreft hier eisen m.b.t. opties die mogelijk gedurende de levensduur van de apparatuur zullen worden afgenomen en aan de bestaande microscoop worden toegevoegd maar waar op dit moment nog niet voldoende budget of noodzaak voor is. Het kan ook zo zijn dat de functionele uitwerking voor de eis verder besproken moet worden alvorens een besluit te nemen tot afname van de betreffende optie. Voor deze opties geldt dat het een eis is dat ze later kunnen worden afgenomen op de bestaande microscoop, maar omdat ze niet direct bij de gunning worden afgenomen tellen deze niet mee in de TCO berekening. LET OP: Het invullen van een prijs voor deze geeiste aanvullende opties is verplicht om aan de eis te kunnen voldoen. U kunt dit invullen bij 'Sheet 2 Opties en Onderdelen van het Prijsstelling invulformulier' van het desbetreffende perceel. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen. Rode regels zijn gewijzigde eisen/wensen n.a.v. de Nota van Inlichtingen
nr. | Omschrijving | Eis | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (optioneel) | Verificatie: voldoet Ja/Nee? | Toelichting m.b.t. verificatie
Algemene functionele eisen (van toepassing op alle drie microscopen)
1 | De microscoop is in de basis geschikt voor procedures van zowel KNO, Plastische chirurgie en Neurochirurgie op de OK waarbij zowel zittend als staand geopereerd kan worden. In het kader van uniformiteit dient binnen dit perceel eenzelfde basistype microscoop te worden aangeboden. | Eis
2 | De microscoop is verrijdbaar en heeft een rem op de transportwielen. | Eis
3 | De microscoop kan onder een voorzieningenbrug met een hoogte van 2.04m gereden en gebruikt worden. | Eis
4 | De hoofdoperateur beschikt over een tubus die vouwbaar en zwenkbaar is. | Eis
5 | De tubus voor de hoofdoperateur beschikt over een vergrotingswisselaar voor aanvullende vergroting | Eis
6 | Het systeem beschikt over elektrische, traploze zoom met handmatige/mechanische backup | Eis
7 | Het systeem beschikt over elektrische, traploze focus met handmatige/mechanische backup | Eis
8 | Het systeem beschikt over een vorm van focusassistentie om het focussen van het beeld te vereenvoudigen voor de chirurg. | Eis
9 | Het systeem beschikt over een volwaardige tweede lichtbron van dezelfde specificatie als de hoofdlichtbron | Eis
10 | Indien er een systeem is voor automatische lichtspot/lichtintensiteit begrenzing dan moet deze uit te schakelen of te negeren zijn | Eis
11 | De microscoop is uitgerust met een meekijkmonitor op het statief van tenminste 20". | Eis
12 | De microscoop beschikt over een volledig automatisch balanceringssysteem voor alle assen | Eis
13 | De XY-assen van de microscoop zijn gerobotiseerd en kunnen met joystick en/of draadloos voetpedaal worden bediend | Eis
14 | De microscoop beschikt over touchscreenbediening op het statief voor het bedienen van microscoopinstellingen | Eis
15 | Het is mogelijk om verschillende gebruikersprofielen in te stellen voor verschillende operateurs en/of procedures | Eis
16 | De microscoop beschikt over een Nederlands- of Engelstalige gebruikersinterface | Eis
Functionele eisen t.b.v. microscoop KNO
17 | De KNO microscoop is uitgerust met een tweede binoculaire kijker aan de zijkant | Eis
18 | De oculairen van de KNO microscoop hebben een vergroting van 10x | Eis
19 | De KNO microscoop is uitgerust met een 3D camera, waardoor het mogelijk om de Microscoop aan te sluiten op een extern 3D beeldscherm tegelijk met het gebruik van oculairs | Eis
20 | De KNO microscoop wordt geleverd met een 50-55" 4k 3D beeldscherm op een verrijdbare trolley | Eis
21 | De 3D brillen kunnnen op of over de reguliere bril van de drager gebruikt worden. | Eis
22 | De 3D brillen kunnen hergebruikt worden op OK | Eis
23 | De KNO microscoop beschikt over een voetpedaal voor het bedienen van opzijn minst zoom, focus en de XY-assen van de optiekdrager | Eis
24 | De KNO microscoop beschikt over een voorziening om 3D beelden lokaal (op of bij de microscoop) op te slaan | Eis
25 | Het is mogelijk om de KNO microscoop later uit te breiden met een DICOM-licentie/-koppeling t.b.v. het exporteren van 2D en 3D beelden naar ons VNA (zonder afnameverplichting). T.b.v. intern haalbaarheidsonderzoek ontvangen wij graag een DICOM voorbeeldbericht. | Eis
Functionele eisen t.b.v. Microscoop Plastische chirurgie
26 | De plastische chirurgie microscoop is uitgerust met een binoculaire meekijker tegenover de hoofd-operateur (face to face) | Eis
27 | De meekijker tegenover de hoofd-operateur beschikt over een tubus die vouwbaar en zwenkbaar is en een vergrotingswisselaar heeft (zoals bij de hoofdoperateur) . | Eis
28 | De oculairen van de plastische chirurgie microscoop hebben een vergroting van 12X of 12.5X | Eis
29 | De plastische chirurgie microscoop beschikt over een manier om de optische vergroting te versterken tot meer dan 20X | Eis
30 | De plastische chirurgie microscoop beschikt over een ingebouwde 2D camera | Eis
Functionele eisen t.b.v. Microscoop Neurochirurgie
31 | De Neurochirurgie microscoop kan eenvoudig (door operatieassistenten of technici) worden omgebouwd van een face to face opstelling naar een opstelling met binoculaire zij-kijker. | Eis
32 | De meekijker tegenover de hoofd-operateur beschikt over een tubus die vouwbaar en zwenkbaar is en een vergrotingswisselaar heeft (zoals bij de hoofdoperateur) . | Eis
33 | De oculairen van de Neurochirurgie microscoop hebben een vergroting van 12x of 12.5x voor de hoofdkijker en 10x voor de meekijkers | Eis
34 | De neurochirurgie microscoop beschikt over een manier om de optische vergroting voor de hoofdkijker te versterken to meer dan 20x | Eis
35 | De Neurochirurgie microscoop is uitgerust met infrarood/ICG fluorescentie t.b.v. vasculaire chirurgie | Eis
36 | De Neurochirurgie microscoop is uitgerust met een fluorescentie modus voor 400nm/5-ALA fluorescentie | Eis
37 | De fluorescentiemodi/-filters zijn volledig geïntegreerd in het systeem. | Eis
38 | Het is mogelijk om de Neurochirurgie microscoop later uit te breiden met een functie waarmee de microscoop aangesloten kan worden aan navigatie apparatuur waarbij de brandpuntsafstand van de microscoop kan dienen als virtuele pointer, geef aan met welke navigatie apparatuur dit mogelijk is en of hier een licentie of hardware voor moet worden afgenomen (zonder afnameverplichting) | Eis
39 | Na het afnemen van de functie uit bovengenoemde eis (no. 38) is het mogelijk om navigatiebeelden en eventuele andere data weer te geven op een beeldscherm, in de oculairs, of middels een headset behorend bij de operatiemicroscoop. Hierbij is het kunnen leveren van één of meerdere van de opties voldoende. (zonder afnameverplichting) | Eis
40 | De neurochirurgie microscoop beschikt over een mondstuk voor het ontkoppelen van geselecteren remmen en bewegen van de microscoop | Eis
41 | De neurochirurgie microscoop beschikt over een draadloos voetpedaal voor het bedienen van op zijn minst zoom, focus en de XY-assen van de optiekdrager | Eis
42 | De neurochirurgie microscoop beschikt over een ingebouwde 2D camera | Eis
Technische eisen (van toepassing op alle drie microscopen)
43 | Het systeem heeft een SDI of HDMI of DVI of Displayport videouitgang om beelden live te exporteren naar bijvoorbeeld een beeldrouteringssysteem | Eis
44 | De microscoop wordt geleverd met een voedingskabel van tenminste 4 meter | Eis
45 | De voedingskabel is verbonden met een even lange potentiaalvereffeningskabel | Eis
46 | Het is mogelijk om log-files van de microscoop te exporteren t.b.v. storingsopvolging | Eis
47 | De microscooparm is door één persoon af te dekken met een steriele hoes | Eis
48 | De microscoop beschikt over een (Vacuum)systeem dat assisteert bij het aanbrengen en/of op zijn plaats houden van de steriele drape | Eis
49 | Eventuele verbindingen met Erasmus MC netwerken via LAN of WLAN voldoen aan de aansluitvoorwaarden van het Erasmus MC: ZIE Bijlage 7 | Eis
Hygiëne en desinfectie (van toepassing op alle drie microscopen)
50 | De apparatuur, inclusief demontabele delen, die op de OK verblijft (en niet gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd wordt door de CSA) kan gedurende de hele levensduur gereinigd en gedesinfecteerd worden conform de, door de Unit Infectiepreventie Erasmus MC, opgestelde Instructies: zie bijlage 9. | Eis
Gebruiksinstructie en training
51 | Wijzigingen in functionaliteit of werking van de geoffreerde oplossing die na in gebruikname worden doorgevoerd, worden aangevuld in de Nederlands of Engels opgestelde gebruikershandleiding en binnen een week na publicatie doorgegeven aan het Erasmus MC. | Eis
52 | De gebruikershandleiding wordt in het Nederlandse of Engels digitaal beschikbaar gesteld. | Eis
53 | Er is een beknopte samenvattting van max 2 A-4 per microscoop van de geoffreerde oplossing beschikbaar met daarop productspecifieke instructies en waarschuwingen | Eis
54 | Bij reusable medische hulpmiddelen wordt een up-to-date Nederlandstalige reinigingsinstructie verstrekt op taalniveau B1, bestemd voor het betreffende type van de geoffreerde oplossing. | Eis
55 | Een actueel Nederlands- of Engelstalige reinigings-, desinfectie- en sterilisatievoorschrift bestemd voor het betreffende type van de geoffreerde oplossing wordt verstrekt | Eis
56 | Voorafgaand aan de ingebruikname na gunning wordt (inbegrepen in de TCO) instructie gegeven over de geoffreerde apparatuur aan alle gebruikers (chirurgen, aiossen, OK-assistenten) op de afdelingen binnen het Erasmus MC waarna de gebruikers bevoegd zijn om de microscoop zelfstandig te bedienen. | Eis
57 | (Her)scholing voor 2-3 medisch technici voor eerstelijns technisch support wordt meegenomen gedurende de volledige levensduur van de geoffreerde apparatuur | Eis
58 | Scholing voor gebruikers en technici wordt in de Nederlandse of de Engelse taal aangeboden. | Eis
Gebruikerstest
59 | Ten behoeve van de testperiode wordt de benodigde apparatuur van de geoffreerde oplossing kosteloos in bruikleen geleverd volgens de geoffreerde samenstelling, inclusief de bijbehorende disposables. | Eis
Technisch beheer & Rapportage
60 | Onderhoud, zowel correctief als preventief wordt uitgevoerd door de leverancier. De afdeling medische technologie van het Erasmus MC neemt als 1e actie bij storingen, en wordt hier indien nodig door de leverancier voor opgeleid. | Eis
61 | De leverancier biedt een serviceovereenkomst aan waarbij de kosten voor jaarlijks preventief onderhoud inclusief software-updates zijn opgenomen. Voor correctief onderhoud worden servicelevel afspraken gemaakt. | Eis
62 | Voorafgaand aan correctief onderhoud geeft de leverancier een opgave van de uit te voeren correctie en de te verwachte kosten | Eis
63 | De responsetijd voor telefonische ondersteuning is maximaal 4 uur. | Eis
64 | De responsetijd voor on-site ondersteuning is met prioriteit, gemiddeld binnen 3 werkdagen en maximaal binnen 5 werkdagen. | Eis
65 | De minimale garantietermijn van apparatuur is 1 jaar | Eis
66 | De servicetechnici en andere contactpersonen beheersen de Nederlandse en/of Engelse taal | Eis
67 | Alle wijzigingen en modificaties ten gevolge van veiligheidsproblemen worden kosteloos door leverancier verholpen | Eis
68 | De Microscoop (hardware, software en attributen) dient volledig te worden ondersteund gedurende de volledige levensduur van ten minste 10 jaar. | Eis
69 | Na afloop van het uitvoeren van correctief en preventief onderhoud bij terugleveren van de apparatuur wordt een servicerapport meegeleverd dat de uitgevoerde correctieve werkzaamheden, de resultaten van een functietest en de resultaten van een veiligheidsmeting bevat. | Eis
70 | Het servicerapport is in een digitale versie leverbaar | Eis
71 | Jaarlijks wordt een rapport aangeleverd met een overzicht van de uitgevoerde preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden en bijkomende kosten voor correctief onderhoud en onderdelen. | Eis
72 | Voor alle getrainde technici wordt een up-to-date onderhoudshandleiding voor het betreffende type, merk en soft/hardware versie van het gebruikte apparaat in Nederlands en Engels beschikbaar gesteld. | Eis
73 | Wijzigingen in onderhoud van de apparatuur, die na ingebruikname in het Erasmus MC worden doorgevoerd, worden na acceptatie van Erasmus MC aangevuld in de servicehandleiding en na publicatie doorgegeven aan het Erasmus MC | Eis
74 | Alle verstrekte documentatie voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving | Eis
75 | De Service Technici zijn aantoonbaar bevoegd en bekwaam | Eis
76 | Het onderhoud van apparatuur wordt op locatie van het Erasmus MC uitgevoerd | Eis
77 | Het Erasmus MC behoudt het recht om de serviceovereenkomst tussentijds uit te breiden | Eis
Communicatie
78 | Opdrachtnemer wijst een vast contactpersoon aan ten behoeve van de communicatie en het stellen van product inhoudelijke vragen indien nodig. | Eis
79 | De servicedesk van Opdrachtnemer is bereikbaar via telefoon en e-mail op werkdagen. Er dient ook een calamiteitennummer beschikbaar te worden gesteld. | Eis
80 | Storingen moeten telefonisch aangemeld kunnen worden zonder tussenkomst van het invullen van systemen die verplicht worden gesteld door de leverancier | Eis
81 | Medewerkers van de servicedesk en service technici van Opdrachtnemer beheersen de Nederlandse en/of Engelse taal. | Eis
82 | Bij veiligheidsproblemen die op het Erasmus MC van toepassing zijn, neemt Inschrijver per direct contact op via recall@erasmusmc.nl en levert daarbij alle gevraagde gegevens aan zoals opgesteld in de Algemene Inkoop Voorwaarden (bijlage 6) | Eis
83 | De inschrijver kan te allen tijden informatie aanleveren over (de status van) van gemelde recalls aan het Erasmus MC | Eis
84 | Inschrijver draagt zorg voor een snelle en correcte communicatie met betrekking tot klachten over onder andere kwaliteit en aflevering in samenwerking met de nader toe te wijzen contactpersoon van het Erasmus MC. | Eis
85 | Het Erasmus MC wordt ten minste twee jaar voor de out-of-service datum van de microscoop hierover geïnformeerd | Eis
Logistiek en facturatie
86 | De geleverde artikelen zijn aan de buitenzijde van de transportverpakking en in de omdoos voorzien van een pakbon in een doculop (doorzichtige envelop). Op de pakbon dient ten minste de volgende informatie vermeld te zijn: inkoopordernummer, omschrijving van artikel, artikelnummer, aantallen, verpakkingseenheid, colli en telefoonnummer voor het melden van manco’s. Indien van toepassing toevoegen van een lotnummer en THT. | Eis
87 | Pakbonnen zijn duidelijk leesbaar en interpreteerbaar. Het moet duidelijk zijn wat er in de bijbehorende doos zit en wat mogelijk nog nageleverd wordt. | Eis
88 | Artikelen die bij ontvangst in Erasmus MC geweigerd worden vanwege zichtbare schade aan de verpakking worden door Opdrachtnemer direct mee retour genomen. Opdrachtnemer biedt artikelen op zodanige wijze aan dat weigering van (een deel) van de levering mogelijk is. | Eis
89 | Opdrachtnemer draagt zorg voor een snelle en correcte communicatie met betrekking tot eventuele klachten over onder andere kwaliteit en/of aflevering. Deze klachten gaan in samenwerking met een nader te bepalen contactpersoon van het Erasmus MC. | Eis
90 | Leverancier neemt proactief contact op met orders@erasmusmc.nl over verwachte leveringstermijnen en eventuele leveringsproblemen. Leveringswijzigingen/problemen worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 48 uur na bekendheid gemeld. Leverancier draagt waar mogelijk een alternatief aan. | Eis
91 | Opdrachtnemer levert orders per inkooporder verpakt aan met de product etiketten naar buiten toe gericht op de pallet. | Eis
92 | Disposables worden onbeschadigd aangeleverd op onbeschadigde re-usable euro pallets (afm 80 x 120 cm). Pallets zijn niet hoger gestapeld dan 1,50 meter. De buitendozen zijn goed stapelbaar op een europallet en steken niet buiten de pallet. | Eis
93 | Bestellingen worden zo veel mogelijk als geheel uitgeleverd. Deelleveringen gaan altijd in overleg met Erasmus MC via orders@erasmusmc.nl | Eis
94 | Indien orders uit meerdere colli bestaan is dit aan de buitenzijde van de colli duidelijk herkenbaar en leesbaar. | Eis
95 | Iedere inkooporder wordt door de leverancier bevestigd aan orders@erasmusmc.nl | Eis
96 | De verpakking voor steriele medische hulpmiddelen dient te voldoen aan ISO 11607 | Eis
97 | Het etiket op de Medische Hulpmiddelen voldoet aan de essentiële eisen van de MDR (EU) 2017/745. | Eis
98 | De steriele medische hulpmiddelen worden conform de NEN-norm R5401 in 3-lagen verpakt, vervoert en afgeleverd. | Eis
99 | Alle verpakkingen worden droog en onbeschadigd afgeleverd (VDSMH Veldnorm Goederenstroom & NEN-norm R5401) | Eis
100 | De verpakking heeft geen scherpe en / of uitstekende delen die verwondingen kunnen veroorzaken | Eis
101 | Opdrachtnemer vermeldt op elke factuur het inkoopordernummer van Erasmus MC. Facturen zonder vermelding van het inkoopordernummer worden niet in behandeling genomen. | Eis
Wetgeving, contract en algemene voorwaarden
102 | Inschrijver kan van de volgende (nog geldige, meest recente) certificaten aanleveren: - ISO 13485 Bij medische hulpmiddelen dient altijd een ISO 13485 certificaat meegeleverd te worden. De uitvoeringseis dient aangetoond te worden wanneer het Erasmus MC daar verzoek toe doet. Hier dient Inschrijver alleen met "Ja" te beantwoorden | Eis
103 | Medische hulpmiddelen voldoen aan de wetgeving MDR (EU) 2017/745 of de Medical Device Directive 93/42/EEG inclusief dispensatie voor aanvraag MDR certificaat. De leverancier toont bij de inschrijving aan dat zij voldoen aan de MDR, door middel van CE certificaten en conformiteitsverklaringen (de certificaten en conformiteitsverklaringen moeten op 1e verzoek van het Erasmus MC per direct beschikbaar worden gesteld). | Eis
104 | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en u ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat u nu een Inschrijving mag uitbrengen. | Eis
105 | Hierbij verklaart Opdrachtnemer borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Opdrachtnemer is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de Opdrachtnemer kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor Opdrachtgever. | Eis
Firmanaam:
Rechtsgeldige ondertekening:

## Programma van Wensen
PROGRAMMA VAN WENSEN - PERCEEL 1: 3 high-end microscopen in verschillende configuraties
Toelichting | Alle wensen zijn hieronder in het Programma van Wensen opgenomen. Voor de wensen wordt Inschrijver gevraagd aan te geven of er aan wordt voldaan op het moment van Inschrijven. Voor alle wensen waarbij u 'Ja' invult dient deze wens in de prijs van het TCO te worden opgenomen. Rode regels zijn gewijzigde eisen/wensen n.a.v. de Nota van Inlichtingen
LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
Het subgunningcriterium "Programma van Wensen" levert maximaal 20 punten op.
nr. | Omschrijving | Maximaal te behalen punten (indien Ja) | Voldoet Ja/Nee? | Gerealiseerd aantal punten | Toelichting (optioneel) | Verificatie: voldoet Ja/Nee? | Toelichting m.b.t. verificatie
Functionele wensen
1 | De microscoop beschikt over autofocus | 20 |  | 0
2 | Lampwissel kan via de gebruikersinterface en er is een handmatige backup mogelijkheid | 10 |  | 0
3 | De geintegreerde 2D en 3D camera's hebben een 4k resolutie, of het moet op elk 4k scherm (op de microscoop of los daarvan) mogelijk zijn om de beelden in 4k resolutie weer te geven. | 20 |  | 0
4 | De microscoop is uitgerust met een 4K meekijkmonitor op het statief. | 10 |  | 0
5 | meekijkmonitor op het statief van de KNO microscoop is een 4k 3D monitor. | 20 |  | 0
6 | Het is mogelijk om fluorescentie van de infrarood fluorescentiemodus via de oculairs te bekijken | 10 |  | 0
7 | Het is mogelijk om fluorescentie van de 400nm/5-ALA fluorescentiemodus via de oculairs te bekijken | 10 |  | 0
8 | De Plastische en Neurochirurgie microscopen beschikken over een manier, aanvullend op de vergrotingswisselaar, om de optische vergroting extra te versterken voor alle kijkers, waarbij de inschrijver de volgende punten kan behalen per vergroting: >= 25x = 30 punten >= 24x = 24 punten >= 23x = 18 punten >= 22x = 12 punten >= 21x = 6 punten < 21x = 0 punten | 30 |  | 0
9 | De KNO microscoop beschikt over een WiFi verbinding voor het exporteren van beelden | 20 |  | 0
10 | De KNO microscoop kan, al dan niet incidenteel daarvoor ingericht, 3D beelden streamen naar een remote locatie t.b.v. onderwijs en of cursussen | 20 |  | 0
11 | De handvaten zijn afzonderlijk af te dekken met steriele hoezen | 10 |  | 0
12 | Tijdens transport van de microscoop kunnen alle bewegende delen van de microscoop(arm) worden 'gelocked' zodat deze niet ongewenst kunnen bewegen. | 10 |  | 0
Service wensen
13 | Er is op afroep, al dan niet tegen betaling van een huurbedrag, een vervangende microscoop beschikbaar bij langdurige reparaties. | 10 |  | 0
14 | Ten behoeve van de gebruikers training wordt een e-learning module beschikbaar gesteld | 5 |  | 0
Logistiek
15 | De inschrijver levert de juiste informatie (Uniforme Dataset attributen) voor het starten van PMM dossiers aan via het Global Data Synchronisation Network (GDSN) van GS1. | 5 |  | 0
16 | Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid om een ASN te sturen met alle relevante orderinformatie | 5 |  | 0
17 | Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid om via EDI berichten te versturen met relevante zending informatie | 5 |  | 0
220
Firmanaam:
Rechtsgeldige ondertekening: