## Voorb 1
Nota van Inlichtingen 1
Europese Aanbesteding
Bodyscanners 2026
Kenmerk TN 547291
2026-02-13
Houd rekening met het tijdig aanvragen van de Gedragsverklaring aanbesteden (GVA), ook voor eventuele derde(n) en/of leden in het kader van een samenwerkingsverband. Zie hoofdstuk 4 van het Beschrijvend document.
De aangepaste documenten worden in TenderNed toegevoegd en komen in plaats van de voorgaande betreffende exemplaren. De aangepaste documenten dient u wederom van TenderNed te downloaden. Let goed op bij het doen van een Inschrijving dat er wordt uitgegaan van het meest recente Aanbestedingsdocument en/of gebruik wordt gemaakt van het meest recente Aanbestedingsdocument.
Vragen
Nummer | Beschrijvend document
| Nr | Hoofdstuk | Paragraaf | Pagina nr | Vraag | Antwoord
1 |  |  | Algemeen |  | • Als algemene opmerking merken we op dat u hebt gevraagd om een full body scanner, maar dat u ook hebt aangegeven dat het systeem een minimaal effect moet hebben op de normale gang van zaken. We zien dat de meeste gevangenissen die een minimaal effect op de normale gang van zaken eisen, om drie redenen kiezen voor torso scanners: 1. Het is gemakkelijk om de onderbenen en het hoofd visueel te controleren (dit is de gebruikelijke aanpak). 2. Het gebied dat niet visueel kan worden gecontroleerd, is de romp (d.w.z. tussen de schouders en de bovenbenen), maar dit is het gebied dat het meest door gevangenen wordt gebruikt om smokkelwaar te vervoeren. 3. Het gebruik van een torso-röntgenscanner lost deze beperking van handmatige visuele controles op en biedt tegelijkertijd het grote voordeel dat de blootstelling aan straling van lichaamsdelen die niet hoeven te worden geröntgend, wordt verminderd, met name de ogen. Hiermee wordt het onderliggende principe van het gebruik van ioniserende straling in de Europese regelgeving gerealiseerd: het gebruik ervan moet zo laag als redelijkerwijs mogelijk is worden gehouden. Zou de autoriteit, gezien het bovenstaande, overwegen om een torso-bodyscanner te gebruiken in plaats van een full-bodyscanner? | Aanbestedende dienst kiest bewust voor full-bodyscanners omdat zij het gehele lichaam wil scannen, een torso-scanner voldoet daarom niet.
Nummer | Bijlage 1 Programma van Eisen |  |  |  |  | Antwoord
| Nr | Paragraaf | Eis | Pagina nr | Vraag
2 | 1 | 3 | 14 | 4 | In het programma van eisen staat dat er 10 jaar garantie afgegeven dient te worden op de bodyscanners. Kunnen jullie specificeren wat jullie onder garantie verstaan? Gebruikersfouten en schades vallen hier naar onze mening niet onder. | Onder 'garantie' verstaat Aanbestedende dienst hetgeen daarover in Eis 14 is opgenomen. Gebruikersfouten en schade vallen daar niet onder.
3 | 1 | 4 | 28 | 6 | In het programma van eisen staat dat de apparaten geleverd moeten worden met threat image projection of iets vergelijkbaars. Dit is echter niet gebruikelijk op bodyscanners. Mag deze eis komen te vervallen? | Aanbestedende dienst schrapt deze eis niet omdat zij op verschillende Locaties behoefte heeft aan deze functionaliteit (die overigens in de huidige bodyscanners aanwezig is). De behoefte ziet op het regelmatig trainen van de medewerkers in het opsporen van contrabande.
4 |  | 1.8 |  |  | Wij merken op dat er staat dat de nieuwe bodyscanners ‘even goed moeten presteren als de huidige’ en dat de succesvolle bieder ‘de huidige moet vervangen/afvoeren’. Kunt u details verstrekken over de ‘huidige bodyscanners’ – merk en model? | De huidige Bodyscanners zijn van het merk OD Security, type Stoter.
5 |  | 4.1.28 |  | 6 | We merken op dat de bodyscanner ‘moet zijn uitgerust met TIP of een vergelijkbaar systeem met de mogelijkheid om dit uit te schakelen’. 1. Hoewel dit technisch mogelijk is, is dit een zeer ongebruikelijk verzoek. Als u echt TIP op een bodyscanner wilt, hebben we meer details nodig over de vereisten, aangezien er geen standaard specificatie voor TIP-vereisten voor bodyscanners bestaat (in tegenstelling tot bagagescanners). 2. Deze informatie moet TIP-items, locatie-/frequentie-/randomisatievereisten en TIP-rapportageformaten enz. omvatten. | DJI heeft behoefte aan een bodyscanner die is uitgerust met een TIP ‘Threat Image Projection’ of vergelijkbaar. Daarbij dient de database met items gebaseerd te zijn op de lijst met verboden voorwerpen (zie Bijlage 8 Lijst+met+verboden+voorwerpen+DJI ). De locatie van het FTI ‘Fictional Threat Item’ dient daarbij waarheidsgetrouw te zijn. Contrabande wordt voornamelijk aangetroffen in lichaamsholten, rond draagplekken van ondergoed, op ledematen en de maag-/darmstreek. De frequentie van de TIP dient instelbaar te zijn, waarbij de TIP-to-item ratio instelbaar is van tenminste 1 op 5 tot tenminste 1 op 50. Daarbij dienen de FTIs op onvoorspelbare momenten plaats te vinden. Zo dienen bij 100 scans en een frequentie van 1 op 25, de FTIs niet voorbij te komen bij de 25e, 50e, 75e en 100e afbeelding, maar bijvoorbeeld bij de 2e, 44e, 57e en 83e afbeelding. Voor de rapportages dienen op werknemersniveau te zijn en ten minste de volgende informatie te bevatten: - Aantal gescande beelden; - Aantal geprojecteerde FTIs - Percentage hits (percentage hits van FTI’s op aantal geprojecteerde FTIs) - Alle hits (FTI + daadwerkelijk) inclusief bijbehorend beeld
6 |  | 4.1-32 |  | 6 | Wij merken op dat er een vereiste is om ‘drie afbeeldingen tegelijk te kunnen weergeven’. 1. Kunt u bevestigen wat deze drie afbeeldingen moeten zijn en of het essentieel is dat ze op één monitor worden weergegeven of dat ze ook over twee monitoren kunnen worden weergegeven? | Aanbestedende dient gaat er van uit dat uw vraag gaat over de volgende zin in eis 32: 'Tevens is het mogelijk om op een simpele wijze direct minimaal drie beelden terug te halen'. Aanbestedende dienst bvedoelt met deze eis dat gebruiker op eenvoudige wijze (i.e. er is een knop of andere directe bedieningswijze) de drie afbeeldingen voorafgaand aan het huidige beeld separaat terug kan halen.
7 |  | 4.1.34 |  | 6 | We merken op (Bijlage 1, paragraaf 1, 4.1-34) dat er een zoomfunctie moet zijn (2, 3 en 4 keer fysiek en ten minste 32 keer in software. 1. Kunt u uitleggen wat u bedoelt met fysieke zoom? Wij kennen systemen die een volledig lichaamsbeeld maken en dit op één monitor weergeven, waarna een deel daarvan (meestal het bovenlichaam) op een andere monitor met een grotere vergroting wordt weergegeven (maar dit is een grafische truc en geen fysieke zoom). Het is uiteraard mogelijk om softwarezoom toe te passen op elk beeld, maar wij begrijpen de term ‘fysieke zoom’ niet. | Fysiek zoom is niet van toepassing. 32 keer softwarezoom blijft van toepassing.
8 |  | 4.1 | 25 |  | De Spectrum BodyScan kan worden binnengebracht via deuren van normale afmetingen (230 cm hoog en 85 cm breed) en moet passen in een ruimte met een oppervlakte van 260 cm bij 395 cm. De afmetingen van de Spectrum Bodyscan zijn: Max L = 109 cm. Max W = 282 cm. Max H= 253 cm. Het zou fijn zijn dat u op de gestelde afmeting +/- 10 % marge geeft zodat er meer concurrenten kunnen aanbieden . Wij kunnen dan ook aanbieden en is er meer concurrentie wat tengoede komt aan u. | Aanbestedende dienst kan vanwege de fysieke beperkingen van de ruimtes geen wijzigingen aanbrengen in de voorgeschreven afmetingen.
9 |  | 4.1 | 28 |  | Met betrekking tot de hierboven genoemde aanbesteding, waarvan de reikwijdte de levering van röntgenlichaamsscanapparatuur omvat, dienen wij met respect dit verzoek tot herziening van de technische specificatie in waarin wordt geëist dat de apparatuur wordt geleverd met ""Threat Image Projection (TIP) of vergelijkbare software, met de optie voor de koper (relevante locatie) om deze tijdelijk uit te schakelen.""Dit verzoek is gebaseerd op de volgende technische en operationele overwegingen: 1. Functionele ontoereikendheid van TIP voor bodyscanningsystemen TIP-technologie werd oorspronkelijk ontwikkeld voor bagagecontrolesystemen, met als doel kunstmatige dreigingsbeelden te projecteren in levenloze objecten voor training van operators en prestatiemonitoring. In bodyscanningssystemen, die ontworpen zijn om mensen te inspecteren, is de toepassing van TIP technisch noch gelijk noch functioneel geschikt. De menselijke anatomie, houdingsvariabiliteit en de specifieke kenmerken van lichaamsbeeldvorming voorkomen de realistische en betrouwbare kunstmatige invoeging van dreigende objecten. Dit verzoek is gebaseerd op de volgende technische en operationele overwegingen: 1. Functionele ontoereikendheid van TIP voor bodyscanningsystemen TIP-technologie werd oorspronkelijk ontwikkeld voor bagagecontrolesystemen, met als doel kunstmatige dreigingsbeelden te projecteren in levenloze objecten voor training van operators en prestatiemonitoring. In bodyscanningssystemen, die ontworpen zijn om mensen te inspecteren, is de toepassing van TIP technisch noch gelijk noch functioneel geschikt. De menselijke anatomie, houdingsvariabiliteit en de specifieke kenmerken van lichaamsbeeldvorming voorkomen de realistische en betrouwbare kunstmatige invoeging van dreigende objecten. 2. Risico op verslechtering van operationele effectiviteit De kunstmatige projectie van bedreigingen op lichaamsbeelden kan leiden tot misinterpretatie, een toename van valse alarmen en een negatieve invloed hebben op de besluitvorming van de exploitant, waardoor de algehele effectiviteit van het screeningsproces wordt verminderd – in plaats van te verbeteren. In echte operationele omgevingen hangt de betrouwbaarheid van lichaamsscansystemen af van de absolute nauwkeurigheid van de gegenereerde beelden, vrij van kunstmatige interferentie. 3. Conflict met privacyprincipes en naleving van regelgeving. Bodyscanningsapparatuur is onderworpen aan strikte privacy-, gegevensbeschermings- en menselijke waardigheidseisen, in overeenstemming met internationale best practices en regelgeving. Het gebruik van gesimuleerde dreigingsbeelden kan conflicteren met deze principes, vooral wanneer het gekoppeld is aan monitoring van de prestaties van de operator, wat mogelijk de juridische en regelgevende risico's voor de aanbestedende instantie vergroot kan vergroten. 4. Gebrek aan eisen in internationale normen en technische referenties De belangrijkste internationale normen en aanbevelingen die van toepassing zijn op röntgenlichaamsscansystemen, inclusief die met betrekking tot luchtvaart- en beveiligingsscreening, vereisen het gebruik van TIP niet voor dit type apparatuur. Operatortraining wordt doorgaans uitgevoerd via speciale trainingsplatforms, referentiebeeldbibliotheken en gestructureerde trainingsprogramma's die onafhankelijk zijn van de operationele systemen. 5. Onnodig beperkende concurrentie Het vereisen van TIP of vergelijkbare software voor bodyscanning-systemen kan onnodig het aantal gekwalificeerde fabrikanten dat aan de aanbesteding kan deelnemen beperken, zonder dat de aannemer een proportioneel of aantoonbaar technisch voordeel krijgt. Dit druist in tegen de principes van eerlijke concurrentie en de keuze van het economisch meest voordelige voorstel. In het licht van het bovenstaande zijn wij van mening dat de vereiste voor TIP in röntgenapparatuur noch technisch gerechtvaardigd noch noodzakelijk is om te voldoen aan de doelstellingen van het publieke belang van de aanbesteding | Aanbestedende dienst schrapt deze eis niet omdat zij op verschillende Locaties behoefte heeft aan deze functionaliteit (die overigens in de huidige bodyscanners aanwezig is). De behoefte ziet op het regelmatig trainen van de medewerkers in het opsporen van contrabande.
10 |  |  | 30 |  | "Met betrekking tot de hierboven genoemde aanbesteding, die de levering van röntgenapparatuur voor lichaamsscanning omvat, verzoeken wij respectvol een herziening van de technische specificatie waarin staat dat "" De Body Scanner een beeld kan weergeven met een resolutie tot 2432 x 4450 (V x H)"". Dit verzoek is gebaseerd op de volgende technische overwegingen: 1. Afweziging van lichaamsscanners die de gespecificeerde beeldresolutie kunnen bereiken. Naar beste technische kennis en op basis van de huidige marktaanbod, is er geen röntgenlichaamsscanner die native inspectiebeelden kan produceren met een resolutie tot 2432 x 4450 (V x H). Dergelijke resolutieniveaus zijn niet haalbaar met bestaande bodyscan-technologieën en zijn niet representatief voor de stand van de techniek. 2. Gebrek aan helderheid tussen beeldresolutie en beeldvormingssysteemresolutieDe specificatie lijkt de resolutiecapaciteit van een beeldmonitor te verwarren met de werkelijke beeldresolutie die door het beeldvormingssysteem van de bodyscanner wordt gegenereerd. De weergaveresolutie hangt af van de gebruikte monitor en weerspiegelt niet de intrinsieke ruimtelijke resolutie van het röntgenverwervingssysteem, die wordt bepaald door detectortechnologie, pixelhoogte, scangeometrie en systeemfysica. Deze ambiguïteit maakt de eis technisch onduidelijk en mogelijk misleidend. 3. Inconsistentie met internationaal erkende technische benchmarksRecente openbare aanbestedingen in Europa voor röntgenbodyscanners—waar alle grote wereldwijde fabrikanten deelnamen—specificeerden consequent prestatieparameters op basis van detectordraaddikte (meestal 36, 38 of 40 AWG) in plaats van absolute pixelgebaseerde beeldresolutie. In geen van deze aanbestedingen of bijbehorende prestatietests toonde een systeem beeldresoluties van 2432 x 4450 (V x H) aan of claimde ze. 4. Mismatch met geaccepteerde beoordelingscriteria voor bodyscannersDe operationele prestaties van bodyscanners worden correct beoordeeld aan de hand van parameters zoals detectiecapaciteit, penetratie, ruimtelijke resolutie gekoppeld aan detectorspecificaties (bijv. AWG), consistentie van beeldkwaliteit en naleving van stralingsveiligheids- en privacyvereisten. Absolute pixelresolutiecijfers van het gespecificeerde type worden niet gebruikt als geaccepteerde prestatie-indicatoren voor bodyscanning-systemen. 5. Onrechtmatige beperking van concurrentieHet handhaven van een vereiste die de huidige technologische capaciteiten overstijgt, kan de concurrentie onterecht beperken door alle conforme en bewezen oplossingen op de markt uit te sluiten, zonder een overeenkomstig technisch of operationeel voordeel te bieden aan de aanbestedende autoriteit. In het licht van het bovenstaande verzoeken wij respectvol dat deze specificatie wordt verwijderd of herzien. Als alternatief raden wij aan om beeldkwaliteits- en resolutievereisten te definiëren met internationaal geaccepteerde en verifieerbare technische parameters, zoals detectorspecificaties (AWG), prestatiemetrics voor ruimtelijke resolutie of naleving van erkende standaarden en testprotocollen. | Aanbestedende dienst past het PvE als volgt aan (zie eisen 30.a en 30.b): Het beeldscherm waarop de beelden worden weergegeven heeft tenminste de resolutie van Full HD. Voor de bodyscanner zelf geldt dat een ruimtelijke reolutie van tenminste 38 AWG.
11 | 1 | 4.1 Eisen Bodyscanners | 24 | 5 | Eis: De Bodyscanner maakt het mogelijk objecten op of in het lichaam te detecteren. Vraag: Kunt u bevestigen dat de gevraagde bodyscanner gebaseerd zal zijn op röntgentransmissietechnologie en niet op millimetergolftechnologie? Met röntgentechnologie is het mogelijk het lichaam van de gescande persoon te penetreren en een scanbeeld te genereren, waardoor ook objecten in het lichaam kunnen worden gedetecteerd. | De gevraagde Bodyscanners zijn van het type 'Low dose X-ray bodyscanner'.
12 | 2 | 4.1 Eisen Bodyscanners | 25 | 5 | Verduidelijkingsvraag – Afmetingen Bodyscanner Volgens de aanbestedingsdocumentatie moet de Bodyscanner geplaatst kunnen worden in een ruimte met afmetingen van 260 cm × 395 cm en mogen de maximale afmetingen van de Bodyscanner L ≤ 200 cm, B ≤ 300 cm en H ≤ 235 cm bedragen. De door ons aangeboden Bodyscanner heeft de volgende afmetingen: Breedte × diepte: 2116 mm × 2208 mm Hoogte: 2372 mm Op basis van de beschikbare ruimte kan de Bodyscanner zonder beperkingen worden geplaatst wat betreft vloeroppervlak. De totale hoogte van de Bodyscanner overschrijdt echter de maximale hoogte-eis met circa 2 cm. Wij verzoeken u vriendelijk te bevestigen of deze beperkte afwijking in hoogte acceptabel is, mits aan alle functionele, veiligheids- en installatie-eisen volledig wordt voldaan. | Aanbestedende dienst kan vanwege de fysieke beperkingen van de ruimtes geen wijzigingen aanbrengen in de voorgeschreven afmetingen.
13 | 3 | 4.1 Eisen Bodyscanners | 39 | 6 | In de aanbestedingsdocumentatie wordt vermeld: “In de apparatuur mogen geen loszittende delen aanwezig zijn.” Ten behoeve van een correcte interpretatie van deze eis verzoeken wij u vriendelijk te verduidelijken wat onder “loszittende delen” wordt verstaan. Kunt u in het bijzonder bevestigen of bedieningsaccessoires zoals een toetsenbord en muis, die worden gebruikt voor de bediening van het systeem en normaliter bij de werkplek worden geplaatst, onder deze eis als loszittende delen worden beschouwd? | Aanbestedende dienst beschouwt bedieningsaccessoires zoals een toetsenbord en muis niet als 'loszittende delen'.
14 | 4 | 4.1 Eisen Bodyscanners | 40 | 6 | In de aanbestedingsdocumentatie wordt de volgende eis gesteld: “De apparatuur geeft ruimtelijk beeld met in ieder geval 1 invalshoek.” Wij verzoeken u vriendelijk om te verduidelijken wat in deze context wordt bedoeld met “ruimtelijk beeld”. | Met een ruimtelijk beeld bedoelt Aanbestedende dienst een beeld in 2 dimensies.
15 | 5 | 2.1 Opleiding en training | 10 | 4 | In de aanbestedingsdocumentatie wordt de volgende eis gesteld: “Trainingssoftware kan via de werkplek van Koper beschikbaar worden gesteld voor de medewerker.” Wij verzoeken u vriendelijk te verduidelijken wat in deze context wordt verstaan onder “trainingssoftware”. | Aanbestedende dienst bedoelt met trainingssoftware software die door medewerker van aanbestedende dienst gebruikt kan worden om veilig en doelmatig gebruik te maken van de bodyscan. Dat betekent: uitleg over (de werking van) het apparaat, uitleg over contrabande en het als zodanig herkennen en een module waarmee medewerker kan oefenen met het gebruik van het apparaat en het herkennen van contrabande.
| Bijlage 2 Concept Overeenkomst | Concept overeenkomst
| Nr | Artikel | Onderwerp | Pag nr | Vraag | Antwoord
Bijlage 5 ARIV-2018
| Nr | Artikel | Onderwerp | Pag nr | Vraag | Antwoord
Vragen over overige bijlagen
| Nr | Document | Hoofdstuk, paragraaf of overige referentie | Pag nr | Vraag | Antwoord
Vragen over formulieren
| Nr | Document | Hoofdstuk, paragraaf of overige referentie | Pag nr | Vraag | Antwoord

## Lijst bij voorb 1
Bijlagen
Bijlage 3 Checklist inschrijving
Bijlage 4 Inschrijvingsvormen en invulling bijlagen
Bijlage 7 Bijsluiter e-factureren
Formulieren
Formulier A Uniform Europees Aanbestedingsdocument
Formulier B Inschrijvingsvormulier en akkoordverklaring
Formulier C Specificatie referentieopdracht Perceel 1
Formulier D Prijzenblad

## Voorb 2
Formulier E Vragenformulier t.b.v. de Nota van Inlichtingen Perceel X
Europese Aanbesteding
Titel
Kenmerk TNXXX
U wordt verzocht het ingevulde vragenformulier in bewerkbaar Excel-format in te dienen, zie § 6.3 van het Beschrijvend document.
<vul svp hier de naam van uw organisatie in>
Let op, alle items in rood aanpassen, invullen of checken. Zorg er verder voor dat de volgende mededelingen worden opgenomen in je Nota van Inlichtingen (hoeft dus nog niet in het vragenformulier):
Houd rekening met het tijdig aanvragen van de Gedragsverklaring aanbesteden (GVA), ook voor eventuele derde(n) en/of leden in het kader van een samenwerkingsverband. Zie hoofdstuk 4 van het Beschrijvend document.
De aangepaste documenten worden in TenderNed toegevoegd en komen in plaats van de voorgaande betreffende exemplaren. De aangepaste documenten dient u wederom van TenderNed te downloaden. Let goed op bij het doen van een Inschrijving dat er wordt uitgegaan van het meest recente Aanbestedingsdocument en/of gebruik wordt gemaakt van het meest recente Aanbestedingsdocument.
Vragen
Nr | Document | Hoofdstuk | Paragraaf of artikel | Pagina nr | Vraag