## Ondertekening
Bijlage 4 - Programma van Eisen
EA Rolstoelen t.b.v. Amsterdam UMC
Instructie | Inschrijver dient alleen de lichtgroene cellen in deze Bijlage in te vullen (ten behoeve van de ondertekening).
Ondertekening | Inschrijver verklaart door ondertekening akkoord te gaan met de inhoud van deze Bijlage:
Voor akkoord
Organisatie
Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger(s)
Functie rechtsgeldige vertegenwoordiger(s)
Datum
Handtekening(en)

## Algemene eisen
Onderwerp | Eis
Onderdelen en onderhoud
1 | Onderdelen blijven tot minimaal zeven (7) jaar na de oorspronkelijke leverdatum bij aanschaf van de rolstoel leverbaar/beschikbaar.
2 | De leverancier geeft een technisch training, zodat de rolstoelbeheerder simpel onderhoud eventueel zelf kan uitvoeren. Bij hoge uitzondering vervangt de rolstoelbeheerder banden en remkabels zelf.
3 | Leverancier dient een jaarlijkse wettelijke keuring te kunnen afgeven per rolstoel/rollator inclusief een bijbehorend keuringsrapport.
4 | Preventief en correctief onderhoud vindt plaats tijdens de normale kantooruren van maandag tot en met vrijdag, van 08.00 tot 16.30 uur, in overleg met Aanbestedende dienst. Bij correctief onderhoud levert leverancier duidelijke beschrijving van uitgevoerde werkzaamheden incl. bijbehorende inventarisnummer.
5 | Leverancier voert onderhoud aan de reeds bij Aanbestedende dienst aanwezige rolstoelen/rollators en nieuw aan te schaffen rolstoelen uit conform Bijlage 4a - PO Model Onderhoud rolstoelen en Bijlage 4b - PO Model Onderhoud rollators. Preventief onderhoud dient minimaal één (1) keer per jaar plaats te vinden per rolstoel/rollator.
6 | Er wordt eerst door leverancier geïnventariseerd of onderdelen/accessoires die benodigd zijn voor het onderhoud aanwezig zijn bij Aanbestedende dienst. Indien dit het geval is, zullen deze onderdelen/accessoires eerst worden gebruikt. Leverancier garandeert een levering van onderdelen binnen twee (2) weken.
Wijze van levering en installatie
7 | De rolstoelen worden bij levering uitgepakt en in bedrijf gesteld door de Leverancier.
8 | Verpakkingsmateriaal wordt afgevoerd door Leverancier.
Naleving wet- en regelgeving
9 | De rolstoel voldoet aan de NEN-EN 12183:2022.
10 | De rolstoelen hebben een stevige constructie en moeten een CE-keurmerk hebben, wat aantoont dat het product voldoet aan de Europese veiligheidseisen.
Communicatie
11 | Alle communicatie tussen opdrachtnemer en de Aanbestedende dienst vindt plaats in de Nederlandse taal.
12 | Opdrachtnemer zorgt ervoor dat alle medewerkers die op welke wijze dan ook contact hebben met de Aanbestedende dienst de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.

## Type A – metalen buiten-transpo
Onderwerp | Eis
13 | De rolstoel is geschikt voor buitengebruik en zijn roestbestendig
14 | De rolstoen is voorzien van een voetensteun
15 | De rolstoelen zijn nestbaar en daarmee ruimtebesparend. Op deze wijze kunnen er meerdere stoelen tegelijk worden vervoerd
16 | De rolstoel is voorzien van semi massieve banden met grof profiel bedoelt voor buitengebruik
17 | De rolstoel is voorzien van een automatische rem, zodat deze bij opstappen in positie blijft staan
18 | De rem van de rolstoel is alleen te bedienen door de vervoerder
19 | De rolstoel staat standaard op de rem, tenzij deze voortgeduwd wordt door de vervoerder
20 | De rolstoel is voorzien van een kiepvoorziening
21 | De rolstoel is voorzien van vaste armleggers
22 | De rolstoel is kleur RAL 3001 Rood
23 | De rolstoel is voorzien van een Amsterdam UMC logo achter op de rugsteun. Dit logo is bestendig tegen reiniging
24 | De rolstoel moet vandalismebestendig zijn
25 | De rolstoel moet voorzien zijn van een rubberen antistatische sleepstrip
26 | Er dient sprake te zijn van centraal bediende trommelremmen (beremming door loslaten van zwarte rembeugel)
27 | Het minimale gewicht dat de rolstoel kan dragen is 150kg
28 | De minimale breedte van de rolstoel is 70cm
29 | De minimale zithoogte is 51cm
30 | De maximale lengte van de rolstoel is 90cm

## Type B – transportstoel
Onderwerp | Eis
Gebruik
31 | De rolstoel dient soepel en licht verrijdbaar te zijn. Dat wil zeggen dat zowel de rolstoelgebruiker als degene die de rolstoel verrijdt (vervoerder) weinig kracht hoeft te gebruiken om de rolstoel te verrijden
32 | De voorwielen van de rolstoel dienen niet te gaan klapperen tijdens het rijden bij een normale loopsnelheid (ca. 5 km/u)
33 | De vervoerder moet achter de rolstoel kunnen lopen zonder met de voeten ergens tegenaan te komen
34 | De rolstoel moet voor de patient en de vervoerder makkelijk en zonder veel kracht te zetten op de rem kunnen worden gezet
35 | De hoogte van de handvatten ligt op 92 t/m 103 cm en zijn ergonomisch geplaatst.
Constructie
36 | De rolstoel is niet inklapbaar
37 | Voetsteunen dienen inklaapbaar te zijn
38 | Beensteun is in lengte verstelbaar
39 | De rolstoel is voorzien van een infuuspaal die demonteerbaar is. De infuuspaal moet voorzien zijn van een infuuszakhouder inclusief montageklem en adapter op een hoogte van maximaal 120 cm vanaf de grond gemeten. De maximale hoogte van de infuuspaal is 180cm vanaf de grond gemeten. Er moeten minimaal 2 zakken op de infuuspaal kunnen worden bevestigd.
40 | De rolstoel is voorzien van een Amsterdam UMC logo achter op de rugsteun. Dit logo is bestendig tegen reiniging
Gebruikerscomfort patiënt
41 | De rolstoel geeft een goed zitcomfort (zitting + rugleuning)
42 | Zitting en rugleuning zijn vast gemonteerd en zijn niet inklapbaar
43 | De wielen/banden zijn semi massief en niet oppompbaar, gemaakt van rubber en laten geen vlekken achter op de vloer.
44 | De uitvoering van de wielen/banden zorgen ervoor dat de rolstoel soepel over drempels en tegelranden rijdt
45 | Het materiaal van de zitting en de rug- en armleuning is bestemd voor dagelijks gebruik.
46 | Het zitcomfort is ingesteld om een minimale gebruiksduur van 1 uur. Gedurende 1 uur dient de patient comfortabel te zitten
47 | De zithoogte ligt tussen de 50 en 60 cm
48 | De zittingbreedte ligt tussen de 45 en 60 cm
49 | De zitdiepte ligt tussen de 42 en 52 cm
50 | De rolstoel is voorzien van een anti kiepsteun
51 | Op de rolstoel moet een rem zitten die te bedienen is door de patient en de vervoerder.
52 | De patient kan zelf op een veilige en eenvoudige manier de rolstoel en rem bedienen en hoeft daar niet te veel kracht voor te zetten
53 | De rolstoel is voorzien van opklapbare armsteunen
Hygiëne
54 | De rolstoel kan gereinigd worden met een stoomapparaat
55 | Het zitvlak, rugvlak en de armleuning zijn glad afgewerkt en er zijn geen moeilijk te bereiken/ te reinigen onderdelen

## Type C – ergonomische rolstoel
Onderwerp | Eis
56 | De accessoires die worden gebruikt op de huidige rolstoelen moeten passen op de nieuwe nog aan te schaffen rolstoelen, zoals aangegeven in de Inschrijvingsleidraad.
57 | Rolstoel moet volledig verstelbaar en configureerbaar zijn, zodat Aanbestedende dienst deze stoel naar het ziektebeeld van de patient kan opbouwen. U dient drie (3) basis varianten met diverse breedtes beschikbaar te stellen.
58 | De rolstoel heeft een instel bereik voor zitbreedte en zitdiepte: zitbreedte 380-560mm en zitdiepte 400-600mm
59 | Rolstoel heeft gewenste kantelbereik van -5 tot 25 graden
60 | Rolstoel moet waterbestendig zijn, ivm de reiniging met stoom
61 | De wielen/banden : Achterwiel dienen 24" PU te zijn met drukremmen en remverlengers Voorwielen dienen 7" PU te zijn
62 | Gasveer kantelverstelling voor gebruikersgewicht 90 tot 160 kg
63 | Rolstoel is voorzien van een doorzichtig werkblad.
64 | De rolstoel is voorzien van een infuuspaal die demonteerbaar is. De infuuspaal moet voorzien zijn van een infuuszakhouder inclusief montageklem en adapter op een hoogte van maximaal 120 cm vanaf de grond gemeten. De maximale hoogte van de infuuspaal is 180cm vanaf de grond gemeten. Er moeten minimaal 2 zakken op de infuuspaal kunnen worden bevestigd.
65 | De rolstoel is voorzien van een Amsterdam UMC logo achter op de rugsteun. Dit logo is bestendig tegen reiniging