## Accelerometer
Categorie | ID | Eis
0. Normen | 0.1 | Verwijzingen naar normen en standaarden zonder vermelding van een versienummer hebben betrekking op de versies zoals opgenomen in EN 50155:2021.
1. Functioneel | 1.1 | De accelerometer dient van het type MEMS capacitive te zijn en triaxiaal (drie assen) of biaxiaal (twee assen). Indien een biaxiale sensor wordt toegepast, moeten de meetassen Y en Z zijn, waarbij het montagevlak overeenkomt met het XY-vlak. In het geval van een biaxiale sensor zijn de meetassen voorgeschreven en dient de connector/kabel in Y-richting te zijn. Zie ook de afbeelding hiernaast ter verduidelijking. | #VALUE!
| 1.2 | De accelerometer dient een meetbereik te hebben van minimaal ±200g.
| 1.3 | De accelerometer dient een uitgangssignaal te leveren als single-ended analoge spanning of als differentiële spanning, met een maximale Full Scale Output (FSO) van 5 V.
| 1.4 | De accelerometer dient te werken binnen een voedingsspanningsbereik met een ondergrens van maximaal 5 Vdc en een bovengrens van minimaal 20 Vdc. Tevens werkt de accelerometer met een maximale stroomafname van 80 mA en een maximaal energieverbruik van 750 mW.
| 1.5 | De accelerometer dient een noise density te hebben van maximaal 1 mg/√Hz.
| 1.6 | De accelerometer dient een frequentiebereik te hebben van DC (0 Hz) tot minimaal 3000 Hz bij een demping van ±3 dB.
| 1.7 | De accelerometer dient een non-lineariteit te hebben van maximaal 0.5% FSO.
| 1.8 | De accelerometer dient een vibratie-geïnduceerde ruis te hebben van maximaal 0.1°/s/g².
2. Mechanisch | 2.1 | De accelerometer dient te zijn voorzien van een behuizing vervaardigd uit roestvast staal (RVS) en geschikt voor montage middels bouten.
| 2.2 | De accelerometer dient te beschikken over een behuizing met een beschermingsgraad van minimaal IP68 conform EN 60529.
| 2.3 | De accelerometer dient bestand te zijn tegen schokken en trillingen conform EN 61373, Category 3 Axle Mounted. Alle interne componenten (PCB, MEMS-element, connectoren) moeten mechanisch vergrendeld of gesoldeerd zijn en bestand zijn tegen schokken van 400g.
| 2.4 | De accelerometer dient geschikt te zijn voor een operationeel temperatuurbereik conform EN 50155 OT6.
| 2.5 | De accelerometer dient een maximaal gewicht van 150 gram te hebben exclusief kabel.
| 2.6 | De accelerometer dient te zijn voorzien van een vast aangebrachte, niet-losneembare kabel, die mechanisch is vergrendeld om losraken tijdens montage en gebruik op de (ongeveerde) aspot te voorkomen. De kabel heeft een lengte van 10 meter en eindigt met een open einde (zonder connector).
| 2.7 | De accelerometer en alle gebruikte materialen (inclusief behuizing, kabels en interne componenten) dienen te voldoen aan EN 45545-2 voor brandveiligheid, Hazard Level 3 (HL3). Inschrijver dient conformiteit aan te tonen met certificaten en testrapporten van een erkend testinstituut op verzoek van Opdrachtgever.
| 2.8 | De kabel moet voorzien zijn van een volledige elektromagnetische afscherming (bijv. gevlochten koper), continu over de kabellengte en intern verbonden met de sensormassa/behuizing conform EN 50121-3-2.
3. Documentatie | 3.1 | Elke sensor dient geleverd te worden met een fabriekskalibratiecertificaat, waarbij de kalibratie wordt uitgevoerd conform DIN EN ISO/IEC 17025 of gelijkwaardig.

## Gyroscoop
Categorie | ID | Eis
0. Normen | 0.1 | Verwijzingen naar normen en standaarden zonder vermelding van een versienummer hebben betrekking op de versies zoals opgenomen in EN 50155:2021.
1. Functioneel | 1.1 | De gyroscoop dient van het type MEMS vibrating ring te zijn en triaxiaal (drie assen) of biaxiaal (twee assen). Indien een biaxiale sensor wordt toegepast, moeten de meetassen X en Y zijn, waarbij het montagevlak overeenkomt met het XY-vlak (de gyroscoop moet dus de hoeknelheid om de X- en Y-as meten).
| 1.2 | De gyroscoop dient een meetbereik te hebben van minimaal ±150°/s voor hoeksnelheid.
| 1.3 | De gyroscoop dient een uitgangssignaal te leveren als single-ended analoge spanning of als differentiële spanning, met een maximale Full Scale Output (FSO) van 5 V.
| 1.4 | De gyroscoop dient te werken binnen een voedingsspanningsbereik met een ondergrens van maximaal 5 Vdc en een bovengrens van minimaal 20 Vdc. Tevens werkt de gyroscoop met een maximale stroomafname van 80 mA en een maximaal energieverbruik van 750 mW.
| 1.5 | De gyroscoop dient een bias instabiliteit te hebben van maximaal 20°/uur.
| 1.6 | De gyroscoop dient een Angular Random Walk (ARW) te hebben van maximaal 1°/√uur.
| 1.7 | De gyroscoop dient een noise density te hebben van maximaal 0.1°/s/√Hz.
| 1.8 | De gyroscoop dient een bandbreedte van minimaal 125 Hz te hebben, gemeten bij een demping van ±3 dB.
| 1.9 | De gyroscoop dient een non-lineariteit te hebben van maximaal 0.5% van FSO.
| 1.10 | De gyroscoop dient een vibratie-geïnduceerde ruis te hebben van maximaal 0.1°/s/g²
2. Mechanisch | 2.1 | De gyroscoop dient te zijn voorzien van een behuizing vervaardigd uit roestvast staal (RVS) en geschikt voor montage middels bouten.
| 2.2 | De gyroscoop dient te beschikken over een behuizing met een beschermingsgraad van minimaal IP68 conform EN 60529.
| 2.3 | De gyroscoop dient bestand te zijn tegen schokken en trillingen conform EN 61373, Category 3 Axle Mounted. Alle interne componenten (PCB, MEMS-element, connectoren) moeten mechanisch vergrendeld of gesoldeerd zijn en bestand zijn tegen schokken van 400g.
| 2.4 | De gyroscoop dient geschikt te zijn voor een operationeel temperatuurbereik conform EN 50155 OT6.
| 2.5 | De gyroscoop dient een maximaal gewicht van 150 gram te hebben, exclusief kabel.
| 2.6 | De gyroscoop dient een maximale behuizingsafmeting te hebben van 30 mm × 30 mm × 30 mm, exclusief kabel, kabeldoorvoer en bevestigingsmateriaal.
| 2.7 | De gyroscoop dient te zijn voorzien van een vast aangebrachte, niet-losneembare kabel, die mechanisch is vergrendeld om losraken tijdens montage en gebruik op de (ongeveerde) aspot te voorkomen. De kabel heeft een lengte van 10 meter en eindigt met een open einde (zonder connector).
| 2.8 | De gyroscoop en alle gebruikte materialen (inclusief behuizing, kabels en interne componenten) dienen te voldoen aan EN 45545-2 voor brandveiligheid, Hazard Level 3 (HL3). Inschrijver dient conformiteit aan te tonen met certificaten en testrapporten van een erkend testinstituut op verzoek van Opdrachtgever.
| 2.9 | De kabel moet voorzien zijn van een volledige elektromagnetische afscherming (bijv. gevlochten koper), continu over de kabellengte en intern verbonden met de sensormassa/behuizing conform EN 50121-3-2.
3. Documentatie | 3.1 | Elke sensor dient geleverd te worden met een fabriekskalibratiecertificaat, waarbij de kalibratie wordt uitgevoerd conform DIN EN ISO/IEC 17025 of gelijkwaardig.