| Marktconsultatie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| “Gasmengapparatuur” |  |  |  |
| Ten behoeve van het Leids Universitair Medisch Centrum |  |  |  |
|  | 10 Februari 2026 |  |

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3

2.	Doelstelling	3

3.	Voorwaarden	3

3.1	Indicatieve planning	3

3.2	Contactpersoon	4

4.	Situatieschets	4

4.1	De opdracht	4

5.	Vraagstelling	4

Bijlagen:	6

# Inleiding

Voor u ligt het marktconsultatie document inzake gasmengapparatuur ten behoeve van het Leids Universitair Medisch Centrum (hierna te noemen: LUMC). Het LUMC is voornemens om in het tweede kwartaal van 2026 mogelijk een aanbesteding doen voor gasmengapparatuur.

# Doelstelling

Het doel van deze marktconsultatie is tweeledig:

- Het ontvangen van marktinformatie om meer inzicht te verkrijgen in de verschillende type aanbieders. Tevens biedt het de aanbieders de mogelijkheid om in een vroeg stadium de aanbestedende dienst relevante informatie te verstekken voor het verder verfijnen van de aanbestedingsdocumenten, zodat maximale mededinging wordt gestimuleerd.

- Het geven van informatie aan de markt en daarmee bijdragen aan een zogenaamd ‘level playing field’ voor alle aanbieders. Er wordt getracht om alle aanbieders dezelfde informatie te geven en de mogelijkheid te bieden om in te kunnen schrijven op één of meerdere percelen.

# Voorwaarden

Deelname aan de marktconsultatie is voor beide partijen geheel vrijblijvend. Het al dan niet meedoen aan deze marktconsultatie heeft geen consequenties voor een eventueel latere Europese aanbesteding. Aan deze marktconsultatie, de beschikbaar gestelde documenten en alle overige informatie in het kader van deze opdracht kunnen geen (wederzijdse) rechten worden ontleend.

De ontvangen informatie zal, op hoofdlijnen zonder bedrijfsgevoelige informatie zoals prijzen e.d., samengevat en geanonimiseerd worden en aan de deelnemende partijen van deze marktconsultatie voorafgaand aan de publicatie van de Europese aanbesteding gedeeld worden. Tevens kan de ontvangen informatie worden verwerkt in de aanbestedingsdocumenten. Dit betekent dat de informatie die wordt verstrekt (gedeeltelijk) publiekelijk kan worden gemaakt, via TenderNed. Indien u hier bezwaar tegen heeft wordt aan u verzocht om specifieke vertrouwelijke passages in uw document als zodanig te kenmerken. Het honoreren van claims 	van marktpartijen over het gebruik van informatie of vertrouwelijkheid is niet mogelijk.

## Indicatieve planning

De hieronder genoemde planning is indicatief, het LUMC behoudt zich het recht voor om de planning te wijzigen.

| Indicatieve planning marktconsultatie |  |
| --- | --- |
| Activiteit | Data |
| Publiceren van de marktconsultatie op TenderNed | 10-02-2026 |
| Indienen vragen over marktconsultatie | 24-02-2026 |
| Reactie vragen marktconsultatie (uiterlijke datum) | 03-03-2026 |
| Deadline indienen reactie in kader van deze marktconsultatie | 10-03-2026 |

## Contactpersoon

Alle communicatie met betrekking tot deze marktconsultatie verloopt via de leadbuyer zoals weergegeven in TenderNed. Het contact kan via a) de berichtenmodule, b) de vraag & antwoordmodule in TenderNed verlopen of c) per mail, geadresseerd aan aanbestedingen@lumc.nl .

# Situatieschets

## De opdracht

In het LUMC wordt er gasmengapparatuur gebruikt op verschillende afdelingen. De gasmengapparatuur wordt in combinatie met beademingsapparaten gebruikt.

Het LUMC behoudt zich het recht voor de aanbesteding van de productgroep(en) ten dele of in het geheel niet te effectueren.

# Vraagstelling

U wordt verzocht uw antwoorden in onderstaande vragenlijst in te vullen. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende vier categorieën: Toediening, Compatibiliteit, Onderhoud en Aanschaf, en Overig.

- Toediening:

(Vul hier uw antwoord in)

1.1: Welk type NO apparaat kunt u aanbieden en voor welke patiënten is het apparaat geschikt?

(Vul hier uw antwoord in)

1.2: Wat is het bereik van de NO toediening en wat is de stapgrootte van de NO toediening?

(Vul hier uw antwoord in)

1.3: Kan de ingestelde en de gemeten NO waarde worden weergegeven?

- Compatibiliteit:

(Vul hier uw antwoord in)

2.1: Met welke beademingsmachines en accessoires is het NO apparaat compatibel? En met welke Beademingsmodi en reduceerventielen is het NO apparaat compatibel?

(Vul hier uw antwoord in)

2.2: Kan het NO apparaat gekoppeld worden aan de beademingsmachine? En via welke poort?

- Onderhoud en aanschaf:

(Vul hier uw antwoord in)

3.1: Hoe vaak dient het NO apparaat gekalibreerd te worden?

(Vul hier uw antwoord in)

3.2: Beschikt het hulpmiddel over een accu? En zo ja, wat is de accuduur?

(Vul hier uw antwoord in)

3.3: Wat is de prijs voor het apparaat, de disposables en het onderhoud? De opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en kunt u naar eigen inzicht opgeven. De opgegeven prijzen kunnen mogelijk gebruikt worden om een prijsplafond te bepalen voor een mogelijke aanbesteding. De prijzen zullen niet openbaar gemaakt worden.

- Overig:

(Vul hier uw antwoord in)

4.1: Is het mogelijk om data door te geven naar een/het EPD (PDMS/HiX)?

(Vul hier uw antwoord in)

4.2: Is het hulpmiddel CE gecertificeerd voor zowel extern als intern transport?

## Bijlagen:

- Bijlage 1:	Specificaties IC, PICU en NICU

- Bijlage 2: Invuldocument Specificaties (Excel en separaat bijgevoegd).

Bijlage 1: Overzicht beademing specificaties IC, PICU en NICU

|  | IC | PICU | NICU |
| --- | --- | --- | --- |
| Gewicht patiënten | 40 kg - 150kg | Pediatriemodus: vanaf 2kg Volwassenmodus; vanaf 20kg | 400 g – 5 kg |
| Bereik NO toediening | 0-40 ppm (waarbij 40ppm de minimale bovengrens is en het dus hoger mag zijn.) | 0-40 ppm (waarbij 40ppm de minimale bovengrens is en het dus hoger mag zijn.) | 0-20 ppm |
| Stapgrootte NO toediening | Minimaal 1ppm | Minimaal 1ppm | Minimaal 1ppm |
| NO cilinders | 5 lt NO flessen/800ppm | 5 lt NO flessen/800ppm | 2L en 5L, 800ppm |
| Beademingsmachine afdeling | Hamilton C6 Hamilton C3 | Servo-U SW4,6 /Getinge | SLE6000, SLE Ltd |
| Bevochtiger + slangen afdeling | Fisher&Paykel | F&P MR850/mogelijk binnen korte tijd MR950; Beademingscircuits: RT266 en RT380 | MR950 Fisher&Paykel + bijbehorende slangen |
| Beademingsmodi + voorwaarden afdeling | Baseflow C6: 6 ltr/min Baseflow C3: 6 ltr/min Baseflow C1: 3 ltr/min Baseflow MR1: 3 ltr/min High flow: 5-80 ltr/min Modi: P-CMV Spont ASV I-ASV | Modi: -PC-SIMV/PS, -PC-PRVC -PC-CPAP/PS Biasflow in exp. 2lt/min (ped en volw.); Lekcompensatie in ped. invasief: Max. 48lt/min Toekomstig: -NAVA/NPS HogeFlow: -2-60lt/min NIV: -nasale CPAP -PC-Drukondersteuning -PC-Druk gecontroleerd Lekcompensatie in alle modi en patiëntencategorieën) | High flow: 2-12 l/m CPAP: 4-10 cmH2O, 8-15 L/min bias gasflow NIPPV: 4-10cmH2O PEEP, 10-20 cmH2O PIP, 8-15 l/min bias gasflow PTV druk AC (evt met VTV) 5-8 cmH2O PEEP 20-25 cmH2O PIP 3-8 ml/kg VTV 0.2-1.5 L/min AMV HFO |
| Beademingsmachine transport | Transport Hamilton C1/MR1 | Hamilton C1 | EVE Neo, Fritz Stephan |
| Bevochtiger + slangen transport | Geen actieve bevochtiging, passief via HME filter | HME filter voor transport; beademingsslangen van Hamilton 3,00m; | MR950 Fisher&Paykel + bijbehorende slangen |
| Beademingsmodi + voorwaarden transport | Baseflow C1: 3 ltr/min Baseflow MR1: 3 ltr/min | Infant en ped/volw - PC-CMV - PC-SIMV plus - Infant: Baseflow 4lt/min - Ped./Volw.: Baseflow 3 lt/min - Non-invasief - Highflow | Zelfde als afdeling |