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Inleiding

Voor u ligt het marktconsultatie document inzake gasmengapparatuur ten behoeve van het Leids Universitair Medisch Centrum (hierna te noemen: LUMC). Het LUMC is voornemens om in het tweede kwartaal van 2026 mogelijk een aanbesteding doen voor gasmengapparatuur.

[bookmark: _Toc517967456][bookmark: _Toc221605657]Doelstelling 

Het doel van deze marktconsultatie is tweeledig: 
1. Het ontvangen van marktinformatie om meer inzicht te verkrijgen in de verschillende type aanbieders. Tevens biedt het de aanbieders de mogelijkheid om in een vroeg stadium de aanbestedende dienst relevante informatie te verstekken voor het verder verfijnen van de aanbestedingsdocumenten, zodat maximale mededinging wordt gestimuleerd.
2. Het geven van informatie aan de markt en daarmee bijdragen aan een zogenaamd ‘level playing field’ voor alle aanbieders. Er wordt getracht om alle aanbieders dezelfde informatie te geven en de mogelijkheid te bieden om in te kunnen schrijven op één of meerdere percelen.

[bookmark: _Toc517967457][bookmark: _Toc221605658]Voorwaarden

Deelname aan de marktconsultatie is voor beide partijen geheel vrijblijvend. Het al dan niet meedoen aan deze marktconsultatie heeft geen consequenties voor een eventueel latere Europese aanbesteding. Aan deze marktconsultatie, de beschikbaar gestelde documenten en alle overige informatie in het kader van deze opdracht kunnen geen (wederzijdse) rechten worden ontleend. 

De ontvangen informatie zal, op hoofdlijnen zonder bedrijfsgevoelige informatie zoals prijzen e.d., samengevat en geanonimiseerd worden en aan de deelnemende partijen van deze marktconsultatie voorafgaand aan de publicatie van de Europese aanbesteding gedeeld worden. Tevens kan de ontvangen informatie worden verwerkt in de aanbestedingsdocumenten. Dit betekent dat de informatie die wordt verstrekt (gedeeltelijk) publiekelijk kan worden gemaakt, via TenderNed. Indien u hier bezwaar tegen heeft wordt aan u verzocht om specifieke vertrouwelijke passages in uw document als zodanig te kenmerken. Het honoreren van claims 	van marktpartijen over het gebruik van informatie of vertrouwelijkheid is niet mogelijk.

[bookmark: _Toc517967458][bookmark: _Toc221605659]Indicatieve planning
De hieronder genoemde planning is indicatief, het LUMC behoudt zich het recht voor om de planning te wijzigen.

	Indicatieve planning marktconsultatie

	Activiteit
	 Data

	Publiceren van de marktconsultatie op TenderNed
	10-02-2026

	Indienen vragen over marktconsultatie
	24-02-2026

	Reactie vragen marktconsultatie (uiterlijke datum)
	03-03-2026

	Deadline indienen reactie in kader van deze marktconsultatie
	10-03-2026



[bookmark: _Toc517967459][bookmark: _Toc221605660]Contactpersoon
Alle communicatie met betrekking tot deze marktconsultatie verloopt via de leadbuyer zoals weergegeven in TenderNed. Het contact kan via a) de berichtenmodule, b) de vraag & antwoordmodule in TenderNed verlopen of c) per mail, geadresseerd aan aanbestedingen@lumc.nl .
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[bookmark: _Toc517967461][bookmark: _Toc221605662]De opdracht
In het LUMC wordt er gasmengapparatuur gebruikt op verschillende afdelingen. De gasmengapparatuur wordt in combinatie met beademingsapparaten gebruikt.

Het LUMC behoudt zich het recht voor de aanbesteding van de productgroep(en) ten dele of in het geheel niet te effectueren.
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U wordt verzocht uw antwoorden in onderstaande vragenlijst in te vullen. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende vier categorieën: Toediening, Compatibiliteit, Onderhoud en Aanschaf, en Overig.

1. Toediening:
1.1: Welk type NO apparaat kunt u aanbieden en voor welke patiënten is het apparaat geschikt?(Vul hier uw antwoord in)


1.2: Wat is het bereik van de NO toediening en wat is de stapgrootte van de NO toediening?(Vul hier uw antwoord in)


1.3: Kan de ingestelde en de gemeten NO waarde worden weergegeven?(Vul hier uw antwoord in)


2. [bookmark: _Toc517967463]Compatibiliteit:
2.1: Met welke beademingsmachines en accessoires is het NO apparaat compatibel? En met welke Beademingsmodi en reduceerventielen is het NO apparaat compatibel?(Vul hier uw antwoord in)


2.2: Kan het NO apparaat gekoppeld worden aan de beademingsmachine? En via welke poort?(Vul hier uw antwoord in)


3. Onderhoud en aanschaf:
3.1: Hoe vaak dient het NO apparaat gekalibreerd te worden?(Vul hier uw antwoord in)

3.2: Beschikt het hulpmiddel over een accu? En zo ja, wat is de accuduur?(Vul hier uw antwoord in)


3.3: Wat is de prijs voor het apparaat, de disposables en het onderhoud? De opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en kunt u naar eigen inzicht opgeven. De opgegeven prijzen kunnen mogelijk gebruikt worden om een prijsplafond te bepalen voor een mogelijke aanbesteding. De prijzen zullen niet openbaar gemaakt worden.(Vul hier uw antwoord in)


4. Overig:
4.1: Is het mogelijk om data door te geven naar een/het EPD (PDMS/HiX)?(Vul hier uw antwoord in)


4.2: Is het hulpmiddel CE gecertificeerd voor zowel extern als intern transport?(Vul hier uw antwoord in)


[bookmark: _Toc221605664]Bijlagen:
· Bijlage 1:	Specificaties IC, PICU en NICU
· Bijlage 2: Invuldocument Specificaties (Excel en separaat bijgevoegd).

Bijlage 1: Overzicht beademing specificaties IC, PICU en NICU

	
	IC
	PICU
	NICU

	Gewicht patiënten
	40 kg - 150kg
	Pediatriemodus: vanaf 2kg
Volwassenmodus; vanaf 20kg
	400 g – 5 kg

	Bereik NO toediening
	0-40 ppm (waarbij 40ppm de minimale bovengrens is en het dus hoger mag zijn.)
	0-40 ppm (waarbij 40ppm de minimale bovengrens is en het dus hoger mag zijn.)
	0-20 ppm

	Stapgrootte NO toediening
	Minimaal 1ppm

	Minimaal 1ppm
	Minimaal 1ppm

	NO cilinders
	5 lt NO flessen/800ppm

	5 lt NO flessen/800ppm
	2L en 5L, 800ppm

	Beademingsmachine afdeling
	Hamilton C6
Hamilton C3

	Servo-U SW4,6 /Getinge
	SLE6000, SLE Ltd


	Bevochtiger + slangen afdeling
	Fisher&Paykel
	F&P MR850/mogelijk binnen korte tijd MR950;
Beademingscircuits:
RT266 en RT380
	MR950 Fisher&Paykel + bijbehorende slangen

	Beademingsmodi + voorwaarden afdeling 
	Baseflow C6: 6 ltr/min
Baseflow C3: 6 ltr/min
Baseflow C1: 3 ltr/min
Baseflow MR1: 3 ltr/min

High flow:
5-80 ltr/min

Modi:
P-CMV
Spont
ASV
I-ASV

	Modi:
-PC-SIMV/PS,
-PC-PRVC
-PC-CPAP/PS

Biasflow in exp. 2lt/min 
(ped en volw.);

Lekcompensatie in ped. invasief:
Max. 48lt/min 

Toekomstig:
-NAVA/NPS

HogeFlow:
-2-60lt/min






NIV:
-nasale CPAP
-PC-Drukondersteuning
-PC-Druk gecontroleerd
Lekcompensatie in alle modi en patiëntencategorieën)
 
	High flow: 
2-12 l/m
CPAP: 
4-10 cmH2O, 
8-15 L/min bias gasflow
NIPPV: 
4-10cmH2O PEEP, 
10-20 cmH2O PIP, 
8-15 l/min bias gasflow
PTV druk AC (evt met VTV)
5-8 cmH2O PEEP
20-25 cmH2O PIP
3-8 ml/kg VTV
0.2-1.5 L/min AMV
HFO

	Beademingsmachine transport
	Transport Hamilton C1/MR1
	Hamilton C1
	EVE Neo, Fritz Stephan

	Bevochtiger + slangen transport
	Geen actieve bevochtiging, passief via HME filter

	HME filter voor transport; beademingsslangen van Hamilton 3,00m;
	MR950 Fisher&Paykel + bijbehorende slangen

	Beademingsmodi + voorwaarden transport
	Baseflow C1: 3 ltr/min
Baseflow MR1: 3 ltr/min

	Infant en ped/volw
- PC-CMV
- PC-SIMV plus
- Infant: Baseflow 4lt/min
- Ped./Volw.: Baseflow 3 lt/min

- Non-invasief 
- Highflow


	Zelfde als afdeling
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