## Invulsheet Specificaties NO-app
Instructies:
In het overzicht in het marktconsultatie document is aangegeen wat de specificaties zijn voor de apparatuur voor de verschillende afdelingen.
Wij vragen u om in onderstaande tabellen (in totaal drie tabellen) aan te geven of uw apparatuur kan voldoen aan de specificaties per afdeling.
Vul daarom per afdeling in of het door u te leveren apparaat kan voldoen aan de gevraagde minimale specificaties.
Afdeling: | IC | Specificaties: | Voldoen? Ja/Nee | Eventuele Toelichting
1. | Gewicht patiënten | 40 KG - 150 KG
2. | Bereik NO toediening | 0-40ppm (waarbij 40ppm de minimale bovengrens is en het dus hoger mag zijn.)
3. | Stapgrootte NO toediening | Minimaal 1ppm
4. | NO cilinders | 5lt NO flessen/800pp
5. | Beademingsmachine afdeling | Hamilton C3 en Hamilton C6
6. | Bevochtiger + slangen afdeling | Fisher & Paykel
7. | Beademingsmodi + voorwaarden afdeling | Baseflow C6: 6 ltr/min Baseflow C3: 6 ltr/min Baseflow C1: 3 ltr/min Baseflow MR1: 3 ltr/min High flow: 5-80 ltr/min Modi: P-CMV Spont ASV I-ASV
8. | Beademingsmachine transport | Transport Hamitlon C1/MR1
9. | Bevochtiger + slangen transport | Geen actieve bevochting, passief via HME filter
10. | Beademingsmodi + voorwaarden tranport | Baseflow C1: 3 ltr/min - Baseflow MR1: 3 ltr/min
Afdeling: | PICU | Specificaties | Voldoen? Ja/Nee | Eventuele Toelichting
1. | Gewicht patiënten | Pediatriemodus: vanaf 2kg Volwassenmodus: vanaf 20kg
2. | Bereik NO toediening | 0-40ppm (waarbij 40ppm de minimale bovengrens is en het dus hoger mag zijn.)
3. | Stapgrootte NO toediening | Minimaal 1ppm
4. | NO cilinders | 5lt NO flessen/800pp,
5. | Beademingsmachine afdeling | Servo-U SW4,6 - Getinge
6. | Bevochtiger + slangen afdeling | F&P MR850/mogelijk binnen korte tijd MR950; Beademingscircuits: RT266 en RT380
7. | Beademingsmodi + voorwaarden afdeling | Modi: -PC-SIMV/PS, -PC-PRVC -PC-CPAP/PS Biasflow in exp. 2lt/min (ped en volw.); Lekcompensatie in ped. invasief: Max. 48lt/min Toekomstig: -NAVA/NPS HogeFlow: -2-60lt/min NIV: -nasale CPAP -PC-Drukondersteuning -PC-Druk gecontroleerd Lekcompensatie in alle modi en patiëntencategorieën)
8. | Beademingsmachine transport | Hamilton C1
9. | Bevochtiger + slangen transport | HME filter voor transport; beademingsslangen van Hamilton 3,00m;
10. | Beademingsmodi + voorwaarden tranport | Infant en ped/volw - PC-CMV - PC-SIMV plus - Infant: Baseflow 4lt/min - Ped./Volw.: Baseflow 3 lt/min - Non-invasief - Highflow
Afdeling: | NICU | Specificaties: | Voldoen? Ja/Nee | Eventuele Toelichting
1. | Gewicht patiënten | 400 g – 5 kg
2. | Bereik NO toediening | 0-20 ppm
3. | Stapgrootte NO toediening | Minimaal 1ppm
4. | NO cilinders | 2L en 5L, 800ppm
5. | Beademingsmachine afdeling | SLE6000, SLE Ltd
6. | Bevochtiger + slangen afdeling | MR950 Fisher&Paykel + bijbehorende slangen
7. | Beademingsmodi + voorwaarden afdeling | High flow: 2-12 l/m CPAP: 4-10 cmH2O, 8-15 L/min bias gasflow NIPPV: 4-10cmH2O PEEP, 10-20 cmH2O PIP, 8-15 l/min bias gasflow PTV druk AC (evt met VTV) 5-8 cmH2O PEEP 20-25 cmH2O PIP 3-8 ml/kg VTV 0.2-1.5 L/min AMV
8. | Beademingsmachine transport | EVE Neo, Fritz Stephan
9. | Bevochtiger + slangen transport | MR950 Fisher&Paykel + bijbehorende slangen
10. | Beademingsmodi + voorwaarden tranport | Zelfde als afdeling