## Uitgangspunten marktverkenning
nr | Omschrijving | Kunt u voldoen aan de gestelde concept specificatie? | Geef een toelichting hoe u hieraan kunt voldoen of een toelichting waarom u niet kunt voldoen.
1 | Het toestel heeft een MDR - CE markering. Aan te leveren stukken: - Declaration of Conformity - Gebruikershandeleiding (Instructions for Use)
2 | Specificaties van de apparatuur zijn passend voor de toepassing. Technische specificaties van de elektrische stimulator en opname versterker aanleveren.
3 | Het toestel is veilig te gebruiken i.c.m. diathermie apparatuur. D.w.z. de gemeten responsen mogen verstoord raken tijdens het coaguleren, maar de lekstromen of geïnduceerde stromen mogen geen schade aanrichten bij de patiënt of gebruikers.
4 | Staat het toestel op een trolley?
5 | Het apparaat heeft minimaal 2 stimulatiekanalen.
6 | Het apparaat heeft minimaal 4 opnamekanalen.
7 | Het apparaat heeft een mogelijkheid voor het monitoren van een zenuw: - in te stellen stimulatie frequentie - in te stellen alarmgrenzen voor het bewaken van de responsamplitude en latentie - tussentijds afwisselen van het aftasten van een zenuw en weer monitoren is mogelijk
8 | Uw oplossing heeft de mogelijkheid om de volgende responsen te monitoren: 1.Orbicularis Oculi 2.Orbicularis Oris 3. Mentalis 4. Frontalis 5. Vocalis 1 6. Vocalis 2 7. Glossopharyngal Beschrijf s.v.p. hoe uw oplossing dit mogelijk maakt.
9 | Akoestische feedback voor het herkennen aanwezige respons met instelbare drempelwaarde.
10 | Makkelijk te selecteren configuratie per specialisme, type ingreep of te af te leiden responsen.
11 | Configureerbare filtering van responsen (high pass, low pass en notch filters)
12 | Makkelijk aan te passen stimulatieparameters per stimulatiekanaal (pulsduur, frequentie en stimulusintensiteit).
13 | Duidelijk herkenbare elektroden met intuïtieve connectoren op de juiste kanalen van de versterker
14 | Flexibel in te zetten larynxelektroden, die in te zetten zijn op elk type beademingstube.
15 | Het is mogelijk de configuratie van een apparaat te exporteren, op te slaan en te importeren in een ander apparaat.
16 | Logging van tijdstippen, stimulatieparameters en gemeten responsen zijn te exporteren in een algemeen toegankelijk format.
17 | Mag het volledige onderhoud door het Erasmus MC uitgevoerd worden en zijn hiervoor gecertificeerde trainingen te volgen
18 | Is de EOS (end of support) minimaal 10 jaar na laatste aanschaf.
19 | Is de EOL (productie, van het gekozen type) minimaal 5 jaar na laatste aanschaf
20 | Vindt de fabrikage van kritische (gebruik/spare) onderdelen op meerdere locaties plaats
21 | Is een training op locatie voor key-users mogelijk
22 | Is er een E-learning en certificering voor gebruikers en key-users beschikbaar
23 | Indien het onderhoud wordt uitgevoerd door de fabrikant, dan moet de configuratie van het apparaat weer teruggeleverd worden met de oorspronkelijke configuratie.