## Start hier
Ingevuld: 0% |  | Score: R
Applicatie / Toepassing - ingevuld door Amsterdam UMC |  |  | Instructie
Privacy | Relevant | Relevant / Niet relevant - Bij verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens | Maak altijd eerst een kopie!
Uitsluitend privacy check | Nee | Ja / Nee - Als er alleen een privacy check nodig is geef dan 'Ja' aan
Lichtgroene velden zijn verplicht
BIV data Classificatie |  |  | Vul de velden in en maak een versie aan voor de leverancier
Beschikbaarheid | Hoog | Laag / Midden / Hoog
Integriteit | Laag | Laag / Midden / Hoog | Een assessment retour ontvangen?
Vertouwelijkheid | Midden | Laag / Midden / Hoog / Hoog Medisch | Lees de Score uit, van A tot R
Waarbij A de hoogste score is en bij R er geen uitkomst bepaald kon worden (bv niet ingevuld)
Medisch apparaat | Ja | Ja / Nee
Vereist Security niveau | BASIS | Afhankelijk van oa BIV data-classificatie, wordt dit HOOG of BASIS
Leverancier
Naam leverancier
Product | Immunostainers
Website leverancier |  | Support website van leverancier | Lichtblauwe velden zijn voor de leverancier
Webportaal Amsterdam UMC |  | Webportal waarop de dienst geleverd aan het UMC bereikbaar zal zijn. Indien niet van toepassing, vul dan NVT in.
ISO27001 / NEN7510 | GEEN SECURITY CERTIFICAAT
Security certificaat |  | De leverancier zelf beschikt over security certificering zoals ISO27001 of NEN7510 en is afgegeven door een organisatie die erkend is door de Raad van accecredatie.
Statement of Applicability |  | De Statement of Applicability (Verklaring van Toepasselijkheid) is beschikbaar
Geldigheid |  | Vul een datum in. Het afgeven certificaat is geldig ten tijde van dit assessment.
Bijlagen |  | Stuur de bijlagen van het certifcaat en Statement of Applicability mee
Contact leverancier
Naam
Functie
Verklaart dat de onderstaande gevraagde checks in dit assessment, naar waarheid en met de juiste deskundigheid zijn beantwoord.
Datum ingevuld
Gevraagde checks - Checks die grijs zijn hoeven niet ingevuld te worden
Privacy - 0% | Ja | Vragenlijst ter inventarisatie voor Persoonsgegevens op verzoek FG
STITCH - 0% | Ja | Vereenvoudigde checklist, Security Technical IT CHecklist (STITCH)
Aanv. Security Control - 0% | Ja | Uitvragen technische oplossing / dienst
Security Management - 0% | Ja | Selectie van de management procedures gebaseerd op ISO27001 / NEN7510
MDS2 - 0% | Ja | Standaard checklist voor Medische toepassingen, MDSv2
Formulier gecontroleerd door Amsterdam UMC
Naam
Functie
Conclusie |  | Kies de conclusie uit lijst, meld eventuele bijzonderheden hieronder
Datum
Bijzonderheden
© Amsterdam UMC - versie 5.1(6) NL

## Privacy
Data Privacy Impact Assessment Amsterdam UMC |  |  |  | Ingevuld: 0% |  | 0 | 48 | maximaal | Max Score |  | 0 | Hoe hoger hoe beter | Respons | Architectuur |  | Auditing & Logging |  | Authorisaties |  | Datamanagement |  | ICT eisen |  | Koppelvlakken |  | Privacy |  | Security Mng |  | Technische implementatie |  | Toegangscontrole
Vragenlijst in te vullen door de leverancier aan het Amsterdam UMC (Amsterdam UMC is volgens o.a. de privacyregelgeving verantwoordelijk voor het aantoonbaar zorgvuldig verwerken van de persoonsgegevens van het personeel, de studenten, de medische staf en de bezoekers van AMS. Dit geldt ook indien Amsterdam UMC een onderaannemer inschakelt. Derhalve verzoekt Amsterdam UMC u om deze vragenlijst in te vullen.) | [5 empty] | OK | 48 | Met een "" | 63 |  | 0 | elke vraag 1 punt maal weegfactor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
x | [7 empty] | basis | [5 empty] | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value
# | Vraag | Beschrijving | Antwoord leverancier | Toelichting | Check antwoord | Categorie | Weegfactor | Pos. Antw | Basis | Chk Toel. | Check | Opmerking |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| P01 Dienstverlening aan Amsterdam UMC |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P01.1 | Welke dienst zal u verlenen aan Amsterdam UMC? | Beschrijf hierbij in de juiste volgorde de informatiestormen die hierbij zullen plaatsvinden (bijv. het verzenden en ontvangen van de gegevens (van waar naar waar), het bewerken en opslaan van gegevens (waar en door wie). Kortom wie doet wat met de gegevens? |  |  | nok | Informatie | 0 | Zie Toelichting | 0 | 0 | 0 | Veld 'Toelichting' mag niet leeg zijn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P01.2 | Indien u een ICT omgeving aanbiedt, die via internet wordt aangeboden aan Amsterdam UMC wilt u dan het URL vermelden? |  |  |  | nok | Informatie | 0 | Zie Toelichting | 0 | 0 | 0 | Veld 'Toelichting' mag niet leeg zijn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P02 Inventarisatie van de (te verwachten) persoonsgegevens zijn | Welke soorten (persoons)gegevens van Amsterdam UMC zullen in het kader van uw dienstverlening tot uw beschikking komen, al dan niet door verstrekking daarvan aan u of doordat u toegang daartoe zal hebben? | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P02.1 | Naam, adres en woonplaats gegevens |  |  |  | nok | Informatie | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P02.2 | IP-adres, lokatiegegevens, etc. |  |  |  | nok | Informatie | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P02.3 | Contactgegevens; email adres, telefoon, |  |  |  | nok | Informatie | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P02.4 | Video opnamen en/of (paspoort) foto's |  |  |  | nok | Informatie | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P02.5 | Anders, namelijk… Bijzondere persoonsgegevens |  |  |  | nok | Informatie | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P03 Locaties |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P03.1 | Op en/of vanuit welke locatie(s) en landen zal u de diensten verlenen aan Amsterdam UMC? |  |  |  | nok | Informatie | 0 | Zie Toelichting | 0 | 0 | 0 | Veld 'Toelichting' mag niet leeg zijn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P04 (IT) Middelen |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P04.1 | Welke (IT) middelen zal u gebruiken voor het verlenen van de diensten? |  |  |  | nok | Informatie | 0 | Zie Toelichting | 0 | 0 | 0 | Veld 'Toelichting' mag niet leeg zijn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P05 (IT) onderaannemer | Indien u meerdere onderaannemers zal inschakelen a.u.b. deze vraag beantwoorden ten aanzien van elk der onderaannemers. Onderaannemers zijn ook IaaS providors zoals Amazon AWS en Microsoft Azure. | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P05.1 | Zal u een (IT) onderaannemer inschakelen voor de dienstverlening aan Amsterdam UMC ? |  |  |  | nok | Architectuur | 1 | Nee | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P05.2 | Zo ja, wie is de (IT) onderaannemer? |  |  |  | nok | Privacy | 1 | Zie Toelichting | 1 | 0 | 0 | Veld 'Toelichting' mag niet leeg zijn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P05.3 | Welke werkzaamheden zal de (IT) onderaannemer met betrekking tot de dienstverlening aan Amsterdam UMC verrichten? |  |  |  | nok | Architectuur | 1 | Zie Toelichting | 1 | 0 | 0 | Veld 'Toelichting' mag niet leeg zijn |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P05.4 | Heeft u afdwingbare schriftelijke afspraken gemaakt met de (IT) onderaannemers die zorgvuldige verwerking van de (persoons)gegevens van Amsterdam UMC waarborgen? |  |  |  | nok | Security Mng | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P05.5 | Voorziet deze overeenkomst in dezelfde plichten die voor u gelden volgens de bewerkersovereenkomst die u met Amsterdam UMC zal aangaan? |  |  |  | nok | Security Mng | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P06 Gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P06.1 | Indien u een onderaannemer zal inschakelen die de (persoons)gegevens van Amsterdam UMC buiten de EER zal verwerken dan wel vanuit buiten de EER daartoe toegang zal hebben, of indien u zelf de (persoonsgegevens) buiten de EER zal verwerken of van buiten de EER daartoe toegang zal hebben, kunt u dan aangeven welke maatregelen u heeft genomen om te voldoen aan de wettelijke eisen voor doorgifte van persoonsgegevens naar buiten de EER? |  |  |  | nok | Datamanagement | 1 | Zie Toelichting | 1 | 0 | 0 | Veld 'Toelichting' mag niet leeg zijn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P06.2 | Heeft u de EU Model Contracten, uitgegeven door de Europese Unie, afgesloten met de partijen buiten de EER of heeft u voorzien in Binding Corporate Rules bijvoorbeeld? | Indien u meerdere onderaannemers zal inschakelen buiten de EER a.u.b. deze vraag dan beantwoorden ten aanzien van elk der onderaannemers. |  |  | nok | Datamanagement | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P07 Privacyrechten betrokkenen, zoals patiënten. | Indien u (persoons)gegevens van Amsterdam UMC zal verwerken, waaronder opslaan op de (IT)middelen van u en/of uw onderaannemer, kunt u dan aangeven of u aan het volgende voldoet, zodat Amsterdam UMC de privacy rechten van betrokkenen kan eerbiedigen? | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P07.1 | Beschikt u over een back-up voorziening om de beschikbaarheid van de (persoons)gegevens te waarborgen; |  |  |  | nok | Technische implementatie | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
P07.2 | Beschikt u over een interne procedure, zodat u binnen vijf werkdagen een opgave kunt doen over welke gegevens u over een bepaald individu verwerkt; |  |  |  | nok | Security Mng | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P07.3 | Beschikt u over een interne procedure zodat u gegevens van een bepaald individu kunt verwijderen, corrigeren, afschermen of porteren. |  |  |  | nok | Security Mng | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P08 Certificering |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P08.1 | Bent u en zijn uw onderaannemers ISO27000 en/of NEN7510 gecertificeerd en/of worden er regelmatig onafhankelijke audits uitgevoerd op uw dienstverlening, waaruit blijkt dat de (persoons)gegevens die u verwerkt adequaat worden beveiligd? |  |  |  | nok | Architectuur | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P09 Clouddienst |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P09.1 | Maakt u of maken een van uw onderaannemers gebruik van clouddiensten die zullen worden ingezet voor de dienstverlening aan Amsterdam UMC en zo ja kunt u dat nader toelichten? |  |  |  | nok | Architectuur | 1 | Nee | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P10 Cookies | Zullen u of uw onderaannemers gebruik maken van cookies of zal door dienst die u zal verlenen toegang worden verkregen tot informatie op de randapparatuur (op de computer of telefoon) van een individu of zal er daarop informatie worden opgeslagen en voor welk doel? Leg uit. | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P10.1 | Er worden alleen functioneel noodzakelijke cookies gebruikt. |  |  |  | nok | Technische implementatie | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
P10.2 | Er worden cookies gebruikt om bezoekers van websites en APPs te kunnen monitoren op hun klik gedrag (muis en toetsenbord) |  |  |  | nok | Technische implementatie | 1 | Nee | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
P10.3 | Heeft u dit ook gecontroleerd voor uw onderaannemers? |  |  |  | nok | Technische implementatie | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| P11 Web diensten voor het Amsterdam UMC | Indien u een app, website of portal zal leveren of ter beschikking zal stellen aan het Amsterdam UMC vraagt het Amsterdam UMC u hierbij om de volgende vragen te beantwoorden. | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P11.1 | Heeft u een Privacy Impact Assessment (PIA) uitgevoerd met betrekking tot de app die u zal bouwen of leveren aan het Amsterdam UMC? |  |  |  | nok | Privacy | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P11.2 | Zo ja, kunt u de die aan het Amsterdam UMC overleggen? |  |  |  | nok | Privacy | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P11.3 | Zo nee, bent u bereid om een PIA uit te voeren met betrekking tot de app en deze aan het Amsterdam UMC te overleggen? |  |  |  | nok | Privacy | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P11.4 | Wordt er bij de app, website of portal gebruik gemaakt van cookies of soortgelijke technieken? Indien wel hoe heten die, wat is functie en het doel daarvan? |  |  |  | nok | Privacy | 1 | Nee | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P11.5 Geef voor zover van toepassing aan, of u de volgende online en of unieke identificatoren of technische gegevens zal verwerken, waaronder verzamelen, opslaan of bewaren) met betrekking tot de app, website of portal en zo ja licht ten aanzien van elk toe waarom het verzamelen of gebruiken daarvan noodzakelijk is: |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P11.5.1 | gebruikersnaam |  |  |  | nok | Privacy | 1 | Nee | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P11.5.2 | wachtwoord |  |  |  | nok | Privacy | 1 | Nee | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P11.5.3 | IP-adres |  |  |  | nok | Privacy | 1 | Nee | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P11.5.4 | (geo)locatie |  |  |  | nok | Privacy | 1 | Nee | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P11.5.5 | IMEI- nummer codes |  |  |  | nok | Privacy | 1 | Nee | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P11.5.6 | mac-nummer |  |  |  | nok | Privacy | 1 | Nee | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P11.5.7 | mobiele nummer |  |  |  | nok | Privacy | 1 | Nee | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P11.5.8 | logs |  |  |  | nok | Privacy | 1 | Nee | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P11.5.9 | Wordt surfgedrag / browser geschiedenis bijgehouden? (welke website of URL bezocht, wanneer, hoe lang, hoeveel keer, met wie. belgeschiedenis etc.) van gesprekken gebruikte browser en besturingssysteem |  |  |  | nok | Privacy | 5 | Nee | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P11.6 | Indien u een website, portal, app of wearble als dienstverlening beschikbaar stelt, dan graag de volgende vraag beantwoorden: hanteert u een privacy statement die ook van toepassing zal zijn op de gebruikers van AMC en en zo ja kunt u die overleggen? |  |  |  | nok | Privacy | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P12 Geheimhoudingsovereenkomst |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P12.1 | Heeft u geheimhoudingsovereenkomsten gesloten met uw personeel die mede betrekking hebben om het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de (persoons)gegevens van Amsterdam UMC? |  |  |  | nok | Privacy | 3 | Ja | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P13 Melding datalekken | Heeft u interne procedures die waarborgen dat u onverwijld (binnen 8 uren) datalekken aangaande de (persoons)gegevens van Amsterdam UMC, meldt aan Amsterdam UMC? | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P13.1 | Bij datalekken wordt er actie ondernomen in het kader van de wet AVG, melpplicht datalekken. |  |  |  | nok | Privacy | 5 | Ja | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P13.2 | Datalekken worden uiterlijk 8 uur na constatering gemeld aan Amsterdam UMC. Dit geldt ook voor potentiële data-lekken. |  |  |  | nok | Privacy | 5 | Ja | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P13.3 | Dit geldt ook voor eventuele subbewerkers of onderaannemenrs voor services. |  |  |  | nok | Privacy | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P14 Persoonsgegevens Amsterdam UMC |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P14.1 | Blijven alle gegevens eigendom van het Amsterdam UMC? |  |  |  | nok | Privacy | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P14.2.1 | Bent u staat om de persoonsgegevens van Amsterdam UMC - gedurende en bij afloop van uw dienstverlening aan Amsterdam UMC - te vernietigen of aan Amsterdam UMC te retourneren dan wel te migreren naar een ander daartoe door Amsterdam UMC aangewezen IT-infrastructuur, binnen 5 werkdagen nadat Amsterdam UMC daarom heeft gevraagd? |  |  |  | nok | Privacy | 5 | Ja | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P14.2.2 | Indien ja, ook uitleggen hoe dat proces verloopt. |  |  |  | nok | Privacy | 1 | Zie Toelichting | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P14.3 | Persoonsgegevens moeten - indien nodig - kunnen worden bijgewerkt, zodat deze juist zijn en up to date. Is dit bijwerken mogelijk? |  |  |  | nok | Privacy | 3 | Ja | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P14.4 | Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard en waarom is dit noodzakelijk? (bijv wettelijke verplichtingen of eigen gerechtvaardigde belangen) | Graag in de toelichting aangeven hoelang en voor welk doel en toegepsits op de type persoonsgegevens die worden bewaard. |  |  | nok | Privacy | 1 | Zie Toelichting | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P15 Verwerkersovereenkomst | Amsterdam UMC is volgens de privacyregelgeving verplicht om een verwerkersovereenkomst te sluiten met onderaannemers die toegang krijgen tot de persoonsgegevens waarvoor Amsterdam UMC verantwoordelijk is. | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P15.1 | Bent u bereid om een verwerkersovereenkomst met Amsterdam UMC te sluiten? |  |  |  | nok | Security Mng | 5 | Ja | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## 1b. Privacy Pseudonimisatie (hidden)
1b. ENISA Data Pseudonymisation |  |  |  |  | Compleet - 0% |  | Max Score | Score |  |  | Hoe hoger hoe beter | Respons | Architectuur |  | Auditing & Logging |  | Authorisaties |  | Datamanagement |  | ICT eisen |  | Koppelvlakken |  | Privacy |  | Security Mng |  | Technische implementatie |  | Toegangscontrole
Based on: ENISA Guideline No 1 (EGL1) - Nov 2018: Recommendations on Shaping Technology According to GDPR Provisions - An Overview on Data Pseudonymisation https://www.enisa.europa.eu/publications/recommendations-on-shaping-technology-according-to-gdpr-provisions ENISA Guideline No 2 (EGL2) - Nov 2019: Recommendations on Shaping Technology According to Data Protection and Privacy Provisions - Pseudonymisation Techniques and Best Practices https://www.enisa.europa.eu/publications/pseudonymisation-techniques-and-best-practices | [6 empty] | 87 | 0 |  | 0 | elke vraag 1 punt maal weegfactor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Categorie | Weegfactor | Pos. Antw | Neg. Antw | Check | Opmerking |  | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value
# | Item | Referentie | Description | Respons vendor | Note | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| General | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G | Are personal identifiers replaced with pseudonyms? | EGL1-2.1.1 |  |  |  | Privacy | 5 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
g | Pseudonyms do not allow the direct derivation of personal identifiers | EGL1-2.1.1 |  |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
g | Personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information | EGL1-2.1.2 | The linkage requires additional information to be linked to the structured datasets themselves, such as e.g. the orthodox calendar or, the Dutch school holidays. |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reversal of Pseudonymisation is non-trivial in absence of additional information | EGL1-2.1.2 | ??? |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Additional information kept separately using technical and organizational controls to limit access | EGL1-2.1.2 |  |  |  | Privacy | 3 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Are pseudonyms applied to direct and indirect identifiers? | EGL1-2.1.2, 2.1.3 |  |  |  | Privacy | 5 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Is resistance against re-identification via singling out in place and therefor it is not possible to single out an individual? | EGL1-2.1.2, 2.1.3 | Singling out , which corresponds to the possibility to isolate some or all records which identify an individual in the dataset |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Resistance against re-identification via linkage attacks is in place and therefor it is not possible to link records relating to an individual. | EGL1-2.1.2, 2.1.3 | Linkability, which is the ability to link, at least, two records concerning the same data subject or a group of data subjects (either in the same database or in two different databases). If an attacker can establish (e.g. by means of correlation analysis) that two records are assigned to a same group of individuals but cannot single out individuals in this group, the technique provides resistance against “singling out” but not against linkability |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Resistance against re-identification via inference attacks is in place | EGL1-2.1.3, 2.2 | Inference, which is the possibility to deduce, with significant probability, the value of an attribute from the values of a set of other attributes. |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Are anonymisation techniques used to further reduce the possibility of third parties inferring identity? Explain briefly which are techniques are used. | EGL1-2.2 | An effective anonymisation solution prevents all parties from singling out an individual in a dataset, from linking two records within a dataset (or between two separate datasets) and from inferring any information in such dataset. Generally speaking, therefore, removing directly identifying elements in itself is not enough to ensure that identification of the data subject is no longer possible. It will often be necessary to take additional measures to prevent identification, once again depending on the context and purposes of the processing for which the anonymised data are intended. |  |  | Privacy | 1 | See note |  | 0 | Veld 'See Note' mag niet leeg zijn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Single input results in a decoupled pair of outputs: pseudonymous data and additional information necessary to reidentify | EGL1-2.3 |  |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Identify of data subjects hidden in the context of a specific data processing operation | EGL1-2.3 | ??? |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Any recipient or third-party having access to pseudonymised data cannot trivially derive the original data set and identity of data subjects | EGL1-2.3 |  |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Advanced | Support for unlinkability across different data processing domains to avoid using the same key in different databases to be able to reduce linkability, is in place? | EGL1-2.3 | Inference attacks on the real identity of a data subject are possible within the dataset or across different databases that use the same pseudonymised attribute for an individual, or if pseudonyms are self-explanatory and do not mask the original identity of the data subject properly. Eliminating the linkability of different datasets depends highly on the use of a keyed algorithm and the fact that a single individual will correspond to different pseudonymised attributes in different contexts. It is thus important to avoid using the same key in different databases to be able to reduce linkability. |  |  | Privacy | 5 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retaining | Support for accuracy by retaining access to both pseudonymised output and additional information necessary to reidentify | EGL1-2.3 |  |  |  | Privacy | 3 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Offers tokens (randomly generated values) as pseudonyms | EGL1-3.4 |  |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk-B | Enables a Risk-Based Approach accounting for required protection and utility/scalability | EGL2-Exec Summary | A risk-based assessment have been conducted to select the correct approach in protecting privacy information. In particular, starting from a number of pseudonymisation scenarios, the report defines first the main actors that can be involved in the process of pseudonymisation along with their possible roles. It then analyses the different adversarial models and attacking techniques against pseudonymisation, such as brute force attack, dictionary search and guesswork. Moreover, it presents the main pseudonymisation techniques (e.g. counter, random number generator, cryptographic hash function, message authentication code and encryption) and pseudonymisation policies (e.g. deterministic, document-randomized and fully randomized pseudonymisation) available today. |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk-B | Has the risk-based approach been documented and can you hand over this document to Amsterdam UMC? |  |  |  |  | Privacy | 5 | Yes | Nee | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G | Complies with GDPR Definition of Pseudonymisation | EGL2-2 | Pseudonymisation is the processing of personal data in such a manner that the personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organisational measures to ensure that the personal data are not attributed to an identified or identifiable natural person (GDPR, art. 4(5)). |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
g | Utilizes one or more Pseudonymisation Functions | EGL2-2 | Pseudonymisation function, denoted P, is a function that substitutes an identifier Id by a pseudonym pseudo |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
g | Utilizes a Pseudonymisation Secret | EGL2-2 | Pseudonymisation secret, denoted s is an (optional) parameter of a pseudonymisation function P. The function P cannot be evaluated/computed if s is unknown. |  |  | Privacy | 3 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Has a Recovery Function for Pseudonymisation Functions | EGL2-2 | Recovery function, denoted R, is a function that substitutes a pseudonym pseudo by the identifier𝐼Id using the pseudonymisation secret s. It inverts the pseudonymisation function P. |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uses a Pseudonymisation Mapping Table | EGL2-2 | Pseudonymisation mapping table is a representation of the action of the pseudonymisation function. It associates each identifier to its corresponding pseudonym. Depending on the pseudonymisation function P, the pseudonymisation mapping table may be the pseudonymisation secret or part of it. |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Attack Resistance | EGL2-4.3 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk-B | The solution is pseudonymisation Secret Discovery Attack Resistant | EGL2-4.3.1 | In this case, the adversary focuses on discovering the pseudonymisation secret (i.e. when the pseudonymisation secret is used). This attack is the most severe one, as with the use of the pseudonymisation secret, the adversary is able to re-identify any pseudonym in the dataset (complete re-identification or discrimination), as well as to perform further pseudonymisation processes on the dataset |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk-B | The solution is re-Identification (Linkage) Attack Resistant | EGL2-4.3.2 | When the aim of the attack is complete re-identification, the adversary wishes to achieve the linking of one or more pseudonyms back to the identity of the pseudonym holders. |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk-B | The solution is discrimination (Inference) Attack Resistant | EGL2-4.3.3 | The goal of the discrimination attack is to identify properties of a pseudonym holder (at least one). These properties may not directly lead to uncovering the identity of the pseudonym holder, but may suffice to discriminate him or her in some way |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk-B | The solution is brute Force Attack Resistant | EGL2-4.4.1 | The practicality of this attack technique is conditioned on the adversary’s ability to compute the pseudonymisation function (i.e. there is no pseudonymisation secret) or his/her access to a “black box” implementation of the pseudonymisation function. |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk-B | The solution is dictionary Search Resistant | EGL2-4.4.2 | Dictionary search is an optimisation of brute force attack, which can save computation costs. The adversary has to deal with a large amount of pseudonyms to carry out complete reidentification or discrimination. |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utility | The solution has utility with Data Protection Maximization as priority. | EGL2-4.5 | Depending on the choice of pseudonymisation function, a pseudonym may contain some information on the original identifier. Therefore, every such type of pseudonym carries the risk of being subject to a re-identification attack as those described above. For example, an attacker with sufficient background knowledge might be able to link the pseudonym back to its identifier by performing a guesswork. |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pseudonymisation Techniques | EGL2-5.1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| The solution does NOT make use of Counters | EGL2-5.1.1 | Counter is the simplest pseudonymisation function. The identifiers are substituted by a number chosen by a monotonic counter. First, a seed s is set to 0 (for instance) and then it is incremented. It is critical that the values produced by the counter never repeat to prevent any ambiguity. |  |  | Privacy | 5 | Yes | Nee | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| The solution uses Cryptographic Random Number Generator | EGL2-5.1.2 | RNG is a mechanism that produces values in a set that have an equal probability of being selected from the total population of possibilities and, hence, are unpredictable. This approach is similar to the counter with the difference that a random number is assigned to the identifier. |  |  | Privacy | 1 | Yes | Nee | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| The solution offers tokens (randomly generated values) as pseudonyms | EGL1-3.4 |  |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| The solution does NOT use Cryptographic Hash Function with or without salts, peppers | EGL2-5.1.3 | This primitive can be seen as a keyed-hash function. It is very similar to the RNG solution except that a secret key is introduced to generate the pseudonym. Without the knowledge of this key, it is not possible to map the identifiers and the pseudonyms |  |  | Privacy | 1 | Yes | Nee | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| The solution uses MAC - keyed hash (HMAC) | EGL2-5.1.4 | MAC is generally considered as a robust pseudonymisation technique from a data protection point of view, since reverting the pseudonym is infeasible, as long as the key has not be compromised. Different variations of the method may apply with different utility and scalability requirements of the pseudonymisation entity. |  |  | Privacy | 5 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pseudonymisation Policies | EGL2-5.2 | While the choice of the pseudonymisation technique is essential, the policy (or mode) of implementation of pseudonymisation is equally important to its practical application. |  |  |  |  | Yes | Nee | 0 | Information only |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| The solution supports Deterministic Pseudonymisation | EGL2-5.2.1 | In all the databases and each time it appears, Id is always replaced by the same pseudonym pseudo. It is consistent within a database and between different databases. |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| The solution supports Fully Randomized - RDDIDs - both row and field level | EGL2-5.2.3 | For any occurrences of Id within a database A or B, Id is replaced by a different pseudonym (psuedo1, pseudo2). This case is fully-randomized pseudonymisation. This policy can be viewed as a further extension of document randomized pseudonymisation. In fact, the two policies have the same behaviour when they are applied on a single document. However, if the same document is pseudonymised twice with fully-randomized pseudonymisation, two different outputs are obtained. With document-randomized pseudonymisation, the same output would have been obtained twice. In other words, in document-randomized pseudonymisation the randomness is selective (e.g. only for Alice), whereas in fully-randomized pseudonymisation randomness is global (it applies to any record). |  |  | Privacy | 5 | Yes | Nee | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retaining | The solution offers Recovery Function (Reversal of Pseudonymisation) | EGL2-5.4 | As, by definition, the use of additional information is central to pseudonymisation, the pseudonymisation entity must implement a recovery mechanism. This mechanism can be more or less complex depending on the pseudonymisation function. In general, they consist of the use of a pseudonym pseudo and a pseudonymisation secret s to recover the corresponding pseudo identifier Id. |  |  | Privacy | 1 | Yes | Nee | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| The solution protects the Pseudonymisation Secret by proper technical and organisational measures. Please explain how this is done. | EGL2-5.5 | In order for pseudonymisation to be efficient, the pseudonymisation entity must always protect the pseudonymisation secret by proper technical and organisational measures. |  |  | Privacy | 5 | See note | Nee | 0 | Veld 'See Note' mag niet leeg zijn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Advanced Pseudonymisation Techniques | EGL2-5.6 | [5 empty] | Yes | Nee | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Advanced | The solution has taken measurements in place to control Pseudonym Linkability to avoid data re-identification to an acceptable level. https://en.wikipedia.org/wiki/Data_re-identification | EGL2-5.6 | Linkable transaction pseudonyms and/or controlled pseudonym linkability with the option of step-wise re-identification Data re-identification or de-anonymization is the practice of matching anonymous data (also known as de-identified data) with publicly available information, or auxiliary data, in order to discover the individual to which the data belong to. This is a concern because companies with privacy policies, health care providers, and financial institutions may release the data they collect after the data has gone through the de-identification process. The de-identification process involves masking, generalizing or deleting both direct and indirect identifiers. |  |  | Privacy | 3 | Yes | Nee | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Advanced | K-Anonymity | EGL2-5.6 | See here |  |  | Privacy | 1 | Yes | Nee | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Advanced | Aggregation/Generalization/Binning | EGL2-5.6 | See here |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rounding | EGL2-5.6 | ? |  |  | Privacy | 1 | Yes | Nee | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| The solution uses masking | EGL2-5.6 | ? |  |  | Privacy | 1 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Does the solution uses Prefix/Suffix-Preserving Pseudonymisation? | EGL2-6.2.1 | ? |  |  | Privacy | 1 | Yes | Nee | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Does the solution uses Format Preserving Pseudonymisation? | EGL2-7.4 | A database scheme might expect a particular data type for specific fields. For example, an email address is expected to contain a local part (info), followed by an @ symbol, which in turn is followed by a domain. If there is no need, for the data controller, to retain the initial e-mail addresses but there is still need to keep a pseudonymised list by keeping the structure of the database, format preserving encryption is a suitable candidate for achieving this. There are several known implementations on format-preserving encryption, based on known encryption schemes. In any case, any (pseudo)random substitution of characters by other characters lying in the same alphabet - i.e. the set of alphanumeric characters enriched by special characters appearing in local parts of e-mail addresses - suffices to ensure that the derived pseudonym has the desired form. |  |  | Privacy | 3 | Yes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Referenties
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3888288/Anonos_ENISA_Comparison.pdf

## STITCH
Security Technical IT CHecklist (STITCH) | [9 empty] | Ingevuld: 0% | 0 | 7 | Maximaal | Score | Max Score |  | 0 | Hoe hoger hoe beter | Respons | Architectuur |  | Auditing & Logging |  | Authorisaties |  | Datamanagement |  | ICT eisen |  | Koppelvlakken |  | Privacy |  | Security Mng |  | Technische implementatie |  | Toegangscontrole
[6 empty] | Vragen gemarkeerd als 'N.V.T.' kunnen worden overgeslagen |  |  |  | Geselecteerd Security niveau is: BASIS |  | 7 | Met een ""
Het is steeds belangrijker dat software en diensten aan veiligheidseisen voldoen. Maar hiervoor zijn veel verschillende lijsten en leidraden; welke kies je dan? SCIRT, de community voor cybersecurity, heeft daarom een vereenvoudigde checklist ontwikkeld: De Security Technical IT CHecklist (STITCH). Het principe van STITCH is eenvoudig: er is een baseline met een beperkt aantal eisen, deze eisen zijn eenvoudig te meten. Door deze uitgangspunten kunnen security officers veel sneller en eenvoudiger vaststellen of een dienst of software ‘veilig’ is. | [11 empty] | 6 | n.v.t. | 0 | 57 |  | 0 | elke vraag 1 punt maal weegfactor |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
# | Niv | Item | Referentie | Omschrijving | Risico's | Implicaties | Testen: | Tool / Instructie | Antwoord leverancier | Toelichting | Check | Categorie | Weegfactor | Pos. Antw | Basis | Chk Toel. | Check | Opm |  | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value
[20 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
ST1a | H | Alle gegevens worden versleuteld getransporteerd | SSD: 4 OWASP: https://www.owasp.org/index.php/Transport_Layer_Protection_Cheat_Sheet#Basic_Requirements ISO 27002:2013 13.1.1 13.2.1 14.1.2 | De vertrouwelijkheid, integriteit en onweerlegbaarheid van gegevensleveringen of transacties dient geborgd te worden. | Ongeautoriseerde toegang tot diensten en inzien of muteren van gegevens | • Datatransport wordt volgens up-to-date encryptie-standaarden en standaard transportprotocollen versleuteld. • Als het transportprotocol geen versleutelingsmogelijkheden biedt, moet de data versleuteld worden. • Bij fysiek transport van gevoelige data, zoals USB-sticks, dient de data volgens up-to-date encryptie-standaarden versleuteld te zijn. • Certificaatbeheer moet ingericht zijn. | • Breng alle datastromen in kaart en controleer dat deze met up-to-date encryptie-standaarden versleuteld zijn. • Vat dit samen in een PDF bijlage • Voeg bij 'Toelichting' de naam van de bijlage | • Maak een eenvoudige (UML) tekening met de belangrijkste componenten, netwerkverbindingen en actoren. • Geef aan welke protocollen worden gebruikt tussen de verbindingen | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Datamanagement | 5 | Zie Toelichting | 5 | 0 | 0 | Veld 'Toelichting' mag niet leeg zijn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ST1c |  | Alle gegevens worden versleuteld getransporteerd |  |  |  |  | • SSL Labs server test met als testresultaat minimaal een 'A -'. ("A min") • Geef de score weer in de toelichting. | https://www.ssllabs.com/ssltest/ |  |  | nok | Technische implementatie | 5 | Test uitgevoerd, score >=A- | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
ST2a |  | De identiteit van gebruikers is gecontroleerd en federatief beheerd | SSD: 6 ISO 27002:2013 18.1.1 9.2.4 9.2.1 9.2.6 9.4.2 | Instellingen dienen de identiteit van de gebruiker te controleren en applicaties werken met een persoonlijke identiteit. Dit zorgt ervoor dat handelingen terug te voeren zijn naar personen. | Misbruik van identiteit of niet herleidbaar misbruik van systemen. De gevolgen kunnen ongeautoriseerde onthulling van informatie, ongeautoriseerde modificatie of onterechte invoer van transacties uit naam van valide gebruikers zijn. | • Default accounts wachtwoorden zijn aangepast • Van alle accounts is een lock-out mechanisme is ingesteld tegen brute-forcing. | • Controleer dat GEEN default accounts met default passwords aanwezig zijn en dat geen default SNMP community strings in gebruik zijn. • Een lock-out mechanisme is ingesteld tegen brute-forcing en wachtwoordcomplexiteit wordt toegepast. | https://learn.cisecurity.org/benchmarks |  |  | nok | Authorisaties | 5 | Test uitgevoerd - Geen issues | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ST2b | H | De identiteit van gebruikers is gecontroleerd en federatief beheerd | SSD: 6 ISO 27002:2013 18.1.1 9.2.4 9.2.1 9.2.6 9.4.2 | Instellingen dienen de identiteit van de gebruiker te controleren en applicaties werken met een persoonlijke identiteit. Dit zorgt ervoor dat handelingen terug te voeren zijn naar personen. | Misbruik van identiteit of niet herleidbaar misbruik van systemen. De gevolgen kunnen ongeautoriseerde onthulling van informatie, ongeautoriseerde modificatie of onterechte invoer van transacties uit naam van valide gebruikers zijn. | • Webapplicaties maken gebruik van de identity provider van de instelling of SURFconext voor identificatie en authenticatie. • Authenticatie gebeurt federatief zodat wachtwoorden niet buiten de eigen instellingsgrenzen beschikbaar zijn. | • Federatie wordt toegepast |  | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok |  | 3 | Ja | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ST3 |  | Autorisatie vindt plaats op basis van functiescheiding en least privilege | SSD: 7,8 ISO 27002:2013: 6.1.2 9.1.2 9.2.2 9.4.1 | Applicaties dienen gebruik te maken van functiescheiding. Op basis van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in de applicatie rollen gedefinieerd. Hierbij is extra aandacht voor accounts met hoge privileges. | Het ontbreken van functiescheiding kan leiden tot fraude of misbruik van bedrijfsmiddelen bij kritische of fraudegevoelige taken. Indien een gebruiker over te hoge rechten beschikt kan daar misbruik van worden gemaakt en bestaat het risico dat bij het compromitteren van een account onnodige schade ontstaat. | De applicatie beschikt over ingericht rollenbeheer | • Controleer of een nieuw gemaakt account geen OF alleen basis rechten heeft. • Voeg rollen toe en controleer of de verkregen rechten overeenkomen met de rechten die bij de betreffende rollen horen. |  |  |  | nok | Technische implementatie | 3 | Test uitgevoerd - Geen issues | 3 | 0 | 0 | Veld 'Toelichting' mag niet leeg zijn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
ST4a | H | Veilig sessiemanagement wordt toegepast | SSD: 12 ISO 27002:2013: 11.2.8 9.4.2 W3C: https://www.w3.org/TR/CSP3/ | Misbruik van bestaande sessies dient te worden tegengegaan door sessiemanagement in te richten. Dan kan middels het toevoegen van security headers bij gebruik van HTTP. Andere protocollen zoals SMTP, IMAP, POP3 en SSH moeten op andere manieren worden beveiligd. | Misbruik van bestaande sessies, zoals overname van sessies en man-in-the-middle-aanvallen. | • Gebruik van secure HTTP-headers • Richt sessiemanagement in volgens OWASP • Gebruik sessie-cookies met 'HttpOnly' en 'Secure' flags. | • Maak voor het testen gebruik van de OWASP Session Management Cheat Sheet en de bijbehorende testmethodiek. Dit document legt uit hoe sessiemanagement goed in te richten is. • Let vooral op zaken als veilig transport en verlooptijd van de sessie. • Vat dit samen in een PDF bijlage • Voeg bij 'Toelichting' de naam van de bijlage | https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Session_Management_Cheat_Sheet.html | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Technische implementatie | 5 | Test uitgevoerd - Geen issues | 5 | 0 | 0 | Veld 'Toelichting' mag niet leeg zijn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
ST4b |  | Veilig sessiemanagement wordt toegepast |  |  |  |  | • Securityheaders test met als testresultaat minimaal een 'B'. • Controleer de HTTP security-headers • Stel vast dat de flags ‘HttpOnly’ en 'secure' op sessie-cookies zijn ingesteld. • Controleer sessie-termination Voeg rapport bij als bijlage in PDF format | https://securityheaders.com/ |  |  | nok | Technische implementatie | 5 | Test uitgevoerd, score >=B | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
ST5a | H | Alle in- en uitvoer van data wordt genormaliseerd, gevalideerd en ingeperkt | SSD: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29 OWASP: https://www.owasp.org/index.php/Data_Validation ISO 27002:2013 14.2.1 | Data-integriteit dient te worden gewaarborgd. Veel aanvallen zijn op basis van invoer van verkeerde data in applicaties. | Het achterwege laten van normalisatie, validatie en inperking van in- en uitvoer verhoogt de kans op uitbuiting van kwetsbaarheden. Dit kan leiden tot inbreuk op data-integriteit en op vertrouwelijkheid van data. Verspreiding van malware via in- en uitvoer van besmette bestanden. | Bij in- en uitvoer van data moet normalisatie, validatie en inperking toegepast worden. Documenten moeten indien nodig worden omgezet in een formaat dat geen schade kan aanrichten. | Controleer met vulnerability scanners op kwetsbaarheden zoals SQL injection en XSS. Ter ondersteuning kunnen bestaande recente testrapporten worden opgevraagd of een pentest uitgevoerd worden. Voorbeelden van kwetsbaarheden zijn: Invoervelden waar injectieaanvallen mogelijk zijn. File includes van bestanden op remote sites die door derden kunnen worden gemanipuleerd. Bestanden zoals documenten waarin schadelijke macro's aanwezig kunnen zijn. Webservers die directory listings tonen. | Vulnerability Scanner | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Technische implementatie | 5 | Test uitgevoerd - Geen issues | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
ST5b | H | Toestaan externe scan door het Amsterdam UMC |  |  |  |  | Geef toestemming dat Amsterdam UMC website mag scannen op vulnerabilities (kwetsbaarheden). Geef in de toelichting: URL-website en eventueel tijden aan waarbij de scan niet mag plaatsvinden aan . | Amsterdam UMC webscanner | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Security Mng | 3 | Akkoord | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ST6 |  | Configuratie-lekken worden voorkomen | SSD: 2, 24, 25, 26, 27 RFC7762, RFC7508 | Het lekken van configuratiegegevens in headers, banners en error pagina's dient voorkomen te worden. | Dit kan gebruikt worden om informatie over de server en softwareversies te bemachtigen en overige configuratie van de applicatie te achterhalen. | • Banners en headers dienen geen configuratiegegevens te lekken. • Foutpagina's dienen geen configuratiegegevens te lekken. Denk hierbij aan stacktraces en interne debug-informatie. • Commentaar in code wordt niet aan eindgebruikers getoond. | • Scan met een vulnerability scanner voor banner grabbing en fingerprinting. • Controleer fout-pagina's op inhoud. • Zoek naar onbedoeld publiek toegankelijke databasedumps en backups. • Controleer client-side code op commentaar. • Stel handmatig of met behulp van tools zoals URL fuzzers vast, dat bestanden niet rechtstreeks zijn te benaderen. | Vulnerability Scanner |  |  | nok | Security Mng | 3 | Test uitgevoerd - Geen issues | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ST7 |  | Systemen bieden voldoende mogelijkheden voor auditing en logging | SSD: 9, 13, 27, 30 ISO 27002:2013: 12.4.1.12.4.3 | Systemen dienen auditing en logging ingericht te hebben. Logging in systemen is nodig om beheerwerkzaamheden en storingen te kunnen monitoren. Dit omvat ook het loggen van foutmeldingen. Auditbaarheid, via audit logging, van systemen is nodig om de integriteit en vertrouwelijkheid van data te kunnen waarborgen. Verder is dit nodig om te kunnen herleiden wat er in de applicatie is gebeurd en door wie en wanneer dit is gedaan. | Voor logging: Tekortkomingen en zwakheden in de applicatie kunnen niet gesignaleerd worden en herstelacties kunnen bij gebrek hieraan niet tijdig worden genomen. Voor auditing: Beveiligingsincidenten kunnen niet afgehandeld worden en er ontbreekt bewijsmateriaal | • Logging en auditing worden opgeslagen. • Logging en auditing is beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang. • Logging en auditing is voldoende gedetailleerd zodat incidenten herleid kunnen worden naar natuurlijke personen. | Controleer logging en auditing op de volgende punten: • Er is voldoende informatie aanwezig voor beheerwerkzaamheden en storingsdetectie, minmaal 90 dagen • Auditing is tot een persoon te herleiden. • Logging wordt weggeschreven naar een logbestand of een centrale logserver. • Alle verzamelde logs zijn gesynchroniseerd door gebruik te maken van dezelfde time source(s) | CIS Benchmarks |  |  | nok | Security Mng | 5 | Ja | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ST8 |  | Er vindt continu onderhoud en patchmanagement plaats | ISO 27002:2013: 12.5.1 12.6.1 14.2.2 SSD 1 | Er kunnen kwetsbaarheden in applicaties worden ontdekt. Om veilig te kunnen werken dienen applicaties continu onderhouden te worden en patches te worden ontwikkeld en uitgevoerd. | Als de applicatie niet meer actief wordt onderhouden, worden er geen patches meer ontwikkeld. Applicaties die achterlopen met patches kunnen kwetsbaarheden bevatten. | • Patchmanagement moet ingericht worden. • Nieuwe relevante CVE's dienen tijdig door ontwikkelaars te worden geadresseerd. • End-of-life applicaties worden niet gebruikt. | • Wordt de applicatie nog doorontwikkeld wordt en is deze niet End of Life is? Dit geldt ook voor gebruikte bibliotheken of libaries. • Controleer aan de hand van onder andere recente patches, documentatie en een actieve community (bv Microsoft patch Tuesday). • Stel vast dat recent patches zijn uitgebracht en toegepast bijvoorbeeld met een vulnerability scanner. | Vulnerability Scanner |  |  | nok | Architectuur | 5 | Ja | 5 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ST9 | H | Webapplicatie of APP ontwikkeling en testing | OWASP ASVS | Het OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) -project biedt een basis voor het testen van technische beveiligingscontroles voor webtoepassingen en biedt ontwikkelaars een lijst met vereisten voor veilige ontwikkeling. | Het primaire doel van het OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) -project is de dekking en het niveau van security dat op de markt beschikbaar is. Dit, als het gaat om het uitvoeren van beveiligingsverificatie van webapplicaties met behulp van een werkbare open standaard, zonder de bedrijfsbelangen ter schaden. De standaard biedt een basis voor het testen van technische beveiligingsmaatregelen van applicaties, evenals alle technische beveiligingscontroles in de omgeving, waarop wordt vertrouwd om te beschermen tegen kwetsbaarheden zoals Cross-Site Scripting (XSS) en SQL-injectie. Deze standaard kan worden gebruikt om een niveau van vertrouwen in de beveiliging van webapplicaties te bewerkstelligen. | • Goede ontwikkeling van webapplicaties en APPs betekent vroeg in het productieproces security en privacy by design meenemen • OWASP Top 10 kwetsbaarheden herkennen en oplossen | Gebruik de ASVS als gestandardiseerde methode om een webapplicatie te ontwerpen en te testen op robuustheid op de meest voorkomende risico's voor web applicaties en APPs. • OWASP ASVS4 (of hoger) is gebruikt bij de ontwikkeling van de webapplicatie of APP • Source code is getest met behulp van een SAST of DAST tool • Er is een pentest uitgevoerd en de bevindingen zijn verholpen | Zie OWASP ASVS | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Technische implementatie | 5 | Test uitgevoerd - Geen issues | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0

## Aanvullende Security Control
Aanvullende Security Control vragen | [5 empty] | Ingevuld: 0% | 0 | 14 | Maximaal | Score | Max Score |  |  | Hoe hoger hoe beter | Respons | Architectuur |  | Auditing & Logging |  | Authorisaties |  | Datamanagement |  | ICT eisen |  | Koppelvlakken |  | Privacy |  | Security Mng |  | Technische implementatie |  | Toegangscontrole
|  | Vragen gemarkeerd als 'N.V.T.' kunnen worden overgeslagen |  |  |  | Geselecteerd Security niveau is: BASIS |  | 14 | Met een "" | 0 | 77 |  | 0 | elke vraag 1 punt maal weegfactor |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 11 | basis
# | Niv | Maatregel | Referentie | Paragraaf | Antwoord leverancier | Toelichting | Check | Categorie | Weegfactor | Pos. Antw | Basis | Chk Toel. | Check | Opm |  | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value
|  | B-1 Toegangsbeveiliging |  |  | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0
|  | Toegangscontrole is essentieel voor het bepalen en weten wie toegang heeft tot (gevoelige) data. Daartoe wordt aan iedere gebruiker een uniek login ID toegekend en, eventueel op basis van rollen, toegang verleend tot de data. Onder toegangscontrole vallen ook fysieke toegangscontrole en toegang tot mobiele apparatuur |  |  | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fysieke toegangsbeveiliging en beveiliging van apparatuur |  |  | - |  |  |  |  | Ja | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC2.1 |  | IT-voorzieningen en apparatuur zijn fysiek beschermd tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen. Genomen maatregelen zijn in overeenstemming met de vastgestelde risico’s. | ISO 27002:2013 | §11.1 en §11.2 |  |  | nok | Technische implementatie | 3 | Ja | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Logische toegangsbeveiliging |  |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC2.2 |  | De leverancier heeft een beleid voor toegangsbeveiliging vastgesteld en gedocumenteerd, waarin in ieder geval is bepaald dat: • gebruikers en beheerders een unieke login ID en wachtwoord combinatie hebben, • gedeelde login ID en wachtwoord combinaties niet zijn toegestaan en • toegang voor gebruikers en beheerders beperkt is tot het netwerk en de netwerkdiensten waarvoor zij specifiek bevoegd zijn | ISO 27002:2013 | §9.1 en §9.2.4 |  |  | nok | Toegangscontrole | 3 | Ja | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
ASC2.3 |  | De leverancier controleert minimaal elke 12 maanden, of toegekende rechten juist zijn | ISO 27002:2013 | §9.2.5 |  |  | nok | Toegangscontrole | 3 | Ja | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
ASC2.4 |  | Aan de hand van het toegangsbeveiligingsbeleid richt de leverancier beveiligde inlogprocedures voor systemen en toepassingen in. De inlogprocedures omvatten ten minste een sterk wachtwoord. Uit de risicoanalyse volgt of sterke authenticatie (multi-factor authenticatie) voor specifieke systemen of toepassingen vereist is. | ISO 27002:2013 | §9.4.2, §9.4.3 |  |  | nok | Toegangscontrole | 5 | Ja | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
ASC2.5 |  | Toegang die via Internet of andere externe netwerken worden beveiligid met een wachtwoord en een extra authenticatie factor (MFA). |  |  |  |  | nok | Toegangscontrole | 5 | Ja | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | B-2 Beheer van technische kwetsbaarheden en anti-malware |  |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Malware kan het netwerk en systemen op diverse manieren binnendringen en misbruik maken van kwetsbaarheden. Het gebruik van antivirussoftware en het regelmatig testen van systemen en applicaties op kwetsbaarheden vermindert deze dreiging |  |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC3.1 | H | De leverancier richt een proces in ter voorkoming van het benutten van technische kwetsbaarheden. Het proces omvat in ieder geval: • het regelmatig up-to-date houden van systemen en software (patching), • het tijdig vergaren van informatie over nieuwe kwetsbaarheden (intelligence), • het geautomatiseerd controleren van programmapakketten en infrastructurele programmatuur op bekende zwakheden, • het continu testen van webapplicaties op kwetsbaarheden (Web vulnerability scanning) en het uitvoeren van een penetratietest ten minste eenmaal per jaar, • het gebruik van anti-malware (inclusief anti-virus) software van verschillende aanbieders met verschillende engines die geactualiseerd zodra updates beschikbaar zijn, • beperkingen op het installeren van (ongeautoriseerde) software. | ISO 27002:2013 | §12.2, §12.6.1, §12.6.2 | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Security Mng | 5 | Ja | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Intrusion Detection |  |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC3.3 |  | De leverancier inspecteert gegevensverkeer vanuit externe of niet-vertrouwde netwerken real-time, bijvoorbeeld door middel van een firewall | ISO 27002:2013 | §13.1.2 |  |  | nok | Technische implementatie | 3 | Ja | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
ASC3.4 | H | De leverancier heeft een Intrusion Detection/Prevention Systeem dat netwerk gebaseerde aanvallen herkent op basis van signatures, protocol validatie en anomaly detection. | ISO 27002:2013 | §13.1.2 | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Technische implementatie | 3 | Ja | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC3.5 | H | De leverancier verwijdert alle niet voor de dienst(en) noodzakelijke services op systemen en/of zet ze uit (disabled), of – indien de systeemsoftware dit niet toelaat – blokkeert de dienst(en) via gedocumenteerde filters op de meest nabijgelegen netwerkcomponent die deze filtering kan verschaffen. |  |  | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Technische implementatie | 3 | Ja | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B-3 Vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens, privacy |  |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wanneer een aanvaller de toegangscontrole weet te omzeilen moet de data goed beschermd zijn. Dit geldt zowel voor data in rust als voor data in transit. Voor de bescherming van privacygevoelige data zijn extra maatregelen gewenst. Licht toe welke dat zijn |  |  | - | [7 empty] | 0 | Veld 'Toelichting' mag niet leeg zijn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC4.1 |  | De leverancier beschikt over een privacybeleid of een privacyreglement dat niet ouder is dan drie jaar en voldoet aan de eisen uit de AVG. | ISO 27002:2013 | §18.1 |  |  | nok | Privacy | 3 | Ja | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC4.2 | H | De leverancier heeft een privacyfunctionaris benoemd en deze is in functie. | AVG | AVG, art. 37, 38 en 39 | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Privacy | 1 | Ja | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Versleuteling |  |  | - | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC4.3 |  | De leverancier versleutelt vertrouwelijke gegevens in rust in ieder geval in de volgende situaties: • op verwijderbare media (zoals extern opgeslagen back-up tapes, DVD’s, geheugenkaarten en USB-sticks); • in het opslaggeheugen van mobiele apparatuur (zoals het in- en externe geheugen van laptops, smartphones en tablets). | ISO 27002:2013 | §10.1, §13.2, §14.1.2 |  |  | nok | Datamanagement | 3 | Ja | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC4.4 | H | De leverancier versleutelt vertrouwelijke gegevens, waaronder privacygevoelige informatie, in rust op alle relevante opslag. Dat wil zeggen naast de hierboven in 4.3 genoemde punten ook bijvoorbeeld op de harddisks op servers, appliances en binnen clouddiensten. | CBP Richtsnoer beveiliging persoonsgegevens | p. 25 | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Datamanagement | 5 | Ja | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC4.5 |  | End-to-end netwerkencryptie is altijd noodzakelijk, indien data die als gevoelig of kritiek is geclassificeerd getransporteerd wordt. De leverancier versleutelt vertrouwelijke gegevens, waaronder privacygevoelige informatie, in beweging in ieder geval in de volgende situaties: • beheersessies over het eigen netwerk (met encryptievoorzieningen binnen de beheertools of gebruikte protocollen); • draadloze datacommunicatie; • wachtwoorden, die worden opgeslagen of verzonden. | CBP Richtsnoer beveiliging persoonsgegevens | p. 25 |  |  | nok | Datamanagement | 5 | Ja | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC4.6 | H | End-to-end netwerkencryptie is altijd noodzakelijk, indien data getransporteerd wordt. De leverancier versleutelt vertrouwelijke gegevens, waaronder privacygevoelige informatie altijd tijdens transport. Dit betreft omvat zowel de interne als externe netwerkcommunicatie van de aangeboden diensten. | CBP Richtsnoer beveiliging persoonsgegevens | p. 25 | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Datamanagement | 3 | Ja | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC4.7 | H | De leverancier gebruikt hardware oplossingen (zoals smart cards en Hardware Security Module producten) die zijn gecertificeerd volgens daartoe strekkende standaards. | Common Criteria |  | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Technische implementatie | 1 | Ja | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC4.8 |  | De leverancier verwijdert data van af te danken apparatuur en verwijderbare media middels een secure erase alvorens af te voeren, of heeft contracten met een derde partij die deze datadragers volgens een gecertificeerde methode vernietigd. | ISO 27002:2013 | §11.2.7 |  |  | nok | Datamanagement | 3 | Ja | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC4.9 | H | Authenticatie van gebruikers op basis van cryptografische techniek, hardware tokens of challenge/response protocollen (sterke authenticatie) vindt in ieder geval plaats in de volgende situaties: • wanneer Single Sign-On wordt toegepast; • bij toegang vanuit een onvertrouwd netwerk; • bij beheer van kritische beveiligingsvoorzieningen (zoals firewalls, Intrusion Detection and Prevention Systems en routers). | ISO 27002:2013 | §10.1.1 | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Toegangscontrole | 3 | Ja | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC4.10 | H | De leverancier stemt de geldigheidstermijn van cryptografische sleutels en certificaten af op het kritische gehalte van de toepassing met een maximum van 1 jaar. | ISO 27002:2013 | §10.1.2 | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Datamanagement | 3 | Ja | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B-4 Controle en logging |  |  | - |  |  |  |  | Ja | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Logging en het bijhouden van gebruikersactiviteit is essentieel bij het voorkomen, detecteren of minimaliseren van de impact van een inbreuk. |  |  | - |  |  |  |  | Ja | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC5.1 |  | De leverancier legt activiteiten die gebruikers uitvoeren op (persoons-) gegevens vast in logbestanden en registreert goedgekeurde en geweigerde pogingen om toegang te verkrijgen tot bronnen van informatie. | ISO 27002:2013 | §12.4.1 |  |  | nok | Auditing & Logging | 5 | Ja | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC5.2 |  | De leverancier beschermt logfaciliteiten en informatie in logbestanden tegen vervalsing en onbevoegde toegang. | ISO 27002:2013 AVG | §12.4.2 art. 5.1e |  |  | nok | Auditing & Logging | 3 | Ja | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC5.3 | H | De leverancier legt activiteiten van systeembeheerders en -operators vast en beoordeelt ze regelmatig. | ISO 27002:2013 | §12.4.3 | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Auditing & Logging | 1 | Ja | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC5.4 |  | De leverancier gebruikt één referentietijdbron waarmee alle relevante informatie verwerkende systemen worden gesynchroniseerd, zodat de nauwkeurigheid van logbestanden gewaarborgd is. | ISO 27002:2013 | §12.4.4 |  |  | nok | Auditing & Logging | 1 | Ja | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC5.5 | H | De leverancier heeft op aanvraag, elk kwartaal, een rapport beschikbaar voor het UMC. Hierin zijn ten minste zijn opgenomen: • aantallen geslaagde en mislukte inlogpogingen; • data en tijden van mislukte inlogpogingen; • gevraagde en verleende toegang tot gedeelde bestanden/informatie buiten de regulieren gebruikstijden; • activiteiten van beheerders; • significante gebruikershandelingen (zoals mutaties aan autorisaties, configuratieparameters en stamgegevens; afhankelijk van applicatie); • gedetecteerde malware (wormen/virussen/spyware e.d.) en storingen in de dienstverlening. | ISO 27002:2013 | §15.2.1 | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Auditing & Logging | 3 | Ja | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC5.6 |  | De leverancier bewaart alle informatie in de logbestanden tenminste 3 maanden en ten hoogste 12 maanden, tenzij wettelijke verplichtingen anders voorschrijven of de logbestanden nodig zijn voor onderzoek in het kader van een (vermoed) beveiligingsincident. Gedurende die periode kan deze informatie worden ingezien door het Amsterdam UMC. | AVG | art. 5.1e |  |  | nok | Auditing & Logging | 1 | Ja | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Security Management
Security Management |  |  | - |  |  | Ingevuld: 0% | 0 | 15 | Maximaal | Score | Max Score |  |  | Hoe hoger hoe beter | Respons | Architectuur |  | Auditing & Logging |  | Authorisaties |  | Datamanagement |  | ICT eisen |  | Koppelvlakken |  | Privacy |  | Security Mng |  | Technische implementatie |  | Toegangscontrole
|  | Vragen gemarkeerd als 'BASIS' kunnen worden overgeslagen |  |  | - | Geselecteerd Security niveau is: BASIS |  | 15 | Met een "" | 0 | 29 |  | 0 | elke vraag 1 punt maal weegfactor |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | - |  |  | 16 | n.v.t.
# | Niv | Maatregel | Referentie | Paragraaf | Antwoord Leverancier | Toelichting | Check | Categorie | Weegfactor | Pos. Antw | N.v.t. | Chk Toel. | Check | Opm |  | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value
|  | Actueel informatiebeveiligingsbeleid en organisatie van informatiebeveiliging |  |  | - | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
SM1.1 | H | De directie van de leverancier heeft een Informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en communiceert dit aantoonbaar op regelmatige basis (jaarlijks), zowel intern als aan relevante externe partijen. | ISO 27002:2013 | §5.1.1 | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Security Mng | 5 | Ja | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.2 | H | Het informatiebeveiligingsbeleid wordt tenminste jaarlijks beoordeeld of als zich een grote verandering heeft voorgedaan. | ISO 27002:2013 | §5.1.2 | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Security Mng | 1 | Ja | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.3 | H | De leverancier heeft de verantwoordelijkheden met betrekking tot Informatiebeveiliging gedefinieerd en vastgelegd, en toegepast in de vorm van functiebeschrijvingen. | ISO 27002:2013 | §6.1.1 | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Security Mng | 1 | Ja | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Risicoanalyse |  |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.4 |  | De leverancier voert ten minste iedere 3 jaar een risicoanalyse uit om de bedreigingen en kwetsbaarheden, de gevolgen daarvan voor de organisatie en de kans op die gevolgen in kaart te brengen. Op basis van de risicoanalyse worden adequate beveiligingsmaatregelen vastgesteld en ingevoerd. | ISO 27001:2013 ISO 27005:2011 | §8.2 §12.1 |  |  | nok | Security Mng | 3 | Ja | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.5 | H | De leverancier voert ten minste ieder jaar een risicoanalyse uit om de bedreigingen en kwetsbaarheden, de gevolgen daarvan voor de organisatie en de kans op die gevolgen in kaart te brengen. Op basis van de risicoanalyse worden adequate beveiligingsmaatregelen vastgesteld en ingevoerd. | ISO 27001:2013 | §8.2 | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Security Mng | 5 | Ja | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.6 | H | De leverancier beschrijft hoe de geïdentificeerde risico’s worden behandeld en onderbouwt waarom eventuele restrisico’s worden geaccepteerd. | ISO 27001:2013 | §8.2 | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Security Mng | 3 | Ja | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bewustzijn en training |  |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.7 | H | Alle werknemers van de leverancier en, voor zover van toepassing, ingehuurd personeel en externe gebruikers krijgen training bij indiensttreding en vervolgens regelmatig bijscholing over het Informatiebeveiligingsbeleid en de informatiebeveiligingsprocedures. | ISO 27002:2013 | §7.2.2 | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Security Mng | 1 | Ja | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Incidentenbeheer en datalekken |  |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.8 |  | De leverancier voert incidentenbeheer procesmatig uit. De activiteiten classificeren, prioriteren, diagnosticeren, communiceren en dossiervorming worden daarbij onderscheiden. | ISO 27002:2013 | §16.1.1 |  |  | nok | Security Mng | 3 | Ja | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.9 |  | De leverancier heeft functiebeschrijvingen in gebruik waarin de taken met betrekking tot incidentenbeheer zijn opgenomen. | ISO 27002:2013 | §16.1.1 |  |  | nok | Security Mng | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.10 | H | De leverancier hanteert een vaste werkwijze en vast format voor incidentrapportages. | ISO 27002:2013 | §16.1.2 | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Security Mng | 1 | Ja | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.11 | H | De leverancier heeft een incident classificatiekader (al dan niet geautomatiseerd) naar urgentie en impact in gebruik. | ISO 27002:2013 | §16.1.4 | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Security Mng | 1 | Ja | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.12 |  | De leverancier heeft een procedure ingericht om de opdrachtgever tijdig en adequaat te informeren over potentiële datalekken waarvan hij kennis krijgt (inclusief die bij sub-bewerkers of hulpleveranciers) en documenteert bij een incident alle stappen die zijn ondernomen in het kader van de meldplicht datalekken. | AVG, art. 28.3 | Beleidsregels Meldplicht Datalekken, H2.1 – 2.4 (AP) |  |  | nok | Privacy | 3 | Ja | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wijzigingsbeheer |  |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.13 | H | De leverancier heeft een proces ingericht voor wijzigingsbeheer, bijvoorbeeld op basis van ITIL of ISO 20000-1. | ISO 27002:2013 | §12.1.2 | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Security Mng | 1 | Ja | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.14 |  | De leverancier test wijzigingen in een test- of acceptatieomgeving alvorens deze in productie te brengen en legt testresultaten vast. | ISO 27002:2013 | §12.1.4, §14.2.6, §14.2.9 |  |  | nok | Security Mng | 3 | Ja | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.15 |  | De leverancier voert wijzigingen uit in de afgesproken servicevensters en overlegt wijzigingen met grote impact voorafgaand aan realisatie met de opdrachtgever. |  |  |  |  | nok | Security Mng | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.16 | H | De leverancier voert wijzigingen uit in de afgesproken servicevensters en legt wijzigingen met grote impact voorafgaand aan realisatie voor aan de Change Advisory Board. |  |  | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Security Mng | 1 | Ja | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.17 | H | De leverancier documenteert de situatie na een wijziging in de configuratiedatabase. | ISO 27002:2013 | §12.4.1 | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Security Mng | 3 | Ja | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Continuïteitsbeheer |  |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.18 |  | De leverancier heeft preventieve en correctieve maatregelen ten behoeve van de realisatie van de beschikbaarheidseisen aantoonbaar getroffen. Is er bijvoorbeeld een bescherming tegen DDoS aanvallen | ISO 27002:2013 | §17.2 |  |  | nok | Security Mng | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.19 |  | De leverancier is bekend met de single points of failure in de infrastructuur en heeft maatregelen getroffen om storingen binnen de afgesproken termijn te kunnen verhelpen. Bij eenmanszaken, wie is de vervanger? | ISO 27002:2013 | §17.2 |  |  | nok | Security Mng | 3 | Ja | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.20 |  | De leverancier bewaakt de beschikbaarheid en capaciteit van applicaties en systemen continu. | ISO 27002:2013 | §12.1.2 en §12.1.3 |  |  | nok | Security Mng | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.21 | H | De leverancier bewaakt de beschikbaarheid en capaciteit van applicaties en systemen continu. Overschrijdingen van drempelwaarden worden tijdig gesignaleerd en gerapporteerd aan de opdrachtgever. | ISO 27002:2013 | §12.1.2 en §12.1.3 | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Security Mng | 5 | Ja | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.22 |  | De leverancier maakt back-ups conform beschikbaarheidseisen. | ISO 27002:2013 | §12.3 |  |  | nok | Datamanagement | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.23 |  | De leverancier bewaart back-ups beveiligd off-site. Een afstand van ten minste vijf kilometer tussen primaire opslag en back-up locatie is daarbij vereist. De locaties blijven binnen de EER. | ISO 27002:2013 | §12.3 |  |  | nok | Datamanagement | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.24 | H | De leverancier heeft voor de geleverde diensten continuïteits- of disasterrecoveryplannen beschikbaar, actualiseert ze regelmatig en test op regelmatige basis. Opdrachtgever wordt op de hoogte gesteld wanneer de testen zijn gepland, indien er impact op de geleverde dienst kan zijn. Indien tekortkomingen worden geconstateerd, dient er een verbeterplan of nieuw plan met duidelijk omschreven acties te worden opgesteld. |  |  | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Security Mng | 3 | Ja | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.25 | H | Wat is de datum van de laatste revisie van het BC&DR plan? Geef aan in de toelichting. |  |  | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Security Mng | 1 | Zie Toelichting | 0 | 0 | 0 | Veld 'Toelichting' mag niet leeg zijn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Geheimhouding |  |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.26 |  | De leverancier heeft een geheimhoudingsovereenkomst voor werknemers en derden in gebruik. | ISO 27002:2013 | §13.2.4 |  |  | nok | Security Mng | 3 | Ja | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.27 |  | Werknemers van de leverancier en, voor zover van toepassing, ingehuurd personeel en externe gebruikers, die betrokken zijn bij verwerkingen van risicoklasse 2 dienen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) over te leggen. VOG is getoond aan Amsterdam UMC. | ISO 27002:2013 | §7.1.1 |  |  | nok | Security Mng | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.28 | H | Werknemers van de leverancier en, voor zover van toepassing, ingehuurd personeel en externe gebruikers, die betrokken zijn bij verwerkingen van risicoklasse 3 dienen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) over te leggen. | ISO 27002:2013 | §7.1.1 | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Security Mng | 1 | Ja | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Logische toegangsbeveiliging |  |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.29 |  | De leverancier heeft een beleid inzake mobiele apparatuur, waarin ten minste is opgenomen dat: • het apparaat is voorzien van schermvergrendeling of een vergelijkbaar middel, bijv. pas toegang na invoeren wachtwoord, • privé en zakelijk gebruik gescheiden zijn en bedrijfsdata op het device versleuteld is. | ISO 27002:2013 | §6.2.1 en §11.2.8 |  |  | nok | Toegangscontrole | 1 | Ja | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
SM1.30 | H | De leverancier richt een formeel proces in voor het beheer van toegangsrechten van gebruikers en beheerders. Het toegangsbeheerproces omvat ten minste: • het registreren van gebruikers en de aan hen toegekende rechten, • het toekennen van niet meer rechten dan nodig voor de uitoefening van taken en • het wijzigen of intrekken van die rechten bij wijziging of beëindiging van het dienstverband of contract | ISO 27002:2013 | §9.2.1, §9.2.2, §9.2.3, §9.4.1 en §9.2.6 | N.V.T. | Met security niveau BASIS, hoeft deze vraag niet beantwoord worden. | nok | Toegangscontrole | 5 | Ja | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM1.31 |  | Gebruikers en beheerders worden op de hoogte gesteld van het toegangsbeveiligingsbeleid en ondertekenen een verklaring dat zij persoonlijke geheime authenticatie-informatie geheimhouden en in geval van inbreuk direct maatregelen nemen om de gevolgen te beperken. | ISO 27002:2013 | §9.3.1 |  |  | nok | Toegangscontrole | 3 | Ja | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0

## MDS2
Manufacturer Disclosure Statement for Medical Device Security -- MDS2 |  |  | Completed - 0% | [7 empty] | 0 | 242 | Maximaal | Max Score | Score |  |  |  |  | Respons | Architectuur |  | Auditing & Logging |  | Authorisaties |  | Datamanagement |  | ICT eisen |  | Koppelvlakken |  | Privacy |  | Security Mng |  | Technische implementatie |  | Toegangscontrole
| Example note. Please keep individual notes to one cell. Please use separate notes for separate information | [10 empty] | 242 | Met een "" | 381 | 0 |  |  | 0 |  | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Context |  |  |  |  | 0 | basis
Question ID | Question | Respons Vendor | Note | Gewenste reply | Must / Should | Instructie | OS | Eigen netw zone | AD connected | Embedded2 |  | Check | Categorie | Weegfactor | Pos. Antw | Basis | Chk Toel. | Check | Opm |  | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value | Max | Value
DOC-1 | Manufacturer Name |  |  | See Note | [7 empty] | nok | Informatie | 1 | See Note | 1 | 0 | 0 | Information only |  | 1 | 0 | 43 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0 | 57 | 0
DOC-2 | Device Description |  |  | See Note | [7 empty] | nok | Informatie | 1 | See Note | 1 | 0 | 0 | Information only |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOC-3 | Device Model |  |  | 0 | [7 empty] | ok | Informatie | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Information only |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOC-4 | Document ID |  |  | See Note | [7 empty] | nok | Informatie | 1 | See Note | 1 | 0 | 0 | See Note |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOC-5 | Manufacturer Contact Information |  |  | See Note | [7 empty] | nok | Informatie | 1 | See Note | 1 | 0 | 0 | See Note |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOC-6 | Intended use of device in network-connected environment: |  |  | See Note | [7 empty] | nok | Informatie | 1 | See Note | 1 | 0 | 0 | See Note |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOC-7 | Document Release Date |  |  | Yes | [7 empty] | nok | Informatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOC-8 | Coordinated Vulnerability Disclosure: Does the manufacturer have a vulnerability disclosure program for this device? |  |  | Yes | [7 empty] | nok | Security Mng | 5 | Yes | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOC-9 | ISAO: Is the manufacturer part of an Information Sharing and Analysis Organization? |  |  | Yes | [7 empty] | nok | Security Mng | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOC-10 | Diagram: Is a network or data flow diagram available that indicates connections to other system components or expected external resources? |  |  | See Note | [7 empty] | nok | Architectuur | 1 | See Note | 1 | 0 | 0 | See Note |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOC-11 | SaMD: Is the device Software as a Medical Device (i.e. software-only, no hardware)? |  |  | 0 | [7 empty] | ok | Informatie | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOC-11.1 | Does the SaMD contain an operating system? |  |  | 0 | [7 empty] | ok | Informatie | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOC-11.2 | Does the SaMD rely on an owner/operator provided operating system? |  |  | 0 | [7 empty] | ok | Informatie | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOC-11.3 | Is the SaMD hosted by the manufacturer? |  |  | Yes | [7 empty] | nok | Informatie | 0 | Yes | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOC-11.4 | Is the SaMD hosted by the customer? |  |  | Yes | [7 empty] | nok | Informatie | 0 | Yes | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII | MANAGEMENT OF PERSONALLY IDENTIFIABLE INFORMATION |  |  | 0 | [7 empty] | ok |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII-1 | Can this device display, transmit, store, or modify personally identifiable information (e.g. electronic Protected Health Information (ePHI))? |  |  | No | [7 empty] | nok | Privacy | 5 | No | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII-2 | Does the device maintain personally identifiable information? |  |  | No | [7 empty] | nok | Privacy | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII-2.1 | Does the device maintain personally identifiable information temporarily in volatile memory (i.e., until cleared by power-off or reset)? |  |  | No | [7 empty] | nok | Privacy | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII-2.2 | Does the device store personally identifiable information persistently on internal media? |  |  | No | [7 empty] | nok | Privacy | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII-2.3 | Is personally identifiable information preserved in the device’s non-volatile memory until explicitly erased? |  |  | No | [7 empty] | nok | Privacy | 3 | No | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII-2.4 | Does the device store personally identifiable information in a database? |  |  | No | [7 empty] | nok | Privacy | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII-2.5 | Does the device allow configuration to automatically delete local personally identifiable information after it is stored to a long term solution? |  |  | Yes | [7 empty] | nok | Privacy | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII-2.6 | Does the device import/export personally identifiable information with other systems (e.g., a wearable monitoring device might export personally identifiable information to a server)? |  |  | No | [7 empty] | nok | Privacy | 3 | No | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII-2.7 | Does the device maintain personally identifiable information when powered off, or during power service interruptions? |  |  | No | [7 empty] | nok | Privacy | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII-2.8 | Does the device allow the internal media to be removed by a service technician (e.g., for separate destruction or customer retention)? |  |  | Yes | [7 empty] | nok | Privacy | 3 | Yes | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII-2.9 | Does the device allow personally identifiable information records be stored in a separate location from the device’s operating system (i.e. secondary internal drive, alternate drive partition, or remote storage location)? |  |  | No | [7 empty] | nok | Privacy | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII-3 | Does the device have mechanisms used for the transmitting, importing/exporting of personally identifiable information? |  |  | No | [7 empty] | nok | Privacy | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII-3.1 | Does the device display personally identifiable information (e.g., video display, etc.)? |  |  | No | [7 empty] | nok | Privacy | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII-3.2 | Does the device generate hardcopy reports or images containing personally identifiable information? |  |  | No | [7 empty] | nok | Privacy | 3 | No |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII-3.3 | Does the device retrieve personally identifiable information from or record personally identifiable information to removable media (e.g., removable-HDD, USB memory, DVD-R/RW,CD-R/RW, tape, CF/SD card, memory stick, etc.)? |  |  | No | [7 empty] | nok | Privacy | 3 | No | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII-3.4 | Does the device transmit/receive or import/export personally identifiable information via dedicated cable connection (e.g., RS-232, RS-423, USB, FireWire, etc.)? |  |  | No | [7 empty] | nok | Privacy | 1 | No |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII-3.5 | Does the device transmit/receive personally identifiable information via a wired network connection (e.g., RJ45, fiber optic, etc.)? |  |  | No | [7 empty] | nok | Privacy | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII-3.6 | Does the device transmit/receive personally identifiable information via a wireless network connection (e.g., WiFi, Bluetooth, NFC, infrared, cellular, etc.)? |  |  | No | [7 empty] | nok | Privacy | 1 | No |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII-3.7 | Does the device transmit/receive personally identifiable information over an external network (e.g., Internet)? |  |  | No | [7 empty] | nok | Privacy | 3 | No | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII-3.8 | Does the device import personally identifiable information via scanning a document? |  |  | No | [7 empty] | nok | Privacy | 1 | No |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII-3.9 | Does the device transmit/receive personally identifiable information via a proprietary protocol? |  |  | No | [7 empty] | nok | Privacy | 3 | No | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPII-3.10 | Does the device use any other mechanism to transmit, import or export personally identifiable information? |  |  | No | [7 empty] | nok | Privacy | 3 | No |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALOF | AUTOMATIC LOGOFF (ALOF) | 0 |  | Yes | [7 empty] | nok |  |  | Yes |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALOF-INFO | The device's ability to prevent access and misuse by unauthorized users if device is left idle for a period of time. | 0 |  | Yes | [7 empty] | nok |  |  | Yes | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALOF-1 | Can the device be configured to force reauthorization of logged-in user(s) after a predetermined length of inactivity (e.g., auto-logoff, session lock, password protected screen saver)? |  |  | Yes | [7 empty] | nok | Toegangscontrole | 1 | Yes |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ALOF-2 | Is the length of inactivity time before auto-logoff/screen lock user or administrator configurable? |  |  | Yes | [7 empty] | nok | Toegangscontrole | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
AUDIT | AUDIT CONTROLS (AUDT) | 0 |  | 0 | [7 empty] | ok |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDIT | The ability to reliably audit activity on the device. | 0 |  | 0 | [7 empty] | ok |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-1 | Can the medical device create additional audit logs or reports beyond standard operating system logs? |  |  | Yes | [7 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-1.1 | Does the audit log record a USER ID? |  |  | Yes | [7 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-1.2 | Does other personally identifiable information exist in the audit trail? |  |  | Yes | [7 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-2 | Are events recorded in an audit log? If yes, indicate which of the following events are recorded in the audit log: |  |  | Yes | Must | Technische logging is altijd nodig, dus deze moet met 'Yes' beantwoord worden. De gevraagde details staan hieronder (AUDT-2.1 tm 2.11) waarbij de 'Must' in ieder geval moeten worden gelogd | [5 empty] | nok | Auditing & Logging | 5 | Yes | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-2.1 | Successful login/logout attempts? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-2.2 | Unsuccessful login/logout attempts? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-2.3 | Modification of user privileges? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-2.4 | Creation/modification/deletion of users? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-2.5 | Presentation of clinical or PII data (e.g. display, print)? |  |  | Yes | Should | Verplicht als er (medische) PII wordt verstuurd | [5 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-2.6 | Creation/modification/deletion of data? |  |  | Yes | Must | Verplicht als er (medische) PII wordt verstuurd | [5 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-2.7 | Import/export of data from removable media (e.g. USB drive, external hard drive, DVD)? |  |  | No | Should | Standaard willen we dit niet geactiveerd. Als dit 'Yes' is dan uitvragen hoe de toegang afgeschermd is. | [5 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-2.8 | Receipt/transmission of data or commands over a network or point-to-point connection? |  |  | Yes | Must | Alleen als er geen firewall tussen staat | [5 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-2.8.1 | Remote or on-site support? |  |  | Yes | Should | Alleen toegestaan via een security device (firewall of Beyondtrust) | [5 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-2.8.2 | Application Programming Interface (API) and similar activity? |  |  | Yes | Should | Alleen toegestaan via een security device (firewall of broker zoals Cloverleaf) | [5 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-2.9 | Emergency access? |  |  | Yes | Should | Een must als noodtoegang noodzakelijk is. Dan alleen toegang voor lokale gebruiker en onderdeel van kritisch zorgsysteem | [5 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-2.10 | Other events (e.g., software updates)? |  |  | Yes | Must | Goed om (grote) wijzigingen op het systeem altijd te loggen | [5 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-2.11 | Is the audit capability documented in more detail? |  |  | Yes | Should | [6 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-3 | Can the owner/operator define or select which events are recorded in the audit log? |  |  | Yes | Should | Geeft de mogelijkheid om fine-tunen en aanpassen aan bv onze aansluitvoorwaarden | [5 empty] | nok | Auditing & Logging | 3 | Yes | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-4 | Is a list of data attributes that are captured in the audit log for an event available? |  |  | Yes | Should | Geeft de mogelijkheid om fine-tunen en aanpassen aan bv onze aansluitvoorwaarden | [5 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-4.1 | Does the audit log record date/time? |  |  | Yes | Must | Altijd verplicht om logging zinvol te kunnen correleren met andere logfiles (bv. firewalls) | [5 empty] | nok | Auditing & Logging | 3 | Yes | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-4.1.1 | Can date and time be synchronized by Network Time Protocol (NTP) or equivalent time source? |  |  | Yes | Must | Standaard binnen Amsterdam UMC. | [5 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-5 | Can audit log content be exported? |  |  | Yes | Must | Voorkeur heeft een geautomatiseerde centrale opslag. Als dat niet kan, omdat het systeem bv geïsoleerd moet zijn vd rest vh netwerk, dan moet een export mogelijk zijn. | [5 empty] | nok | Auditing & Logging | 3 | Yes | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-5.1 | Via physical media? |  |  | Yes | Should | Slechts als uitzondering, zie AUDIT-5 | [5 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-5.2 | Via Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) Audit Trail and Node Authentication (ATNA) profile to SIEM? |  |  | Yes | Should | Indien mogelijk | [5 empty] | nok | Auditing & Logging | 3 | Yes | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-5.3 | Via Other communications (e.g., external service device, mobile applications)? |  |  | Yes | ? | [6 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-5.4 | Are audit logs encrypted in transit or on storage media? |  |  | Yes | Must | Intern binnen Amsterdam UMC mag het onversleuteld verzonden worden. Daarbuiten altijd versleuteld mbv TLS v1.2 of hoger. | [5 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-6 | Can audit logs be monitored/reviewed by owner/operator? |  |  | Yes | Must | UMC direct, anders via RFS bij leverancier | [5 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-7 | Are audit logs protected from modification? |  |  | Yes | Must | Zie AUDIT-5 | [5 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-7.1 | Are audit logs protected from access? |  |  | Yes | Must | Zie AUDIT-5 | [5 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDT-8 | Can audit logs be analyzed by the device? |  |  | Yes | Should | ? | [5 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTH | AUTHORIZATION (AUTH) | 0 |  | 0 | [7 empty] | ok |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTH-INFO | The ability of the device to determine the authorization of users. | 0 |  | 0 | [7 empty] | ok |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTH-1 | Does the device prevent access to unauthorized users through user login requirements or other mechanism? |  |  | Yes | Must | Bij alle Operating systems verplicht | [5 empty] | nok | Authorisaties | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTH-1.1 | Can the device be configured to use federated credentials management of users for authorization (e.g., LDAP, OAuth)? |  |  | Yes | Should | Federatie heeft sterke voorkeur omdat dat aansluit bij onze voorwaarden. | [5 empty] | nok | Authorisaties | 3 | Yes | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTH-1.2 | Can the customer push group policies to the device (e.g., Active Directory)? |  |  | No | Should | Default zal de AD beheerd worden door UMC. Leverancier mag daar geen toegang tot hebben. Mocht de leverancier een eigen AD-domein in ons netwerk willen plaatsen dan is overleg met security/AD-beheer nodig. | [5 empty] | nok | Authorisaties | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTH-1.3 | Are any special groups, organizational units, or group policies required? |  |  | No | Should | Zie AUTH-1.3 | [5 empty] | nok | Authorisaties | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTH-2 | Can users be assigned different privilege levels based on 'role' (e.g., user, administrator, and/or service, etc.)? |  |  | Yes | Must | Bij alle Operating systems verplicht | [5 empty] | nok | Authorisaties | 3 | Yes | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTH-3 | Can the device owner/operator grant themselves unrestricted administrative privileges (e.g., access operating system or application via local root or administrator account)? |  |  | No | Must | [6 empty] | nok | Authorisaties | 3 | No | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTH-4 | Does the device authorize or control all API access requests? |  |  | No | Must | Voorkeur is om API-toegang van externen af te schermen en via bv een broker te laten verlopen. | [5 empty] | nok | Authorisaties | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTH-5 | Does the device run in a restricted access mode, or ‘kiosk mode’, by default? |  |  | Yes | Should | Indien mogelijk geeft deze setting een betere bescherming | [5 empty] | nok | Authorisaties | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CSUP | CYBER SECURITY PRODUCT UPGRADES (CSUP) | 0 |  | 0 | [7 empty] | ok |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CSUP-INFO | The ability of on-site service staff, remote service staff, or authorized customer staff to install/upgrade device's security patches. | 0 |  | 0 | [7 empty] | ok |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CSUP-1 | Does the device contain any software or firmware which may require security updates during its operational life, either from the device manufacturer or from a third-party manufacturer of the software/firmware? If no, answer “N/A” to questions in this section. |  |  | Yes | Must | Dit is een tricky-one. We gaan ervanuit dat alle software op zijn tijd updates nodig heeft. Dus als hier 'No' wordt beantwoord dit kritisch uitvragen. | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-2 | Does the device contain an Operating System? If yes, complete CSUP-2.1-2.4. |  |  | No | Must | Zie CSUP-1. Tenzij n/a | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-2.1 | Does the device documentation provide instructions for owner/operator installation of patches or software updates? |  |  | Yes | Must | Documentatie moet inzicht geven welke patches geïnstallerd worden (soms alleen de urgente) en binnen welk tijdsbestek (urgente binnen een 2 weken is onze richtlijn). | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-2.2 | Does the device require vendor or vendor-authorized service to install patches or software updates? |  |  | No | Must | Gewenste antwoord is No'. Dit betekent dat UMC zelfstandig updates kan uitvoeren zonder de beschikbaarheid van het systeem in gevaar te brengen. | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 3 | No | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
CSUP-2.3 | Does the device have the capability to receive remote installation of patches or software updates? |  |  | Yes | Must | Om de kritische tijdslijnen te halen voor het updaten van urgente kwetsbaarheden heeft een remote oplossing de voorkeur en dan onder UMC controle. Als leverancier dit remote wil doen dan zal remote toegang veilig moeten worden ingericht. Zie ook onze voorkeursoplossingen. | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-2.4 | Does the medical device manufacturer allow security updates from any third-party manufacturers (e.g., Microsoft) to be installed without approval from the manufacturer? |  |  | Yes | Must | Dat heeft onze voorkeur, maar zal niet altijd mogelijk zijn. Zie CSUP-2.3 | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 5 | Yes | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
CSUP-3 | Does the device contain Drivers and Firmware? If yes, complete 3.1-3.4. |  |  | No | Should | Geen drivers en firmware zal slechts uitzonderlijk voorkomen. Bij 'Yes' 3.1-3.4 beantwoord worden | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-3.1 | Does the device documentation provide instructions for owner/operator installation of patches or software updates? |  |  | Yes | Must | Tenzij n/a | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-3.2 | Does the device require vendor or vendor-authorized service to install patches or software updates? |  |  | Yes | Must | Zie CSUP-2.2. Tenzij n/a | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-3.3 | Does the device have the capability to receive remote installation of patches or software updates? |  |  | Yes | Must | Zie CSUP-2.3. Tenzij n/a | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-3.4 | Does the medical device manufacturer allow security updates from any third-party manufacturers (e.g., Microsoft) to be installed without approval from the manufacturer? |  |  | Yes | Must | Zie CSUP-2.4. Tenzij n/a | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-4 | Does the device contain Anti-Malware Software? If yes, complete 4.1-4.4. |  |  | Yes |  | Indien mogelijk onze end-point-protection installeren en dus ook onderhouden door UMC | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-4.1 | Does the device documentation provide instructions for owner/operator installation of patches or software updates? |  |  | Yes |  | Tenzij n/a | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-4.2 | Does the device require vendor or vendor-authorized service to install patches or software updates? |  |  | Yes |  | Zie CSUP-2.2. Tenzij n/a | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-4.3 | Does the device have the capability to receive remote installation of patches or software updates? |  |  | Yes |  | Zie CSUP-2.3. Tenzij n/a | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-4.4 | Does the medical device manufacturer allow security updates from any third-party manufacturers (e.g., Microsoft) to be installed without approval from the manufacturer? |  |  | Yes |  | Zie CSUP-2.4. Tenzij n/a | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-5 | Does the device contain Non-Operating System commercial off-the-shelf components? If yes, complete 5.1-5.4. |  |  | Yes |  | Leveranciers worden aangemoedigd door bv US-wetgeving om inzicht te geven in alle door hun gebruikte software. Vooral afhankelijkheden met Open Source kan soms risico's opleveren. Denk aan Java bibliotheken en Apache software. Anderzijds kan eigen ontwikkelde software ook grote risico's met zich meebrengen. Zie SBoM hieronder. | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-5.1 | Does the device documentation provide instructions for owner/operator installation of patches or software updates? |  |  | Yes |  | Tenzij n/a | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-5.2 | Does the device require vendor or vendor-authorized service to install patches or software updates? |  |  | Yes |  | Zie CSUP-2.2. Tenzij n/a | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-5.3 | Does the device have the capability to receive remote installation of patches or software updates? |  |  | Yes |  | Zie CSUP-2.3. Tenzij n/a | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-5.4 | Does the medical device manufacturer allow security updates from any third-party manufacturers (e.g., Microsoft) to be installed without approval from the manufacturer? |  |  | Yes |  | Zie CSUP-2.4. Tenzij n/a | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-6 | Does the device contain other software components (e.g., asset management software, license management)? If yes, please provide details or refernce in notes and complete 6.1-6.4. |  |  | No | Must | Los van de ev driver issues die kunnen ontstaan heeft deze software vaak een verbinding naar het netwerk vd leverancier nodig. Voorkeur is 'No'. | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-6.1 | Does the device documentation provide instructions for owner/operator installation of patches or software updates? |  |  | Yes |  | Tenzij n/a | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-6.2 | Does the device require vendor or vendor-authorized service to install patches or software updates? |  |  | Yes |  | Zie CSUP-2.2. Tenzij n/a | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-6.3 | Does the device have the capability to receive remote installation of patches or software updates? |  |  | Yes |  | Zie CSUP-2.3. Tenzij n/a | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-6.4 | Does the medical device manufacturer allow security updates from any third-party manufacturers (e.g., Microsoft) to be installed without approval from the manufacturer? |  |  | Yes |  | Zie CSUP-2.4. Tenzij n/a | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-7 | Does the manufacturer notify the customer when updates are approved for installation? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-8 | Does the device perform automatic installation of software updates? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-9 | Does the manufacturer have an approved list of third-party software that can be installed on the device? |  |  | Yes | [7 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-10 | Can the owner/operator install manufacturer-approved third-party software on the device themselves? |  |  | Yes | [7 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-10.1 | Does the system have mechanism in place to prevent installation of unapproved software? |  |  | Yes | [7 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-11 | Does the manufacturer have a process in place to assess device vulnerabilities and updates? |  |  | Yes | Should | Amsterdam UMC beschikt over een interne vulnerability scanner (Rapid7). Het heeft onze voorkeur om deze te koppelen aan alk device in ons netwerk. Mocht de leverancier een eigen oplossing hebben, dan zouden we daar graag de statusinformatie willen ontvangen. | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-11.1 | Does the manufacturer provide customers with review and approval status of updates? |  |  | Yes | Should | Expertise ligt bij de leverancier. Misschien dat Medische Techniel hier nog een mening over heeft. | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CSUP-11.2 | Is there an update review cycle for the device? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| HEALTH DATA DE-IDENTIFICATION (DIDT) | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| The ability of the device to directly remove information that allows identification of a person. | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIDT-1 | Does the device provide an integral capability to de-identify personally identifiable information? |  |  | Yes | Should | [6 empty] | nok | Privacy | 5 | Yes | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIDT-1.1 | Does the device support de-identification profiles that comply with the Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) standard for de-identification? |  |  | Yes | Should | [6 empty] | nok | Privacy | 5 | Yes | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DATA BACKUP AND DISASTER RECOVERY (DTBK) | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| The ability to recover after damage or destruction of device data, hardware, software, or site configuration information. | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTBK-1 | Does the device maintain long term primary storage of personally identifiable information / patient information (e.g. PACS)? |  |  | No | Should | Hangt van functinaliteit af. Voorkeur is om zo min mogelijk op systemen van derden op te slaan. Zie ook DTBK-4. | [5 empty] | nok | Datamanagement | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTBK-2 | Does the device have a “factory reset” function to restore the original device settings as provided by the manufacturer? |  |  | Yes | Should | [6 empty] | nok | Datamanagement | 3 | Yes | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTBK-3 | Does the device have an integral data backup capability to removable media? |  |  | Yes | Should | Als data lokaal staat is dit een 'Must' anders 'Should'. | [5 empty] | nok | Datamanagement | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTBK-4 | Does the device have an integral data backup capability to remote storage? |  |  | Yes | Must | Hangt van functinaliteit af. Voorkeur is om zo min mogelijk op systemen van derden op te slaan. Zie ook DTBK-1. | [5 empty] | nok | Datamanagement | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTBK-5 | Does the device have a backup capability for system configuration information, patch restoration, and software restoration? |  |  | Yes | Must | Als device back-up verzorgt een 'Must'. Anders een 'Should'. | [5 empty] | nok | Datamanagement | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTBK-6 | Does the device provide the capability to check the integrity and authenticity of a backup? |  |  | Yes | Must | Als device back-up verzorgt een 'Must'. Anders een 'Should'. | [5 empty] | nok | Datamanagement | 3 | Yes | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EMERGENCY ACCESS (EMRG) | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| The ability of the device user to access personally identifiable information in case of a medical emergency situation that requires immediate access to stored personally identifiable information. | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EMRG-1 | Does the device incorporate an emergency access (i.e. “break-glass”) feature? |  |  | Yes | Should | Alleen voor kritisch zorgsysteem | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 3 | Yes | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| HEALTH DATA INTEGRITY AND AUTHENTICITY (IGAU) | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| How the device ensures that the stored data on the device has not been altered or destroyed in a non-authorized manner and is from the originator. | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IGAU-1 | Does the device provide data integrity checking mechanisms of stored health data (e.g., hash or digital signature)? |  |  | Yes | Should | [6 empty] | nok | Datamanagement | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IGAU-2 | Does the device provide error/failure protection and recovery mechanisms for stored health data (e.g., RAID-5)? |  |  | Yes | Should | [6 empty] | nok | Datamanagement | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MALWARE DETECTION/PROTECTION (MLDP) | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| The ability of the device to effectively prevent, detect and remove malicious software (malware). | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MLDP-1 | Is the device capable of hosting executable software? |  |  | No | [7 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
MLDP-2 | Does the device support the use of anti-malware software (or other anti-malware mechanism)? Provide details or reference in notes. |  |  | See Note | Must | Bij alle Operating systems verplicht | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | See Note | 1 | 0 | 0 | See Note |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
MLDP-2.1 | Does the device include anti-malware software by default? |  |  | Yes | Should | Zie eerder | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
MLDP-2.2 | Does the device have anti-malware software available as an option? |  |  | Yes | Should | Als MLDP-2.1 is 'No'. | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
MLDP-2.3 | Does the device documentation allow the owner/operator to install or update anti-malware software? |  |  | Yes | Should | [6 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
MLDP-2.4 | Can the device owner/operator independently (re-)configure anti-malware settings? |  |  | Yes | Should | Zie eerder | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
MLDP-2.5 | Does notification of malware detection occur in the device user interface? |  |  | Yes | [7 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
MLDP-2.6 | Can only manufacturer-authorized persons repair systems when malware has been detected? |  |  | No | Should | Hangt van complexiteit device af en de benodigde expertise | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
MLDP-2.7 | Are malware notifications written to a log? |  |  | Yes | Must | Zonder log is het ondoendlijk om centrale alerts uit te sturen naar CERT | [5 empty] | nok | Auditing & Logging | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MLDP-2.8 | Are there any restrictions on anti-malware (e.g., purchase, installation, configuration, scheduling)? |  |  | No | Should | Hoe minder restricties hoe beter. | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
MLDP-3 | If the answer to MLDP-2 is NO, and anti-malware cannot be installed on the device, are other compensating controls in place or available? |  |  | Yes | Must | Amsterdam UMC beschikt over een interne vulnerability scanner (Rapid7). Het heeft onze voorkeur om deze te koppelen aan elk device in ons netwerk. Mocht de leverancier een eigen oplossing hebben, dan zouden we daar graag de statusinformatie willen ontvangen. | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 5 | Yes | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
MLDP-4 | Does the device employ application whitelisting that restricts the software and services that are permitted to be run on the device? |  |  | Yes | Should | Sterke mitigerende maatregel | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
MLDP-5 | Does the device employ a host-based intrusion detection/prevention system? |  |  | Yes | Should | Zie ook MLDP-3 | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MLDP-5.1 | Can the host-based intrusion detection/prevention system be configured by the customer? |  |  | Yes | Should | [6 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MLDP-5.2 | Can a host-based intrusion detection/prevention system be installed by the customer? |  |  | Yes | Should | Zie ook MLDP-3 | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NODE AUTHENTICATION (NAUT) | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| The ability of the device to authenticate communication partners/nodes. | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NAUT-1 | Does the device provide/support any means of node authentication that assures both the sender and the recipient of data are known to each other and are authorized to receive transferred information (e.g. Web APIs, SMTP, SNMP)? |  |  | Yes | Should | [6 empty] | nok | Toegangscontrole | 5 | Yes | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
NAUT-2 | Are network access control mechanisms supported (E.g., does the device have an internal firewall, or use a network connection white list)? |  |  | Yes | Should | Zie ook MLDP-5 | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 5 | Yes | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NAUT-2.1 | Is the firewall ruleset documented and available for review? |  |  | Yes | Should | Als deze functionaliteit wordt aangeboden is dit een 'Must'. | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NAUT-3 | Does the device use certificate-based network connection authentication? |  |  | 0 | N/A | Biedt Amsterdam UMC op dit moment niet | [5 empty] | ok | Koppelvlakken |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CONNECTIVITY CAPABILITIES (CONN) | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| All network and removable media connections must be considered in determining appropriate security controls. This section lists connectivity capabilities that may be present on the device. | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONN-1 | Does the device have hardware connectivity capabilities? |  |  | No |  | Hangt van de functionalitiet af. Uitsluitend indien nodig mag dit aan staan | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONN-1.1 | Does the device support wireless connections? |  |  | No |  | Hangt van de functionalitiet af. Uitsluitend indien nodig mag dit aan staan. Vraag uit hoe de connecties beveiligd worden. | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONN-1.1.1 | Does the device support Wi-Fi? |  |  | No |  | Zie CONN-1.1 | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONN-1.1.2 | Does the device support Bluetooth? |  |  | No |  | Zie CONN-1.1 | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONN-1.1.3 | Does the device support other wireless network connectivity (e.g. LTE, Zigbee, proprietary)? |  |  | No |  | Zie CONN-1.1 | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONN-1.1.4 | Does the device support other wireless connections (e.g., custom RF controls, wireless detectors)? |  |  | Yes |  | Zie CONN-1.1 | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONN-1.2 | Does the device support physical connections? |  |  | No |  | Hangt van de functionalitiet af. Uitsluitend indien nodig mag dit aan staan | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONN-1.2.1 | Does the device have available RJ45 Ethernet ports? |  |  | No |  | Zie CONN-1.2 | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONN-1.2.2 | Does the device have available USB ports? |  |  | No |  | Zie CONN-1.2. Bij voorkeur niet of in een afgesloten ruimte | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONN-1.2.3 | Does the device require, use, or support removable memory devices? |  |  | No |  | Zie CONN-1.2. Bij voorkeur niet of in een afgesloten ruimte | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONN-1.2.4 | Does the device support other physical connectivity? |  |  | No |  | Zie CONN-1.2. Bij voorkeur niet of in een afgesloten ruimte | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONN-2 | Does the manufacturer provide a list of network ports and protocols that are used or may be used on the device? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONN-3 | Can the device communicate with other systems within the customer environment? |  |  | No | Must | Isoleren heeft voorkeur. Echter soms is het nodig om hier van af te wijken. De leverancier moet dit wel gaan onderbouwen | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONN-4 | Can the device communicate with other systems external to the customer environment (e.g., a service host)? |  |  | No | [7 empty] | nok | Koppelvlakken | 5 | No | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONN-5 | Does the device make or receive API calls? |  |  | No |  | Voorkeur via broker | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONN-6 | Does the device require an internet connection for its intended use? |  |  | No | [7 empty] | nok | Koppelvlakken | 5 | No | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONN-7 | Does the device support Transport Layer Security (TLS)? |  |  | Yes | Must | Voor internetverkeer verplicht | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONN-7.1 | Is TLS configurable? |  |  | Yes | Must | Minimaal TLS v1.2 nodig. Voorkeur voor v1.3 | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 5 | Yes | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONN-8 | Does the device provide operator control functionality from a separate device (e.g., telemedicine)? |  |  | No | ? | [6 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERSON AUTHENTICATION (PAUT) | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| The ability to configure the device to authenticate users. | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAUT-1 | Does the device support and enforce unique IDs and passwords for all users and roles (including service accounts)? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Toegangscontrole | 5 | Yes | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
PAUT-1.1 | Does the device enforce authentication of unique IDs and passwords for all users and roles (including service accounts)? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Toegangscontrole | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PAUT-2 | Is the device configurable to authenticate users through an external authentication service (e.g., MS Active Directory, NDS, LDAP, OAuth, etc.)? |  |  | Yes | Should | Federatie heeft sterke voorkeur omdat dat past bij onze aansluitvoorwaarden. | [5 empty] | nok | Toegangscontrole | 5 | Yes | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
PAUT-3 | Is the device configurable to lock out a user after a certain number of unsuccessful logon attempts? |  |  | Yes | Must | Mits zorgsysteem niet wordt geblokkeerd | [5 empty] | nok | Toegangscontrole | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PAUT-4 | Are all default accounts (e.g., technician service accounts, administrator accounts) listed in the documentation? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Toegangscontrole | 5 | Yes | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
PAUT-5 | Can all passwords be changed? |  |  | Yes | Must | Default wachtwoorden moeten altijd worden aangepast naar een unieke waarde. | [5 empty] | nok | Toegangscontrole | 5 | Yes | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
PAUT-6 | Is the device configurable to enforce creation of user account passwords that meet established (organization specific) complexity rules? |  |  | Yes | Must | Uitgangspunt is dat dit aangepast kan worden aan de wachtwoordregels van Amsterdam UMC | [5 empty] | nok | Toegangscontrole | 3 | Yes | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
PAUT-7 | Does the device support account passwords that expire periodically? |  |  | Yes | Must | Uitgangspunt is dat dit aangepast kan worden aan de wachtwoordregels van Amsterdam UMC | [5 empty] | nok | Toegangscontrole | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PAUT-8 | Does the device support multi-factor authentication? |  |  | Yes | Must | Voor de nabije toekmost geldt MFA intern ook. Op dit moment voor externe toegang MFA nodig | [5 empty] | nok | Toegangscontrole | 5 | Yes | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
PAUT-9 | Does the device support single sign-on (SSO)? |  |  | Yes | Should | [6 empty] | nok | Toegangscontrole | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PAUT-10 | Can user accounts be disabled/locked on the device? |  |  | Yes |  | Uitgangspunt is dat dit aangepast kan worden aan de wachtwoordregels van Amsterdam UMC | [5 empty] | nok | Toegangscontrole | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PAUT-11 | Does the device support biometric controls? |  |  | Yes | Should | Is niet standaard, maar kan een goede mitgerende maatregel zijn | [5 empty] | nok | Toegangscontrole | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PAUT-12 | Does the device support physical tokens (e.g. badge access)? |  |  | Yes | Should | Is niet standaard, maar kan een goede mitgerende maatregel zijn | [5 empty] | nok | Toegangscontrole | 5 | Yes | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
PAUT-13 | Does the device support group authentication (e.g. hospital teams)? |  |  | No | Must | Als er maar geborgd wordt dat een inlog altijd herleidt kan worden naar een persoon | [5 empty] | nok | Toegangscontrole | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PAUT-14 | Does the application or device store or manage authentication credentials? |  |  | No | Must | Bij uitzondering | [5 empty] | nok | Toegangscontrole | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PAUT-14.1 | Are credentials stored using a secure method? |  |  | Yes | Must | Als er credentials worden opgeslagen dat meoot dit voldoen aan het Amsterdam UMC cryptografiebeleid. Al hier 'Yes' is beantwoord zou dat nog nagevraagd moeten worden. | [5 empty] | nok | Toegangscontrole | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| PHYSICAL LOCKS (PLOK) | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Physical locks can prevent unauthorized users with physical access to the device from compromising the integrity and confidentiality of personally identifiable information stored on the device or on removable media | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLOK-1 | Is the device software only? If yes, answer “N/A” to remaining questions in this section. |  |  | No | Should | [6 empty] | nok | Toegangscontrole | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PLOK-2 | Are all device components maintaining personally identifiable information (other than removable media) physically secure (i.e., cannot remove without tools)? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Toegangscontrole | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PLOK-3 | Are all device components maintaining personally identifiable information (other than removable media) physically secured behind an individually keyed locking device? |  |  | Yes | Must | Bij voorkeur in een afgesloten ruimte toegankelijk met een badge of sleutel | [5 empty] | nok | Toegangscontrole | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PLOK-4 | Does the device have an option for the customer to attach a physical lock to restrict access to removable media? |  |  | Yes | Must | Bij voorkeur in een afgesloten ruimte toegankelijk met een badge of sleutel | [5 empty] | nok | Toegangscontrole | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| ROADMAP FOR THIRD PARTY COMPONENTS IN DEVICE LIFE CYCLE (RDMP) | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Manufacturer’s plans for security support of third-party components within the device’s life cycle. | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RDMP-1 | Was a secure software development process, such as ISO/IEC 27034 or IEC 62304, followed during product development? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Security Mng | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RDMP-2 | Does the manufacturer evaluate third-party applications and software components included in the device for secure development practices? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Security Mng | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RDMP-3 | Does the manufacturer maintain a web page or other source of information on software support dates and updates? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Security Mng | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RDMP-4 | Does the manufacturer have a plan for managing third-party component end-of-life? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Security Mng | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOFTWARE BILL OF MATERIALS (SBoM) | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A Software Bill of Material (SBoM) lists all the software components that are incorporated into the device being described for the purpose of operational security planning by the healthcare delivery organization. This section supports controls in the RDMP section. | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SBOM-1 | Is the SBoM for this product available? |  |  | Yes | Should | Is in USA verplicht sinds dit jaar. | [5 empty] | nok | Security Mng | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SBOM-2 | Does the SBoM follow a standard or common method in describing software components? |  |  | Yes | Should | Is in USA verplicht sinds dit jaar. | [5 empty] | nok | Security Mng | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SBOM-2.1 | Are the software components identified? |  |  | Yes | Should | Is in USA verplicht sinds dit jaar. | [5 empty] | nok | Security Mng | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SBOM-2.2 | Are the developers/manufacturers of the software components identified? |  |  | Yes | Should | Is in USA verplicht sinds dit jaar. | [5 empty] | nok | Security Mng | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SBOM-2.3 | Are the major version numbers of the software components identified? |  |  | Yes | Should | Is in USA verplicht sinds dit jaar. | [5 empty] | nok | Security Mng | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SBOM-2.4 | Are any additional descriptive elements identified? |  |  | Yes | Should | Is in USA verplicht sinds dit jaar. | [5 empty] | nok | Security Mng | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SBOM-3 | Does the device include a command or process method available to generate a list of software components installed on the device? |  |  | Yes | Should | Is in USA verplicht sinds dit jaar. | [5 empty] | nok | Security Mng | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SBOM-4 | Is there an update process for the SBoM? |  |  | Yes | Should | Is in USA verplicht sinds dit jaar. | [5 empty] | nok | Security Mng | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SYSTEM AND APPLICATION HARDENING (SAHD) | 0 |  | Yes | [10 empty] | Yes | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| The device's inherent resistance to cyber attacks and malware. | 0 |  | Yes | [10 empty] | Yes | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAHD-1 | Is the device hardened in accordance with any industry standards? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Technische implementatie | 5 | Yes | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
SAHD-2 | Has the device received any cybersecurity certifications? |  |  | Yes | Should | Een security certiifcaat is geeft meer zekerheid over de toegepaste hardening. | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 5 | Yes | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
SAHD-3 | Does the device employ any mechanisms for software integrity checking |  |  | Yes | Must | Wordt door de meeste OS al uitgevoerd mits juist geconfigureerd | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 3 | Yes | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
SAHD-3.1 | Does the device employ any mechanism (e.g., release-specific hash key, checksums, digital signature, etc.) to ensure the installed software is manufacturer-authorized? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Technische implementatie | 3 | Yes | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
SAHD-3.2 | Does the device employ any mechanism (e.g., release-specific hash key, checksums, digital signature, etc.) to ensure the software updates are the manufacturer-authorized updates? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Technische implementatie | 3 | Yes | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
SAHD-4 | Can the owner/operator perform software integrity checks (i.e., verify that the system has not been modified or tampered with)? |  |  | Yes | [7 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SAHD-5 | Is the system configurable to allow the implementation of file-level, patient level, or other types of access controls? |  |  | Yes | [7 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SAHD-5.1 | Does the device provide role-based access controls? |  |  | Yes | [7 empty] | nok | Technische implementatie | 3 | Yes | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
SAHD-6 | Are any system or user accounts restricted or disabled by the manufacturer at system delivery? |  |  | Yes | [7 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SAHD-6.1 | Are any system or user accounts configurable by the end user after initial configuration? |  |  | Yes | [7 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SAHD-6.2 | Does this include restricting certain system or user accounts, such as service technicians, to least privileged access? |  |  | Yes | [7 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SAHD-7 | Are all shared resources (e.g., file shares) which are not required for the intended use of the device disabled? |  |  | Yes | Must | Toepassen van security hygiëne, of de praktijk van het handhaven van de basale beveiliging van software- en hardwaremiddelen | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SAHD-8 | Are all communication ports and protocols that are not required for the intended use of the device disabled? |  |  | Yes | Must | Toepassen van security hygiëne, of de praktijk van het handhaven van de basale beveiliging van software- en hardwaremiddelen | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SAHD-9 | Are all services (e.g., telnet, file transfer protocol [FTP], internet information server [IIS], etc.), which are not required for the intended use of the device deleted/disabled? |  |  | Yes | Must | Toepassen van security hygiëne, of de praktijk van het handhaven van de basale beveiliging van software- en hardwaremiddelen | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SAHD-10 | Are all applications (COTS applications as well as OS-included applications, e.g., MS Internet Explorer, etc.) which are not required for the intended use of the device deleted/disabled? |  |  | Yes | Must | Toepassen van security hygiëne, of de praktijk van het handhaven van de basale beveiliging van software- en hardwaremiddelen | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SAHD-11 | Can the device prohibit boot from uncontrolled or removable media (i.e., a source other than an internal drive or memory component)? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Technische implementatie | 3 | Yes | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
SAHD-12 | Can unauthorized software or hardware be installed on the device without the use of physical tools? |  |  | No | Must | Zonder gereedschap mag er geen toegang worden verkregen. Bij gevoelige systemen in een afgesloten ruimte plaatsen. | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SAHD-13 | Does the product documentation include information on operational network security scanning by users? |  |  | Yes | Should | rapid7 | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SAHD-14 | Can the device be hardened beyond the default provided state? |  |  | Yes | Should | Als device niet voldoet aan amsterdam UMC beleid dan is dit zeer gewenst | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 3 | Yes | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
SAHD-14.1 | Are instructions available from vendor for increased hardening? |  |  | Yes | Should | Als device niet voldoet aan amsterdam UMC beleid dan is dit zeer gewenst | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SHAD-15 | Can the system prevent access to BIOS or other bootloaders during boot? |  |  | Yes | Must | wat is het verschil met SAHD-11? | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SAHD-16 | Have additional hardening methods not included in 2.3.19 been used to harden the device? |  |  | See Note | ? | Typo? Wat is 2.3.19? | [5 empty] | nok | Technische implementatie | 1 | See Note | 1 | 0 | 0 | See Note |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| SECURITY GUIDANCE (SGUD) | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Availability of security guidance for operator and administrator of the device and manufacturer sales and service. | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SGUD-1 | Does the device include security documentation for the owner/operator? |  |  | Yes | Should | Hangt van de complexiteit van het device af | [5 empty] | nok | Security Mng | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SGUD-2 | Does the device have the capability, and provide instructions, for the permanent deletion of data from the device or media? |  |  | Yes | Must | Om te voldoen aan AVG. | [5 empty] | nok | Datamanagement | 5 | Yes | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SGUD-3 | Are all access accounts documented? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Toegangscontrole | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
SGUD-3.1 | Can the owner/operator manage password control for all accounts? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Toegangscontrole | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
SGUD-4 | Does the product include documentation on recommended compensating controls for the device? |  |  | Yes | Should | Helpt met het mitigeren van risico's | [5 empty] | nok | Security Mng | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HEALTH DATA STORAGE CONFIDENTIALITY (STCF) | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| The ability of the device to ensure unauthorized access does not compromise the integrity and confidentiality of personally identifiable information stored on the device or removable media. | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STCF-1 | Can the device encrypt data at rest? |  |  | Yes | Must | Alleen als het PII-data bevat | [5 empty] | nok | Datamanagement | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STCF-1.1 | Is all data encrypted or otherwise protected? |  |  | See Note | Must | [6 empty] | nok | Datamanagement | 1 | See Note | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STCF-1.2 | Is the data encryption capability configured by default? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Datamanagement | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STCF-1.3 | Are instructions available to the customer to configure encryption? |  |  | Yes | Should | Voor bekende operating systems niet nodig, anders wel | [5 empty] | nok | Datamanagement | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STCF-2 | Can the encryption keys be changed or configured? |  |  | Yes | Should | [6 empty] | nok | Datamanagement | 3 | Yes | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STCF-3 | Is the data stored in a database located on the device? |  |  | See Note | Should | Geen voorkeur hangt van oplossing en context af | [5 empty] | nok | Datamanagement | 1 | See Note | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STCF-4 | Is the data stored in a database external to the device? |  |  | See Note | Should | Geen voorkeur hangt van oplossing en context af | [5 empty] | nok | Datamanagement | 1 | See Note | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRANSMISSION CONFIDENTIALITY (TXCF) | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| The ability of the device to ensure the confidentiality of transmitted personally identifiable information. | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TXCF-1 | Can personally identifiable information be transmitted only via a point-to-point dedicated cable? |  |  | No |  | Geen voorkeur hangt van oplossing en context af | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TXCF-2 | Is personally identifiable information encrypted prior to transmission via a network or removable media? |  |  | Yes |  | Geen voorkeur hangt van oplossing en context af | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TXCF-2.1 | If data is not encrypted by default, can the customer configure encryption options? |  |  | Yes | Should | [6 empty] | nok | Koppelvlakken | 3 | Yes | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TXCF-3 | Is personally identifiable information transmission restricted to a fixed list of network destinations? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TXCF-4 | Are connections limited to authenticated systems? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TXCF-5 | Are secure transmission methods supported/implemented (DICOM, HL7, IEEE 11073)? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRANSMISSION INTEGRITY (TXIG) | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| The ability of the device to ensure the integrity of transmitted data. | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TXIG-1 | Does the device support any mechanism (e.g., digital signatures) intended to ensure data is not modified during transmission? |  |  | Yes | Should | [6 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TXIG-2 | Does the device include multiple sub-components connected by external cables? |  |  | No | Should | Indien 'Yes"een verhoogd risico. Uitvragen wat dit concreet inhoudt bij de leverancier | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REMOTE SERVICE (RMOT) | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Remote service refers to all kinds of device maintenance activities performed by a service person via network or other remote connection. | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMOT-1 | Does the device permit remote service connections for device analysis or repair? |  |  | No | Must | Via Beyondtrust, nooit direct. Altijd op verzoek van UMC een verbinding opzetten | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 5 | No | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMOT-1.1 | Does the device allow the owner/operator to initiative remote service sessions for device analysis or repair? |  |  | No | Must | [6 empty] | nok | Toegangscontrole | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
RMOT-1.2 | Is there an indicator for an enabled and active remote session? |  |  | Yes | Must | [6 empty] | nok | Toegangscontrole | 1 | Yes | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
RMOT-1.3 | Can patient data be accessed or viewed from the device during the remote session? |  |  | No | Must | Tenzij in verwerkersovereenkomst geheimhouding is vastgelegd | [5 empty] | nok | Privacy | 5 | No | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMOT-2 | Does the device permit or use remote service connections for predictive maintenance data? |  |  | No | Must | Indien 'Yes"een verhoogd risico. Uitvragen wat dit concreet inhoudt bij de leverancier | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMOT-3 | Does the device have any other remotely accessible functionality (e.g. software updates, remote training)? |  |  | No | Must | Indien 'Yes"een verhoogd risico. Uitvragen wat dit concreet inhoudt bij de leverancier | [5 empty] | nok | Koppelvlakken | 1 | No | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OTHER SECURITY CONSIDERATIONS (OTHR) | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Example note. Please keep individual notes to one cell. Please use separate notes for separate information |  |  | 0 | [8 empty] | Informatie |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Evaluatie (hidden)
Categorieen |  | Sec. Level |  | BASIS | 0 / 48 | 0 / 57 | 0 / 77 | 0 / 29 | 0 / 381
Score | R | Uiteindelijk eindoordeel uitgedrukt in een score Letter A -R |  |  | PRIV | STITCH | Aanv SC | Sec Mngt | MDS | Voorblad items
Respons | 0% | respons op de vragenlijst |  | Respons | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | # Checks | 7
Score | 0% | Score bepaald aan vraag en weegfactor / maximale score |  | Score | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PRIVACY | Ja
Architectuur | 0% |  |  | Architectuur | 0% | 0% | nvt | nvt | 0% | STITCH | Ja
Auditing & Logging | 0% |  |  | Auditing & Logging | nvt | nvt | 0% | nvt | 0% | Aanv SC | Ja
Authorisaties | 0% |  |  | Autorisaties | nvt | 0% | nvt | nvt | 0% | SM | Ja
Datamanagement | 0% | waar is verwerking, encrypted, backup, anomiseren |  | Datamanagement | 0% | 0% | 0% | nvt | 0% | MDS | Ja
ICT Eisen | 0% |  |  | ICT Eisen | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | Sec. Level | BASIS
Koppelvlakken | 0% | netwerk |  | Koppelvlakken | nvt | nvt | nvt | nvt | 0%
Privacy | 0% |  |  | Privacy | 0% | nvt | 0% | 0% | 0%
Security Management | 0% | Patch, conf mngt, auditing & logging, roadmap & LCM |  | Security Management | 0% | 0% | nvt | 0% | 0%
Technische implementatie | 0% | encr. |  | Technische implementatie | 0% | 0% | 0% | nvt | 0%
Toegangscontrole | 0% | Federatie, MFA, |  | Toegangscontrole | nvt | nvt | 0% | 0% | 0%
|  |  | Score | Opmerking | Definitie | >= Respons | >= Score | < Score
|  |  | A |  | FALSE | 95% | 95%
|  |  | B |  | FALSE | 95% | 85% | 95%
|  |  | C |  | FALSE | 95% | 75% | 85%
|  |  | D |  | FALSE | 80% | 75% | 85%
|  |  | E |  | FALSE | 80% | 50% | 75%
|  |  | F |  | FALSE | 50% | 25% | 50%
|  |  | R | Onvoldoende gegevens ingevuld
Instructie voor markeren afwijkingen
Om afwijkende antwoorden te vinden voor op het voorblad in cel A1 een x in.

## Lists (hidden)
lst_NL | lst_janee | lst_janeenvt | lst_ToelNvt | lst_janeeToel | lst_jaToel | lst_BI | lst_V | lst_level | lst_YesNo | lst_YesNoNa | lst_YesNa | lst_MSD2 | lst_EN_naSeeNote | lst_DPIA | lst_tst | lst_Category | lst_Toestemming | lst_Nvt
Voldoet | Ja | Ja | n.v.t. | Ja | Ja | Laag | Laag | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Relevant | Test uitgevoerd - Geen issues | Architectuur | Akkoord
Voldoet Niet | Nee | Nee | Zie Toelichting | Nee | n.v.t. | Midden | Midden | 2 | No | No | N/A | No | See Note | Niet relevant | Test uitgevoerd - Issues gevonden | Auditing & Logging | Niet akkoord | n.v.t.
N.V.T. |  | n.v.t. |  | n.v.t. | Zie Toelichting | Hoog | Hoog |  |  | N/A |  | N/A |  |  | Geen test uitgevoerd | Authorisaties | n.v.t.
|  |  |  | Zie Toelichting |  |  | Hoog Medisch |  |  |  |  | See Note |  |  | n.v.t. | Datamanagement
ICT eisen
Informatie
Koppelvlakken
Privacy
Security Mng
Technische implementatie
Toegangscontrole
Toevoegen
Per checklist 3 controle getallen (security/privacy/ICT) toevoegen die afwijkingen in de antwoorden laten zien. Per controle wordt bepaald door een getal tussen de x en y of er mogleijk risico aanwezig is (Groen/Oranje/Rood) en of aanvullend onderzoek door security/ICT nodig is.
Toevoegen Checklist 6 applicatie uitvraag lijst van Iris.
Toevoegen korte vragenlijst voor inkoop om te bepalen welke Checklists meegestuurd moeten worden. Vragen als: Is de levernacier NEN7510-1/2-2017/ISO-27001/2-2013 gecertificeerd; Levert de leverancier een onprem ICT systeem; Levert de leverancier een medische toepassing; Ontwikkeld de levernacier een applicatie/App/Website; Levert de Leverancier een SaaS/Cloud dienst.
Aan de hand van de antwoorden de juiste Checklist markeren.
Toevoegen in de vragen lijst de uitkomst van SSL-LAB en Security Headers. B
Toevoegen in voorblad de gegevens van de inkoper welke betrokken is.
Opmerking
Met de FG's is afgesproken dat bij een hoge BIV classificatie altijd de checklists worden gestuurd. Daarnaast bij twijfel door de FG of Inkoop.