# Bijlage K Invulblad Programma van Wensen

Inschrijver dient aan te geven in hoeverre er aan de gestelde wensen voldaan kan worden. Inschrijver dient dit per wens in de kolom ‘toelichting’ in te vullen.

| Wens | Toelichting | Fictieve aftrek |
| --- | --- | --- |
| Het systeem is geschikt voor gebruik van waterstof 5,0 of hoger als draaggas, zonder aanpassing aan de configuratie. | Ja/Nee: |  |
| Het systeem maakt directe gegevensuitwisseling met LabWare LIMS mogelijk via webservices (REST of SOAP), TCP/IP volgens een gedocumenteerd protocol, ASTM of MQTT, of via een door de leverancier ondersteunde LabWare-module, zodanig dat zowel import van sample-informatie als export van meetresultaten wordt ondersteund, zonder aanvullende maatwerkontwikkeling door Waterproef. | Ja/Nee: |  |
| Binnen Waterproef wordt gestreefd naar een reductie van het aantal verschillende merken en typen aanstuur- en dataverwerkingssoftware op het laboratorium. Nieuwe instrumenten moeten bij voorkeur compatibel zijn met reeds aanwezige softwareplatformen; zoals Chromeleon, OpenLab, Sciex OS. | Ja/Nee: |  |
| De geleverde massaspectrometer biedt de mogelijkheid om de ionenbron te reinigen of schoon te houden, en het vervangen van de kolom zonder het vacuüm te verbreken. | Ja/Nee: |  |
| Indien de concentratie van een component boven de kalibratielijn wordt aangetroffen, voert de software automatisch een heranalyse uit met het standaard injectievolume en een verdunning van minimaal 5×, zodat het monster in de huidige meetserie verdund kan worden ingezet en zonder verdere vertraging kan worden gerapporteerd. Tijdens deze automatisch aangestuurde heranalyse voegt het systeem, conform de methode-instellingen, automatisch interne en/of surrogaatsstandaarden toe, worden toevoegingsvolumes en relevante parameters geregistreerd in run- en sample-log, en wordt de toegepaste verdunningsfactor automatisch in het resultaat vastgelegd. | Ja/Nee: |  |
| Bij het niet voldoen aan een vooraf ingestelde kwaliteitseis van de interne standaarden, voert het systeem automatisch een heranalyse (tweede injectie) uit, de grenswaarden zijn in de software configureerbaar, de automatische heranalyse vindt maximaal eenmaal per monster plaats om een herhalingslus te voorkomen, en de daaropvolgende monsters in de sequence worden zonder onderbreking verder geanalyseerd. | Ja/Nee: |  |