## PvE
Programma van Eisen Operatiemicroscopen
Algemene eisen |  | Eis
1.1 | Op deze opdracht zijn uitsluitend de voorwaarden uit bijgevoegde conceptovereenkomst én de Inkoopvoorwaarden UMCG van toepassing. Andere voorwaarden worden expliciet van de hand gewezen. | X
1.2 | De apparatuur/systemen en toebehoren hebben een CE-keurmerk volgens de MDR (Medical Device Regulation). | X
1.3 | De apparatuur/systemen en toebehoren voldoen aan alle van toepassing zijnde vigerende Nederlandse- en EU wet- en regelgeving. | X
1.4 | De gebruikershandleidingen van de apparatuur/systemen en toebehoren dienen digitaal en in de Nederlandse taal te worden aangeleverd bij levering. | X
1.5 | De apparatuur/systemen en toebehoren voldoen aan de eisen gesteld in het Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie. | X
1.6 | Inschrijver is in staat om gebruiksartikelen en onderdelen die voor 12.00 uur door het UMCG worden besteld, de volgende dag voor 12.00 uur te leveren op het volgende adres: UMCG LC Eemspoort, Jeverweg 3, 9723JE, Groningen. | X
1.7 | De apparatuur/systemen en toebehoren voldoen aan de "afspraken eenduidige codering medische hulpmiddelen" en zijn gecodeerd met een Unique Device Identifier (UDI) op basis van de GS-1 coderingssystematiek. | X
1.8 | Het UMCG wordt direct actief op de hoogte gesteld van afwijkingen op een geplaatste order, zoals afwijkingen in hoeveelheid of levertijd. | X
1.9 | De stamdata van de artikelen, waaronder tenminste: inkoopprijs excl. btw excl. korting, kortingspercentage, BTW percentage, verpakkingslijn(en) artikelnaam, artikelomschrijving, EAN/GTIN basiseenheid, EAN/GTIN verpakkingslijn, leveranciersartikelnummer (indien afwijkend van de GTIN), Producent artikelnummer, inkoopprijs worden bij iedere wijziging digitaal aangeleverd aan het UMCG, in een formaat dat geschikt is voor inlezing in het ERP van het UMCG. | X
1.10 | Het UMCG streeft naar een gesloten digitale ordercyclus. Orders van het UMCG dienen te worden bevestigd op basis van een elektronische orderbevestiging. | X
1.11 | Inschrijver is op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur (Nederlandse tijd) te allen tijde telefonisch bereikbaar en staat medewerker(s) van het UMCG in de Nederlandse taal te woord. | X
1.12 | Inschrijver is in staat om in geval van een spoedbestelling, binnen 4 uur te leveren op het volgende adres: Petrus Campersingel 250, 9713 AP Groningen, waarbij de vervoerskosten door de veroorzaker van de spoedbestelling worden betaald. | X
1.13 | Inschrijver garandeert, dat de aangeboden producten cq disposables te allen tijde beschikbaar zullen zijn voor het UMCG. In geval van backorder c.q. overmacht biedt de leverancier, na overleg en goedkeuring van het UMCG, z.s.m. een passend alternatief aan met minimaal dezelfde functionaliteiten als omschreven in onderhavige aanbesteding, tegen dezelfde prijsstelling. | X
1.14 | Inschrijver beschikt over duidelijke procedures voor wat betreft de aanpak van Product Advisories en Field Action Warnings. De leverancier dient een nadere toelichting hierop te geven en de procedures bij te voegen. | X
1.15 | Inschrijver geeft het UMCG inzage in haar procedure voor Product Investigation Reports, waarin een duidelijke tijdlijn staat opgenomen van de procedure. De leverancier dient een nadere toelichting hierop te geven en de procedures bij te voegen. | X
1.16 | Inschrijver zal, gedurende de looptijd van de overeenkomst, halfjaarlijks een accountoverzicht indienen bij de afdeling Inkoop van het UMCG, aan de hand waarvan de samenwerking kan worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld, bestaande uit de afgenomen aantallen en types, alsmede (indien van toepassing) het aantal backorders, spoedbestellingen en ondersteuningsmomenten. | X
1.17 | Inschrijver stemt in met periodieke contractevaluaties met het UMCG, minimaal éénmaal per jaar, waarbij in ieder geval de leverbetrouwbaarheid van het disposable, prijsontwikkeling, productkwaliteit en gebruikerservaring worden besproken. Inschrijver levert hiervoor actief de benodigde managementinformatie aan. | X
1.18 | De winnende Inschrijver dient een implementatieplan te overleggen, uiterlijk twee weken na het tekenen van de overeenkomst van maximaal vier a4'tjes, waarin de volgende aspecten aan de orde komen: - Complexiteit van het ziekenhuis; - Toepasbaarheid binnen de ICT infrastructuur van het ziekenhuis, Voorraadbeheer en beschikbaarheid gebruiksgoederen; - Training zorgprofessionals; Training medewerkers medisch techniek; - Continuïteit van juist gebruik gedurende de looptijd overeenkomst; - Ondersteuning tijdens implementatie en gedurende de looptijd van de overeenkomst; - Top 5 risico’s inclusief beheersmaatregelen. | X
Service, Ondersteuning, (Bij)scholing |  | Eis
2.1 | Inschrijver verzorgt een kosteloos adequaat trainings- en ondersteuningsprogramma met als doel, dat medisch specialisten, arts-assistenten en laboranten van het UMCG in staat zijn, voor de introductie van de apparatuur/systemen en toebehoren, volledig zelfstandig deze apparatuur/systemen en toebehoren kunnen gebruiken zoals ze zijn bedoeld. Het betreft zowel een technische als klinische training. Deze trainingen vinden plaats in samenwerking en onder regie van het UMCG. | X
2.2 | Inschrijver verzorgt op verzoek van het UMCG, maximaal één keer per jaar, kosteloos een adequaat trainings- en ondersteuningsprogramma gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst, t.b.v. het optimaliseren van de bekwaamheid en deskundigheid van medisch specialisten, arts-assistenten en laboranten om de aangeboden microscopen te kunnen gebruiken zoals ze zijn bedoeld. | X
2.3 | Een klinisch support specialist van Inschrijver is na gunning en gedurende de implementatie en startperiode van de overeenkomst te allen tijde telefonisch bereikbaar voor het UMCG. De specifieke periode waarin deze ondersteuning nodig is wordt na gunning in overleg vastgesteld. | X
2.4 | Inschrijver levert (op verzoek van het UMCG) een voldoende ter zake kundige klinische support specialist gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. | X
2.5 | Een klinisch support specialist van Inschrijver is van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar voor het UMCG. | X
2.6 | Een klinisch support specialist van Inschrijver is in staat om bij acute problemen van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur binnen 4 uur op locatie te zijn en/of binnen 1 uur telefonisch klinische ondersteuning te bieden. | X
2.7 | Bij nieuwe product introducties/upgrades en verbeteringen dient Inschrijver gratis ondersteuning te verlenen. | X
2.8 | Er zal sprake zijn van een periodiek overleg tussen engineers van Inschrijver en de medische staf over eventuele aanpassingen of verbeteringen die worden gewenst vanuit de medische staf. | X
2.9 | Voor onderhoud en service kan gebruik worden gemaakt van de Nederlandstalige helpdesk van de Inschrijver.
2.10 | Gedurende de initiele looptijd van de initiële overeenkomst worden de prijzen van de disposables niet geindexeerd. | X
Specifieke functionele en technische eisen, medisch inhoudelijk |  | Eis
3.1 | De microscoop is een compleet systeem voor Neurochirurgische ingrepen inclusief de bijbehorende licenties. | X
3.2 | De microscoop dient nieuw en ongebruikt te zijn en mag niet eerder zijn ingezet voor klinisch, demonstratie- of testgebruik. | X
3.3 | De aangeboden microscopen dienen identiek te zijn in merk en type, zodat alle drie microscopen gelijkwaardig zijn uitgevoerd. | X
3.4 | De microscoop moet geïntegreerd kunnen worden met de nu aanwezige Brainlab navigatiemogelijkheden die betrekking hebben op de microscoop. Dit is een Curve Navigatie system aangeschaft in 2024. De benodigde interface kabels voor microscoop integratie moeten kostenloos worden meegeleverd. | X
3.5 | Voor een microscoop integratie met Brainlab zijn 3 hardware onderdelen nodig: 1. Microscope tracking array - Deze zijn al aanwezig en voor elke integratie met microscoop geschikt 2. Microscope adapter - Deze is afhankelijk van de microscoop en wordt door leverancier kostenloos meegeleverd 3. Microscope cable - deze zijn afhankelijk van de microscoop. Leverancier weet welke kabels er nodig is/zijn en leveren die kostenloos aan. | X
3.6 | De aangeboden operatiemicroscoop dient volledig integreerbaar te zijn met het binnen het UMCG aanwezige Brainlab navigatiesysteem (aangeschaft in 2024). De leverancier is verantwoordelijk voor het, in samenwerking met Brainlab, volledig realiseren van een werkende en operationeel gereed opgeleverde integratie tussen de operatiemicroscoop en het navigatiesysteem. De leverancier stemt de implementatie actief af met Brainlab en is verantwoordelijk voor het aantoonbaar werkend opleveren van de integratie, inclusief verificatie tijdens ingebruikname. | X
3.7 | De microscoop beschikt over de volgende functies: beweging in XY-richting, puntvergrendeling. (scherpstellen, activeren en draaien) en positiegeheugen. De microscoop beschikt over een functie waarmee positie, focus en zoom kunnen worden opgeslagen en automatisch opnieuw kunnen worden ingesteld. Het moet mogelijk zijn meerdere posities op te slaan en deze eenvoudig te selecteren en te activeren. Gelijkwaardige alternatieve technische oplossingen zijn toegestaan, mits Inschrijver bij Inschrijving aantoont dat met het aangeboden alternatief dezelfde functionaliteit wordt gerealiseerd. De microscoop beschikt over een functie waarmee positie, focus en zoom kunnen worden ingesteld en later eenvoudig kunnen worden teruggehaald, of een gelijkwaardige oplossing waarmee hetzelfde functionele resultaat wordt bereikt, mits Inschrijver bij Inschrijving aantoont dat met het aangeboden alternatief dezelfde functionaliteit wordt gerealiseerd. | X
3.8 | Alle assen van de microscooparm en optiekdrager zijn voorzien van motoren. De microscoop beschikt over actieve trillingsdemping. | X
3.9 | De microscoop beschikt over handbediening aan de linker en rechterzijde. Met deze handbediening zijn de volgende functies instelbaar: zoom, focus, autofocus, fluorescentie, foto/film en lichtsterkte. | X
3.10 | De handbediening van de microscoop moet per gebruiker afzonderlijk instelbaar zijn. De instellingen voor de linker- en rechterhandbediening moeten onafhankelijk van elkaar kunnen worden aangepast. | X
3.11 | De microscoop beschikt over bedieningsmogelijkheid met een mondschakelaar. Met deze schakelaar zijn alle bewegingen, behalve kantelbewegingen, vloeiend mogelijk. De microscoop reageert direct op inschakeling van het mondstuk. | X
3.12 | De microscooparm heeft een minimale reikwijdte van 1600 mm gerekend van het midden van de voet naar het midden van de lens. | X
3.13 | De microscoop heeft een minimale werkafstand van 225 mm of lager. | X
3.14 | De microscoop heeft een maximale werkafstand van 600 mm of hoger. | X
3.15 | De minimale zoomratio bedraagt 6 : 1. | X
3.16 | De scherpte diepte is handmatig of automatisch in te stellen. | X
3.17 | De tubus van de operateur is stereoscopisch. | X
3.18 | De tubus van de operateur heeft een minimale kantelmogelijkheid van 180 graden. | X
3.19 | De microscoop wordt geleverd met een stereoscopische tubus voor de assistent. | X
3.20 | De tubus van de assistent is op verschillende plekken te plaatsen (links, rechts en face-to-face) | X
3.21 | De dioptrie van de oogstukken is afzonderlijk en traploos verstelbaar. | X
3.22 | De oogafstand is instelbaar (bereik 55-75 mm). | X
3.23 | De oculairen hebben een minimale vergroting van 10x. | X
3.24 | De microscoop heeft de mogelijkheid om gebruikersprofielen in te stellen en te bewaren. | X
3.25 | De microscoop wordt geleverd met 4K 3D monitor. | X
3.26 | Het systeem moet patiëntgegevens kunnen uitwisselen met het PACS-systeem via een DICOM-compatibele koppeling. | X
3.27 | De microscoop beschikt over de mogelijkheid om foto- en videobeelden te koppelen aan en te uploaden in het binnen het UMCG gebruikte Elektronisch Patiëntendossier (EPD). | X
3.28 | De microscoop beschikt over xenon-verlichting van minimaal 300 W. | X
3.29 | De microscoop beschikt over een back-up xenon lamp. | X
3.30 | De microscoop beschikt over een 100% automatische balans. | X
3.31 | De microscoop beschikt over robotica techniek om tijdens operaties onder hoge vergroting het apparaat met kleine positiewijzigingen tijdens de operatie te kunnen aan te passen. | X
3.32 | De microscoop beschikt over een automatische centreerfunctie zodat tijdens operaties het operatiegebied continue in focus blijft. De microscoop beschikt over een automatische centreerfunctie, of een gelijkwaardige technische oplossing, waarmee het mogelijk is het operatiegebied tijdens operaties eenvoudig in beeld en scherp te houden. Gelijkwaardige technische oplossingen zijn toegestaan, mits Inschrijver bij Inschrijving aantoont dat met de aangeboden oplossing dezelfde functionele eigenschappen worden gerealiseerd. | X
3.33 | De microscoop beschikt over uitgelijnde handvatten voor optimale werkhouding en werkcomfort. | X
3.34 | De microscoop beschikt over een geintergreerde livestream mogelijkheid voor onderwijs en presentaties op afstand. | X
3.35 | De microscoop beschikt over geïntegreerde intraoperatieve fluorescentiemogelijkheden voor vasculaire toepassingen en tumoren. | X
3.36 | De microscoop kan beelden streamen naar externe apparatuur, zoals beeldschermen in OK, een smartphone en tablet en passend binnen de UMCG infrastructuur. | X
3.37 | De microscoop beschikt over een USB-aansluiting, via deze USB-aansluiting kunnen beelden op een USB-stick geladen worden | X
3.38 | De microscoop moet verbinding kunnen maken met een endoscoop die geschikt is voor o.a. schedelbasis operaties. Specificaties aanleveren van mogelijke geschikte endoscopen inclusief de beschrijvingen hoe de koppeling plaatsvindt, de beeldkwaliteit, beeldgrootte en scherpte en bijbehorende verschillende probes. In overleg wordt bepaald welke endoscoop moet worden meegeleverd. | X
3.39 | De microscoop kan een digitale verbinding aangaan met IONM apparatuur via HDMI kabel of draadloos. De beelden vanuit de microscoop kunnen rechtstreeks weergegeven en opgeslagen worden in het IONM monitoringsysteem van de klinische neurofysiologie. | X
Specifieke functionele en technische eisen, gebruikers inhoudelijk |  | Eis
4.1 | De microscoop moet voldoende verrijdbaar zijn zowel in opgevouwen stand als in werkstand. | X
4.2 | De stabiliteit van de microscoop bij het verplaatsen/verrijden van de microscoop ongeacht de stand (werk en/of transport stand) is zo goed dat de kans op omvallen onmogelijk is | x
4.3 | De microscoop is zo goed als trillingsvrij verplaatsbaar en heeft een transportstand. | X
4.4 | De microscoop moet zijn uitgerust met zwenkbare, gesloten wielen die geschikt zijn voor gebruik op een harde ondergrond en een minimale levensduur van ten minste 10 jaar hebben. | X
4.5 | Alle wielen van de microscoop beschikken over een rem stand. | X
4.6 | De microscoop moet compact kunnen worden ingeklapt voor transport en wanneer deze niet in gebruik is. | X
4.7 | De voet van de microscoop mag niet verder uitsteken dan functioneel noodzakelijk is ten opzichte van de zuil van de microscoop. | X
4.8 | De microscoop staat onbeweeglijk bij ingeschakelde rem stand. | X
4.9 | De microscoop moet worden geleverd met een passende afdekhoes waarmee het systeem bij niet-gebruik stofvrij kan worden opgeborgen, bijvoorbeeld in de apparatuurberging. | X
4.10 | De microscoop beschikt over een autobalance functie. | X
4.11 | De microscoop beschikt over een drapefunctie die er voor zorgt dat de microscoophoes vacuüm wordt gezogen. Deze moet ervoor zorgen dat de hoes vacuümhoudend blijft. | X
4.12 | De microsoop beschikt over een goed passende microscoophoes (dekt minimaal helft arm af) die minimaal de lengte heeft om er voor te zorgen dat hoes goed vacuüm wordt gezogen. | X
4.13 | De microscoop wordt geleverd met een voetpedaal met minimaal de mogelijkheid voor het instellen van de zoom ( in- en uitzoomen) en het focussen. | X
4.14 | Gedurende de initiele looptijd van de initiële overeenkomst worden de prijzen van de disposables niet geindexeerd. | X
Specifieke functionele en technische eisen, ICT - Medische Techniek inhoudelijk |  | Eis
5.1 | Inschrijver biedt onderhoud aan conform de WIBAZ in verschillende vormen, te weten: - Preventief onderhoud – Inschrijver biedt jaarlijks preventief onderhoud aan in de vorm van een WIBAZ SSO-contract. Het format van de SSO-overeenkomst wordt door de Aanbestedende dienst als bijlage bij deze aanbesteding verstrekt (Bijlage L). Inschrijver dient dit format bij zijn Inschrijving ingevuld en ondertekend in te dienen. Na gunning zullen de nadere details en praktische invulling van het onderhoudscontract in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden afgestemd, met inachtneming van de uitgangspunten van het aangeboden SSO-contract. - Correctief onderhoud – Correctief onderhoud wordt uitgevoerd door Inschrijver op basis van een door Inschrijver uit te brengen offerte en na akkoord van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen in het onderhoudscontract. - Ondersteuning Medische Technologie UMCG – Inschrijver is bereid medewerkers van Medische Technologie UMCG zodanig op te leiden dat zij eerstelijns support en storingsdiagnose kunnen uitvoeren. Indien nodig kunnen deze medewerkers vervolgens opschalen naar een door Inschrijver aangewezen klinisch support specialist. | X
5.2 | Na de garantietermijn van 2 jaar zal in overleg het onderhoud plaatsvinden. Al het correctief onderhoud wat binnen de garantietermijn van 2 jaar wordt uitgevoerd is kosteloos voor het UMCG. | X
5.3 | Naast de keus uit mogelijke onderhoudscontracten biedt de Inschrijver de mogelijkheid voor het verzorgen van de benodigde scholing en opleiding aan twee UMCG medewerkers MT Medische Apparatuur voor het jaarlijks preventief en functioneel testen van de apparatuur. | X
5.4 | Het reinigen van de apparatuur na OK is uitgebreid beschreven in de Nederlandstalige handleiding. | X
5.5 | De microscoop moet gekoppeld kunnen worden met de geïnstalleerde beeldschermen in de huidige en toekomstige operatiekamers, en moet zowel 2D- als 3D-beeldsignalen kunnen uitsturen naar deze schermen. | X
5.6 | De microscoop beschikt over alle gangbare FHD en 4K video signalen om bekabeld met geïnstalleerde beeldschermen te kunnen koppelen. Benodigde signalen om dit te kunnen zijn: SDI 3G, SDI 12G, DVI, HDMI, DP. De benodigde kabels worden kostenloos meegeleverd | X
5.7 | De microscoop functioneert probleemloos binnen de huidige ICT Infrastructuur van het UMCG. Werken onder Windows 11, dataopslag binnen het UMCG Netwerk (geen externe cloudserver), mogelijkheid tot bedraad en onbedrade totgang tot UMCG Netwerk. | X
5.8 | De microscoop moet foutloos functioneren (geen interactie geven) in combinatie met gebruik van GSM, DECT, WIFI, C2000 en RFID (output binnen de EMC-norm). | X