## Voorblad
NA NvI1
Het testprotocol omvat de uitvoering van een aantal separate testen om meetgegevens te verzamelen over het energieverbruik van het aangeboden model ULT-vriezer. Alle aangeboden modellen vriezers worden getest in dezelfde ruimte en blootgesteld aan dezelfde omgevingscondities. Tijdens de testen worden de interne temperaturen gemonitord middels een meerpuntsmeting. Hiervoor worden een X-meting (9-punts) temperatuurprobes in de vriezer geplaatst volgens een vast schema, zie onderstaande illustratie Sensor Placement. Het stroomverbruik van de vriezer wordt gemeten. Tijdens de procedure zijn de temperatuurmetingen van het gebruikte meetsysteem leidend. Bij de metingen wordt tussen de ULT-vriezers en ten opzichte van de ruimte een gelijke afstand aangehouden. Tijdens uitvoeren van het testprotocol worden de volgende afzonderlijke testen uitgevoerd: T1) Verificatietesten (controle op een selectie van de knock-out eisen) In het PvE zijn knock-out eisen geformuleerd waar het aangeboden model ULT-vriezer aan moet voldoen. Wanneer het aangeboden model aan één of meerdere eisen niet voldoet wordt deze uitgesloten. De andere testen worden dan niet uitgevoerd. T2) Duurtest Het elektriciteitsverbruik (kWh)van de aangeboden ULT-vriezer wordt over een periode van drie aaneengesloten dagen gemeten, waarbij zowel de buiten- als binnendeuren van de (onbeladen) vriezer gesloten blijven. Het aantal kWh dat bij T72uur is gemeten, wordt meegenomen in de berekening van de Cost of Ownership. (Zie Cel D27) De test heeft als doel om een indruk te krijgen van het elektriciteitsverbruik tijdens langdurige opslag. T3) Intensieve gebruikstest Het elektriciteitsverbruik (kWh) wordt over een periode van 300 minuten bepaald waarbij buiten- en binnendeuren van de (onbeladen) ULT-vriezer 5 keer geopend worden, tot een hoek van 90graden. Het aantal kWh dat bij T300minuten is gemeten, wordt meegenomen in de berekening van de Cost of Ownership. (Zie Cel D38) De test heeft als doel om een indruk te krijgen van het elektriciteitsverbruik door benaderen van dagelijks gebruik van een ULT-vriezer. T4) Isolatie test Nadat de vriezer de insteltemperatuur van -80,0°C heeft bereikt wordt de vriezer uitgeschakeld en wordt gemeten hoe lang het duurt voordat de vriezers is opgewarmd tot -65,0°C. Deze test wordt uitgevoerd om een indicatie te krijgen van de isolatiewaarde van de vriezer en daarmee de tijd die beschikbaar is om bij een stroomonderbreking maatregelen te treffen totdat een gesloten ULT-vriezer de temperatuur van -65,0°C bereikt heeft. T5) Resultaat Testprotocol Het gemeten energieverbruik van de duurtest en de intensieve test wordt gebruikt in de Cost of Ownership-berekening waarbij het aandeel van de duurtest voor 80% en het aandeel van de intensieve test voor 20% meetelt. (Zie Cel D48, F48) Het totale energieverbruik in cel G48 is een optelsom van de waarden in cellen D50 en F50 en vormt het aantal kWh dat wordt gebruikt in de Cost of Ownership-berekening (cel C21 in Bijlage 6.0 Prijsopgaveformulier). Het gemeten resultaat van de isolatie test wordt gebruikt bij de puntentoekenning van Bijlage 5.1 Programma van Eisen & Wensen, W5.1. Het aantal punten wordt berekend met de volgende formule: Score = 100*(Tnieuw/Tmax).
Illustratie Sensor Placement

## Testprotocol
Leverancier:
Model:
Fabrikant:
Serienummer:
Startdatum:
Type meter:
Temperatuur locatie:
Locatie:
Nr. | Verificatie | Knock-out Eis (Bijlage 5.1) | Antwoord | Bevindingen & Opmerkingen
T1
T1.1 | De buitenmaat van de standaard ULT-vriezer bedraagt maximaal: 203 cm hoog, 120 cm breed en 100 cm diep (incl. de wielen, scharnieren, deurgreep en eventuele uitstekende onderdelen) | E 2.1 | Ja/Nee
T1.2 | De temperatuur van de meest afwijkende probe in de lege standaard ULT-vriezer wijkt, bij een instelling van -80,0ºC, zonder deuropeningen maximaal +5ºC of -5ºC, van de insteltemperatuur, in lucht af. | E 5.1 | Ja/Nee
T1.3 | Stabiliteit: De maximale afwijking t.o.v. de gemiddelde temperatuurwaarden van elke probe, bepaald over een aaneengesloten periode van 24 uur, mag niet groter zijn dan 2,0°C boven en onder dat gemiddelde. | E 5.2 | Ja/Nee
T1.4 | Uniformiteit: Het temperatuurverschil tussen de warmste en koudste probe bedraagt maximaal 10ºC in lucht, in een lege standaard ULT-vriezer, ingesteld op -80,0ºC, zonder dat de deur wordt geopend. | E 5.3 | Ja/Nee
T1.5 | De standaard ULT-vriezer (niet beladen) doet er maximaal 8 uur over om op temperatuur te komen van omgevingstemperatuur 20,0-25,0ºC naar een insteltemperatuur van -80,0ºC. Binnen de gestelde marges van E5.1 | E 5.4 | Ja/Nee
T1.6 | Maximale energieverbruik bij een lege ULT-vriezer met een insteltemperatuur van -80,0ºC en een omgevingstemperatuur van 20,0-25,0ºC is 4,5 kWh/L (inhoud)/jaar. Berekening: kWh/L/jr= kWhDuurtest (Cel D27)/3*365,25/aantal L | E 7.2 | Ja/Nee
Nr. | Duurtest (niet beladen) | Tijd in uren en aantal kWh | Opmerkingen | Score
T2 |  |  |  | 80%
T2.1 | Bij deze test wordt geprobeerd het elektriciteitsverbruik tijdens langdurige opslag binnen de ULT-vriezers in de UMC’s te benaderen. Het elektriciteitsverbruik (kWh) wordt over een periode van drie aaneengesloten dagen gemeten, waarbij zowel de buiten- als binnendeuren van de ULT-vriezer gesloten blijven. | T0uur=
T24uur=
T48uur=
T72uur=
| Totaal aantal kWh in 72 uur | 0
T2.1.2 | Stappenplan: • Noteer alle gegevens van de vriezers. • De metingen worden gestart tenminste 24 uur nadat de temperatuur in de vriezer de insteltemperatuur van -80,0⁰C op de display heeft bereikt. (binnen de marges van E5.1) • Meet het elektriciteitsverbruik over 3 dagen (72 uur) • Noteer voor elk tijdsindicatie het aantal kWh • Noteer de gegevens van de elektriciteitsmeter inclusief de meterstand (kWh)
Nr. | Intensieve test (niet beladen) | Tijd in minuten en aantal kWh | Opmerkingen | Score
T3 |  |  |  | 20%
T3.1 | Bij deze test wordt geprobeerd het elektriciteitsverbruik van de ULT-vriezers tijdens dagelijks gebruik in de UMC’s te benaderen. Het elektriciteitsverbruik (kWh) wordt over een periode van 300 minuten bepaald waarbij buiten- en binnendeuren van de ULT-vriezer 5 keer geopend worden. | T0minuten=
T60minuten=
T120minuten=
T180minuten=
T240minuten=
T300minuten=
| Totaal aantal kWh in 300 minuten | 0
T3.1.1 | Stappenplan: • De metingen worden gestart tenminste 2 uur nadat de temperatuur in de vriezer volgens de insteltemperatuur -80,0⁰C op de display heeft bereikt. (Binnen de marges van E5.1) • Meet het elektriciteitsverbruik over 300 minuten (5 uur) • Noteer voor elke tijdsindicatie het aantal kWh • Noteer de gegevens van de elektriciteitsmeter inclusief de meterstand (kWh) • Open de buiten- en alle binnendeuren onder een hoek van 90graden, van de ULT-vriezer en sluit deze weer na 90 seconden • Deze procedure wordt na 60 minuten herhaald • In totaal worden de deuren 5 keer geopend binnen 300 minuten
Nr. | Isolatie test (niet beladen) | Tijd in minuten | Maximale score | Score PvEW
T4 |  |  |  | W5.1
T4.1 | Deze test wordt uitgevoerd om een indicatie te krijgen van de isolatiewaarde van de vriezer en daarmee de tijd die beschikbaar is om bij een stroomonderbreking maatregelen te treffen totdat een gesloten ULT-vriezer de temperatuur van -65,0°C bereikt heeft. |  | Score = 100*(Tnieuw/Tmax)
T4.1.1 | Stappenplan: • Noteer de datum en tijd • Verzegel de deuren van de vriezers. • Schakel de vriezer uit wanneer de insteltemperatuur van -80,0°C op de display is bereikt. (Binnen de marges van E5.1) • Bepaal de tijd in minuten totdat de temperatuur is gestegen tot -65,0ºC (Tnieuw) • Tmax is de langste tijd die een ULT-vriezer in de testfase, ongeacht het fabrikaat, nodig heeft om tot -65,0ºC te komen.
Nr. | Resultaat Testprotocol (Prijzenblad Cost of Ownership) | T2 Duurtest (niet beladen) | T3 Intensieve test (niet beladen) | Score
T5 |  | 80% | 20% | 100%
T5.1 | Aantal kWh per dag | 0 | 0 | 0