## Blad1
Pakket van eisen/wensen: Vervanging van MoFlo Astrios cell-sorter
| Technische eisen/wensen | Opmerkingen/Toelichtingen van Leverancier | eis/wens
1 | Het systeem maakt gebruik van jet-in-air droplet-based sorting technologie. |  | eis
2 | Het systeem ondersteunt minimaal 6 gelijktijdige sorteeruitgangen (6-way sorting) in 5 mL FACS buizen. |  | eis
3 | Het systeem behaalt een sorting snelheid van 70.000 events per seconde. |  | eis
4 | Het systeem ondersteunt detectie met minimaal 5 lasers inclusief UV-laser. |  | eis
5 | Het systeem ondersteunt flexibele nozzleformaten (70–200 µm). |  | eis
6 | Het systeem ondersteunt zowel bulk sorting als single-cell sorting. |  | eis
7 | Het systeem ondersteunt geautomatiseerde sorting in 96- en 384-well platen. |  | eis
8 | Het systeem beschikt over geïntegreerde biocontainment (Class II BSC-equivalent). |  | eis
9 | Het systeem biedt gebruiksvriendelijke software voor acquisitie en analyse. |  | eis
10 | Het systeem wordt geleverd inclusief installatie, PC, alle type nozzels, training en 4 jaar onderhoud. |  | eis
11 | De software taal is in het Engels en/of Nederlands. |  | eis
12 | Het systeem ondersteunt 4 gelijktijdige sorteeruitgangen in 96- en 384-well platen. |  | wens
13 | Er is een Nederlandse handleiding van de software beschikbaar. |  | wens
14 | Het systeem minimaliseert stress op cellen en behoudt celviabiliteit. |  | wens
Acceptatie criteria / Functionele eis
1 | Het systeem moet aantoonbaar geschikt zijn voor ultra high-throughput sorting (70.000 events/seconde) van grote aantallen cellen in korte tijd. |  | eis
2 | Het systeem moet aantoonbaar een sorteerzuiverheid (purity) van ≥99% en een recovery van ≥80% behalen bij een sorteersnelheid van 25.000 events per seconde. |  | eis
3 | Het systeem moet aantoonbaar geschikt zijn voor downstream toepassingen waarbij behoud van celviabiliteit en celfunctie essentieel is. |  | eis
4 | Het systeem moet voorzien zijn van automatische opstart- en kalibratiefuncties, zodat het instrument met minimale gebruikersinteractie operationeel is. |  | eis
5 | Cross-contaminatie tussen gesorteerde populaties en tussen opeenvolgende monsters moet worden voorkomen. |  | eis
6 | Het gehele sorteerproces, van monsterinvoer tot sortering in buizen of platen, moet volledig gecontroleerd en reproduceerbaar zijn. |  | eis
7 | Het systeem moet temperatuurcontrole bieden van 4 °C tot 37 °C voor alle relevante media. |  | eis
8 | Het systeem beschikt over spatially separated lasers. |  | eis
9 | Na installatie wordt door het UMCG een acceptatievalidatie uitgevoerd op basis van afgesproken prestatiespecificaties. |  | eis
10 | Training van minimaal 3 gebruikers is bij prijs inbegrepen. |  | eis
11 | De totale aanschafprijs voor het volledige systeem, inclusief alle nozzles, software, biosafety cabinet, computer, training en 4 jaar onderhoud, bedraagt maximaal €600.000 inclusief btw. |  | eis
12 | Het aangeboden systeem dient fabrieksnieuw te zijn en mag geen refurbished, gereviseerd, gebruikt of demonstratiemodel betreffen. |  | eis
13 | Software-upgrades en updates dienen gedurende de contractperiode zonder extra kosten beschikbaar te zijn en volledig inbegrepen te zijn in de totale inschrijfprijs. |  | eis
14 | Het systeem biedt directe sorteermogelijkheden naar 10x Genomics-chips |  | wens
15 | Het systeem is modulair uitbreidbaar, zodat in de toekomst aanvullende lasers en/of detectoren kunnen worden geintegreerd zonder ingrijpende aanpassingen aan het systeem |  | wens
Onderhoud en service
1 | Er vindt 2 keer per jaar preventief kosteloos onderhoud plaats. |  | eis
2 | Bij uitval van het systeem op werkdagen moet er maximaal binnen 48 uur respons zijn. Indien nodig moet er maximaal binnen 72 uur assistentie op het lab zijn. |  | eis
3 | Er dient een onderhoudscontract, waarin alle kosten voor het normale jaarlijkse preventieve onderhoud zijn beschreven en de kosten zijn vermeld, te worden aangeboden (contractkosten, uurtarieven voor eventuele correctief onderhoud alsmede eventuele reiskosten dienen hierbij te worden vermeld). De duur van de garantie dient expliciet vermeld te worden. |  | eis
4 | De mogelijkheden van onlinehulp in geval van problemen met de apparatuur moeten worden aangegeven. |  | wens
5 | Bij onderdelen /betrokkenheid van meerdere firma's in 1 apparaat: gezamenlijk/rechtstreeks overleg/communicatie en oplossen van storingen/problemen. |  | wens
Naam:
Functie:
Onderneming:
Plaats en datum: