## Bijlage 1a) PvE
BIJLAGE 1a - PROGRAMMA VAN EISEN DNA Isolatie
Waardering: |  | Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere (uitsluit-) knock-out (KO-) criteria op dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt in deze Europese Aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op.
Uitleg: |  | De inschrijver dient per eis uitsluitend “Ja” of “Nee” in te vullen. Het toevoegen van toelichtingen, opmerkingen of aanvullende teksten per eis is niet toegestaan en wordt niet meegenomen in de beoordeling. Indien voor een eis bewijsstukken worden verlangd, dienen deze afzonderlijk en conform de instructies te worden aangeleverd. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
REF | Categorie | Omschrijving | KO | Voldoet Ja/Nee? invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan | Bewijsvoering, documentatie aan te leveren bij inschrijving
Wettelijke eisen
1 |  | De aangeboden apparatuur en/of het platform dient, voor zover dit kwalificeert als een in-vitro diagnostisch medisch hulpmiddel of accessoire in de zin van Verordening (EU) 2017/746 (IVDR), te voldoen aan deze verordening en te beschikken over een geldige CE-markering overeenkomstig de IVDR. Indien (onderdelen van) de apparatuur of het platform niet (volledig) onder de reikwijdte van de IVDR vallen, dient de inschrijver aan te tonen dat deze: het product voldoet aan de CE- IVD, rechtmatig in de Europese Unie in de handel mogen worden gebracht en gebruikt, en geschikt zijn voor toepassing binnen een klinisch diagnostische (in-vitro diagnostische) laboratoriumworkflow. De inschrijver dient inzicht te geven in de status van het aangeboden systeem en, indien van toepassing, de planning richting volledige IVDR-conformiteit. | KO | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
2 |  | De leverancier beschikt over een ISO 9001-certificering of een vergelijkbaar kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee wordt aangetoond dat alle processen rondom de levering, installatie en service van de systemen voldoen aan internationaal erkende kwaliteitsnormen. | KO | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
Uitvoering van het platform
3 |  | De leverancier levert twee identieke systemen met een minimale capaciteit van 24 samples per isolatie inclusief alle benodigde hardware (PC en toebehoren) | KO | door inschrijver in te vullen
4 |  | Het systeem is compatibel met verschillende isolatiechemieen gebaseerd op magnetische bead en kan deze verwerken ongeacht het merk van de betreffende chemie | KO | door inschrijver in te vullen
5 |  | De volledige configuratie wordt geleverd op een verrijdbare tafel met remmen voor een stabiele opstelling. (1 configuratie per tafel) | KO | door inschrijver in te vullen
6 |  | De maximale afmetingen van het ysteem zijn 200 x 95 x 200 cm (l x d x h) (Met deze afmetingen zijn de systemen compact genoeg om naast elkaar in kamer Ee 2008 te passen) | KO | door inschrijver in te vullen
7 |  | De leverancier heeft binnen een klinisch genetisch centrum, gezien de kritieke aard van prenatale diagnostiek, aantoonbare ervaring op het gebied van geautomatiseerde DNA-isolatiesystemen. | KO | door inschrijver in te vullen
8 |  | De configuratie dient voorzien te zijn van een extractiemodule om DNA en RNA isolaties volledig geautomatiseerd uit te voeren. Volledig geautomatiseerd is vanaf het moment dat de samples op het deck staan tot en met voltooiing van het elutieproces. | KO | door inschrijver in te vullen
9 |  | Na een evaluatieperiode van een kwartaal (opdrachtnemers apparatuur, chemie en opdrachtnemer) stellen we definitief vast hoeveel aantal isolaties in de praktijk wordt gerealiseerd. Hierbij is rekening gehouden met eventueel bufferverlies door dood volume of het spoelen van dispenserslangen om luchtbellen te verwijderen. Bij meer gebruik van bepaalde buffers moet dat gecompenseerd/aangepast worden=> Als de hoeveelheid door de leverancier aangegeven isolaties niet gehaald wordt, worden de betreffende reagentia door de leverancier kosteloos aangevuld = voor en na proefperiode/evaluatie. (door de opdrachtnemer voor chemie) | KO | door inschrijver in te vullen
10 |  | Voor een optimale veiligheid en bescherming tegen stof en spatgevaar bevindt het systeem zich in een gesloten omgeving. De configuratie is voorzien van een geïntegreerde omkasting die tijdens het isolatieproces volledig kan worden afgesloten. (1 omkansting per configuratie) | KO | door inschrijver in te vullen
11 |  | De systemen hebben geintegreerde scanners voor: 2D barcodescan voor materiaalbuis/bron (primaire buis) en flatbedscanner voor 2D barcodescan onderkant FluidX 0.9ml Internal Thread, Next-Gen Dual-Coded Tube (66-62321) (elutiebuis) | KO | door inschrijver in te vullen
12 |  | Het systeem dient voorzien te zijn van de mogelijkheid om een 96-wells SBS-format, gevuld met FluidX 0.9ml Internal Thread, Next-Gen Dual-Coded Tube (66-62321) buisjes, te kunnen plaatsen. | KO | door inschrijver in te vullen
13 |  | Set up van het systeem moet ervoor zorgen dat cross-contaminatie van samples uitgesloten is of beperkt tot max. 0.1 % | KO | door inschrijver in te vullen
14 |  | Voor de verschillende typen materiaalbuizen binnen KLGN zijn specifieke houders vereist. De materiaalhouders moeten geschikt zijn voor : 15 ml buis met conische bodem, 5 (Ø13mm x h 75mm),7 (Ø13mm x h 100mm) en 10 (Ø16mm x h 100mm) ml bloedbuisen 2.0 ml Eppendorf safelock buizen (met voorbewerkte samples zoals: weefsel lysaat, swaps en Dry Blood Spots) | KO | door inschrijver in te vullen
15 |  | Het systeem kan sample volumes verwerken van minimaal 50 ul en maximaal 500 ul. | KO | door inschrijver in te vullen | Aantonen door leverancier
16 |  | Het systeem dient geschikt te zijn om RNA te isoleren uit ca 1 miljoen cellen (350 ul fibroblasten lysaat). | KO | door inschrijver in te vullen | Aantonen door leverancier
17 |  | Voor RNA isolatie dient er een koelblok, 4 °C, aanwezig te zijn voor een SBS96 rek voor FluidX 0.9ml Internal Thread, Next-Gen Dual-Coded Tube (66-62321) buisjes. | KO | door inschrijver in te vullen
18 |  | Om ongekweekt vlokkenmateriaal, onvolledig gelyseerde weefsels en visceus materiaal probleemloos te verwerken, maakt het systeem gebruik van wide-bore pipetpunten of vergelijkbare punten die met dit materiaal om kunnen gaan. Dit voorkomt foutmeldingen door klontvorming en garandeert dat het volledige monster in de lysis-well terechtkomt zonder achter te blijven in de buis of het pipetteerkanaal. | KO | door inschrijver in te vullen | Aantonen door leverancier
19 |  | Het systeem beschikt over clot detection; bij detectie van een klont moet het proces continuïteit waarborgen, zodat de run niet voortijdig wordt afgebroken. | KO | door inschrijver in te vullen | Aantonen door leverancier
20 |  | De extractiemodule moet onafhankelijk van het pipetteergedeelte kunnen functioneren. Mocht het pipetteersysteem door een storing vastlopen, dan moet het mogelijk zijn om de isolatie handmatig te starten of alsnog af te ronden. Deze mechanische en softwarematige scheiding waarborgt de veiligheid van kostbaar materiaal, zoals vruchtwatermonsters, zelfs bij onvoorziene systeemfouten | KO | door inschrijver in te vullen
21 |  | De volledige implementatie van beide systemen wordt binnen een termijn van vier maanden na levering afgerond. | KO | door inschrijver in te vullen | Implementatieplan inclusief tijdlijn van max 800 woorden
Bediening, display en user interface
21 |  | Tekst op het bedieningspaneel of in de display is in de Nederlandse of Engelse taal. | KO | door inschrijver in te vullen
22 |  | Op de display is het verloop van het isolatie proces te volgen door middel van een timer met hoe lang de isolatie nog duurt en een weergave bij welke stap het isolatie process op dat moment is. | KO | door inschrijver in te vullen
23 |  | Import werklijst in .xlsx format vanuit LIMS naar de robot. | KO | door inschrijver in te vullen
24 |  | Mocht een barcode op een materiaalbuis niet in één keer worden herkend, dan biedt het systeem de optie voor een handmatige re-scan. Hierdoor kan de fout direct worden hersteld, zodat de juiste koppeling tussen de bronbuis en het isolatieproces gewaarborgd blijft. | KO | door inschrijver in te vullen
25 |  | Het systeem geeft d.m.v. een tekstueel bericht op de display aan op welke positie de bronbuis of elutiebuis ( FluidX 0.9ml Internal Thread, Next-Gen Dual-Coded Tube (66-62321)) niet goed gescand is. | KO | door inschrijver in te vullen
26 |  | Wanneer het systeem een barcode scant die niet in de werklijst voorkomt, volgt er direct een foutmelding via tekstueel bericht op de display. De gebruiker kan dan beslissen of het systeem dit specifieke monster moet overslaan, zodat de rest van het isolatieproces ongehinderd kan doorgaan | KO | door inschrijver in te vullen
27 |  | Bij een storing in het proces, zoals een hardware-crash, geeft de configuratie direct een notificatie. Deze duidelijke tekstmelding stelt de gebruiker in staat om direct in te grijpen en de status van de run te controleren. | KO | door inschrijver in te vullen
28 |  | Als het proces stopt naar aanleiding van een foutmelding/error/crash e.d., moet het proces ten aller tijden vanaf datzelfde punt kunnen worden hervat. | KO | door inschrijver in te vullen
29 |  | Samenvattend rapport van foutmeldingen, storingen en handmatig ingrijpen nadat het proces voltooid is | KO | door inschrijver in te vullen
Technisch onderhoud, service en reparatie
30 |  | Bij een storing garandeert de leverancier dat er binnen drie werkdagen (72 uur) na de eerste melding fysiek een monteur aanwezig is om het probleem te verhelpen. Deze responstijd is essentieel om de uitvaltijd van de systemen tot een minimum te beperken | KO | door inschrijver in te vullen
31 |  | De leverancier garandeert per systeem een minimale uptime van 95% per kalenderjaar. Dit betekent dat het systeem maximaal 13 werkdagen per jaar buiten gebruik mag zijn voor ongepland onderhoud of reparaties. Deze hoge beschikbaarheid is cruciaal om de continuïteit van onze diagnostische productie te waarborgen. | KO | door inschrijver in te vullen
32 |  | Na elke preventieve of correctieve onderhoudsbeurt ontvangen we binnen één werkdag een digitale, gedetailleerde checklist van de werkzaamheden, inclusief alle metingen en kalibratiegegevens. De servicebon, voorzien van een duidelijke omschrijving van de verrichte werkzaamheden en de tijdverantwoording, dient direct na afronding van het onderhoud beschikbaar te zijn | KO | door inschrijver in te vullen
33 |  | Na afloop van de garantieperiode dient de inschrijver een all-in overeenkomst aan te bieden waarin ten minste twee keer per jaar preventief onderhoud is opgenomen, evenals afspraken over het vervangen van onderdelen van het systeem. | KO | door inschrijver in te vullen
34 |  | De mondelinge communicatie met betrekking tot levering en ondersteuning – inclusief applicatiebeheer, technische support en ICT-analyse – vindt plaats in de Nederlandse of Engelse taal. De leverancier garandeert dat deskundige aanspreekpunten in een van deze talen beschikbaar zijn om een soepele samenwerking en snelle probleemoplossing te waarborgen. | KO | door inschrijver in te vullen
35 |  | Na de installatie voert de inschrijver een volledige vrijgave-run en systeemcheck uit in de vorm van een Site Acceptance Test (SAT). De succesvolle afronding hiervan wordt door beide partijen formeel bevestigd middels ondertekening, waarna het systeem officieel wordt overgedragen voor gebruik. | KO | door inschrijver in te vullen
Documentatie
36 |  | Het digitale volledige technische manual is doorzoekbaar (Windows Sneltoets CRTL-F). | KO | door inschrijver in te vullen
Levertermijn en logistiek
37 |  | De leverancier verzorgt een kosteloze training voor ten minste drie medewerkers, zodat zij volledig zelfstandig met de systemen kunnen werken. Deze gebruikersopleiding waarborgt dat onze analisten over de noodzakelijke expertise beschikken om de configuratie optimaal te bedienen, protocollen te beheren en eerstelijnsstoringen op te lossen. | KO | door inschrijver in te vullen
38 |  | De leverancier hanteert een proactief informatiebeleid en informeert de opdrachtgever direct over eventuele wijzigingen in de leveringstermijnen van apparatuur. Deze tijdige communicatie is cruciaal voor de voorraadbeheersing en stelt het laboratorium in staat om de continuïteit van de diagnostische processen te allen tijde te waarborgen | KO | door inschrijver in te vullen
Communicatie
39 |  | Gedurende de looptijd van de implementatie (4 maanden) vindt er elke maand een voortgangsoverleg plaats tussen het Erasmus MC en de leverancier via Microsoft Teams of live op locatie. De opdrachtnemer draagt zorg voor de verslaglegging van dit overleg en stuurt binnen vijf werkdagen een digitale versie van het verslag naar de vaste contactpersoon bij het Erasmus MC. | KO | door inschrijver in te vullen
ICT
40 |  | De leverancier communiceert alle beschikbare software-upgrades en updates voor zowel de besturingssoftware als de aanwezige PC-applicaties direct en proactief met het Erasmus MC. Het uitvoeren van noodzakelijke updates vindt altijd in overleg plaats, op een met het laboratorium afgestemd moment. De opdrachtnemer zal Windows updates een keer per maand zelf uitvoeren. | KO | door inschrijver in te vullen
41 |  | De inschrijver gaat akkoord met de aansluitvoorwaarden Erasmus MC netwerk in bijlage 11. | KO | door inschrijver in te vullen
Inkoop
42 |  | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en de inschrijver ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat de inschrijver nu een Inschrijving mag uitbrengen. | KO | door inschrijver in te vullen
43 |  | De inschrijver gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in bijbehorend Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen. | KO | door inschrijver in te vullen
44 |  | De inschrijver gaat akkoord met de overeenkomsten en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welke als bijlagen zijn toegevoegd aan de Offerteleidraad. | KO | door inschrijver in te vullen
45 |  | De bepalingen van de overeenkomsten zoals opgenomen in de bijlagen bij de Offerteleidraad zullen prevaleren. Voor situaties waarin de bepalingen van deze (raam)overeenkomsten niet voorzien, zijn de NFU Algemene Inkoopvoorwaarden, versie mei 2024, van toepassing. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn als bijlage 9 bijgevoegd. | KO | door inschrijver in te vullen
46 |  | De inschrijver accepteert de toepasselijkheid van de NFU inkoopvoorwaarden onder nadrukkelijke uitsluiting van uw eigen algemene voorwaarden. | KO | door inschrijver in te vullen
47 |  | De uiteindelijke overeenkomsten resulterend uit deze Offerteleidraad zullen het resultaat zijn van alle verstrekte informatie en documentatie. De inschrijver garandeert dat zijn organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het Programma van Eisen en Wensen zoals gesteld in deze Offerteleidraad. | KO | door inschrijver in te vullen
48 |  | Van elke substantiële wijziging in de situatie van de inschrijver, om te kunnen voldoen aan deze eisen, dient Erasmus MC onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. | KO | door inschrijver in te vullen
49 |  | De inschrijver verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de (concept-) koopovereenkomst en bijbehorende voorwaarden geldend voor deze opdracht en geeft door middel van indiening van dit PvE aan dat Inschrijver akkoord gaat met de hierin genoemde contractconditities. | KO | door inschrijver in te vullen
50 |  | Hierbij verklaart de inschrijver borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Inschrijver is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor het Erasmus MC. | KO | door inschrijver in te vullen
51 |  | De inschrijver heeft het prijzenblad zoals opgenomen in bijlage 08 volledig ingevuld en bij de aanbieding gevoegd. | KO | door inschrijver in te vullen
52 |  | Inschrijvers dienen zich akkoord te verklaren met de WIBAZ-voorwaarden zoals opgenomen in bijlage 10. Bijlage 10 (WIBAZ) dient door de inschrijver volledig te worden ingevuld en na voorlopige gunning te worden ingediend, vóór definitieve opdrachtverlening. De ingevulde WIBAZ-voorwaarden maken na goedkeuring door Opdrachtgever integraal onderdeel uit van de overeenkomst. | KO | door inschrijver in te vullen
53 |  | De Opdrachtnemer de prijzen voor onderhoud en tips eenmaal per jaar aanpassen. De prijsaanpassing is uitsluitend toegestaan op basis van het door de NZa vastgestelde indexcijfer. De prijsaanpassing is gemaximeerd tot het NZa indexcijfer, met een absoluut plafond van 3% per jaar. Indien het NZa-indexcijfer hoger is dan 3%, geldt het maximum van 3%. Prijswijzigingen dienen vooraf schriftelijk te worden gemotiveerd en ter goedkeuring aan Opdrachtgever te worden voorgelegd. | KO | door inschrijver in te vullen
Naam leverancier:
Rechtsgeldige ondertekening:

## Bijlage 1b) PvW
BIJLAGE 1b - PROGRAMMA VAN WENSEN Bindingsanalyse Erasmus MC (Diagnostisch Laboratorium Endocrinoologie)
Waardering: |  | Het subgunningcriterium "Programma van Wensen" levert maximaal 60 punten op.
Uitleg: |  | De naar oordeel van het Erasmus MC meest kritische aspecten voor de DNA isolatie , zijn hieronder als Programma van Wensen opgenomen. Voor de wensen wordt Inschrijver gevraagd aan te geven of er aan wordt voldaan op het moment van Inschrijven en is geleverd in het te beoordelen systeem. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen. De opdrachtnemer vraagt niet om een toelichting per wens.
REF | Categorie | Omschrijving | score | Voldoet Ja/nee Invullen met alleen ja of nee; niet invullen is niet toegestaan | Score toegekend door Erasmus MC - niet door inschrijver in te vullen
Hardware
1 |  | Voor een optimale workflow laadt het systeem de primaire buizen automatisch, wat een gelijkmatige en foutloze barcodescan garandeert. | 6 | door inschrijver in te vullen
2 |  | Het isolatieproces maakt gebruik van een geavanceerde resuspensietechnologie met roterende magnetische staafjes. | 8 | door inschrijver in te vullen
3 |  | Het systeem biedt de flexibiliteit om binnen één isolatierun minimaal twee verschillende elutievolumes in te stellen. | 6 | door inschrijver in te vullen
4 |  | Het systeem is in staat om materiaal direct te pipetteren uit de volgende buistypen, waaronder de BD Microtainer K2EDTA, en de BD Microtainer MAP K2EDTA . | 6 | door inschrijver in te vullen
5 maximaal te behalen punten 3 |  | De doorlooptijd voor het volledige DNA-isolatieproces op het systeem bedraagt maximaal 71 tot 80 minuten. | 1 | door inschrijver in te vullen
|  | De doorlooptijd voor het volledige DNA-isolatieproces op het systeem bedraagt maximaal 61 tot 70 minuten. | 2 | door inschrijver in te vullen
|  | De doorlooptijd voor het volledige DNA-isolatieproces op het systeem bedraagt maximaal 60 minuten. | 3 | door inschrijver in te vullen
6 maximaal te behalen punten 3 |  | De doorlooptijd voor het volledige RNA-isolatieproces op het systeem bedraagt maximaal 71 tot 90 minuten. | 1 | door inschrijver in te vullen
|  | De doorlooptijd voor het volledige RNA-isolatieproces op het systeem bedraagt maximaal 51 tot 70 minuten. | 2 | door inschrijver in te vullen
|  | De doorlooptijd voor het volledige RNA-isolatieproces op het systeem bedraagt maximaal 50 minuten. | 3 | door inschrijver in te vullen
7 |  | Het systeem is geschikt voor de isolatie van RNA uit PAXgene-bloedmonsters met een volume van circa 7 ml (bestaande uit 5 ml stabilisator en 2 ml bloed). | 2 | door inschrijver in te vullen
8 |  | Het systeem biedt de mogelijkheid om een DNA-concentratiemeting uit te voeren op basis van de Picogreen-methode.Deze toepassing is geintegreerd in het isolatiesysteem. | 6 | door inschrijver in te vullen
9 |  | Voor een optimaal en reproduceerbaar proces wordt het uitvullen van de reagentia uitgevoerd door een geïntegreerde, automatische dispense-unit. | 8 | door inschrijver in te vullen
10 |  | De configuratie biedt de flexibiliteit om, naast de standaardprocedures, een specifiek protocol uit te voeren voor DNA-isolaties uit 1 ml bloed. | 1 | door inschrijver in te vullen
Software
11 |  | De isolatieprotocollen bieden de vrijheid om door eigen, intern opgeleide analisten te worden aangepast in overleg met de opdrachtnemer. | 3 | door inschrijver in te vullen
Onderhoud
12 |  | De configuratie dient de mogelijkheid te bieden voor ondersteuning door middel van Remote Access. Dit stelt geautoriseerde gebruikers of de leverancier in staat om op afstand logbestanden op te halen, de systeemstatus te monitoren of softwarematige ondersteuning te bieden bij storingen. | 1 | door inschrijver in te vullen
13 |  | De leverancier garandeert dat noodzakelijke reserveonderdelen binnen 72 uur beschikbaar en op locatie zijn om herstelwerkzaamheden direct uit te voeren. Daarnaast dient de leverancier de langdurige beschikbaarheid van alle essentiële onderdelen te waarborgen, zodat de systemen gedurende de gehele contractlooptijd operationeel blijven. | 3 | door inschrijver in te vullen
14 |  | Bij een storing garandeert de leverancier dat er binnen 48 uur na de eerste melding fysiek een monteur op locatie aanwezig is om het probleem te verhelpen. | 2 | door inschrijver in te vullen
15 |  | De leverancier garandeert een optimale bereikbaarheid voor technische ondersteuning en advies tijdens reguliere kantooruren. Gedurende deze tijden is een deskundige helpdesk direct beschikbaar om vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden bij procesmatige of technische uitdagingen | 1 | door inschrijver in te vullen
IT
16 |  | Bij een netwerkonderbreking of het verlies van connectiviteit met het LIMS garandeert de software dat alle procesdata minimaal 12 uur lokaal gebufferd wordt. Zodra de verbinding hersteld is, vindt de synchronisatie automatisch plaats, | 1 | door inschrijver in te vullen
|  | Puntentotaal | 60
Naam leverancier:
Rechtsgeldige ondertekening: