## Bijlage 1a) PvE
BIJLAGE 1a - PROGRAMMA VAN EISEN Chemie
Waardering: |  | Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere (uitsluit-) knock-out (KO-) criteria op dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt in deze Europese Aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op.
Uitleg: |  | De inschrijver dient per eis uitsluitend “Ja” of “Nee” in te vullen. Het toevoegen van toelichtingen, opmerkingen of aanvullende teksten per eis is niet toegestaan en wordt niet meegenomen in de beoordeling. Indien voor een eis bewijsstukken worden verlangd, dienen deze afzonderlijk en conform de instructies te worden aangeleverd. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
REF | Categorie | Omschrijving | KO | Voldoet Ja/Nee? invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan | Bewijsvoering, documentatie aan te leveren bij inschrijving
Wettelijke eisen
1 |  | Voor alle aangeboden componenten gelden de volgende minimale eisen: a) Technische geschiktheid, interoperabiliteit en verenigbaarheid Het aangeboden component is aantoonbaar geschikt voor de beoogde functie binnen het beschreven totaalsysteem. Het component dient: interoperabel te zijn in de zin van de IVDR, waaronder het kunnen uitwisselen en gebruiken van informatie en het kunnen samenwerken met andere systemen en componenten binnen de beoogde configuratie, en verenigbaar te zijn in de zin van de IVDR, waaronder het kunnen functioneren in combinatie met andere hulpmiddelen zonder dat aanpassing of wijziging van het component of andere onderdelen noodzakelijk is, en zonder verlies van prestaties of het optreden van interferentie. Inschrijver verklaart en onderbouwt dat het component voldoet aan bovenstaande eisen en verstrekt hiervoor, waar relevant, technische specificaties of bewijsstukken. b) Conformiteit en functionele eisen Inschrijver verklaart dat het aangeboden component voldoet aan de functionele en technische eisen zoals opgenomen in dit Programma van Eisen, voor zover deze betrekking hebben op het component zelf. Deze beoordeling staat los van eventuele systeemintegratie en heeft betrekking op de prestaties, veiligheid en beoogde toepassing van het component. c) Technische documentatie Inschrijver verstrekt technische documentatie conform de relevante vereisten van de EU IVDR (In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation 2017/746), voor zover deze betrekking heeft op het aangeboden component. Deze documentatie dient voldoende informatie te bevatten om de aanbestedende dienst in staat te stellen de integratie en systeembeoordeling uit te voeren binnen de context van het totaalsysteem. d) Medewerking aan systeemintegratie Inschrijver verleent redelijke medewerking aan de integratie, validatie en conformiteitsbeoordeling van het totaalsysteem waarin het component zal worden toegepast. Hieronder valt het beschikbaar stellen van relevante technische informatie, testgegevens en ondersteuning die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de systeemintegratie | KO | door inschrijver in te vullen
2 |  | De leverancier beschikt over een ISO 9001-certificering of een vergelijkbaar kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee wordt aangetoond dat alle processen rondom de levering, installatie en service van de systemen voldoen aan internationaal erkende kwaliteitsnormen. | KO | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
Uitvoering van de isolatiekit
3 |  | De chemie dient volledig geïntegreerd te zijn met de extractiemodule. | KO | door inschrijver in te vullen
4 |  | De chemie dient te opereren op basis van magnetische beads-technologie. | KO | door inschrijver in te vullen
5 |  | De DNA-extractiechemie is compatibel met verschillende geautomatiseerde DNA-isolatieapparaten en kan worden toegepast ongeacht het merk of type apparaat. | KO | door inschrijver in te vullen
6 |  | De totale doorlooptijd van de DNA-isolatie bedraagt maximaal 90 minuten. Deze tijdspanne start op het moment dat de monsters op het deck worden geplaatst en eindigt bij de voltooiing van het elutieproces. | KO | door inschrijver in te vullen
7 |  | Na een evaluatieperiode van een kwartaal (opdrachtnemers apparatuur, chemie en opdrachtnemer) stellen we definitief vast hoeveel aantal isolaties in de praktijk wordt gerealiseerd. Hierbij is rekening gehouden met eventueel bufferverlies door dood volume of het spoelen van dispenserslangen om luchtbellen te verwijderen. Bij meer gebruik van bepaalde buffers moet dat gecompenseerd/aangepast worden=> Als de hoeveelheid door de leverancier aangegeven isolaties niet gehaald wordt, worden de betreffende reagentia door de leverancier kosteloos aangevuld = voor en na proefperiode/evaluatie. (door de opdrachtnemer voor chemie) | KO | door inschrijver in te vullen
8 |  | De leverancier levert een universele DNA- isolatiekit die geschikt is voor DNA-isolatie uit bloed gekweekte cellen, ongekweekte cellen, bloed , weefsels en dry-blood-spots. | KO | door inschrijver in te vullen
9 |  | Het DNA wordt altijd efficiënt geëxtraheerd en geëlueerd in Low TE (10 mM Tris, 0,1 mM EDTA) | KO | door inschrijver in te vullen
10 |  | De leverancier heeft aantoonbare ervaring met DNA-isolatie uit prenataal materiaal zoals vlokkenmateriaal en ongekweekt vruchtwater binnen een diagnostisch klinisch genetisch centrum | KO | door inschrijver in te vullen
11 |  | De meegeleverde buffers zijn volledig geprepareerd voor direct gebruik. Er zijn geen aanvullende handelingen vereist, zoals het verdunnen van concentraten of de toevoeging van externe reagentia zoals ethanol. | KO | door inschrijver in te vullen
12 |  | De leverancier beschikt over een aparte kit geschikt voor de isolatie van RNA uit circa 1x106 cellen, aangeleverd in een volume van 350 µl fibroblastenlysaat | KO | door inschrijver in te vullen
13 |  | De volledige implementatie van beide systemen en de bijbehorende chemie dient binnen vier maanden te zijn afgerond, waarna de systemen direct operationeel inzetbaar zijn. | KO | door inschrijver in te vullen
Kwaliteit DNA en resultaten Downstram testen
14 |  | Het eluaat mag geen inhibitoren bevatten zoals: heparine, eiwitten en zouten. | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
15 |  | De OD 260/280-ratio van het geïsoleerde DNA uit bloed moet tussen de 1.8 en 2.2 liggen. | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
16 |  | De OD 260/230-ratio van het geïsoleerde DNA uit bloed moet tussen 2.0 en 2.3 liggen | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
17 |  | De minimale DNA-opbrengst uit ongekweekte vruchtwatercellen (10 ml) is ≥ 0.22 µg. | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
18 |  | De minimale DNA-opbrengst voor gekweekte vruchtwatercellen ( 1 miljoen cellen) bedraagt ≥ 3 µg | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
19 |  | De minimale DNA-opbrengst voor gekweekte vlokken ( 1 miljoen cellen) bedraagt ≥ 1 µg | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
20 |  | De minimale hoeveelheid DNA uit bloed bedraagt minimaal 2,5 µg (25 ng/µl in 100 µl), | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
21 |  | De minimale DNA-opbrengst uit weefsel ( 10 mg) bedraagt ≥ 1 µg | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
22 |  | De minimale DNA-opbrengst uit ongekweekt vlokkenmateriaal (10 mg) bedraagt ≥ 0,1 µg, | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
23 |  | De minimale DNA-opbrengst uit 1 Dry-Blood-Spot (3 mm) bedraagt ≥ 0,2 µg | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
24 |  | Het geïsoleerde DNA dient minimaal 25 kb te zijn, waarbij DNA-degradatie (smearing) tot een minimum beperkt moet blijven. | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
25 |  | Het verlies aan eluaat dient tot een minimum beperkt te worden, met een maximaal verlies van 10% ten opzichte van het inputvolume. | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
26 |  | Het geïsoleerde DNA is geschikt voor de volgende downstream-processen : array-onderzoek, WGS (shortread) , QF-PCR, MLPA, Longread WGS (Nanopore-sequencing), targeted NGS | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
27 |  | Om kwalitatieve data-analyse te garanderen, moet de Shortread-WGS voldoen aan de volgende technische benchmarks: Mean Alignment Coverage: Minimaal 30x, Coverage Uniformity: Minimaal 92% | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
28 |  | Het geïsoleerde DNA moet geschikt zijn voor targeted NGS Sequencing. Hiervoor dient de sequencing data te voldoen aan de volgende criteria: een technische coverage van 98% en een biologische coverage van 100%. | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
29 |  | Het geïsoleerde DNA moet geschikt zijn voor Longread Nanopore sequencing. De resulterende sequentiedata dient aan de volgende criteria te voldoen: Poriebehoud: Een maximaal verlies van 2000 poriën binnen 24 uur (bij een N50 tussen 10 en 15 kb), Data-opbrengst: Een totale opbrengst van 110 Gb per flowcell binnen 72 uur, zonder tussentijdse wasbeurten (bij een N50 tussen 10 en 15 kb) | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
30 |  | Het geïsoleerde DNA moet geschikt zijn voor array-onderzoek. De verkregen data dient hiervoor te voldoen aan een call rate van > 98% en een LogRDev van < 0.15 | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
31 |  | Het geïsoleerde DNA moet geschikt zijn voor MLPA-onderzoek. Daarbij dienen de denaturatiepieken altijd groter te zijn dan 0.7 en meer dan één derde van de hoogte van de ligatiepiek te bedragen | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
32 |  | Het geïsoleerde DNA moet geschikt zijn voor QF-PCR-onderzoek. Hiervoor dient de signaalhoogte van de data tussen de 500 en 30.000 RFU te liggen | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
Kwaliteit RNA en resultaten Downstram testen
33 |  | De minimale RNA-opbrengst uit één miljoen gekweekte fibroblasten dient 1.200 ng te bedragen. | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
34 |  | De OD 260/280-ratio van het geïsoleerde RNA dient tussen de 1,8 en 2,5 te liggen | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
35 |  | Het geïsoleerde RNA dient te worden geëlueerd in RNase-vrij water. | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
36 |  | Het geisoleerde RNA is geschikt voor RNA sequencing (NGS) | KO | door inschrijver in te vullen | Aanleveren bij inschrijving d.m.v. een rapport
Technisch onderhoud, service en reparatie
37 |  | Mondelinge communicatie m.b.t. de levering en support (applicatie en technische support) wordt gevoerd in de Nederlandse of Engelse taal, voor analyse en ICT. | KO | door inschrijver in te vullen
38 |  | Na de installatie voert de inschrijver een volledige vrijgave-run en systeemcheck uit in de vorm van een Site Acceptance Test (SAT). De succesvolle afronding hiervan wordt door beide partijen formeel bevestigd middels ondertekening, waarna het systeem officieel wordt overgedragen voor gebruik. | KO | door inschrijver in te vullen
| Levertermijn en logistiek |  | KO | door inschrijver in te vullen
39 |  | De leverancier dient de opdrachtgever proactief te informeren over eventuele wijzigingen in de leveringstermijnen van reagentia en de benodigde verbruiksartikelen | KO | door inschrijver in te vullen
40 |  | Lotnummer levering: Elke volledige batch die geleverd wordt heeft hetzelfde lotnummer | KO | door inschrijver in te vullen
41 |  | De leverancier garandeert gedurende de gehele contractduur de tijdige beschikbaarheid en levering van alle vereiste verbruiksartikelen (consumables), teneinde de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen | KO | door inschrijver in te vullen
| Implementatie |  | KO | door inschrijver in te vullen
42 |  | Gedurende de implementatie- en validatieperiode voorziet de leverancier de opdrachtgever kosteloos van de benodigde kits | KO | door inschrijver in te vullen
| Inkoop |  | KO | door inschrijver in te vullen
43 |  | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en de inschrijver ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat de inschrijver nu een Inschrijving mag uitbrengen. | KO | door inschrijver in te vullen
44 |  | De inschrijver gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in bijbehorend Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen. | KO | door inschrijver in te vullen
45 |  | De inschrijver gaat akkoord met de overeenkomsten en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welke als bijlagen zijn toegevoegd aan de Offerteleidraad. | KO | door inschrijver in te vullen
46 |  | De bepalingen van de overeenkomsten zoals opgenomen in de bijlagen bij de Offerteleidraad zullen prevaleren. Voor situaties waarin de bepalingen van deze (raam)overeenkomsten niet voorzien, zijn de NFU Algemene Inkoopvoorwaarden, versie januarie 2024, van toepassing. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn als bijlage. | KO | door inschrijver in te vullen
47 |  | De inschrijver accepteert de toepasselijkheid van de NFU inkoopvoorwaarden onder nadrukkelijke uitsluiting van uw eigen algemene voorwaarden. | KO | door inschrijver in te vullen
48 |  | De uiteindelijke overeenkomsten resulterend uit deze Offerteleidraad zullen het resultaat zijn van alle verstrekte informatie en documentatie. De inschrijver garandeert dat zijn organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het Programma van Eisen en Wensen zoals gesteld in deze Offerteleidraad. | KO | door inschrijver in te vullen
49 |  | Van elke substantiële wijziging in de situatie van de inschrijver, om te kunnen voldoen aan deze eisen, dient Erasmus MC onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. | KO | door inschrijver in te vullen
50 |  | De inschrijver verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de (concept-) koopovereenkomst en bijbehorende voorwaarden geldend voor deze opdracht en geeft door middel van indiening van dit PvE aan dat Inschrijver akkoord gaat met de hierin genoemde contractconditities. | KO | door inschrijver in te vullen
51 |  | Hierbij verklaart de inschrijver borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Inschrijver is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor het Erasmus MC. | KO | door inschrijver in te vullen
52 |  | De inschrijver heeft het prijzenblad zoals opgenomen in bijlage 08 volledig ingevuld en bij de aanbieding gevoegd. | KO | door inschrijver in te vullen
53 |  | De in het prijzenblad (bijlage 8) opgenomen prijzen zijn vast gedurende de eerste drie (3) jaren na ingangsdatum van de overeenkomst. Na deze periode mag Opdrachtnemer de prijzen voor consumables eenmaal per jaar aanpassen. De prijsaanpassing is uitsluitend toegestaan op basis van het door de NZa vastgestelde indexcijfer voor materiële lasten. De prijsaanpassing is gemaximeerd tot het NZa indexcijfer, met een absoluut plafond van 3% per jaar. Indien het NZa-indexcijfer hoger is dan 3%, geldt het maximum van 3%. Prijswijzigingen dienen vooraf schriftelijk te worden gemotiveerd en ter goedkeuring aan Opdrachtgever te worden voorgelegd. | KO | door inschrijver in te vullen
Naam leverancier:
Rechtsgeldige ondertekening:

## Bijlage 1b) PvW
BIJLAGE 1b - PROGRAMMA VAN WENSEN
Waardering: |  | Het subgunningcriterium "Programma van Wensen" levert maximaal 40 punten op.
Uitleg: |  | De naar oordeel van het Erasmus MC meest kritische aspecten voor de Chemie, zijn hieronder als Programma van Wensen opgenomen. Voor de wensen wordt Inschrijver gevraagd aan te geven of er aan wordt voldaan op het moment van Inschrijven en is geleverd in het te beoordelen systeem. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen. De opdrachtnemer vraagt niet naar een toelichting per wens.
REF | Categorie | Omschrijving | score | Voldoet Ja/nee Invullen met alleen ja of nee; niet invullen is niet toegestaan | Score toegekend door Erasmus MC - niet door opdrachtnemer in te vullen
1 |  | De chemie sluit aan op een isolatieproces dat gebruikmaakt van magnetische rods/staven voor de extractie. | 8 | door inschrijver in te vullen
2 | Maximaal te behalen punten 3 | In het isolatieproces wordt gebruikt van minimaal 2 wasbuffers (1 punt) | 1,2 of 3 punten | door inschrijver in te vullen
|  | In het isolatieproces wordt gebruikt van minimaal 3 wasbuffers (2 punten) |  | door inschrijver in te vullen
|  | In het isolatieproces wordt gebruikt van minimaal 4 wasbuffers (3 punten) |  | door inschrijver in te vullen
3 |  | Het systeem en bijbehorende chemie dient geschikt te zijn voor de isolatie van RNA uit circa 7 ml (6 ml t/m 8 ml) PAXgene-bloed (bestaande uit 5 ml stabilisator en 2 ml bloed), uitgaande van een leukocytenpellet (witte bloedcel-pellet) | 3 | door inschrijver in te vullen
4 |  | De minimale RNA-opbrengst uit een 7 ml PAXgene-buis bedraagt 2 µg | 3 | door inschrijver in te vullen
5 |  | De reagentia dienen compatibel te zijn met een automatische dispense-unit, mede om het verbruik van pipetpunten tot een minimum te beperken. | 7 | door inschrijver in te vullen
6 |  | De productie van de reagentia en verbruiksartikelen vindt binnen de Europese Unie plaats | 5 | door inschrijver in te vullen
7 |  | Levering van de reagentia en verbruiksartikelen vindt binnen 2 weken na bestelling plaats | 4 | door inschrijver in te vullen
8 |  | De dosering van reagentia dient via een automatische dispense-unit te verlopen. De gebruikte chemie moet volledig compatibel zijn met deze geautomatiseerde aansturing. | 7 | door inschrijver in te vullen
|  | Puntentotaal | 40
Naam leverancier:
Rechtsgeldige ondertekening: