## Programma van Eisen
Programma van Eisen Perceel 2 Hooghekbed + matras EA580117
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. | Omschrijving | Type | Akkoord? | Toelichting (optioneel)
Inkoopprocedure
1 | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Offerte verbonden en u ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat u nu een Offerte mag indienen. | Eis
2 | U gaat akkoord met alle bijlagen welke zijn bijgevoegd bij deze Offerteaanvraag. | Eis
3 | Als Inschrijver bent u te allen tijde verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van uw aanbieding. | Eis
4 | Van elke substantiële wijziging in de situatie van Opdrachtnemer, om te kunnen voldoen aan deze eisen, dient Opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. | Eis
5 | U heeft alle vragen naar waarheid beantwoord. | Eis
Regelgeving en aanvullende eisen
6 | Het aangeboden product voldoet aan de op het moment van aanschaf geldende Nederlandse en Europese wet en regelgeving en richtlijnen. | Eis
7 | Het product voldoet aan de in Nederland van kracht zijnde normen en voorschriften ten aanzien van techniek, veiligheid en informatiebeveiliging, waaronder NEN-EN-IEC 80601-2-89:2026 of een aantoonbaar gelijkwaardige norm, de Europese richtlijn 93/42CEE of een aantoonbaar gelijkwaardige norm en de NEN 7510 of een aantoonbaar gelijkwaardige norm. Het product heeft een CE markering. U voegt deze bewijsstukken toe aan uw aanbieding. | Eis
8 | Het aangeboden product (inclusief software) voldoet aan de Medical Device Directive (MDR) en in-vitro diagnostica (IVDR). | Eis
9 | Het aangeboden product voldoet aan de ISO ISO 22882:2016 of een aantoonbaar gelijkwaardige norm. | Eis
10 | Het aangeboden product voldoet aan de NEN-EN 12531:1998/C1:2005 (Transportwielen - Transportwielen voor ziekenhuisbedden) of een aantoonbaar gelijkwaardige norm. | Eis
Algemeen
11 | De lengte van het totale bed (incl.stootvoorzieningen) bedraagt maximaal 170 cm | Eis
12 | Om door de deuren te passen mag de breedte van het bed (incl. stootvoorzieningen) maximaal 105 cm bedragen | Eis
13 | De breedte van het ligdeel moet, binnen de beperking van de maximum breedte van het bed, minimaal 58 cm bedragen. | Eis
14 | De ruimte tussen het bedframe en zijdelen is maximaal 25 mm. | Eis
15 | De ruimte tussen de matras en zijdelen is maximaal 30 mm. | Eis
16 | De ruimte tussen het bedframe en de vloer bedraagt minimaal 10 cm. | Eis
17 | De laagste stand van de bedbodem is minimaal 60 cm. | Eis
18 | De hoogste stand van de bedbodem is minimaal 90 cm. | Eis
19 | De zijdelen van het bed biedt voldoende ruimte om een infuuslijn aan te brengen. | Eis
20 | De hoogte van de zijdelen zijn gemeten vanaf het oppervlak van de bedbodem minimaal 700 mm | Eis
21 | Indien de zijdelen uit spijlen bestaan is de afstand van de tussenruimte niet groter dan 60 mm en niet kleiner dan 45 mm. | Eis
22 | Alle onderdelen van het aangeboden bed zijn en blijven vrij van roestvorming. | Eis
23 | Alle onderdelen van het aangeboden bed zijn en blijven stootvast. | Eis
24 | Alle onderdelen van het aangeboden bed zijn en blijven kleurecht. | Eis
25 | Alle onderdelen van het aangeboden bed zijn krasvast | Eis
26 | Het oppervlak van de bedbodem veroorzaakt geen schade aan de matras en het beddengoed. | Eis
27 | Het aangeboden bed is maximaal geschikt voor een belasting van 100 kilogram. | Eis
Functionaliteit
28 | Het aangeboden bed is intuitief en ergonomisch in de bediening. | Eis
29 | Het aangeboden bed is op de accu bedienbaar. | Eis
30 | Het aangeboden bed is verrijdbaar en heeft een centrale rem. | Eis
31 | Het aangeboden bed is met 1 handeling op de rem te plaatsen. | Eis
32 | Het aangeboden bed heeft een duwstang voor transport. | Eis
33 | Het aangeboden bed is door 1 persoon te verplaatsen. | Eis
34 | Het aangeboden bed heeft een Cardiopulmonale Resuscitatie-functie (CPR) en is ook zonder stroom in deze positie te brengen. | Eis
35 | Het hoofdeinde kan verwijderd worden in geval van een reanimatie. | Eis
36 | Het aangeboden bed heeft een Trendelenburg/anti-trendelenburg functie en is ook zonder stroom in deze functie te brengen. | Eis
37 | De zijdelen van het aangeboden bed zijn in 3 hoogtes verstelbaar: hoog, half hoog en neergeklapt. | Eis
38 | Het neerklappen van de zijdelen kan met 1 hand en met een gecombineerde handeling (ontgrendelen en zakken). | Eis
39 | Met het neerklappen van de zijdelen kan een gebruiker niet ingeklemd raken. | Eis
40 | Met het in hoogte verstellen van de zijdelen kunnen infuuslijnen en apparaten op een veilige manier blijven functioneren. | Eis
41 | Het aangeboden bed heeft 4 zwenkwielen en een draaicirkel van maximaal 160 cm. | Eis
42 | Het aangeboden bed heeft de mogelijkheid tot het bevestigen van een drainpot/drainslangen/wonddrain/redondrain, extern ventrikel drainage systeem, houder druktransducers voor arterielijn en centrale lijn, O2 cilinder, ophangzak urinekatheter, opvangzakken en een speelmobiel en het bed is hierna veilig te verplaatsen. | Eis
43 | Aan de bovenzijde van het aangeboden bed is ruimte voor invasieve beademingsslangen, non-invasieve beademingsslangen en optiflowslangen. | Eis
44 | Aan de onderzijde van het aangeboden bed is eruimte voor slangen van de losse AD-matras. | Eis
45 | Het aangeboden bed is geschikt om vrijheidsbeperkte middelen aan te bevestigen. | Eis
Materialen
46 | Het aangeboden bed bestaat uit materialen die geschikt zijn voor intensieve reiniging en desinfectie met desinfectiemiddelen bestaande uit 70% alcohol en chloor 1000 ppm. | Eis
47 | Het aangeboden bed is geschikt voor een beddenwasmachine en bestand tegen hoge temperatuur van 100 graden en een overvloed aan stoom onder hoge druk. | Eis
48 | Het aangeboden bed is bestand tegen alle lichaamsvloeistoffen. | Eis
49 | Het aangeboden bed is bestand tegen jodium en laat geen vlekken na. | Eis
50 | De constructie en de materialen bevatten geen ruimtes en holtes waar vloeistoffen in kunnen achterblijven. | Eis
51 | Het bed is goed reinigbaar zonder dat er onderdelen verwijderd dienen te worden. | Eis
52 | De snoeren zijn eenvoudig reinigbaar. | Eis
53 | Kieren, verbindingen, wielen en montagepunten van onderdelen zijn goed reinigbaar. | Eis
54 | De constructie en de materialen zijn glad zonder naden, randen of schroefgaten en goed reinigbaar. | Eis
55 | Het ligdeel mag niet induiken, versplinteren, scheuren of loslaten bij intensief gebruik gedurende 5 jaar. | Eis
56 | Indien er gebruik gemaakt wordt van bevestigingsmateriaal, is dit materiaal ten minste 5 jaar bestand tegen intensief gebruik. | Eis
57 | Het aangeboden bed bevat geen scherpe hoeken of uitstekende onderdelen. | Eis
58 | Het aangeboden bed is geen waterbed. | Eis
59 | Het aangeboden bed is geen zandbed. | Eis
60 | Indien u een doorzichte plaat aanbiedt, is deze krasbestendig. | Eis
Accessoires
61 | U levert een infuusstandaard die aan het bed geplaatst kan worden. Aan de infuusstandaard kan een monitor bevestigd worden en bij transport kan zowel de infuusstandaard als monitor verplaatst worden. | Eis
62 | Aan de infuusstandaard kunnen drie pompen bevestigd worden van maximaal 6,6 kg. | Eis
63 | De accesoires bevatten geen scherpe hoeken of uitstekende onderdelen. | Eis
64 | De accesoires hinderen het in hoogte verplaatsen van de zijdelen niet. | Eis
Matras
65 | De aangeboden matras is geschikt voor patienten met een lengte tot 125 cm. | Eis
66 | De aangeboden matras heeft tenminste een hoogte van 100 mm. U levert productspecificaties aan. | Eis
67 | De aangeboden matras bestaat uit visco-elastisch polymeer schuimmateriaal conform de internationale richtlijn decubituspreventie (NPUAP/EPUAP). U levert hiervoor bewijslast aan. | Eis
68 | De bovenkant van de matras verschilt ten opzichte van de bovenzijde van de zijwanden in haar laagste stand ten minste of gelijk aan 450 mm. | Eis
69 | De aangeboden matras is geschikt voor een belasting tot maximaal 100 kg. | Eis
70 | De aangeboden matras en hoes is dusdanig gebruiksvriendelijk dat de toepassing geen nadelige effecten heeft op de behandeling en verzorging van de patienten | Eis
71 | Het materiaal is slipvrij. | Eis
72 | De aangeboden matras en hoes heeft geen nadelige invloed op het gebruik en de functionaliteit van de zijwanden. | Eis
73 | De aangeboden matras biedt mogelijkheid tot reanimatie en defibrillatie. | Eis
74 | De aangeboden matras stoot geen schadelijke gassen en dampen uit. U levert de toxiciteit aan in uw productspecificaties. | Eis
75 | De aangeboden matras helpt schade aan de huid en onderliggend weefsel, veroorzaakt door druk-, schuif-, wrijfkrachten en/of een combinatie daarvan te voorkomen in de 1e stap van decubituspreventie bij kinderen met laag tot licht verhoogd risico op het ontstaan van decubitus (gradatie 1 en 2). | Eis
76 | De aangeboden matras versterkt het transpireren van de patient niet. | Eis
77 | De aangeboden matras is vrij van allergenen zoals latex-eiwitten. | Eis
78 | De aangeboden matras heeft een neutrale geur. | Eis
79 | De aangeboden matras is gefabriceerd van brandwerende materialen en voldoet aan classificatieniveau GRIP 5. U voegt dit bewijsstuk toe aan uw aanbieding. | Eis
80 | De aangeboden matras is 100% vocht- en bacteriedicht. | Eis
81 | De aangeboden matras is geschikt zijn voor intensieve reiniging en desinfectie met desinfectiemiddelen bestaande uit 70% alcohol en chloor 1000 ppm. | Eis
82 | De aangeboden matras en hoes heeft een technische levensduur van ten minste 5 jaar zonder molest. | Eis
83 | De aangeboden matras en hoes zijn bestand tegen alle vloeistoffen. | Eis
84 | De aangeboden hoes is donker van kleur en blijft kleurecht. | Eis
85 | De aangeboden hoes is bestand tegen blootstelling aan (zon)licht. | Eis
86 | De aangeboden matras en hoes plooien niet onder de patient tijdens het gebruik. | Eis
87 | Opdrachtnemer gaat akkoord met het inzetten van een AD-matras van een andere leverancier op het aangeboden bed. | Eis
Onderhoud en service
88 | Opdrachtnemer gaat akkoord met de service voorwaarden conform de Service Samenstelling Overeenkomst (de WIBAZ). De WIBAZ is opgenomen in bijlage 4.1. | Eis
89 | Indien Opdrachtnemer kiest voor het onderhoud in het beheer van het Erasmus MC zijn verschillende onderdelen eenvoudig te demonteren voor onderhoud. | Eis
90 | Indien Opdrachtnemer kiest voor het onderhoud in het beheer van het Erasmus MC is het aangeboden bed te onderhouden voor eenvoudig, kleinschalig eerstelijns onderhoud. | Eis
91 | Het aangeboden bed is modulair opgebouwd, waardoor onderdelen vervangen kunnen worden. | Eis
92 | Onderdelen van het aangeboden bed die voor vervanging in aanmerking komen zijn gedurende 10 jaar nog leverbaar. | Eis
93 | Opdrachtnemer levert een lijst met onderdelen, kosten en frequentie aan van de producten die voor vervanging in aanmerking komen. Opdrachtnemer doet dit in de vorm van een prijslijst. Dit dient informatief als onderdeel van de WIBAZ. Dit wordt niet gebruikt voor het berekening van de prijs. | Eis
94 | Opdrachtnemer biedt garantie aan op de producten van deze lijst durende minimaal 1 jaar. | Eis
95 | Opdrachtnemer houdt een digitaal logboek bij met hierin de onderhoudshistorie per aangeboden bed. | Eis
96 | Het aangeboden bed heeft een technische levensduur van ten minste 10 jaar. | Eis
97 | Opdrachtnemer biedt 1 jaar garantie op het bed en matras bij normaal gebruik zonder molest. | Eis
Training en instructie
98 | Opdrachtnemer biedt voor zorgmedewerkers ten minste 4 trainingsmomenten aan en biedt daarnaast instructies aan in de vorm van handleidingen en instructievideo's. Hierin komt het veilig gebruik van de vereiste functionaliteiten in dit PvE aan bod. | Eis
99 | Opdrachtnemer biedt voor ondersteunende functies ten minste 4 trainingsmomenten aan en biedt daarnaast instructies aan in de vorm van handleidingen en instructievideo's. Hierin komt het transport van het aangeboden bed en het juist reinigen aan bod. | Eis
Facturatie en prijzen
100 | Alle facturen verstuurd door Opdrachtnemer zijn voorzien van een Inkoopordernummer. Het Erasmus MC stelt een inkoopordernummer/jaarorder beschikbaar. | Eis
101 | Opdrachtnemer maakt gebruik van XML facturen met formaat standaard UBL2.0/2.1 (optie XML factuur verzonden middels PEPPOL of per e-mail) en verzendt haar facturen naar: crediteuren@erasmusmc.nl onder vermelding van het inkoopordernummer/jaarorder, kostenplaats, aanvraagordernummer, naam aanvrager, korte beschrijving, datum. | Eis
102 | Opdrachtnemer ontvangt van Opdrachtgever een apart jaarordernummer voor reparaties- en vervangingswerkzaamheden. Opdrachtnemer specificeert de kosten per bed, zodat geregistreert kan worden welke reparatiekosten bij het bed horen. | Eis

## Programma van Wensen
Programma van Wensen Perceel 2 Hooghekbed + matras EA 580117
Toelichting | Alle wensen zijn hieronder in het Programma van Wensen opgenomen. Voor de wensen wordt Inschrijver gevraagd aan te geven of er aan wordt voldaan op het moment van Inschrijven.
LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. | Omschrijving | Type | Punten | Voldoet? | Toelichting en motivatie vereist (eventueel met bijlage)
Functionaliteit
1 | Het aangeboden bed is met de voet bedienbaar in hoogte. | Wens | 20
2 | Het aangeboden bed is elektrisch verstelbaar in hoogte | Wens | 30
3 | Wanneer de zijdelen van het bed in haar laagste stand staan, is de wens dat gebruikers nog ergonomisch bij het bed kunnen zitten. Beschrijf hoe dat mogelijk is. | Wens | 10
4 | Het Erasmus MC wil dat er een patiëntidentificatie bord bevestigd kan worden aan het aangeboden bed. Geef aan op welke wijze u dit mogelijk maakt. | Wens | 5
5 | Het aangeboden bed is te verplaatsen met een bedmover. Geef aan met welk type bedmover het aangeboden bed te verplaatsen is. | Wens | 5
Doorontwikkeling
6 | Opdrachtnemer gaat samen met Opdrachtgever onderzoek doen naar het doorontwikkelen van de functionaliteiten in, op en rondom het bed. Noem 3 kpi's waarop resultaten geboekt kunnen worden. | Wens | 30
7 | Opdrachtnemer biedt inzicht in drukbelasting en valpreventie en/of is met een ontwikkelprogramma bezig. Geef aan op welke termijn u dit ontwikkelt. | Wens | 20
8 | Opdrachtnemer biedt een dashboard aan dat ondersteunt in het instrueren, het monitoren van de status van het onderhoud en de prestatie van de accu. Leg uit hoe u dit inricht. | Wens | 15
9 | Opdrachtnemer laat zien welke mogelijkheden hij nu aanbiedt voor het traceerbaar maken van het bed zodat Opdrachtgever de locatie van het bed kan ontsluiten met andere applicaties. | Wens | 20
10 | Opdrachtnemer ontwikkelt het traceerbaar maken van het bed zodat Opdrachtgever de locatie van het bed kan ontsluiten met andere applicaties binnen 3 jaar. | Wens | 10

## Ja Nee (hidden)
Ja
Nee