## Vragen_en_antwoorden_580117_all
Nota van Inlichtingen | Vraag nr. | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | 1 | Perceel 3 | Programma van Eisen, eis 8 | Het aangeboden product (inclusief software) voldoet aan de Medical Device Directive (MDR) en in-vitro diagnostica (IVDR) Volgens onze informatie is IVDR niet van toepassing op bedden. Zou het mogelijk zijn het Programma van Eisen in die zin aan te passen? | Dit is juist. De eis om te voldoen aan de IVDR komt te vervallen.
1 | 2 | Perceel 3 | Programma van Eisen, eis 49 | Het aangeboden bed is geschikt voor een beddenwasmachine en bestand tegen hoge temperatuur van 100 graden en een overvloed aan stoom onder hoge druk. Doordat het hierboven vermelde als 'eis' vermeld wordt, zullen de aanmeldingen voor dit dossier waarschijnlijk zeer beperkt zijn. Wenst u deze eis te behouden? | In 2032 verhuist het Erasmus MC - Sophia naar de nieuwbouwlocatie. Vanaf 2033 zal de afdeling Zorglogistiek gebruik maken van één centrale locatie met een nog te ontwikkelen beddenwasstraat dat geschikt is voor verschillende typen bedden. De aangekochte bedden hebben dan nog technische en economische waarde. Het Erasmus MC laat deze eis vervallen, maar nodigt partijen nadrukkelijk uit in hun inschrijving bij wens 6 het machinaal reinigen op te nemen als kpi.
1 | 3 | Perceel 3 | Programma van Eisen, eis 63 | U levert een infuusstandaard die aan het bed geplaatst kan worden. Aan de infuusstandaard kan een monitor bevestigd worden en bij transport kan zowel de infuusstandaard als monitor verplaatst worden. Voldoet een monitorhouder die op het bed geplaatst wordt ook? | Nee, een monitorhouder wordt niet gevraagd.
1 | 4 | Allen | Algemeen | Opdrachtgever geeft aan een contract aan te gaan van 6 jaar met een maximaal 2x2 jaar verlenging. Verwacht opdrachtgever gedurende deze periode telkens in kleine aantallen (enkelstuks) bij afkeuring van huidige bedden te vervangen of verwacht opdrachtgever hierin aanvragen vanuit de afdelingen te bundelen om bijvoorbeeld jaarlijks een ca. 5-10 stuks te vervangen? Leverancier geeft de voorkeur dit gebundeld te vervangen, zodat kosten van productie lager zijn en daarmee verkoopprijs richting het ziekenhuis ook lager aangeboden kunnen worden. | Het Erasmus MC zal de bedden uit perceel 1 en perceel 2 in een keer vervangen, zie leidraad. De bedden uit perceel 3 kunnen mogelijk, in afstemming met de leverancier, verspreid worden tot maximaal 2 jaar. Het contract van 6 jaar + 2 x 2 jaar verlenging is vooral bedoeld voor het onderhoud onderdeel en wanneer er in de toekomst een vervangende bestelling wordt gedaan als zijnde preferred supplier.
1 | 5 | Perceel 2 | Algemeen | Opdrachtgever geeft aan een maximaal aantal van 65 stuks hooghekkenbedden betreffende perceel 2. Is dit eveneens de verwachting voor de gehele periode of is dit nog onbekend? | Dit is het maximum aantal bedden dat het Erasmus MC op korte termijn nodig heeft en aan zal schaffen. In de toekomst bestaat de mogelijkheid om meer bedden aan te schaffen.
1 | 6 | Perceel 2 | Programma van Eisen, eis 44 | U geeft aan onder punt 44 dat er ruimte moet zijn voorzien voor een los AD-Matras. Is er de wens om bestaande AD matrassen te voorzien in het hooghekkenbed? Graag ontvangen wij verdere informatie over de huidige AD Matrassen. | Nee, het is niet de bedoeling dat bestaande matrassen passen op de nieuw aan te schaffen frames. Het Erasmus MC zal na gunning beoordelen of het nodig is om de AD-matrassen te vervangen.
1 | 7 | Perceel 2 | Programma van Eisen, eis 45 | U geeft aan onder punt 45 dat er vrijheidsbeperkte middelen aan bevestigd worden. Kunt u hier meer informatie over toesturen welke vrijheidsbeperkte middelen momenteel gebruikt worden? | Het Erasmus MC heeft bijlage 13 geupload met daarin fixatiemiddelen op het volwassen bed. De producten zijn van Human Protection. Deze 5 punts-fixatie wordt ook ingezet op het hooghekkenbed.
1 | 8 | Perceel 2 | Programma van Eisen, eis 45 | Dienen deze vrijheidsbeperkte middelen ook aangeboden te worden door opdrachtnemer? | Nee, materialen van Human Protection blijven in gebruik
1 | 9 | Perceel 2 | Programma van Eisen, eis 62 | U geeft aan onder punt 62 dat er maximaal 3 infuuspompen bevestigd moeten kunnen worden. Kunnen wij hieruit concluderen dat dit maximaal één docking station betreft? Gezien in één Docking station 4 pompen geplaatst kunnen worden of is er behoefte aan meer ruimte voor eventuele andere medische apparatuur? | Deze eis wordt aangepast. Er zijn minimaal 3 infuuspompen benodigd.
1 | 10 | Perceel 2 | Programma van Eisen, eis 67 | U geeft aan onder punt 67 al de materiaalkeuze weer van het matras. Is leverancier toegestaan hierin een alternatief te bieden wat betere specificaties heeft en waar bewijslast voor aanwezig is? | Ja, u mag een alternatief aanbieden. Wel levert u bewijslast aan waaruit de kwaliteit blijkt.
1 | 11 | Perceel 2 | Programma van Eisen, eis 67 | U geeft aan onder punt 67 de laagste stand is ten minste of gelijk aan 450mm. Hoe correspondeert dit met punt 37? (Neergeklapt) Wat verstaat opdrachtgever onder ‘laagste stand’? | Het Erasmus MC neemt aan dat u eis 68 bedoelt. Met laagste stand wordt bedoeld de laagste stand waarbij het zijdeel nog boven het matras uit komt en dient als hek.
1 | 12 | Perceel 2 | Programma van Eisen, eis 37 | U geeft aan onder punt 37 de bedhekken in 3 hoogtes verstelbaar te hebben. Dit is zoals de huidige bedden in het Erasmus MC momenteel zijn vorm gegeven. Is het toegestaan hierin als leverancier een goedgekeurd alternatief conform MDR2017/745 en de geldende normeringen aan te bieden? | Dit is toegestaan. Het alternatief moet wel op de midden positie geplaatst kunnen worden, zodat het kind niet uit het bed kan vallen.
1 | 13 | Perceel 2 | Programma van Wensen (6) | U geeft aan onder ‘programma van wensen’ de vraag voor opdrachtnemer met opdrachtgever samen het product door te ontwikkelen. Hier staat opdrachtnemer graag voor open en hier zijn ook al concrete ideeën voor. Hoe ziet opdrachtgever dit voor zich? Het resultaat kan natuurlijk zijn dat er een nieuw bed wordt ontwikkeld met nieuwe specificaties, die anders zijn als gesteld in het Programma van eisen. | De opdrachtgever ziet doorontwikkeling van het bed als een goed partnerschap voor de toekomst. Zie bijvoorbeeld vraag 2 Nota van Inlichtingen voor een concreet idee. Indien er een nieuw bed moet worden ontwikkeld moet deze minimaal aan de gestelde eisen voldoen.
1 | 14 | Algemeen | Bijlage 12 Beoordelingsformulier | Klopt het dat het formulier voor de 3 percelen gelijk is? Zo is bijv. onder tabblad ‘gebruikerstest’ punt 9.5 ‘de eenvoud van het in- en uitstappen’ enkel van toepassing voor het juniorbed? Zie hierbij ook punt 9.2, 9.3, 9.4 | Dit is juist. Onderdeel 9 is alleen bedoeld voor perceel 3.
1 | 15 | Algemeen | Alle percelen | Voor alle percelen heeft u volgende eis geformuleerd: Het aangeboden bed is geschikt voor een beddenwasmachine en bestand tegen hoge temperatuur van 100 graden en een overvloed aan stoom onder hoge druk. Als dit werkelijk een Knock-out is, zal er niemand die eerlijk wil beantwoorden deel kunnen nemen. | In 2032 verhuist het Erasmus MC - Sophia naar de nieuwbouwlocatie. Vanaf 2033 zal de afdeling Zorglogistiek gebruik maken van één centrale locatie met een nog te ontwikkelen beddenwasstraat dat geschikt is voor verschillende typen bedden. De aangekochte bedden hebben dan nog technische en economische waarde. Het Erasmus MC laat deze eis vervallen, maar nodigt partijen nadrukkelijk uit in hun inschrijving bij wens 6 het machinaal reinigen op te nemen als kpi.