## Blad1
Pakket van eisen/wensen
DNA isolatie deel
| Technische eisen | Opmerkingen/Toelichtingen | eis/wens
1 | Er moet op basis van lucht gepipetteerd worden, i.p.v. systeemvloeistof. |  | eis
2 | Het is mogelijk om naast monsters voor LRS vervolg ook monsters te isoleren die direct voor opslag gaan. |  | eis
3 | Clots en lege cupjes worden actief gedetecteerd en het onderhavige monsters wordt vervolgens als zodanig uit het proces verwijderd. |  | eis
4 | Snel en nauwkeurig kunnen pipetteren onafhankelijk van de gebruikte tips. Wordt na installatie door Genetica uitgevoerd. (visuele controle) |  | eis
5 | Het moet mogelijk zijn om de isolatie manueel voort te zetten bij stilvallen, storingen, defecten of andere reden. |  | eis
6 | Systeem heeft eigen identificatie van het monster door middel van scannen van barcodes |  | eis
7 | Als er geen monsters voor LRS zijn kunnen er uit minimaal 48 monsters DNA geïsoleerd worden. (dit kan in twee losse runs gerealiseerd worden.) |  | eis
8 | Het systeem meld errors foutmeldingen via een signaal |  | eis
9 | De kwaliteits controle van de monsters gebeurt op het deck d.m.v. fluoriscentie. |  | eis
10 | Het functioneren verhittingsblokken/schudders e.d. moet gecontroleerd kunnen worden. Via logbestanden. |  | wens
11 | Aandacht voor het vermijden van aerosols verdient aanbeveling. |  | wens
13 | Het systeem moet zo efficiënt mogelijk omspringen met chemicaliën. De volumes van de chemicaliën moeten automatisch aangepast kunnen worden aan het input volume van het bloed. |  | wens
14 | Er zijn zo min mogelijk verplaatsingen, bijvoorbeeld met een gripper, van rekken en benodigdheden gedurende de isolatie. |  | wens
15 | De Isolatie vindt plaats in een en dezelfde buis/ plaat. |  | wens
16 | Het chemisch afval wordt opgevangen in het daarvoor bestemde afvalvat. |  | wens
17 | Er dienen minimaal 5 Europese referenten te worden aangedragen die kunnen worden benaderd voor vragen over onderhoud, service, kwaliteit. |  | wens
Longread Senquensing Prep deel
| Technische eisen | Opmerkingen/Toelichtingen | eis/wens
1 | Monsters voor LRS worden volgens werklijst geselecteerd voor size selectie. |  | eis
2 | Size selectie gebeurt op het op deck. |  | eis
3 | De size selectie is manipuleerbaar. |  | eis
4 | Restant monsters (inclusief LRS monsters) worden in 2D cupjes gepippeteerd. |  | eis
5 | Shearing gebeurt op het deck en is manipuleerbaar. |  | eis
6 | De kwaliteits controle van de monsters voor LRS gebeurt op het deck m.b.v. fluorescentie. |  | eis
7 | Bij het incorrect inrichten van het deck volgt een hoorbare foutmelding en stopt het systeem met bewegen. |  | eis
8 | Bij foutieve stappen (bijv.foutief plaatsen van dispossables) kan de desbetreffende stap worden herhaalt zonder invloed op het verloop van het proces. |  | eis
9 | Na een noodstop bij foutieve stappen (foutief geplaatste dispossables) kan een correctie worden uitgevoerd en wordt het proces hervat. |  | eis
10 | De kwaliteit van de library moet vergelijkbaar zijn met manuele prep (fragmentlangte/ yield (fm)) |  | eis
11 | Er is een verschil in accounts tusen gebruikers en adminstrators (apparaatbeheerders) |  | wens
12 | Er kunnen uit 24 monsters DNA geïsoleerd worden waarna er zonder interventie wordt door gegeaan met de LRS prep.
13 | Door de gebruiksvriendelijkheid van de programmatuur is het mogelijk zelfstandig aanpassingen aan te brengen in het proces. |  | wens
14 | Monsters kunnen tijdens het proces via tracking worden gevolgd. |  | wens
15 | Vanuit DNA isolatie wordt voor de geselecteerde monsters direct de LRS prep gestart. |  | wens
16 | Bij eventuele errors tijdens het proces worden gebruikers via app of mail op de hoogte gesteld. |  | wens
ICT algemeen
1 | Het systeem heeft LMS integratie mogelijkheden(maken van logfiles; ‘afmelden’ DNA nummers). |  | eis
2 | Er moet gebruik kunnen worden gemaakt van PC's van Het UMCG |  | eis
3 | De software taal is in het Engels en/of Nederlands. |  | eis
4 | Er is een Nederlandse of Engelse handleiding van de software beschikbaar. |  | wens
5 | Training van minimaal 2 gebruikers is bij prijs inbegrepen. |  | wens
6 | De firma dient een levensduur van 5 jaar te garanderen, en aan te geven wat de te verwachten levensduur en service van het apparaat is. |  | wens
Acceptatie criteria / Functionele eisen algemeen
1 | Het systeem is robuust. 95% van het jaar een functionerend systeem. Onderhoud valt hier niet onder. |  | eis
2 | Gestarte processen moeten zonder interventie van personen kunnen worden afgerond. |  | eis
3 | Het systeem moet in zijn geheel of in delen ergens anders werkend in gebruik zijn. Hierbij wordt aangetekend dat de integratie van de onderdelen tot een werkend geheel binnen 3 maanden na levering door Genetica gevalideerd moet kunnen worden. |  | eis
| Binnen drie maanden na levering worden er minimaal twee medewerkers per onderdeel getraind op het gebruik van het systeem. dit is bij de prijs inbegrepen. |  | eis
4 | Na installatie wordt door Genetica een acceptatie validatie uitgevoerd. Hierbij worden ook de downstream testen waarin het DNA wordt gebruikt meegenomen. |  | eis
5 | De opbrengst aan DNA uit 2 ml bloed moet minimaal 50 ug zijn geëlueerd in een volume tussen de 400 en 800 µl. Het aspect van verdamping wordt minder belangrijk bij grotere volumes waardoor overnacht isolatie tot de mogelijkheden behoord. |  | eis
6 | De zuiverheid van het DNA heeft een waarde van 1,4 tot 2,2 bij een standaard 260/ 280 / 230 meting |  | eis
7 | Het geïsoleerde DNA is geschikt voor LRS |  | eis
8 | Cross-contaminatie moet onmogelijk zijn |  | eis
9 | Het gehele isolatieproces vanaf de bloedbuis tot en met de LRS prep is geautomatiseerd waarbij de pipetteerstappen gecontroleerd worden op basis van barcode. |  | eis
10 | Afmetingen van de opstelling mag niet meer ruimte innemen dan het huidige systeem. (l x b x h) (330 x 130 x 190) |  | eis
11 | De processen (DNA isolatie/ LRS prep) zijn ook los te starten. |  | eis
12 | Bij herhaalde storingen van apparatuur (ook van een andere firma) binnen de garantie termijn wordt deze in z'n geheel vervangen. |  | eis
13 | Het systeem moet ook de mogelijkheid hebben voor isolaties van andere materialen(bv. celkweken, vruchtwater, sputum, beenmerg, etc.) dan bloed. Een elutie volume van minimaal 100 ul moet dan mogelijk zijn. |  | wens
14 | Het resultaat is DNA in Micronic 2D cupjes van 1,1 ml. |  | wens
15 | Mogelijkheid tot koppelen van apparaat aan upstream of downstream toepassingen. (Geautomatiseerde straat hoort dan tot de mogelijkheden) |  | wens
16 | Het is mogelijk om tijdens het laden van de bloedbuizen de etiketten met patiëntgegevens te registreren en op te slaan. (dit zijn niet de barcodestickers maar de stickers die bij de afname op de buis zijn aangebracht) |  | wens
17 | Het systeem is IVDR gecertificeerd |  | wens
Onderhoud en service algemeen
1 | Er vindt 2 keer per jaar preventief onderhoud plaats |  | eis
2 | Bij uitval van het systeem moet er maximaal binnen 8 uur respons zijn Indien nodig moet er maximaal binnen 72 uur assistentie op het lab zijn. |  | eis
3 | Er dient een onderhoudscontract, waarin alle kosten voor het normale jaarlijkse preventieve onderhoud zijn beschreven en de kosten zijn vermeld, te worden aangeboden (contractkosten, uurtarieven voor eventuele correctief onderhoud alsmede eventuele reiskosten dienen hierbij te worden vermeld). De duur van de garantie dient expliciet vermeld te worden. |  | eis
4 | Software updates zijn opgenomen in het onderhoudscontract. Zoniet dan moet de de firma vooraf aangeven wat de kosten daarvan zijn. |  | eis
5 | De mogelijkheden van onlinehulp in geval van problemen met de apparatuur moeten worden aangegeven. |  | wens
6 | Bij onderdelen /betrokkenheid van meerdere firma's in 1 apparaat: Dan hebben de betrokken firma's gelijke verantwoordelijkheid bij het gezamenlijk/rechtstreeks overleg/communincatie en en het oplossen van storingen/problemen |  | wens