## Blad1
Pakket van eisen/wensen
DNA isolatie deel
| Technische eisen | Opmerkingen/Toelichtingen | eis/wens | Vragen Leverancier-1 | Vragen Leverancier -2 | Vragen Leverancier -3 | Antwoord UMCG
[5 empty] | Algemene vraag: Is de Long Read sequencing chemie, en de extractie chemie in scope? Of is deze marktconsultatie hoofdzakelijk gericht op een geschikt instrument? |  | Deze marktconsultatie is gericht op geschikt instrument.
[5 empty] | Kunt u reeds een grove tijdslijn schetsen van de wanneer tender en implementatie gepland zijn? |  | Aanschaf en installatie Q4 2026
1 | Er moet op basis van lucht gepipetteerd worden, i.p.v. systeemvloeistof. |  | eis
2 | Het is mogelijk om naast monsters voor LRS vervolg ook monsters te isoleren die direct voor opslag gaan. |  | eis
3 | Clots en lege cupjes worden actief gedetecteerd en het onderhavige monsters wordt vervolgens als zodanig uit het proces verwijderd. |  | eis
4 | Snel en nauwkeurig kunnen pipetteren onafhankelijk van de gebruikte tips. Wordt na installatie door Genetica uitgevoerd. (visuele controle) |  | eis | Welke pipetteer nauwkeurigheid (CV) wordt vereist voor welke proces stap? Zie bijgevoegd spec sheet voor Fluent aFCA8 en MCA96 voor waterige oplossingen. |  |  | Zijn nog geen smart criteria voor vastgesteld.
5 | Het moet mogelijk zijn om de isolatie manueel voort te zetten bij stilvallen, storingen, defecten of andere reden. |  | eis
6 | Systeem heeft eigen identificatie van het monster door middel van scannen van barcodes |  | eis
7 | Als er geen monsters voor LRS zijn kunnen er uit minimaal 48 monsters DNA geïsoleerd worden. (dit kan in twee losse runs gerealiseerd worden.) |  | eis
8 | Het systeem meld errors foutmeldingen via een signaal |  | eis
9 | De kwaliteits controle van de monsters gebeurt op het deck d.m.v. fluoriscentie. |  | eis | Dient het systeem ook direct na de DNA kwantificatie een normalisatie uit te voeren? Zo ja, naar welke volume en/of concentratie (details welkom)? In welke labware dient de normalisatie plaats te vinden (Micronic tubes, originele DNA elutie plaat, nieuwe plaat)? |  |  | Dit is zeker een wens.
10 | Het functioneren verhittingsblokken/schudders e.d. moet gecontroleerd kunnen worden. Via logbestanden. |  | wens
11 | Aandacht voor het vermijden van aerosols verdient aanbeveling. |  | wens
13 | Het systeem moet zo efficiënt mogelijk omspringen met chemicaliën. De volumes van de chemicaliën moeten automatisch aangepast kunnen worden aan het input volume van het bloed. |  | wens
14 | Er zijn zo min mogelijk verplaatsingen, bijvoorbeeld met een gripper, van rekken en benodigdheden gedurende de isolatie. |  | wens
15 | De Isolatie vindt plaats in een en dezelfde buis/ plaat. |  | wens |  | Wat wordt precies bedoeld met 'de isolatie vindt plaats in een en dezelfde buis'? Betekent dat isolatie en elutie in dezelfde buis moet plaats vinden? |  | Dit betekent dat de robot DNA isolatie; van daaruit de sampleprep start; rest DNA materiaal bewaard kan worden en dat de robot het geïsoleerde materiaal in 1 buis heeft verzameld en dat sample prep materiaal ook in 1 buis resulteert
16 | Het chemisch afval wordt opgevangen in het daarvoor bestemde afvalvat. |  | wens
17 | Er dienen minimaal 5 Europese referenten te worden aangedragen die kunnen worden benaderd voor vragen over onderhoud, service, kwaliteit. |  | wens
Longread Senquensing Prep deel
| Technische eisen | Opmerkingen/Toelichtingen | eis/wens
1 | Monsters voor LRS worden volgens werklijst geselecteerd voor size selectie. |  | eis
2 | Size selectie gebeurt op het op deck. |  | eis |  | Gericht op vragen 2, 3 en 5: Wat is de noodzaak voor size selection van lange fragmenten binnen jullie workflow? Kan het gebruik van een bead-based extractiemethode, waarbij grote fragmenten tot 60kb worden geïsoleerd, het gebruik van een LRS module dan niet noodzakelijk worden geacht? |  | Door de size selectie verwijder je te lange en korte fragmenten en dit is noodzakelijk om het sequencing efficiënter te laten verlopen. We hebben geen specifieke DNA extractiemethode nodig om extreem lange fragmenten te isoleren.
3 | De size selectie is manipuleerbaar. |  | eis | Wat wordt bedoeld met manipuleerbaar? Kan u dit toelichten aan de hand van een voorbeeld? |  |  | Met manipuleerbaar wordt bedoeld dat de instellingen zijn te wijzigingen zodat verschillende fragmentgrootte bereikt kunnen worden; Bv kleinere voor adaptive sampling en grote fragemente wholegenome
4 | Restant monsters (inclusief LRS monsters) worden in 2D cupjes gepippeteerd. |  | eis | Wat bedoelen jullie met restant monsters? - restant volbloed source sample? - restant DNA eluaat? - restant sequencing ready LRS eluaat? |  |  | Hier wordt restant eluaat bedoeld.
5 | Shearing gebeurt op het deck en is manipuleerbaar. |  | eis | Wat wordt bedoeld met manipuleerbaar? Kan u dit toelichten aan de hand van een voorbeeld? |  |  | Met manipuleerbaar wordt bedoeld dat de instellingen zijn te wijzigingen zodat verschillende fragmentgrootte bereikt kunnen worden; Bv kleinere voor adaptive sampling en grote fragemente wholegenome
6 | De kwaliteits controle van de monsters voor LRS gebeurt op het deck m.b.v. fluorescentie. |  | eis
7 | Bij het incorrect inrichten van het deck volgt een hoorbare foutmelding en stopt het systeem met bewegen. |  | eis
8 | Bij foutieve stappen (bijv.foutief plaatsen van dispossables) kan de desbetreffende stap worden herhaalt zonder invloed op het verloop van het proces. |  | eis
9 | Na een noodstop bij foutieve stappen (foutief geplaatste dispossables) kan een correctie worden uitgevoerd en wordt het proces hervat. |  | eis |  |  | Vraag: bij een foutieve stap vindt er geen noodstop plaats en systeem gaat enkel tijdelijk stil staan. Bij welke zaken vereist jullie lab een noodstop? | Bij fouten van het apparaat moet het apparaat stil staan (door het apparaat of dmv noodstop) totdat de fout verholpen kan worden en weer aangezet kan worden.
10 | De kwaliteit van de library moet vergelijkbaar zijn met manuele prep (fragmentlangte/ yield (fm)) |  | eis
11 | Er is een verschil in accounts tusen gebruikers en adminstrators (apparaatbeheerders) |  | wens
12 | Er kunnen uit 24 monsters DNA geïsoleerd worden waarna er zonder interventie wordt door gegeaan met de LRS prep. |  |  |  |  | Hoeveel extra budget hebben jullie hiervoor over? | Wij zien de robotstraat als een geheel en hebben geen apart/extra budget hiervoor.
13 | Door de gebruiksvriendelijkheid van de programmatuur is het mogelijk zelfstandig aanpassingen aan te brengen in het proces. |  | wens |  | Wat zijn de minimale criteria bij het aanpassen van een protocol/programmatuur zonder interventie van de firma? |  | Criteria: gebruiksvriendelijk zodat gebruikers met een korte cursus reguliere aanpassingen zelf kunnen uitvoeren.
14 | Monsters kunnen tijdens het proces via tracking worden gevolgd. |  | wens |  |  | Welke manier van tracking hebben jullie voor ogen? | Sample tracking systeem wat geïntegreerd kan worden in onze LIMS syste(e)m(en) en waarin de samples gevolgd kunnen worden gedurende het hele proces
15 | Vanuit DNA isolatie wordt voor de geselecteerde monsters direct de LRS prep gestart. |  | wens
16 | Bij eventuele errors tijdens het proces worden gebruikers via app of mail op de hoogte gesteld. |  | wens
ICT algemeen
1 | Het systeem heeft LMS integratie mogelijkheden(maken van logfiles; ‘afmelden’ DNA nummers). |  | eis | Is een 1-directional LMS integratie (file based informatie uitwisseling, waarbij Fluent SW and LMS software beide toegang hebben tot dezelfde directory voor files wegschrijven en ophalen) acceptabel?
2 | Er moet gebruik kunnen worden gemaakt van PC's van Het UMCG |  | eis
3 | De software taal is in het Engels en/of Nederlands. |  | eis
4 | Er is een Nederlandse of Engelse handleiding van de software beschikbaar. |  | wens
5 | Training van minimaal 2 gebruikers is bij prijs inbegrepen. |  | wens
6 | De firma dient een levensduur van 5 jaar te garanderen, en aan te geven wat de te verwachten levensduur en service van het apparaat is. |  | wens
Acceptatie criteria / Functionele eisen algemeen
1 | Het systeem is robuust. 95% van het jaar een functionerend systeem. Onderhoud valt hier niet onder. |  | eis
2 | Gestarte processen moeten zonder interventie van personen kunnen worden afgerond. |  | eis
3 | Het systeem moet in zijn geheel of in delen ergens anders werkend in gebruik zijn. Hierbij wordt aangetekend dat de integratie van de onderdelen tot een werkend geheel binnen 3 maanden na levering door Genetica gevalideerd moet kunnen worden. |  | eis
| Binnen drie maanden na levering worden er minimaal twee medewerkers per onderdeel getraind op het gebruik van het systeem. dit is bij de prijs inbegrepen. |  | eis
4 | Na installatie wordt door Genetica een acceptatie validatie uitgevoerd. Hierbij worden ook de downstream testen waarin het DNA wordt gebruikt meegenomen. |  | eis | Kunnen jullie de betreffende acceptatie testen, inclusief pass/fail criteria toesturen? |  |  | DNA isolatie moet geschilkt zijn voor alle technieken in huis en de acceptatie/validatie voor de LRS pre zijn nog niet opgesteld en nog niet bekend. (Op dit moment voer we een prep uit ONT LSK kit waarbij 70 femtomol wordt verkregen voor sequencing)
5 | De opbrengst aan DNA uit 2 ml bloed moet minimaal 50 ug zijn geëlueerd in een volume tussen de 400 en 800 µl. Het aspect van verdamping wordt minder belangrijk bij grotere volumes waardoor overnacht isolatie tot de mogelijkheden behoord. |  | eis
6 | De zuiverheid van het DNA heeft een waarde van 1,4 tot 2,2 bij een standaard 260/ 280 / 230 meting |  | eis
7 | Het geïsoleerde DNA is geschikt voor LRS |  | eis
8 | Cross-contaminatie moet onmogelijk zijn |  | eis
9 | Het gehele isolatieproces vanaf de bloedbuis tot en met de LRS prep is geautomatiseerd waarbij de pipetteerstappen gecontroleerd worden op basis van barcode. |  | eis
10 | Afmetingen van de opstelling mag niet meer ruimte innemen dan het huidige systeem. (l x b x h) (330 x 130 x 190) |  | eis | A_Kunnen jullie deze eis aanpassen naar minimaal 330 x 130 x 240cm (lxbxh)? | B_Wat houden de afmeting exact in? Is dit gericht op een systeem inclusief een specifieke tafel of cabinet, waarbij zaken zoals een afvalstroom zijn ingewerkt? |  | A_De hoogt kan idd max aangepast worden naar 240; dit is incl uitstekende onderdelen en evt aansluiting op afzuiging. B_We hebben zelf een apparatuur tafel staan. Dus de afmetingen zijn excl. tafel en incl .alles wat op de tafel moet komen staan
11 | De processen (DNA isolatie/ LRS prep) zijn ook los te starten. |  | eis
12 | Bij herhaalde storingen van apparatuur (ook van een andere firma) binnen de garantie termijn wordt deze in z'n geheel vervangen. |  | eis
13 | Het systeem moet ook de mogelijkheid hebben voor isolaties van andere materialen(bv. celkweken, vruchtwater, sputum, beenmerg, etc.) dan bloed. Een elutie volume van minimaal 100 ul moet dan mogelijk zijn. |  | wens | Kunnen jullie een eisen + wensenlijst aanleveren per sample type (input/elutie volume, gewenste opbrengst zuiverheid etc) |  |  | Dat is op dit moment nog te vroeg en te weining tijd voor.
14 | Het resultaat is DNA in Micronic 2D cupjes van 1,1 ml. |  | wens | Kunnen jullie het artikelnummer van de betreffende Micronic 2D cupjes van 1,1ml aangeven? Klopt het dat deze in 96 SBS format racks zitten? |  |  | MP52540 2D cupjes.(firma liconic)
15 | Mogelijkheid tot koppelen van apparaat aan upstream of downstream toepassingen. (Geautomatiseerde straat hoort dan tot de mogelijkheden) |  | wens | Wat bedoelen jullie met mogelijkheid tot koppelen van het robot systeem aan upstream of downstream toepassingen? Bedoelen jullie fysieke koppeling van additionele up-/downstream apparatuur aan de robot? Zo ja, welke apparatuur zouden jullie willen koppelen? | Hoe zien jullie een koppeling tussen het apparaat en een upstream/downstream toepassing? Is dit gericht op een hardware-technische koppeling? Of kan een digitale koppeling tussen componenten tot de mogelijkheid behoren? |  | Wij willen een compleet geautomatiseerd straat kunnen inrichten van begin tot ons opslag systeem. Beide koppelingen moeten mogelijk zijn.
16 | Het is mogelijk om tijdens het laden van de bloedbuizen de etiketten met patiëntgegevens te registreren en op te slaan. (dit zijn niet de barcodestickers maar de stickers die bij de afname op de buis zijn aangebracht) |  | wens
17 | Het systeem is IVDR gecertificeerd |  | wens
Onderhoud en service algemeen
1 | Er vindt 2 keer per jaar preventief onderhoud plaats |  | eis | Is 2x per jaar preventief onderhoud (inclusief 2x per jaar vervangen van slijtage gevoelige parts) een noodzakelijke eis? Of is onderstaand voorstel ook goed? Ons systeem vereist 1x per jaar preventief onderhoud (waarbij alle slijtage gevoelige onderdelen preventief vervangen worden). En additioneel kunnen we een extra jaarlijksbezoek inplannen voor uitvoer van de Operational Qualification Tests (check of het systeem nog voldoet aan de fabrieks-specs). |  |  | Dit is bespreekbaar
2 | Bij uitval van het systeem moet er maximaal binnen 8 uur respons zijn Indien nodig moet er maximaal binnen 72 uur assistentie op het lab zijn. |  | eis | Zijn de gevraagde response tijden alleen van toepassing op werkdagen (dus exclusief het weekend)? |  |  | ja
3 | Er dient een onderhoudscontract, waarin alle kosten voor het normale jaarlijkse preventieve onderhoud zijn beschreven en de kosten zijn vermeld, te worden aangeboden (contractkosten, uurtarieven voor eventuele correctief onderhoud alsmede eventuele reiskosten dienen hierbij te worden vermeld). De duur van de garantie dient expliciet vermeld te worden. |  | eis
4 | Software updates zijn opgenomen in het onderhoudscontract. Zoniet dan moet de de firma vooraf aangeven wat de kosten daarvan zijn. |  | eis
5 | De mogelijkheden van onlinehulp in geval van problemen met de apparatuur moeten worden aangegeven. |  | wens
6 | Bij onderdelen /betrokkenheid van meerdere firma's in 1 apparaat: Dan hebben de betrokken firma's gelijke verantwoordelijkheid bij het gezamenlijk/rechtstreeks overleg/communincatie en en het oplossen van storingen/problemen |  | wens