## Blad1
Programma van Eisen debietmeten open waterlopen
• | In de onderstaande lijst van eisen staat bij sommige eisen een toelichting opgenomen. De toelichting is geen onderdeel van de eis. Indien eis en toelichting (lijken te) conflicteren, is de eis leidend.
• | Inschrijver dient akkoord te gaan met de eisen gesteld in deze lijst. Om akkoord te gaan met een eis dient in kolom D ("Akkoord") bij de eis "ja" ingevuld te worden achter de eis en dient het prorgamma van eisen rechtsgeldig te zijn ondertekend.
A. Geboden oplossing
Nr. | Omschrijving | Type | Akkoord
A-1 | Opdrachtnemer levert per locatie ten minste metingen van de waterstand (in m +NAP), de stroomsnelheid (in m/s) en het debiet (in m3/s) met een nauwkeurigheid van drie decimalen. Toelichting: Andere metingen zoals watertemperatuur zijn optioneel. | eis
A-2 | Opdrachtnemer dient per locatie een meetsysteem te leveren. | eis
A-3 | Opdrachtnemer dient per locatie het meetsysteem te installeren. | eis
A-4 | Het meetsysteem dient metingen te registreren met een frequentie die passend is voor een betrouwbare bepaling van het debiet. | eis
A-5 | Opdrachtnemer dient per meetlocatie het gemiddelde van de metingen van het afgelopen kwartier vast te leggen. | eis
A-6 | Opdrachtnemer dient metingen zoals bedoeld bij A-5 tijdig aan te leveren bij het waterschap namelijk binnen een uur na de meting. | eis
B. Implementatie
Nr. | Omschrijving | Type | Akkoord
B-1 | Opdrachtnemer levert en plaatst op de overeengekomen meetlocaties een debietmeetsysteem. Toelichting: Opdrachtnemer kan geen gebruik maken van elektriciteitsvoorzieningen van het waterschap. | eis
B-2 | Het overnemen van bestaande meetlocaties voor debietmeten dient in overleg met de huidige eigenaar te gebeuren. Bij vijf meetlocaties in eigendom van het van het waterschap dient de huidige meetapparatuur door de opdrachtnemer te worden verwijderd en afgevoerd. Bij twaalf meetlocaties dient contact te worden opgenomen met de huidige dienstverlener en dient een datum van vervanging te worden afgesproken. Zie ook eis D-2. | eis
B-3 | Debietmeetsystemen dienen robuust te zijn afgewerkt waardoor het meetsysteem beschermd is tegen: – weersinvloeden; – vervuiling en afzettingen (zoals zand en slib); – drijfvuil; – vandalisme. | eis
C. Werkwijze
Nr. | Omschrijving | Type | Akkoord
C-1 | Opdrachtnemer dient één vaste contactpersoon en een vervanger aan te wijzen voor communicatie met het waterschap (SPOC). | eis
C-2 | Bij plaatsing van een nieuw meetsysteem dient opdrachtnemer gebruik te maken van de informatie van het door het waterschap aangeleverde standaardformulier. | eis
C-3 | Indien gewenst door opdrachtnemer of het waterschap dient aanvullend overleg en/of een veldbezoek plaats te vinden. | eis
C-4 | Opdrachtnemer dient minimaal één week vóór de start van de werkzaamheden contact op te nemen met perceeleigenaar en/of belanghebbenden om ze te informeren en zo nodig afspraken te maken voor het uitvoeren van de werkzaamheden. | eis
C-5 | Opdrachtnemer dient afspraken te maken over toegang tot de meetlocatie met de perceeleigenaar en/of belanghebbende. | eis
C-6 | Bij problemen en/of vragen dient opdrachtnemer contact op te nemen met het waterschap (SPOC). | eis
C-7 | Opdrachtnemer dient, indien benodigd, vergunningen aan te vragen voor het plaatsen van meetapparatuur. | eis
C-8 | Opdrachtnemer dient na plaatsing van een meetsysteem minimaal de volgende gegevens aan te leveren aan het waterschap: – foto’s; – relevante handmetingen (voor zover praktisch uitvoerbaar); – een beschrijving van de meetlocatie en benodigd onderhoud door het waterschap; – een vastlegging van het hydraulisch relevante profiel. | eis
C-9 | Opdrachtnemer dient te factureren na goedkeuring van hetgeen wat is opgeleverd. | eis
D. Planning
Nr. | Omschrijving | Type | Akkoord
D-1 | Opdrachtnemer dient de meetsystemen van de basisopdracht, bestaande uit 17 meetlocaties voor 1 januari 2027 te plaatsen. | eis
D-2 | De planning voor de drie meetsystemen van de basisopdracht met als extra functie het aansturen van alarmlichten is als volgt: het waterschap geeft vier weken van tevoren aan wanneer de ombouw kan plaatsvinden; opdrachtnemer plaatst vervolgens het meetsysteem inclusief de datalevering. Na plaatsing wordt een gezamenlijk moment bepaald waarop de extra functie (een vaste kabelverbinding) wordt getest en goedgekeurd. Zie ook D-3. | eis
D-3 | De vaste kabelverbinding voor de meetsystemen met als extra functie het aansturen van alarmlichten, wordt aangelegd en beheerd door het waterschap. Bij het aansluiten van het meetinstrument op deze vaste kabelverbinding zijn twee opties. Via gezamelijk overleg tussen opdrachtnemer een waterschap dient de beste technische keuze te worden gemaakt, waarbij het waterschap een doorslaggevende stem heeft: - Via een potentiaalvrij contact met een schakeling op basis van een grenswaarde (bijvoorbeeld een stroomsnelheid van 0,10 m/s) die vanuit het meetinstrument wordt doorgegeven; - Via een analoge uitgang die de stroomsnelheid als een continu signaal vanuit het meetinstrument doorgeeft. | eis
D-4 | Opdrachtnemer dient voor de overige meetsystemen van de basisopdracht een planning op te stellen en aan het waterschap te leveren binnen 4 weken na opdrachtverlening. Eventuele aanpassing van de planning wordt binnen 2 werkdagen na aanpassing doorgegeven aan het waterschap. | eis
D-5 | Bij het afroepen van het plaatsen van een debietmeetsysteem als optionele werkzaamheden verstrekt het waterschap een standaardformulier aan opdrachtnemer met per meetsysteem de volgende kenmerken: • Naam meetsysteem; • Nummer meetsysteem; • Coördinaten meetsysteem; • Inkoopordernummer; • Adres locatie of dichtst bij zijnde woning; • Verwachte waterhoogte (maximum); • Verwachte waterhoogte (minimum); • Contactpersoon waterschap (+telefoonnummer); • Bereikbaarheid met auto (ja/nee); • Grondeigenaar (naam, adres, telefoon); • Voor betreding bellen (ja/nee); • Vergunningaanvraag nodig (ja/nee). | eis
D-6 | Opdrachtnemer dient binnen vijf werkdagen te reageren bij het afroepen van het plaatsen van een debietmeetsysteem als optionele werkzaamheden en geeft daarbij aan wanneer deze uitgevoerd kunnen worden. | eis
D-7 | Opdrachtnemer dient binnen vier weken na afroepen van een nieuw meetsysteem via optionele werkzaamheden meetdata aan te leveren, tenzij een vergunning benodigd is. | eis
D-8 | Indien een vergunning benodigd is, dient opdrachtnemer dit tijdig te melden aan het waterschap en deze vergunning zelf aan te vragen. De benodigde werkzaamheden hiervoor zijn voor kosten van de opdrachtnemer en vallen binnen de bij inschrijving opgegeven eenheidsprijs | eis
E. Meetperiode
Nr. | Omschrijving | Type | Akkoord
E-1 | Alle metingen én registraties van werkzaamheden dienen genoteerd en aangeleverd te worden in UTC. | eis
E-2 | De meetdata dient bij het waterschap te worden aangeleverd conform de in A-5 en A-6 gestelde aanleverfrequenties. | eis
E-3 | De meetperiode start zodra de eerste metingen binnenkomen bij het waterschap. | eis
E-4 | Opdrachtnemer dient een maandrapportage datagarantie en -kwaliteit aan te leveren. Hierin staan per meetsysteem de tijdige beschikbaarheid en kwaliteit van de metingen. Dit dient te worden berekend uit de metingen per kwartier en dient te worden weergegeven in percentage per dag en per maand. | eis
E-5 | De maandrapportage datagarantie en -kwaliteit dient binnen twee weken na afloop van de maand te worden geleverd. | eis
E-6 | Opdrachtnemer dient een datagarantie (beschikbaarheid) van minimaal 95% per meetsysteem per maand te realiseren. Uitzonderingen zijn situaties buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer zoals: vandalisme, droogval, netwerkstoringen en vervuiling van de waterloop. Zie ook I-4. | eis
E-7 | Een meetsysteem voldoet aan de eisen voor datagarantie indien voldoende metingen tijdig zijn aangeleverd aan het waterschap. Zie A-5 en A-6. | eis
E-8 | Opdrachtnemer dient een datakwaliteit van minimaal 95% per meetsysteem per maand te realiseren. Uitzonderingen zijn situaties buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer zoals: vandalisme, droogval, netwerkstoringen en vervuiling van de waterloop. Zie ook I-4. | eis
E-9 | Metingen voldoen aan de eisen voor datakwaliteit indien: – de afwijking ten opzichte van de jaarlijkse controlemeting maximaal 10% bedraagt; én – de metingen hydrologisch betrouwbaar zijn en geen onlogisch gedrag vertonen. | eis
F. Controle en evaluatie tijdens meetperiode
Nr. | Omschrijving | Type | Akkoord
F-1 | Opdrachtnemer dient een logboek bij te houden dat beschikbaar is voor het waterschap. Het logboek dient maandelijks door de SPOC van het waterschap en de SPOC vande opdrachtnemer te worden besproken, tenzij het waterschap aangeeft dat dit niet nodig is. Het logboek dient te worden ondergebracht in een gezamenlijk kanbanbord of een vergelijkbare omgeving. Het logboek dient minimaal te bevatten: – locatiecode; – datum en tijd (UTC); – veldcontroles; – relevante wijzigingen in formules of software; – conclusie en/of vervolgactie. | eis
F-2 | Werkzaamheden en wijzigingen in de configuratie (als gevolg van aanpassingen en/of reparaties aan het meetsysteem) dienen binnen één week te worden verwerkt in een logboek dat beschikbaar is voor het waterschap. | eis
F-3 | Wanneer opdrachtnemer in het veld constateert dat (de afwerking van) een meetsysteem is beschadigd, dient opdrachtnemer: – de situatie vast te leggen middels digitale foto’s; én – dit direct te melden bij het waterschap. | eis
G. Beheer & onderhoud
Nr. | Omschrijving | Type | Akkoord
G-1 | Opdrachtnemer dient de debietmetingen te leveren als een Data as a Service (DaaS)-dienstverlening. | eis
G-2 | De debietmeetinstallaties blijven gedurende de contractduur eigendom van opdrachtnemer. | eis
G-3 | Opdrachtnemer dient gedurende de meetperiode het beheer en onderhoud van de meetinstallaties uit te voeren. | eis
G-4 | Opdrachtnemer dient de correcte en continue werking van de meetinstallaties te borgen. | eis
G-5 | Storingen dienen conform G-19 t/m G-22 te worden afgehandeld. | eis
G-6 | Opdrachtnemer dient preventief onderhoud uit te voeren ter borging van meetkwaliteit en databetrouwbaarheid. | eis
G-7 | Opdrachtnemer dient de energievoorziening (accu’s/batterijen) zodanig te beheren dat aan de aanleververplichtingen uit Sectie A en E wordt voldaan. | eis
G-8 | Onderhoudswerkzaamheden dienen geen negatieve invloed te hebben op meetkwaliteit en datakwaliteit. | eis
G-9 | Indien externe omstandigheden de meting beïnvloeden (zoals vervuiling, slibafzetting, aangroei of beschadiging), dient opdrachtnemer dit te signaleren aan het waterschap. | eis
G-10 | Tweedelijns onderhoud aan de meetinstallaties is de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer. Het betreft het schoonmaken rondom de afzonderlijke installaties en het schoonmaken van de watergangen en eventueel duikers, inclusief het verwijderen van de begroeiing en drijfvuil. | eis
G-11 | Onderhoudswerkzaamheden dienen inbegrepen te zijn in de eenheidsprijs conform het bij inschrijving ingediende prijzenblad. | eis
G-12 | Onderhoudswerkzaamheden en interventies dienen te worden vastgelegd in het logboek zoals bedoeld in Sectie F. | eis
G-13 | Opdrachtnemer dient gedurende de contractduur gevalideerde, betrouwbare en consistente meetdata aan te leveren. | eis
G-14 | Opdrachtnemer dient de aanleg, bereikbaarheid en toegankelijkheid van installaties af te stemmen met perceeleigenaren en/of beheerders (zoals particulieren, gemeenten en overige partijen). | eis
G-15 | Opdrachtnemer dient rekening te houden met eventuele meldplichten bij onderhouds- en inspectiewerkzaamheden. Ook is voor enkele locaties van het waterschap een werkvergunning benodigd waar opdrachtnemer in dat geval rekening mee dient te houden. | eis
G-16 | Afstemming en meldplicht zijn niet noodzakelijk voor locaties gelegen op gronden of waterlopen die in beheer zijn bij het waterschap, tenzij het waterschap anders aangeeft. | eis
G-17 | Opdrachtnemer dient het waterschap tijdig te informeren over geplande inspectieronden en verzoeken om assistentie of aanwezigheid van een medewerker van het waterschap. Bij sluizen (Dintelsas en Benedensas) dient dit zes weken vooraf te worden aangemeld bij het waterschap. Zie hiervoor ook bijlage 7. | eis
G-18 | Storingen aan het meetsysteem dienen automatisch en direct te worden gesignaleerd door opdrachtnemer. | eis
G-19 | Opdrachtnemer dient zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één week na constatering van een storing actie te ondernemen en de oorzaak van de storing te analyseren. | eis
G-20 | Indien de oorzaak van de storing binnen de invloedssfeer van het waterschap ligt, dient opdrachtnemer dit direct te melden aan het waterschap. | eis
G-21 | Indien de oorzaak binnen de invloedssfeer van opdrachtnemer ligt, dient opdrachtnemer de storing zo snel mogelijk maar maximaal binnen één week na constateren van de storing op te heffen. | eis
G-22 | Opdrachtnemer dient het waterschap te informeren over: het moment waarop de storing is opgetreden; de oorzaak van de storing; het moment waarop de storing is opgelost. | eis
G-23 | Bij plaatsing van een meetsysteem dient opdrachtnemer een nulmeting uit te voeren ten aanzien van het hydraulisch relevante doorstroomprofiel. | eis
G-24 | Opdrachtnemer dient minimaal eenmaal per jaar voor ieder meetsysteem een controlemeting uit te voeren. | eis
G-24a | Opdrachtnemer dient na de controlemeting te rapporteren aan het waterschap of: het hydraulisch relevante profiel ongewijzigd is; de meetapparatuur correct functioneert; relevante wijzigingen zijn opgetreden. | eis
G-24b | Indien bij de controlemeting wijzigingen worden geconstateerd, dient opdrachtnemer deze te verwerken in de debietberekening (herijking). | eis
G-25 | Nulmetingen, jaarlijkse controlemetingen en herijkingen dienen inbegrepen te zijn in de eenheidsprijs conform het prijzenblad. | eis
G-26 | Het waterschap behoudt zich het recht voor bij meetsystemen extra ijkmetingen te laten uitvoeren door een hiervoor gekwalificeerde derde partij. | eis
G-26a | Extra ijkmetingen door derden geschieden op kosten van het waterschap. | eis
G-26b | De bevindingen van deze extra ijkmetingen worden aan opdrachtnemer ter beschikking gesteld. | eis
G-26c | Indien bij een extra ijkmeting een afwijking van meer dan 10% wordt geconstateerd, dient opdrachtnemer de meting te herijken. | eis
G-26d | Herijking en daaruit voortvloeiende werkzaamheden dienen inbegrepen te zijn in de inschrijfprijs. | eis
H. ICT en Architectuur
Nr. | Omschrijving | Type | Akkoord
H-1 | De inrichting van de ICT en de verwerking van gegevens door opdrachtnemer dienen te voldoen aan de eisen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). | eis
H-2 | De inrichting van de ICT en de verwerking van gegevens door opdrachtnemer dienen te voldoen aan de eisen uit de Inkoopeisen Cybersecurity Overheid (ICO-eisen) inclusief aanvullende eisen (2 tabbladen). Zie hiervoor bijlage 5. | eis
H-3 | De uitwisseling van gegevens tussen opdrachtnemer en het waterschap dient te verlopen via de integratieoplossing die bij WBD draait: de API-gateway. De specificaties voor aansluiting op deze API-gateway zijn: – applicaties moeten een https endpoint kunnen aanroepen; – ondersteuning voor het bevragen van onze API-gateway op basis van OAuth2.0; – ondersteuning voor custom HTTP-headers in requests; – HTTP-endpoints aanbieden zodat de doelapplicatie bevraagd kan worden en data geschreven kan worden, bij voorkeur met OAuth2.0 en REST API's (JSON); – beschikking over testomgeving; – beschikking over OpenAPI specificaties. | eis
H-4 | Opdrachtnemer dient voor de connectie met de API-gateway gebruik te maken van breed erkende webservicesprotocollen. | eis
H-5 | Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na opdrachtverlening een document, genaamd “Omgang met data”, aan te leveren waarin wordt beschreven hoe opdrachtnemer borgt dat de omgang met de data van het waterschap voldoet aan de BIO-eisen. Het document dient ten minste te beschrijven: – waar de data wordt bewaard; – hoe de data wordt bewaard; – wie toegang heeft tot de data; – hoe de toegang tot de data is geregeld; – hoe de back-up van de data is geregeld; – hoe lang de data wordt bewaard. Het document dient aanlevering te worden beoordeeld door de ICT Security Officer van het waterschap. Opdrachtnemer dient eventuele opmerkingen van de ICT Security Officer mee te nemen in een verbeterplan, en uit te voeren in de eerste zes maanden van de overeenkomst. | eis
H-6 | Opdrachtnemer dient akkoord te gaan met de volgende eisen met betrekking tot de omgang met data van het waterschap: – opdrachtnemer dient de data niet te verspreiden naar derden; – opdrachtnemer dient de data niet te publiceren of dupliceren; – opdrachtnemer dient data die bij het einde van de looptijd nog in haar bezit is te verwijderen, in en na overleg met het waterschap; – opdrachtnemer mag, indien gewenst, de data van het waterschap gebruiken voor procesverbeteringen ten behoeve van het waterschap. | eis
I. Financieel
Nr. | Omschrijving | Type | Akkoord
I-1 | Opdrachtnemer dient zich te conformeren aan de door het waterschap gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van de facturering: – facturering dient achteraf en op maandbasis te geschieden; – facturering dient pas plaats te vinden nadat een geldige inkooporder van het waterschap is verstrekt; – per inkooporder dient een afzonderlijke factuur te worden ingediend (geen facturen met meerdere inkooporders); – facturen en eventuele bijlagen dienen als één origineel PDF-document te worden aangeleverd; – creditfacturen dienen separaat te worden ingediend, onder vermelding van het originele factuurnummer en inkoopordernummer; – verrekening dient uitsluitend plaats te vinden in overleg met het waterschap; – facturen zonder vermelding van het inkoopordernummer worden niet in behandeling genomen; – de betalingstermijn start op het moment dat een volledige en correcte factuur is ontvangen. | eis
I-2 | Facturering van periodieke kosten dient te geschieden door middel van een verzamelfactuur. Onder periodieke kosten wordt verstaan: – metingen; – optionele werkzaamheden zoals genoemd in het prijzenblad; – losse/extra werkzaamheden op aanvraag van het waterschap. | eis
I-3 | De kosten voor het meten en leveren van data as a service dienen per maand te worden berekend op basis van het aantal meetlocaties dat per dag in de betreffende maand heeft gemeten. Een factuur wordt opgesteld op basis van de maandrapportage datagarantie en -kwaliteit. Meetlocaties die voldoen aan de eisen voor datagarantie en datakwaliteit kunnen worden gefactureerd. | eis
I-4 | Indien de metingen van een meetsysteem een maand niet voldoen aan de vereiste datakwaliteit of datagarantie dan kunnen de kosten voor het meten en leveren van data as a service voor het betreffende meetsysteem die maand niet worden gefactureerd. | eis
I-5 | Indien een meetsysteem is beschadigd door vandalisme of extreme hydrologische-, of meteorologische omstandigheden dient het meetsysteem te worden hersteld door de opdrachtnemer. De kosten voor herstel worden gedeeld tussen waterschap opdrachtnemer (50/50). Zie ook B-3. | eis
J. Beëindiging contract
Nr. | Omschrijving | Type | Akkoord
J-1 | Als de genoemde datagarantie of datakwaliteit gedurende drie maanden achtereen voor meer dan een kwart van de meetpunten niet wordt gehaald, behoudt het waterschap zich het recht voor om het contract te beëindigen. | eis
J-2 | Bij het naderen van het einde van de contractduur voor het gehele meetnet dient opdrachtnemer, in opdracht van het waterschap, zorg te dragen voor een adequate overdracht naar een eventuele nieuwe partij. | eis
J-3 | Ter borging van een adequate overdracht dient opdrachtnemer binnen drie maanden na opdrachtverlening een exitstrategie aan het waterschap op te leveren. | eis
J-4 | Opdrachtnemer dient de exitstrategie op basis van bijlage 9 uit te werken en aan te leveren. | eis
Aldus naar waarheid ingevuld door:
Hand- tekening:
Naam:
Functie:
Bedrijf:
Datum: