## PvE
Programma van eisen
Nr. | Omschrijving | Eis | Antwoord inschrijver (Ja / Nee) | Toelichting van inschrijver
PRODUCTEIGENSCHAPPEN DNA/RNA ISOLATIE configuratie
Configuratie
1 | De configuratie moet een barcodescanner bevatten die zowel 1D als 2D barcodes kan lezen van een etiket op de primaire buis. | eis
2 | De configuratie moet een barcodescanner/reader bevatten die de 2D barcodes van de onderkant van bijvoorbeeld 1.4ml Fluidx buisjes of 1.2 ml NUNC buisjes kan lezen | eis
3 | De configuratie dient voorzien te zijn van een extractiemodule om DNA isolatie volledig geautomatiseerd uit te kunnen voeren. | eis
4 | De configuratie dient voorzien te zijn van de mogelijkheid om een plaat in SBS-format, gevuld met bijvoorbeeld 1.4 ml 2D gebarcodeerde buisjes, te kunnen plaatsen. | eis
5 | Bij het incorrect inrichten van het deck volgt een hoorbare foutmelding en stopt het systeem met bewegen. | eis
6 | Configuratie dient geleverd te worden met tafel op wielen waar de gehele configuratie (robot) op staat | eis
7 | Het hele isolatieproces dient plaats te kunnen vinden bij een omgevingstemperatuur van 15 - 30 graden Celsius | eis
8 | De configuratie dient geschikt te zijn om in 1 run =>4ml DNA uit bloed te kunnen isoleren | eis
9 | In een primair buizen rek dienen zowel 13 mm als 16 mm brede buizen geplaatst te kunnen worden | eis
Sample processing en laboratoriumwerk
10 | Als primaire buis moet een buis met een doorsnede van 16 mm en een lengte van 100 mm geaccepteerd worden door het apparaat | eis
11 | Als primaire buis moet een buis met een doorsnede van 13 mm en een lengte van 100 mm geaccepteerd worden door het apparaat | eis
12 | Als primaire buis moet een buis met een doorsnede van 13 mm en een lengte van 75 mm geaccepteerd worden door het apparaat | eis
13 | De door de leverancier aangegeven hoeveelheid isolaties op de kit dient ook werkelijk gehaald te kunnen worden | eis
14 | Toegang tot aanpassing programmatuur moet beveiligd zijn d.m.v. wachtwoord | eis
15 | De isolatie van 24 samples met een volume van =>4 ml bloed dient binnen 3 uur afgerond te kunnen worden. Het proces loopt hierbij van een ontdopte bloedbuis tot en met het DNA in een 1,4 of 1,2 ml 2D buisje. | eis
Reagentia en disposables
16 | Alle benodigde reagentia dienen voorzien te zijn van 'expiry dates', lotnummers en bewaarcondities | eis
17 | Er worden kits en consumables geleverd voor de gehele procedure die de configuratie uitvoert.
18 | Leveringszekerheid van 1 lotnummer voor een periode van minimaal 3 maanden of een voorraad van minimaal 3 maanden. Dit betreft een minimum aantal van samples 3000 met een volume vanaf 4 ml. | eis
WORKFLOWMANAGEMENT
19 | Alle gangbare 1D en 2D barcodes moeten kunnen worden aangeboden aan de barcodescanners van de configuratie t.b.v. eenduidige monsteridentificatie | eis
20 | De apparatuur dient de barcode van de primaire buis te koppelen aan de barcode van de 2D buis, waarbij een outputfile in xls of csv format wordt geleverd | eis
ONDERHOUD, SERVICE EN STORINGEN
Algemeen
21 | De aanbieder communiceert pro-actief kwetsbaarheden in (onderdelen van) de configuratie die invloed hebben op de beschikbaarheid, kwaliteit, kwantiteit, integriteit en beveiliging van de systemen en de geproduceerde data. Maatregelen en middelen om deze te verhelpen worden onverwijld aangeboden. | eis
Technisch
22 | Voor onderhoud, service en storingen is 1 leverancier het aanspreekpunt | eis
23 | U levert een all-in onderhoudscontract. Hieronder wordt verstaan preventief onderhoud en alle storingen en reparaties. | eis
ICT en Informatiebeveiliing
24 | Alle upgrades/updates die gedurende de levensduur van de apparatuur beschikbaar komen worden direct actief gecommuniceerd met het LUMC. Geldt voor alle op de PC aanwezige software | eis
25 | De leverancier zorgt dat altijd de laatste beveiligingsupdates voor het operating systeem geïnstalleerd zijn op de meegeleverde PC | eis
26 | Import en export werklijst in .xls of .csv format /robot naar LIMS | eis
27 | Verantwoordelijkheid voor meegeleverde PC ligt bij leverancier (softwareupgrade/crash/)etc. kosten | eis
28 | Toegang op afstand tot de apparatuur en/of de database geschiedt volgens procedures, voorwaarden en met de VPN-voorzieningen van het LUMC | eis
29 | Leverancier voert een vrijgave run/systeem check uit na elk onderhoud, reparatie, verplaatsing of wijziginging in de software waarna leverancier het systeem officieel vrijgeeft voor gebruik. | eis
30 | De output van het apparaat wordt opgeslagen in de centrale databases van het LUMC | eis
31 | De apparatuur en software is aantoonbaar gehardend tegen aanvallen van hackers, onder andere door de default configuratie en systeemwachtwoorden te vervangen | eis
32 | De documentatie van datamodellen, software, datacommunicatieprotocollen en onderdelen van het proces van de verwerking van de apparatuur is volledig schriftelijk vastgelegd | eis
33 | De apparatuur en software heeft middelen voor de waarborging van de integriteit van de invoer, verwerking en uitvoer van gegevens. | eis
34 | Het apparaat moet zijn voorzien van adequate software voor de bescherming tegen vijandige programmatuur. Deze software moet volgens de frequenties en methoden van de leverancier van deze software worden bijgewerkt. Het LUMC heeft hiervoor een licentie van VMWare Carbon Black beschikbaar. | eis
OPLEIDING
35 | Bij implementatie verzorgt u voor minimaal 5 gebruikers een kosteloze training op locatie. | eis
36 | Alle opleiding gerelateerde documentatie en handleidingen, gebruikersinterface en overige informatie moet in de Nederlandse of Engelse taal worden aangeleverd. | eis
LICENTIES, ICT specifiek
37 | Indien de support voor de Windowsversie, besturingssysteem, Oracle, Java (dependenties van de configuratie), etc. verloopt, wordt kosteloos de update naar een nieuwere versie gefaciliteerd door de aanbieder. (nieuwe processen, totaaloplossing) | eis
Kwaliteit DNA en resultaten downstream testen
38 | Het geisoleerde DNA uit witte bloedcellen dient groter dan 25 Kb te zijn | eis
39 | De DNA opbrengst uit bloed, gemeten met de fluorescente picogreen methode, moet gemiddeld minimaal 30 ug per ml bloed zijn. | eis
40 | De OD 260 / 280 van het geisoleerde DNA moet tussen 1.8 en 2.0 liggen | eis
41 | Het apparaat dient zodanig te zijn geconstrueerd dat cross-contaminatie van samples is uitgesloten of beperkt tot maximaal 0,1% | eis
42 | DNA moet worden geelueerd in Low TE (10 mM Tris, 0,1 mM EDTA) | eis
INKOOP

## PvW
Programma van wensen
Nr. | Omschrijving | Wens | Antwoord inschrijver (Ja / Nee) | Toelichting van inschrijver | Toelichting | Antwoord | Punten verdeling | Maximun aantal punten
1 | De configuratie dient op basis van vloeistof te pipetteren | Wens
2 | Het moet mogelijk zijn om de isolatie manueel voort te zetten bij stilvallen, storingen, defecten of andere reden | Wens
3 | Bij foutieve stappen (bijv.foutief plaatsen van dispossables) kan de desbetreffende stap worden herhaalt zonder invloed op het verloop van het proces. | Wens
4 | Na een noodstop bij foutieve stappen (foutief geplaatste dispossables) kan een correctie worden uitgevoerd en wordt het proces hervat. | Wens
5 | De maximale afmetingen van het systeem zijn (b x d x h) is 250 x 150 x 200 cm | Wens
6 | De totaaloplossing dient ten behoeve van veiligheid, spatgevaar, in een gesloten omgeving te staan | Wens
7 | één leverancier dient verantwoordelijk te zijn voor de totaaloplossing in geval van support, storing en onderhoud | Wens
8 | De apparatuur dient voorzien te zijn van liquid level detection | Wens
9 | De configuratie dient een CE keurmerk te hebben | Wens
10 | Reagentia kits moeten CE-IVDR gecertificeerd zijn | Wens
11 | Tracering van samples gedurende het hele proces is gegarandeerd (log file) | Wens
12 | De configuratie moet een notificatie geven als er iets fout gaat in het proces (wegvallen van connectie, crash van apparatuur, etc.) via email of telefoon | Wens
13 | Het geisoleerde DNA uit witte bloedcellen dient geschikt te zijn voor long read sequencing zoals ONT, Pacbio. Lengte groter dan 25kb | Wens