Programma van Eisen
Behorende het programma van eisen inzake de levering van drie (3) identieke, onderling uitwisselbare geautomatiseerde liquid handlers (pipetteerrobots) voor moleculaire diagnostiek
TenderNed-kenmerk: 600548
Het Programma van Eisen is een door Aanbestedende dienst opgesteld aanbestedingsstuk met daarin de gestelde eisen waaraan de Prestatie voldoet.
De volgende elementen zijn de vereisten voor het gewenste systeem waarin minimaal voldaan moet worden.
Indien niet onvoorwaardelijk kan worden voldaan aan het Programma van Eisen, zal Aanbestedende dienst de Inschrijving terzijde leggen en de betreffende Inschrijver uitsluiten van verdere deelname.
Instructie:
1. Dit document Eisen (het origineel) dient volledig te worden ingevuld en bij de Inschrijving te worden gevoegd.
1. De tekst van dit document Eisen mag niet worden overgetypt, aangevuld noch gewijzigd.
1. Indien Ondernemer zich inschrijft in combinatie met anderen, dient voor elke combinant een ingevuld exemplaar van deze verklaring ingediend te worden.
1. Ondernemer dient door middel van het ondertekenen van dit document, zelf te verklaren of hij in de toestand verkeert waarop de verklaring is gericht. Met de ondertekening van dit document geeft de ondertekenaar de garantie voor de rechtsgeldigheid van de totale Inschrijving. De ondertekenaar dient dus door de onderneming gemachtigd te zijn. Dit dient te blijken uit een inschrijving in het nationale beroeps/handelsregister, in Nederland kan hiervoor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gelden. Dit document mag niet ouder zijn dan 6 maanden, gerekend vanaf de datum van Inschrijving.


	Nr.
	Eis
	Conform
	Not Conform
	Opmerking(en)

	1
	De opdracht betreft de levering van drie (3) identieke, onderling uitwisselbare geautomatiseerde liquid handlers (pipetteerrobots) voor moleculair-diagnostische library preparation ten behoeve van next-generation sequencing (NGS).
	o
	o
	

	2
	De drie systemen zijn identiek in hardware- en softwareconfiguratie, zodat een op één systeem gevalideerd protocol ongewijzigd en zonder hervalidatie op elk van de overige systemen kan worden uitgevoerd.
	o
	o
	

	3
	Elk systeem kan de volledige gevalideerde workflow zelfstandig en volledig autonoom (walk-away) uitvoeren, zodat bij uitval of gepland onderhoud van één systeem de overige twee systemen de diagnostische productie kunnen overnemen.
	o
	o
	

	4
	Het aangeboden systeem dient een bestaande automatiseringsworkflow voor IDT Archer FusionPlex te ondersteunen, waarbij de automatiseringsmethode door IDT is ontwikkeld en gevalideerd voor het aangeboden platform. Zelfontwikkeling, conversie of validatie van een protocol door de eindgebruiker of leverancier wordt niet geaccepteerd als gelijkwaardig alternatief. Inschrijver toont dit aantoonbaar aan door middel van een applicatienote of ondersteuningsverklaring van de fabrikant.
	o
	o
	

	5
	Elk systeem verwerkt per run, zonder handmatige tusseninterventie, tot en met 24 monsters.
	o
	o
	

	6
	Het systeem dient geschikt te zijn voor pipetteervolumes van 1–1000 µL zonder wisselen van pipetteerkop.
	o
	o
	

	7
	Het system moet beschikken over een gripper voor het verplaatsen van labware. Om het proces zo snel mogelijk te laten verlopen dient de gripper geïntegreerd te zijn aan de pipetteerkop.
	o
	o
	

	8
	Het systeem dient te beschikken over een gripper die integraal onderdeel uitmaakt van de pipetteerkop. Oplossingen waarbij voor het verplaatsen van labware een separate robotarm, afzonderlijke grippermodule of toolwissel vereist is, voldoen niet aan deze eis. Dit ter beperking van de cyclustijd en maximalisatie van de operationele efficiëntie.
	o
	o
	

	6
	Elk systeem beschikt over een geïntegreerde (on-deck) thermocycler die compatibel is met 96-wells platen.
	o
	o
	

	7
	Elk systeem beschikt over een geïntegreerde (on-deck) shaker-/mengmodule.
	o
	o
	

	8
	Elk systeem beschikt over ten minste twee geïntegreerde (on-deck) verwarmings- en koelposities (heating/cooling).
	o
	o
	

	9
	Elk systeem beschikt over een geïntegreerd optisch systeem (camera) voor foutdetectie en error handling tijdens de run.
	o
	o
	

	10
	Alle voor de workflow benodigde modules zijn per systeem on-deck geïntegreerd, zodat de volledige preparatie autonoom van begin tot eind kan worden uitgevoerd zonder tussentijdse handmatige stappen.
	o
	o
	

	11
	Diagnostische protocollen kunnen via een grafische gebruikersinterface worden aangemaakt, aangepast en onderhouden zonder scripting- of programmeerkennis.
	o
	o
	

	12
	De maximale buitenafmetingen per systeem bedragen: breedte ≤ 75 cm, diepte ≤ 80 cm, hoogte ≤ 85 cm. De drie systemen passen gezamenlijk binnen de bestaande laboratoriuminfrastructuur zonder bouwkundige aanpassingen.
	o
	o
	

	13
	Elk systeem biedt binnen deze afmetingen voldoende deckcapaciteit voor een volledige run, inclusief de vereiste modules en verbruiksmaterialen.
	o
	o
	

	14
	Elk systeem beschikt over een volledig gesloten behuizing met geïntegreerde UV-decontaminatie, die out-of-the-box beschikbaar is.
	o
	o
	

	15
	Bij elk systeem worden de benodigde PC, monitor en softwarepakketten voor het aansturen van het systeem geleverd.
	o
	o
	

	16
	Voor alle drie de systemen en alle subsystemen, met inbegrip van PC en beeldscherm, geldt een garantietermijn van ten minste 24 maanden.
	o
	o
	

	17
	De levertijd voor alle drie de systemen bedraagt maximaal 6 weken na ondertekening van de koopovereenkomst.
	o
	o
	

	18
	De systemen voldoen aan de toepasselijke Europese en Nederlandse wet- en regelgeving; een eventuele Research Use Only (RUO)-status wordt door inschrijver expliciet vermeld.
	o
	o
	

	19
	De systemen kunnen geplaatst worden zonder extra voorzieningen. Alle kosten in verband met de plaatsing en installatie van alle drie de systemen maken integraal onderdeel uit van de inschrijving.
	o
	o
	

	20
	Alle vermelde eisen zijn de minimale vereisten voor de gewenste systemen. Hieraan dient te worden voldaan binnen het maximale budget van 315.000 euro inclusief BTW voor de levering van alle drie de systemen.
	o
	o
	

	21
	Inschrijver verklaart door inschrijving akkoord te gaan met de inhoud van de concept koopovereenkomst, en de Algemene Inkoopvoorwaarden NFU 2024 (AIV).
	o
	o
	



	1
	Eisen

	
	

	
	Vraag
	Antwoord
	Bewijsstuk

	1.1
	Documenten die onderdeel uitmaken van dit document ‘Eisen’

	a.
	Ondernemer heeft volledig kennisgenomen van alle eisen opgenomen in het document Eisen
	ja / nee
	Naar waarheid opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend document Eisen.

	b.
	De Inschrijving van Ondernemer is conform de eisen opgenomen in het document Eisen.
	ja / nee
	Naar waarheid opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend document Eisen.



Ondertekening van dit document
Ondergetekende verklaart namens de Ondernemer alle vragen en bijlagen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn.
Ondernemer is ermee bekend en stemt daarmee in dat Aanbestedende dienst de beantwoording van de Eisen eventueel verifieert of zal laten verifiëren. Ondernemer zal, indien Aanbestedende dienst tot verificatie van gegevens wenst over te gaan, daaraan zijn medewerking verlenen. Ondernemer zal eveneens zijn medewerking verlenen aan een door of namens Aanbestedende dienst uit te voeren onderzoek naar de ‘herkomst van middelen’.
Aldus, naar waarheid opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend door;
	Naam Ondernemer
	


	Naam ondertekenaar
	


	Datum
	

	Handtekening
	  






Bijlage 5: Eisen	1 van 2
