## Voorblad
PAKKET VAN EISEN:
| Datum: |  | 2025-09-09
Status:
UMDNS code:
Eigenaar PVE: Skip Veugen
1. | Doel (intended use)
Diagnostiek aan patienten en follow-up van therapie. Wetenschappelijk onderzoek.
2. | Omgeving waarin het Medisch Hulpmiddel (MHM) functioneert
Polikiniek Oogheelkunde
3. | Interactie met andere MHM
4. | Patiënten categorieën
Volwassene, kinderen
5. | Gebruikers
Artsen, assistenten en verpleegkundigen.
6. | Wetgeving
Zie PvE.
7. | Bijzondere technieken
8. | Onderhoud
Het toestel wordt preventief en correctief onderhouden door de Instrumentele dienst (ID). Voor wat betreft de
onderhoudstechnische aspecten wordt gerefereerd aan de beoordelingscriteria van de WIBAZ,
Projectgroep Instrumentenbeoordeling Academische Ziekenhuizen, 5e editie, versie 5.1, september 2005
Reiniging, desinfectie en sterilisatie (RDS) van het toestel of onderdelen vindt
plaats door de medewerker facilitaire Dienst volgens de adviezen en protocollen van de
Dienst Medische Microbiologie) en de Ter Zake Deskundige (TZD) MHM.
9. | Kritische situaties
* Bij het invullen van dit formulier dient men zich bij elk punt af te vragen: "Voldoet mijn product aan deze eis?".
Dit om misverstanden te voorkomen bij met name vragen die in de negatieve zin gesteld zijn
* Ieder punt waar het vakje " toelichting" is aangekruist moet toegelicht worden!
Alle andere punten mogen worden toegelicht.
Elke toelichting wordt op het toelichtingenblad ingevuld om zoeken in de offerte te voorkomen.
Wegingsfactoren
3 = knock-out
2 = zeer belangrijk
1 = belangrijk
Scores
+2 = goed
+1 = voldoende
-1 = matig
-2 = slecht

## PVE
|  | Score leverancier ja/nee | Toelichting vereist | Score AZM; 2,1,-1,-2 | Wegingsfactor | Eis/Wens | Totaal | Toelichting
PVE
auteur: | Dhr. S. Veugen, BVVF Functie, Instrumentele Dienst (technische eisen)
auteur: | Dhr. M. Willems, Dhr. F. Verbakel namens Staf Oogheelkunde
ALGEMENE TECHNISCHE EISEN
1 Wettelijke eisen
1 | Voldoet aan de IEC 601-1-1(general requirement for safety) |  |  |  | KO | Eis
2 | Voor zover het aangeboden product of een onderdeel daarvan kwalificeert als medisch hulpmiddel of accessoire, voldoet het aan Verordening (EU) 2017/745, inclusief toepasselijke CE-markering, EU-conformiteitsverklaring en betrokkenheid van een aangemelde instantie waar vereist. |  |  |  | KO | Eis
3 | Voldoet aan alle Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op het gebied van Arbo en milieu. |  |  |  | KO | Eis
4 | Voldoet aan alle overige vigerende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. |  |  |  | KO | Eis
5 | De bescherming tegen binnendringen van externe objecten (incl. hand/vingers, stof, water) is volgens IEC 60529, geef de beschermingsgraad aan (bv. IP44). |  |  |  | KO | Eis
6 | Voldoet aan NEN-ISO 15004-2:2007 Oogheelkunde instrumenten-Fundamentele eisen en beproevingsmethoden-deel 2 bescherming tegen lichtgevaar |  |  |  | KO | Eis
Stroomvoorziening:
1 | Het toestel werkt op 230 Volt |  |  |  | KO | Eis
Technisch onderhoud
2 | Periodiek preventief en correctief onderhoud kan in eigen beheer plaatsvinden. |  |  |  | 2 | Wens
3 | Er zijn geen speciale hulpmiddelen voor onderhoud nodig. Indien dat wel zo is dan worden deze gratis ter beschikking gesteld. |  |  |  | KO | Eis
4 | De gegarandeerde technische levensduur bedraagt minimaal 10 jaar. |  |  |  | KO | Eis
7 | De verwachte (technische) levensduur bedraagt: |  |  |  | 1 | Info
8 | Technische assistentie vindt plaats door kwalitatief en deskundig personeel. |  |  |  | KO | Eis
9 | Preventief onderhoud van het toestel vindt plaats 1 keer per jaar. |  |  |  | 2 | Wens
10 | Onderhoud wordt geprotocolleerd uitgevoerd (checklist toevoegen) |  |  |  | 1 | Info
11 | De onderhoudsplanning wordt voor het ingaande jaar afgesproken voor het gehele jaar |  |  |  | 2 | Wens
Garantie
1 | Leverancier hanteert een garantietermijn van 2 jaar ingaande op het moment van bedrijfsgerede oplevering |  |  |  | KO | Eis
Documentatie
1 | Een uitgebreide gebruikers manual in het Nederlands (voorkeur, anders Engels) wordt bijgeleverd. |  |  |  | KO | Eis
2 | Een uitgebreide technische manual in Duitse of Engelse taal wordt bijgeleverd. |  |  |  | KO | Eis
3 | Het toestel is voorzien van een beknopte Nederlandstalige handleiding. |  |  |  | KO | Eis
4 | De onderhoudsvoorschriften en de checklist voor periodiek onderhoud wordt meegeleverd. |  |  |  | KO | Eis
Documentatie, digitaal
1 | Een uitgebreide gebruikers manual in het Nederlands (voorkeur, anders Engels) wordt bijgeleverd, in het formaat DOC, PDF of XLS |  |  |  | 1 | Wens
2 | Een uitgebreide technische manual in het Nederlands of het Engels wordt bijgeleverd, in het formaat DOC, PDF of XLS. |  |  |  | 1 | Wens
3 | De onderhoudsvoorschriften en de checklist voor periodiek onderhoud wordt meegeleverd, in het formaat DOC, PDF of XLS. |  |  |  | 2 | Wens
4 | Onderhoudslijsten worden, ondertekend door de technicus na periodiek onderhoud en digitaal aangeboden aan de instrumentele Dienst, AZM. |  |  |  | KO | Eis
Technische Training
1 | Leverancier verzorgt een kosteloze training voor twee technici van het MUMC+ voor eerstelijns storingen |  |  |  | KO | Eis
2 | Leverancier verzorgt een uitgebreide technische training voor twee technici van het MUMC+ (neem deze mee in offerte) |  |  |  | 2 | Wens
Huishoudelijk onderhoud en hygiëne
1 | De buitenzijde van het toestel is bestand tegen alcohol 70% |  |  |  | KO | Eis
2 | Een lijst van producten waarmee het apparaat gereinigd kan worden is bijgevoegd. |  |  |  | 1 | Info
3 | Het toestel is glad afgewerkt en bevat zo weinig mogelijk hoekjes en kantjes en is dus in zijn geheel goed reinigbaar. |  |  |  | 2 | Wens
Systeemopbouw
Hardware mechanisch
1 | Elektrische componenten zijn op een degelijke wijze, onafhankelijk van de aansluitdraden gefixeerd. |  |  |  | 2 | Wens
2 | De afwerking, intern en extern, is zodanig dat scherpe hoeken, scherpe uitstekende delen en bramen worden vermeden. |  |  |  | 2 | Wens
3 | Bedrading is zodanig bevestigd dat ze niet door beklemming beschadigd kan worden. |  |  |  | 2 | Wens
4 | Draadeinden zijn middels kabelbusjes geschroefd. |  |  |  | 2 | Wens
5 | Printed-circuit-boards zijn niet bepalend voor de mechanische sterkte of constructie van het apparaat. |  |  |  | 2 | Wens
6 | Externe aansluitingen, bijvoorbeeld ten behoeve van alarmeringen, en externe communicatie zijn gemarkeerd. |  |  |  | 2 | Wens
Hardware elektrisch
1 | Indien hoge spanningen (≥ 230 V) voorkomen in het apparaat, is dit duidelijk zichtbaar op en/of in het apparaat is aangegeven. |  |  |  | 1 | Wens
2 | Kabelbevestigingen van netaansluitingen en verdere externe verbindingen zijn voorzien van een deugdelijke trekontlasting. |  |  |  | 2 | Wens
3 | De ligging van kabelbomen en andere manieren van signaalvoering, zoals vlakke kabels, coaxverbindingen, zijn gescheiden van netkabels en, indien aanwezig, andere hoge spanningen. Tevens zijn deze vrij geplaatst van energiedissiperende delen. |  |  |  | 2 | Wens
4 | Netspanningsbedrading is in de genormaliseerde kleurcode toegepast. |  |  |  | 1 | Wens
Hardware elektronisch
1 | Het toestel is systematisch en modulair opgebouwd. Zodat het verwisselen van defecte onderdelen/modules tot de reparatie-mogelijkheden behoort. |  |  |  | 2 | Wens
2 | De diverse onderdelen zijn, dan wel modulen, goed bereikbaar voor servicedoeleinden. |  |  |  | 2 | Wens
3 | Er is gebruik gemaakt van de laatste stand der technologie. |  |  |  | KO | Eis
Functionele eisen: Refractie Unit
1 | Instrumentenplateau is elektrisch in hoogte verstelbaar (hoog/laag) |  |  |  | KO | Eis
2 | Instrumentenplateau biedt ruimte voor 2 apparaten, zijnde twee posities (Spleetlamp HS-900-BQ LED en AR-KR Tonoref III) |  |  |  | KO | Eis
3 | Voeding van de instrumenten op instrumentenplateau gaat via energieketting |  |  |  | KO | Eis
4 | Datakabels van de instrumenten op instrumentenplateau gaan via energieketting |  |  |  | KO | Eis
5 | Leverancier zorgt ervoor dat de voeding- en datakabels in de energieketting worden geplaatst (MUMC+ levert datakabels) |  |  |  | KO | Eis
6 | Instrumentenplateau is uitgerust met veiligheidsschakelaar(s) om beknelling te voorkomen |  |  |  | KO | Eis
7 | Instrumentenplateau heeft een draagvermogen van minimaal 2x 20kg |  |  |  | KO | Eis
8 | De hoofdsteun van de Haag-Streit spleetlampen zit vast op de eerste positie van het instrumentenplateau |  |  |  | KO | Eis
9 | De leverancier verzorgt de totale installatie van de Spleetlamp en de AR op het instrumentenplateau |  |  |  | KO | Eis
10 | Systeem maakt gebruik van touchscreen bedieningspaneel |  |  |  | 2 | Wens
11 | Bedieningspaneel is te configureren dat alleen de actieve componenten te bedienen zijn |  |  |  | 2 | Wens
12 | Bedieningspaneel is door technicus van het MUMC+ te vervangen |  |  |  | KO | Eis
13 | De centrale verlichting is middels het bedieningspaneel te bedienen |  |  |  | KO | Eis
14 | De centrale verlichting moet automatisch dimmen als het instrumentenpaneel wordt voorgeschoven in eerste en tweede postitie |  |  |  | KO | Eis
15 | De lichtintensiteit is per positie in te geven (pre-set) |  |  |  | KO | Eis
16 | Dimfunctie is gemakkelijk uit te schakelen (overrulen) zodat de verlichting weer 100% is |  |  |  | KO | Eis
17 | Welke dimmer-platforms ondersteunt de unit? |  |  |  | 2 | Info
18 | Unit maakt gebruik van hoogwaardige schuifgeleiders |  |  |  | KO | Eis
19 | Kleurstelling van de unit is configureerbaar |  |  |  | 2 | Wens
20 | De unit biedt ruimte voor het plaatsen van "externe" apparatuur en adapters. (o.a. Moxa nPort, adapter spleetlamp, etc) |  |  |  | KO | Eis
21 | In de ruimte voor externe apparatuur zit voeding (schuko) voor externe apparaten (minimaal 3 aansluitingen) |  |  |  | KO | Eis
22 | De systemen worden uitgeleverd met phoropterarm |  |  |  | KO | Eis
23 | De phoropterarm schuift elektrisch voor |  |  |  | KO | Eis
24 | De Phoropterarm is merk-onafhankelijk |  |  |  | KO | Eis
25 | De Phoropterarm wordt uitgerust met de aanwezige Topcon CV-5000 |  |  |  | KO | Eis
26 | Elektrische componenten zijn gemakkelijk toegankelijk voor service en onderhoud |  |  |  | KO | Eis
27 | Leverancier levert 2x reserve bedieningspaneel bij levering (neem deze mee in offerte) |  |  |  | KO | Eis
28 | De unit heeft een ingebouwde leeslamp. Deze is naar beneden gericht op zitvlak patiëntenstoel |  |  |  | KO | Eis
29 | De leeslamp is verstelbaar |  |  |  | KO | Eis
Functionele eisen: Patiënten stoel
1 | De stoel is elektrisch in hoogte verstelbaar (hoog/laag) |  |  |  | KO | Eis
2 | De stoel kan naar voor/achter geplaatst worden |  |  |  | KO | Eis
3 | Elektrisch voor/achter |  |  |  | 1 | Wens
4 | Bediening stoel is zowel mogelijjk via bedieningspaneel (eerste optie) en voetpedaal (tweede optie) |  |  |  | KO | Eis
5 | Stoel kan zowel met als zonder armleuningen geleverd worden |  |  |  | KO | Eis
6 | Armleuningen moeten weg te klappen zijn.
7 | Stoelen zijn bekleed met hoogwaardige bekleding |  |  |  | KO | Eis
8 | Bekleding is makkelijk te reinigen |  |  |  | KO | Eis
9 | Kabels vanuit de unit naar de stoel zijn verwerkt in een kabelgoot |  |  |  | KO | Eis
10 | Stoel is bekleed met zwart (skai-)leer |  |  |  | 2 | Wens
11 | 3 units moeten rolstoelvriendelijk kunnen worden gemaakt middels stoelen die weggehaald kunnen worden door de stoelen op wieltjes te plaatsen |  |  |  | KO | Eis
12 | Hoe kan uw unit rolstoelvriendelijk worden gemaakt |  |  |  | 2 | Info
13 | Stoel kan geleverd worden met voetensteun voor patiënt. |  |  |  | KO | Eis
Functionele eisen: Bureau
1 | Afmeting van het bureau is 80x180 (d x b) |  |  |  | KO | Eis
2 | Het bureau is elektrisch in hoogte verstelbaar (hoog/laag) |  |  |  | KO | Eis
3 | Het bureau is in te stellen in zit en stapositie (minimaal 70cm tot 130) |  |  |  | KO | Eis
4 | Het bedieningspaneel van de hoog/laag verstelling steekt niet uit |  |  |  | KO | Eis
5 | Het bedieningspaneel van de hoog/laag is bij voorkeur ingelegd in het tafelblad |  |  |  | KO | Eis
6 | De gebruikte materialen sluiten aan op de materialen die gebruikt zijn in de refractie unit (kleurstelling en materiaal) |  |  |  | 2 | Wens
7 | Het bureau is voorzien van een kabelgoot voor het wegwerken van bekabeling |  |  |  | KO | Eis
8 | Bij het bureau wordt ook een ladekast geleverd (b x d x h: 50x60x70) met 3 lades. Deze is na gunning te configureren |  |  |  | KO | Eis
9 | Bureau voldoet aan de NEN-EN 527 (Europese norm voor tafels en bureau's) |  |  |  | KO | Eis
Functionele eisen: Algemeen
1 | Leverancier levert een werkende totaaloplossing van Refractieunit, Patiëntenstoel en Hoog/laagbureau |  |  |  | KO | Eis
2 | In 3 kamers is de maximale breedte van de unit incl patientenstoel gemaximeerd op 130cm. Deze MOET 2 postities hebben |  |  |  | KO | Eis
|  | Totaal |  |  | 54 |  | 0