	
	
	



Marktverkenning anechoïsche kamer - Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
In het kader van een marktverkenning is de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) op zoek naar marktpartijen met expertise in de levering, installatie en inrichting van een anechoïsche kamer.

Met deze marktverkenning beoogt de RDI inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden die de markt biedt voor de realisatie van een anechoïsche kamer op de beoogde locatie van de RDI. De marktverkenning heeft daarnaast tot doel relevante marktinformatie en marktinzichten te verzamelen ten behoeve van de voorbereiding van een eventueel vervolgtraject.

Deelname marktverkenning
De RDI nodigt marktpartijen uit om deel te nemen aan deze marktverkenning en stelt een reactie zeer op prijs.

Aan deelname kunnen geen rechten worden ontleend en deelname leidt niet tot een voorkeurspositie of enige andere vorm van voordeel in een eventueel vervolgtraject.

Achtergrond en behoefte
De RDI is voornemens extra ruimte aan te huren waarin een anechoïsche kamer dient te worden gerealiseerd. Deze ruimte bevindt zich aan de Piet Mondriaanlaan 54, 3812 GV Amersfoort, nabij het centraal station in Amersfoort. De ruimte is gesitueerd op de begane grond boven een parkeergarage en heeft een netto beschikbare hoogte van 3,8 meter. De breedte en lengte zijn nog vrij invulbaar, voor zover benodigd om aan de specificatie-eisen te kunnen voldoen.

De RDI als toezichthouder wenst in deze ruimte een full compliant anechoïsche kamer te realiseren voor het testen van apparatuur/radioapparatuur volgens de EMCD/RED. De anechoïsche kamer (Full Anechoic Room, FAR) dient te voldoen aan de volgende eisen:

	Full Anechoic Room FAR 3m specifications (technische specificaties in het Engels)

	· Full compliant radiated emission CISPR 16-1-4, NSA 30MHz – 1000MHz, SVSWR 1 – 18GHz

	· Shielding effectiveness tested to EN 50147-1

	· ETSI TR 102-273-2 V1.2.1

	· Full compliant radiated immunity EN 61000-4-3, 80 – 1000MHz, 1 – 18 GHz

	· Antenna measuring distance 3m

	· Measuring volume 1.5m

	· Turntable

	· 3 phase AC mains 400VAC 3x 25A filtered

	· Interface/feedthrough panel: Ethernet, USB, 4 x N connector, 4 x BNC, waveguide 1x3 inch, waveguide1x 1 inch, both waveguides with endcap

	· 1x water supply, 1 x waterdrain

	· Antenna position at control room side

	· Anechoic chamber lighting

	· 2 x Honeycomb air filter for air ventilation

	· Interlock on entrance door

	There are no restrictions on length x width dimensions of the Full Anechoic Room (FAR). The height restriction of the Full Anechoic Room (FAR) is 3.8m. (also placing/mounting of the Full Anechoic Room (FAR) must be realized within this height).




	Vragen:
	Antwoorden:

	Is het mogelijk om een anechoïsche kamer te leveren en te realiseren die voldoet aan de beschreven specificaties? Zo nee, tegen welke beperkingen of aandachtspunten loopt u aan?
	

	Kan een compliant anechoïsche kamer gerealiseerd worden binnen een beschikbare hoogte van 3.8m?
	

	Indien een compliant anechoïsche kamer niet gerealiseerd kan worden, wat kan er dan wel gerealiseerd worden? En welke consequenties zijn dan van toepassing?
	

	Voor het ontwerpproces wil de RDI graag weten met welke afmetingen (lxbxh) er rekening gehouden moet worden. Kunt u dit aangeven?
	

	Wat is de oplevertermijn van de anechoïsche kamer?
	

	Welke essentiële informatie dient de RDI aan u beschikbaar te stellen voor een eventueel aanbestedingstraject en het daaropvolgende realisatietraject?
	

	Met welke draagkracht van de vloer dient de RDI rekening te houden?
	

	Ziet u eventuele consequenties vanwege de ondergelegen parkeergarage? Zo ja, welke?
	

	Ziet u eventuele consequenties vanwege de locatie nabij het treinstation? (M.b.t. bijv. trillingen en geluid)? Zo ja, welke?
	

	Waar dient de RDI rekening mee te houden bij het opbouwen van een anechoïsche kamer ten aanzien van extra benodigde ruimte rondom de anechoïsche kamer?
	

	Welke mogelijkheden ziet u om duurzaamheid binnen deze opdracht mee te nemen? 
	



Reacties op deze marktverkenning kunnen worden ingediend via TenderNed uiterlijk tot maandag 31 augustus 2026.

Na deze datum kunnen geen reacties meer worden meegenomen in deze marktverkenning.

De RDI dankt u bij voorbaat voor uw medewerking aan deze marktverkenning.
Intern gebruik
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