## Vragen_en_antwoorden_593217_all
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | ECG Elektroden | Is de aanbestedende dienst bereid om de ECG-elektroden onder te brengen in een afzonderlijk LOT? Hierdoor kunnen voor deze productgroep specifieke en passende afspraken worden gemaakt over onder andere veiligheidsvoorraad, leverbetrouwbaarheid en prestatie-eisen. | Nee. De aanbesteding omvat geen ziekenhuisbrede inkoop van generieke ECG-elektroden. Prijsregel V04 ziet uitsluitend op apparaat- of configuratiespecifieke (disposable) monitoringartikelen die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de aangeboden defibrillator en niet elders zijn opgenomen. Deze artikelen zijn ondergeschikt en functioneel verbonden met de apparatuur, de gevalideerde configuratie, patiëntveiligheid, implementatie en levenscyclusondersteuning. Een afzonderlijk perceel is daarom niet passend. Deze motivering geldt in aanvulling op paragraaf 1.1.4 van de leidraad en artikel 1.5 Aw 2012. Inschrijven in combinatie, met onderaannemers of met een beroep op derden blijft mogelijk.
2 | Bijlage 11 – PvE, Specificatie 27 | In Bijlage 11 – PvE, Specificatie 27, staat vermeld dat de defibrillator mogelijkheden heeft om de effectiviteit van de BLS te meten, live te tonen en te sturen. Kan de opdrachtgever aangeven of dit ook een wens is voor de AED's? | Nee. Specificatie 27 in Bijlage 11 heeft uitsluitend betrekking op de defibrillatoren binnen de hoofdopdracht. Voor de optionele AED's geldt BLS-feedback niet als afzonderlijke eis of wens.
3 | Bijlage 11 – PvE, Specificatie 27 | In Bijlage 11 – PvE, Specificatie 27, staat vermeld dat de defibrillator mogelijkheden heeft om de effectiviteit van de BLS te meten, live te tonen en te sturen. Is dit ook een wens voor kinderen? | Ja, voor zover de aangeboden BLS-feedbackfunctie door de fabrikant voor pediatrisch gebruik is gevalideerd en binnen de Intended Use valt. Functionaliteit voor kinderen heeft klinische voorkeur, maar vormt geen afzonderlijke wens of apart beoordelingsonderdeel naast specificatie 27. Wanneer de functie uitsluitend voor volwassenen is gevalideerd, vermeldt Inschrijver dit in de toelichting. Omdat het een wens betreft, leidt het ontbreken van pediatrische BLS-feedback niet tot uitsluiting.
4 | In Bijlage 11 – PvE, Specificatie 31 | In Bijlage 11 – PvE, Specificatie 31, staat vermeld dat de defibrillator beschikt over de functie zelftest. Kan de opdrachtgever aangeven of de zelftest automatisch moet plaatsvinden? | Nee. Een automatische zelftest is niet verplicht. De zelftest mag automatisch of handmatig worden gestart, mits de defibrillator over een zelftest beschikt en een lopende zelftest handmatig kan worden onderbroken. Een automatische zelftest wordt in de beoordeling gezien als een pré.
5 | Bijlage 11 – PvE, Service en Onderhoud, Specificatie 58 | In Bijlage 11 – PvE, Service en Onderhoud, Specificatie 58, staat vermeld dat de defibrillator beschikt over een log voor systeemfouten en voor in het kader van service en beheer relevante meldingen. Kan de opdrachtgever concreet aangeven welke service- en beheerrelevante meldingen hiermee worden bedoeld? | Hiermee worden meldingen bedoeld de zaken die een technicus nodig heeft voor diagnose, onderhoud en beheer, zoals systeem- en hardwarefouten, mislukte zelftests, accu- en voedingsproblemen en software-/communicatiefouten. De meldingen dienen, waar technisch beschikbaar, met datum en tijd herleidbaar te zijn. Functioneel gelijkwaardige benamingen of indelingen zijn toegestaan.
6 | In Bijlage 11 – PvE, Service en Onderhoud, Specificatie 64 | In Bijlage 11 – PvE, Service en Onderhoud, Specificatie 64, staat vermeld dat de defibrillator via een interface (wifi) kan communiceren. Indien hiervoor een informatiesysteem van de leverancier nodig is, dienen aanschaf en gebruik van dit informatiesysteem opgenomen te zijn in de prijs van de aangeboden defibrillator. Tevens wordt gevraagd aan te geven of dit systeem intern bij MUMC kan draaien of uitsluitend extern (cloud). Kan de opdrachtgever aangeven of deze specificatie ook een wens is voor de AED's? | Nee, niet iedere AED heeft dit. Dit is ook een WENS (N) in het PvE. Hier gaat het Maastricht UMC+ geen Inschrijver op weigereren. Pluspunten indien inschrijvers ze het wel hebben.
7 | In Bijlage 12 – Inschrijfformulier Defibrillatoren, 4 Verbruik V01 | In Bijlage 12 – Inschrijfformulier Defibrillatoren, 4 Verbruik V01, staat vermeldt dat Elektrodensets voor volwassenen, op basis van rekenaantal per geïnstalleerde defibrillator per jaar. Kan de opdrachtgever nader specificeren hoeveel van deze elektroden worden gebruikt voor reanimatie, cardioversie en/of radiodoorlaatbare toepassingen? | Een betrouwbare historische uitsplitsing naar reanimatie en cardioversie is niet beschikbaar. Voor V01 geldt daarom het gepubliceerde rekenaantal van 60 volwassen elektrodensets per geïnstalleerde defibrillator per jaar. Wel geeft aanbestedende dienst ruimte om de prijs van de carioversie en radiodoorlaatbare in te vullen.
8 | In Bijlage 12 – Inschrijfformulier Defibrillatoren, 4 Verbruik | In Bijlage 12 – Inschrijfformulier Defibrillatoren, 4 Verbruik, wordt een totaal aantal elektroden gevraagd. Kunt u op het prijzenblad het totaal aantal elektroden uitsplitsen naar reanimatie-, cardioversie- en radiodoorlaatbare elektroden? | Zie antwoord vraag 7.
9 | In Bijlage 12 – Inschrijfformulier Defibrillatoren, 4 Verbruik V02 | In Bijlage 12 – Inschrijfformulier Defibrillatoren, 4 Verbruik V02, wordt verwezen naar pediatrische defibrillatie-elektroden. Kan de opdrachtgever aangeven hoeveel elektroden specifiek worden gebruikt voor reanimatie en cardioversie, en of er radiodoorlaatbare elektroden worden gebruikt? | Zie antwoord vraag 7.
10 | In Bijlage 12 – Inschrijfformulier Defibrillatoren, 6 Opties herziening Oo2 | In Bijlage 12 – Inschrijfformulier Defibrillatoren, 6 Opties herziening Oo2, wordt verwezen naar een extra accessoireset voor volwassenen. Kan de opdrachtgever de complete accessoireset specifiek omschrijven? | Onder O02 wordt verstaan: één extra set van de herbruikbare patiëntgebonden accessoires die standaard nodig zijn voor volwassen gebruik van de aangeboden defibrillator, gelijk aan de aangeboden standaardconfiguratie. De set omvat ten minste de therapie-/defibrillatiekabel, ECG-patiëntkabel met benodigde leadwires en, indien onderdeel van de aangeboden configuratie, de SpO2-kabel, herbruikbare sensor, ETCO2-meting en bloeddrukmeting. Uitgesloten zijn de basisunit, accu, netvoeding, wand-/karhouder, interne paddles en verbruiksartikelen zoals pads. Inschrijver specificeert de samenstelling bij O02.
11 | In Bijlage 12 – Inschrijfformulier Defibrillatoren, 3 Onderhoud o.b.v. SSO S02 | In Bijlage 12 – Inschrijfformulier Defibrillatoren, 3 Onderhoud o.b.v. SSO S02, wordt verwezen naar correctief onderhoud/storingsafhandeling. Kunnen wij hieruit opmaken dat u verschillende soorten onderhoudscontracten wenst, variërend van een basiscontract tot een contract waarbij alle kosten volledig worden gedekt? | Ja. Het Maastricht UMC+ wenst inzicht in de beschikbare service- en onderhoudsvarianten en responstijden, zoals ook volgt uit de SSO en Bijlage 9, bepaling 6.12. Dit kan variëren van afzonderlijke modules tot een volledig dekkende variant. Inschrijver vult de aangeboden modules, dekkingsomvang, uitsluitingen, servicelevels en tarieven eenduidig in de SSO in. Bij S02 wordt het tarief opgenomen voor de aangeboden module correctief onderhoud/storingsafhandeling. Het Maastricht UMC+ is niet verplicht een bepaalde variant af te nemen.
12 | Aanbestedingsleidraad Defibrillatoren TN593217 V1.0, paragraaf 1.4.3 "Eisen ten aanzien van Technische en beroepsbekwaamheid", en meer specifiek paragraaf 1.4.3.1 "Referenties kerncompetentie 1 & 2" (pagina 25) | Met betrekking tot Aanbestedingsleidraad Defibrillatoren TN593217 V1.0, paragraaf 1.4.3 "Eisen ten aanzien van Technische en beroepsbekwaamheid", en meer specifiek paragraaf 1.4.3.1 "Referenties kerncompetentie 1 & 2" (pagina 25), willen wij graag vernemen of het mogelijk is referenties in te dienen die een periode van zes jaar bestrijken in plaats van de vooropgestelde drie jaar. | Ja. Om een toereikend mededingingsniveau te bevorderen, wordt de referentieperiode voor kerncompetentie 1 en kerncompetentie 2 verruimd van drie (3) naar zes (6) jaar voorafgaand aan de uiterste datum voor indiening van de Inschrijving. Deze wijziging geldt voor alle vermeldingen van de driejaarstermijn in paragraaf 1.4.3.1. Dit is in overeenstemming met artikel 2.93 lid 4 Aw 2012 en de Gids Proportionaliteit. Voor lopende opdrachten mogen uitsluitend daadwerkelijk behaalde resultaten worden opgegeven. De overige voorwaarden blijven ongewijzigd.
13 | In Bijlage 12 – Inschrijfformulier Defibrillatoren, 1 Apparatuur D06 | In Bijlage 12 – Inschrijfformulier Defibrillatoren, 1 Apparatuur D06, er staat vermeldt Wandhouder/opbergvoorziening. Kan de opdrachtgever nader specificeren welk type wandhouder(s) of opbergvoorziening(en) gewenst zijn en voor welke toepassingssituaties deze bedoeld zijn? | Er wordt geen specifiek merk of type voorgeschreven. D06 betreft de voor de aangeboden oplossing geschikte, door de fabrikant toegestane bevestigings- of opbergvoorziening, bijvoorbeeld een bracket of houder voor een reanimatiekar/trolley en, indien passend bij de inzetlocatie, een wand- of andere opbergvoorziening. De oplossing moet veilige en stabiele plaatsing borgen en passen binnen het beschikbare oppervlak van 52 cm diep bij 60 cm breed. Inschrijver vermeldt merk, type en samenstelling bij D06.
14 | In Bijlage 12 – Inschrijfformulier Defibrillatoren, 1 Apparatuur D10 | In Bijlage 12 – Inschrijfformulier Defibrillatoren, 1 Apparatuur D10, er staat vermeldt Test-/acceptatievoorziening, Benodigd voor acceptatie, validatie, beheer of testomgeving. Kan de opdrachtgever nader toelichten wat wordt verstaan onder de test-/acceptatievoorziening? | Het Maastricht UMC+ bedoelt de unieke hulpmiddelen en testapparatuur die nodig zijn om gedurende de volledige levensduur van de defibrillator alle benodigde test-, onderhouds- en verificatieactiviteiten in eigen beheer uit te voeren.
15 | Bijlage 11 – PvE, Specificaties, Specificatie 74 | Welk merk en type crashkarren hebben jullie en kan hiervan een afbeelding gedeeld worden? | Merk en type: Artromick, Avalo emergency cart. Voor de inschrijving geldt het in specificatie 74 vermelde beschikbare oppervlak van 52 cm diep bij 60 cm breed. De aangeboden defibrillator en bevestigingsmogelijkheid moeten daarop veilig en stabiel kunnen worden geplaatst. Dit kan tijdens de gebruikerstest en acceptatie worden geverifieerd.
16 | Bijlage 11 – PvE, Beoogd gebruik, Specificatie 50 | Kan MUMC+ toelichten wat onder "uitwisselbaar" wordt verstaan? Betreft dit uitsluitend de pad-elektroden. Er wordt in de NRR-richtlijnen geadviseerd om bij de aankomst van een ALS-team te wisselen van pads om de juiste positie van de pads te waarborgen. | Met 'uitwisselbaar' wordt in deze wens uitsluitend gedoeld op de disposable defibrillatie-/pace-padelektroden: het kunnen toepassen van één door de fabrikant gevalideerde elektrodeoplossing bij zowel de aangeboden defibrillator als de binnen de gebruiksomgeving aanwezige losse AED (LIFEPAK 1000 of een gelijkwaardige AED-oplossing).
17 | Bijlage 12 – Inschrijfformulier Defibrillatoren, 4 Verbruik V06 | Hoeveel interne paddles hebben jullie in omloop? | Het actuele aantal interne paddles is geen rekenaantal voor deze aanbesteding en wordt niet gebruikt voor de onderlinge prijsvergelijking. De initiële, herbruikbare interne paddles die voor de aangeboden klinische configuratie nodig zijn, worden onder D09 geprijsd. V06 is een vaste vergelijkingspost voor eventuele bijbehorende steriele covers of andere verbruiksmaterialen. Inschrijver specificeert bij beide regels de aangeboden aantallen, eenheden en artikelnummer(s). Mocht dit niet toereikend zijn kan Inschrijver hier in nota van inlichtingen 2 een vraag over stellen.
18 | Bijlage 11 – PvE, Weergave, Specificatie 24,25 | In Welke gegevens/ parameters worden hiermee bedoeld. | Specificatie 24 betreft de continue weergave van de ECG-curve via de pads of een geselecteerde ECG-afleiding. Specificatie 25 betreft de continue weergave van de SpO2-plethysmogramcurve. Dit betreffen de minimale vereisten.
19 | Algemeen | Zijn de volgende opties in de defibrillator wenselijk: AED en 12-afleidingen ECG? | Een AED-modus op de defibrillator en een diagnostisch 12-afleidingen-ECG zijn niet als afzonderlijke eis of wens opgenomen en leveren geen afzonderlijke score op. Indien deze functies standaard onderdeel zijn van de aangeboden configuratie, mag Inschrijver dit in de toelichting vermelden. Eventuele kosten moeten volledig in de toepasselijke prijsregels zijn opgenomen.