## Vragen_en_antwoorden_586089_all
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
16 | Bijlage 12_Productinhoudelijk Programma van Eisen en wensen | Moet deze clear lens voorzien zijn van een Blue light Filter? | Nee. Een blue-light filter is niet verplicht. Een lens met of zonder blue-light filter is toegestaan, mits aan de overige gestelde eisen wordt voldaan.
17 | Bijlage 12/A - Productinhoudelijk Programma van Eisen en Wensen | Al onze lenzen binnen ons gamma zijn clear-lenzen. Deze beschikken echter over een blue-light filter waardoor ze een lichte gele kleur hebben. Mogen we deze opnemen als standaard lens? | Ja. Een lichte gele kleuring van de lens als gevolg van een blue-light filter is toegestaan. De eis dat de lens “clear” moet zijn, wordt hierop aangepast.
18 | Standaard bepalingen Lenzen, 2. Communicatie- en rapportage-eisen | 2.2 De klantenservice is op werkdagen telefonisch (Nederlands en/of Engelstalig) en per e-mail bereikbaar tussen 08.30-17.00 uur. Op e-mails wordt binnen 1 werkdag gereageerd >>> is het akkoord dat de bereikbaarheid tussen 9h00- en 17h00 is. | Ja, dit is akkoord. Eis 2.2 wordt aangepast naar bereikbaarheid op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. De overige bepalingen van deze eis blijven ongewijzigd.
19 | Standaard bepalingen Lenzen | 5.12 nieuwe of innovatieve producten worden aangeboden met een kortingspercentage (in te vullen bij de eis) of tegen eenzelfde prijsstelling als de aangeboden producten. Wat wordt hier exact mee bedoelt, kunt u dit specifieker maken? Welke innovaties vallen hieronder? | Hiermee worden nieuwe of verbeterde producten bedoeld die gedurende de contractperiode beschikbaar komen en binnen de scope van deze aanbesteding vallen, zoals standaardlenzen, back-uplenzen, injectiesystemen en toebehoren. Deze producten moeten minimaal aan het PvE voldoen en mogen na schriftelijke goedkeuring door het Maastricht UMC+ worden toegevoegd. Eis 5.12 wordt hierop verduidelijkt.
20 | Bijlage 12 (A) - Productinhoudelijk Programma van Eisen en Wensen | Dient alle Bewijslast / invulinstructie te worden toegevoegd bij inschrijving of bij na gunning ? Of is het beantwoorden van ja/nee voldoende bij inschrijving? | Bij inschrijving is het beantwoorden met ja/nee voldoende, tenzij bij een specifieke eis uitdrukkelijk anders is aangegeven. De genoemde bewijsmiddelen moeten beschikbaar zijn en op verzoek van het Maastricht UMC+ tijdens de beoordeling of verificatie kunnen worden overgelegd.